Техническое задание

на поставку медицинского оборудования (стоматологическая установка).

- Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика на склад Заказчика, по адресу: Новосибирская обл., г. Карасук, ул. Тургенева, д.61.

- Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика, в присутствии представителя Заказчика.

- Срок поставки (включая монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика): в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения договора.

| № п/п | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, по ТЗ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоматологическая установка с нижней подачей КТРУ: 32.50.11.000-00000080 | 1 штука |  |
|  | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие |  |
| 1.2 | Декларация о соответствии Госстандарта России | Наличие |  |
| 1.3 | Тип защиты от поражения электрическим током | Не хуже класса I |  |
| 1.4 | Степень защиты | Не хуже IP21 |  |
| 2. | Основные функциональные требования |  |  |
| 2.1 | Стоматологическая установка стационарного типа с нижней подачей шлангов инструментов | Наличие |  |
| 2.2 | Напольный выносной блок подключения к коммуникациям | Наличие |  |
| 2.3 | Система предварительной фильтрации и регулировки воды и воздуха в блоке коммуникаций | Наличие |  |
| 2.4 | Входное давление воды | Диапазон не уже 0,55-0,6 мПа |  |
| 2.5 | Входное давление воздуха | Диапазон не уже 0,2-0,4 мПа |  |
| 2.6 | Номинальное напряжение | 220±10 В |  |
| 2.7 | Частота | 50±1 Гц |  |
| 3. | Функциональные требования к креслу пациента |  |  |
| 3.1 | Электромеханическое кресло пациента | Наличие |  |
| 3.2 | Вертикальная грузоподъемность кресла | Не менее 135 кг |  |
| 3.3 | Количество программируемых положений кресла | Не менее 3 |  |
| 3.4 | «Нулевое» положение кресла для посадки/выхода пациента | Наличие |  |
| 3.5 | Положение Тренделенбурга | Наличие |  |
| 3.6 | Левый подлокотник | Наличие |  |
| 3.7 | Правый поворотный подлокотник | Опция |  |
| 3.8 | Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью изменения положения по высоте | Наличие |  |
| 3.9 | Диапазон регулировки положения сиденья кресла по высоте | Наличие |  |
| 3.10 | Ширина сиденья кресла без подлокотников | Не менее 540 мм |  |
| 3.11 | Ширина спинки кресла | Не менее 580 мм |  |
| 3.12 | Диапазон изменения угла наклона спинки кресла | Диапазон не менее от -5 до 75 |  |
| 3.13 | Покрытие кресла из нетканого асептического материала, бесшовная обивка | Наличие |  |
| 3.14 | Цвет обивки | По согласованию (морской волны) |  |
| 4. | Функциональные требования к гидроблоку |  |  |
| 4.1 | Гидроблок с креплением на кресле пациента | Наличие |  |
| 4.2 | Поворотная съемная плевательница | Наличие |  |
| 4.3 | Система автономной подачи чистой воды на все инструменты на столике врача | Наличие |  |
| 4.4 | Легкосъемный фильтр аспирации | Наличие |  |
| 4.5 | Объем бутылки для дистиллированной воды | Не менее 1 л |  |
| 5. | Функциональные требования к блоку врача |  |  |
| 5.1 | Блок врача на поворотном кронштейне с нижней подачей шлангов | Не менее 5 инструментов |  |
| 5.2 | Турбинный шланг с разъемом 4-х канальным | Не менее 3 шт |  |
| 5.3 | 3- функциональный пистолет вода-воздух | Наличие |  |
| 5.4 | Регуляторы подачи рабочего воздуха на инструменты | Наличие |  |
| 5.5 | Микромотор электрический бесщёточный с фиброоптикой с реверсом | Диапазон вращения не уже 2000 – 40000 об/мин |  |
| 5.6 | Регуляторы подачи охлаждающей жидкости на инструменты | Наличие |  |
| 5.7 | Негатоскоп для просмотра рентгеновских снимков | Наличие |  |
| 5.8 | Кнопки, не менее 16, управления рабочими инструментами, движениями кресла пациента, операционным светильником на блоке врача врача | Наличие |  |
| 6. | Функциональные требования к блоку ассистента |  |  |
| 6.1 | Блок ассистента | Не менее 3 инструментов |  |
| 6.2 | Крепление блока ассистента к гидроблоку на поворотной штанге с возможностью вращения | Наличие |  |
| 6.3 | Шланг слюноотсоса эжекторного типа | Наличие |  |
| 6.4 | Шланг пылесоса эжекторного типа | Наличие |  |
| 6.5 | Автоматическое включение слюноотсоса и пылесоса при вынимании из держателя | Наличие |  |
| 6.6 | 3-функциональный пистолет вода-воздух | Наличие |  |
| 6.7 | Управление смывом плевательницы, наполнением стакана, движениями кресла с панели блока ассистента | Наличие |  |
| 7. | Функциональные требования к операционному светильнику |  |  |
| 7.1 | Светодиодный светильник на пантографическом плече | Наличие |  |
| 7.2 | Возможность регулировки яркости освещения в диапазоне | Не менее 5 000 - 35000 Люкс |  |
| 7.3 | Размер светового пятна | Не менее 60 х 140 мм |  |
| 8. | Функциональные требования к ножной педали |  |  |
| 8.1 | Многофункциональная педаль ножного управления инструментами, спреем, движениями кресла | Наличие |  |
| 9. | Функциональные требования к стулу врача |  |  |
| 9.1 | Стул врача на колесах с возможностью регулировки по высоте | Наличие |  |
| 9.2 | Диаметр сиденья | Не менее 350 мм |  |
| 9.3 | Вращение сиденья с опорой спины | Не менее 360 |  |
| 9.5 | Цвет покрытия сиденья соответствует цвету покрытия установки | Наличие |  |
| 10. | Компрессор безмаслянный в звукоизолирующем шкафе |  |  |
| 10.1 | Номинальное напряжение | 220 ± 10 В |  |
| 10.2 | Частота | 50 ± 1 Гц |  |
| 10.3 | Потребляемая мощность | Не менее 1125 Вт |  |
| 10.4 | Производительность | Не менее 120 л/мин |  |
| 10.5 | Ресивер | Не менее 60 л |  |
| 10.6 | Уровень шума | Не более 65 Дб |  |
| 10.7 | Габариты с звукоизолирующим шкафом Д х Ш х В | Не более 1000 х 650 х 910 мм. |  |
| 10.8 | Рабочее давление | Не уже 0,55-0,6 МПа |  |

На оборудование  предоставляется техническая документация, паспорт с инструкцией по эксплуатации на русском языке и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия,  регистрационные    удостоверения  и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

Срок гарантии нормального функционирования Товара – не менее 12 месяцев с даты     подписания Покупателем акта ввода Товара в эксплуатацию.

Требования к Товару

# Стоматологическая установка  (Товар) поставляемый по Договору должен находится у Поставщика во владении на законном основании, быть свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

соответствовать современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения Договора;

при производстве Товара должны быть применены качественные материалы и обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара должны обеспечивать  нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечать условиям Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара должна производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Поставляемый Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями НТД, ГОСТов и ТУ и условиями Договора.