Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Если участник – юр.лицо |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД / ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / Без НДС на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес (место) поставки товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: город Новосибирск,            Владимировский спуск, дом 2а, корпус 2 (аптека).

Условия поставки: партиями по заявкам Покупателя в течение 12 (Двенадцати) месяцев до окончания срока действия Договора. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 2 (Двух) дней с момента её получения посредством АСЗ «Электронный ордер» («Электронный магазин»).

| № п/п | Наименование продукции | Описание (характеристики, параметры) продукции, удовлетворяющие потребности Заказчика |
| --- | --- | --- |
|  | Пластина предизогнутая на наружную лодыжку под винт д 3,5 мм ложка (в комплекте) | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза ключицы, фиксации 2 костей после перелома, остеотомии. Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую малоберцовую кость в дистальной части. В дистальной части пластина имеет булавовидное расширение, которое покрывает латеральную часть головки малоберцовой кости. Расширение должно иметь наклон относительно диафизарной части в 45 градусов. Пластина утончается при переходе на дистальный отдел малоберцовой кости для облегчения закрытия послеоперационной раны. В расширении должно быть 4 отверстия диаметром 3,5 мм. Каждое отверстие должно иметь три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. В проксимальной части должно быть овальное отверстие диаметром 3,5 мм без угловой стабильности, которое служит для прижатия пластины. Вдоль диафизарной части идут выемки длиной по 3,5 мм для ограничения контакта пластины с костью. Обязательно наличие одного отверстия диаметром 1 мм под позиционную спицу. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом из 7 винтов. Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 2,5 мм, 3,5 мм. Длина винтов диаметром 2,5 мм от 10 мм до 30 мм с шагом 2 мм, длина винтов диаметром 3,5 мм от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм (на выбор Заказчика). Винты изготовлены из сплава титана. Длина пластины должна быть не более 103 мм. Ширина пластины должна быть не более 10 мм. Толщина пластины должна быть не более 2 мм в диафизарной части и 1,5 мм в дистальной части. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 6 мм. Количество отверстий должно быть не менее 5. Дистальная часть пластины должна иметь ложкообразную форму. Ширина дистальной части должна быть не менее 15 мм, длина не менее 23 мм, количество отверстий должно быть не менее 4, при блокировании в которых должно быть исключено попадание винта в сустав. Расстояние между 1,3 и 2,4 отверстием не менее 4 мм. Срок годности не ограничен. |
|  | Пластина для ключицы диафиз под винт д 3,5 мм(в комплекте) | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. Пластина должна иметь предизогнутую форму, анатомически повторяющую форму ключицы в проксимальной части. Пластина имеет S образую форму. Каждое отверстие в пластине должно иметь три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. В проксимальной и дистальной частях должны быть по овальному отверстию диаметром 3,5 мм без угловой стабильности, которые служат для прижатия пластины. Вдоль диафизарной части идут выемки длиной по 3,5 мм для ограничения контакта пластины с костью. Обязательно наличие двух отверстий диаметром 1 мм под позиционную спицу. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика). Должна быть предусмотрена возможность блокировки биодеградируемыми винтами. Срок биодеградации не более 24 месяцев. Должен быть изготовлен из полимера, состоящего из полилактида ко гликолида 85/15 моль, не должен иметь в своем составе LD изомера полимолочной кислоты. Показатель прочности полимера не менее 80 Нм Диаметр должен быть 3,5 мм, длина должна быть 28. Длина пластины должна быть: 90 мм, 108 мм (по согласованию с Заказчиком). Ширина пластины должна быть не более 10,0 мм. Толщина пластины должна быть не менее 3,5 мм. Расстояние между отверстиями должно быть не более 5 мм. Количество отверстий должно быть 7,9 (в зависимости от длины пластины). Срок годности не ограничен. |
|  | Пластина для проксимального отдела плечевой кости под винт д 3,5 мм (в комплекте) | Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. Пластина на проксимальный отдел плечевой кости, универсальная. Каждое отверстие должно иметь три насечки и резьбу, таким образом обеспечивается относительная полиаксиальная стабильность винтов. Отверстия пластины должны полностью блокировать головку винтов. Угол блокировки винтов должен иметь возможность варьироваться в сегменте до 30 градусов от основной оси отверстия. Винты должны блокироваться за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины должна быть коническая и содержать не более 3 насечек для возможности варьирования введения винта. Должна быть предусмотрена возможность установки стандартных винтов в отверстия с конической резьбой. Пластина должна иметь предизогнутую форму, конец пластины должен быть анатомически смоделирован под форму головки плечевой кости. Пластина поставляется с комплектом винтов в количестве 7 штук. Винты кортикальные самонарезные, кортикальные без угловой стабильности, низкопрофильные, спонгиозные с частичной нарезкой, спонгиозные с полной нарезкой. Диаметр кортикальных самонарезных винтов и кортикальных без угловой стабильности 3,5 мм, длина винтов должна быть от 10 мм до 40 мм с шагом 2 мм и от 40 мм до 50 мм с шагом 5 мм. Диаметр низкопрофильных, спонгиозных с полной нарезкой и спогиозных с частичной нарезкой 4,0 мм, длина винтов от 12 мм до 30 мм с шагом 2 мм, от 30 мм до 50 мм с шагом 5 мм (на выбор Заказчика). Должна быть предусмотрена возможность блокировки биодеградируемыми винтами. Срок биодеградации не более 24 месяцев. Должен быть изготовлен из полимера, состоящего из полилактида ко гликолида 85/15 моль, не должен иметь в своем составе LD изомера полимолочной кислоты. Показатель прочности полимера не менее 80 Нм Диаметр должен быть 3,5 мм, длина должна быть 28 мм. Длина пластины должна быть 90 мм, 103 мм, 115 мм (на выбор Заказчика). Ширина пластины должна быть не более 15 мм. Толщина пластины должна быть не менее 2 мм. Количество отверстий должно быть 4, 5, 6 (в зависимости от длины пластины). Анатомический смоделированный конец пластины должен иметь длину не менее 40 мм, ширину не менее 20 мм, не менее 6 отверстий. Срок годности не ограничен. |
|  | Пластина волярная (в комплекте) | Пластина волярная с комплектом винтов. Предназначена для накостного остеосинтеза дистального метаэпифиза лучевой кости. Пластина имеет предизогнутую форму и соответствовать анатомии дистального метаэпифиза лучевой кости. Пластина представлена для правой и левой конечности. Конкретные типы товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. В дистальной части пластина имеет расширение неправильной формы, анатомически отмоделированное под кости предплечья. В диафизарной части неблокируемое отверстие овальной формы длиной 13 мм для позиционирования пластины. В диафизарной части располагается отверстия диаметром 3,5 мм с угловой стабильностью. В дистальной части 7 отверстий диаметром 2,7 мм. На дистальной кромке находятся 3 отверстя диаметром 1 мм для проведения спиц для фиксации отломков кости. В медиально-дистальной части пластины имеется отверстие для проведения винта в шиловидный отросток под анатомически заданным углом. Угол изгиба 25 градусов. Резьба в отверстии пластины двухзаходная, с изменением угла блокирования. Пластина поставляется с комплектом не менее 8 винтов. Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов: 2,5 мм, 3,5 мм.* (требуются все указанные значения) Длина винтов диаметром 2,5 мм не уже 10 мм - 30 мм с шагом 1 мм (не менее 21 типоразмеров). длина винтов диаметром 3,5 мм не уже 10 мм - 40 мм с шагом 1 мм (не менее 31 типоразмеров). Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины 60 мм, 68 мм.* (требуются все указанные значения) Ширина дистальной части пластины 24,2 мм. Ширина в диафизарной части 10 мм. Толщина пластины 2,7 мм. Количество отверстий в диафизарной части 3, 4 (в зависимости от длины пластины). Срок годности не ограничен. |
| Производитель: ООО «АльфаМедика», Россия |  |  |
| Регистрационное удостоверение от 24 сентября 2018 года № РЗН 2018/7634 |  |  |
|  | Винт кортикальный блокируемый д 2,5 (в ассортименте) | Винт кортикальныц, полнонарезной, самонарезной. Винт имеет блокируемую головку. Гексагональный шлиц 1,5 мм. Головка винта имеет коническую резьбу. Резьба головки винта двухзаходная. Винт блокируется за счет резьбы на головке и резьбы в отверстии пластины. Винт изготовлен из сплава титана в соответствии с международными нормами и стандартами. Диаметр винта 2,5 мм, длина 14мм-20мм. Срок годности не ограничен. |
|  | Пластина мини 2,0 (в комплекте) | Пластина предназначена для накостного остеосинтеза костей кисти и стопы. Форма пластин: DCP, L-образная, L-образная косая, Т-образная, реконструктивная, Y-образная, крючковидная, зигзагообразная, Х-образная. Количество отверстий 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (в зависимости от длины пластины). Отверстия пластины полностью блокируют головку винтов. Винты блокируются за счет резьбы на головке винта и резьбы в отверстии пластины. Резьба в отверстии пластины коническая с не более 2 витками. Пластина имеет не менее одного овального комбинированного отверстия, которое позволяет использовать винт с угловой стабильностью для прижатия пластины без блокировки с последующей возможностью полностью заблокировать винт под углом до 35 градусов в любую сторону относительно оси пластины. Все отверстия обеспечивают потенциальную возможность для хирурга заблокировать винт с угловой стабильностью под углом не менее 35 градусов относительно оси пластины. Конкретные размеры и типы товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. Пластина поставляется с комплектом винтов не более 5 шт. Винты кортикальные, самонарезные. Диаметр винтов 1.5 мм, 2.0 мм. Винты изготовлены из сплава титана. Винт кортикальный: длина винта диаметром 1,5 мм: не уже 6 мм - 16 мм с шагом 1 мм (не менее 11 типоразмеров), длина винта диаметром 2,0 мм: не уже 6 мм - 20 мм с шагом 1 мм (не менее 15 типоразмеров). Винт самонарезной: длина винта диаметром 1,5 мм: не уже 6 мм - 16 мм с шагом 1 мм (не менее 11 типоразмеров), длина винта диаметром 2,0 мм: не уже 6 мм - 20 мм с шагом 1 мм (не менее 15 типоразмеров). Пластина изготовлена из сплава титана. Длина пластины 20,0 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм, 45 мм.*(требуются все указанные значения). Ширина пластины 5,0 мм. Толщина пластины 1,0 мм. Расстояние между отверстиями 2,0 мм Срок годности не ограничен. |
|  | Бедренный штифт-гамма (в комплекте | Штифт должен быть универсальным и анатомическим. Штифт должен быть канюлированным. Диаметр канюляции 4 мм. Штифт имеет изгиб во фронтальной плоскости равный 6˚ для оптимального ввода через верхушку большого вертела. Проксимальный отдел стержня утолщён, диаметр не менее 16,5 мм. Он имеет одно отверстие диаметром не менее 11 мм для шеечного винта, направленное по отношению к штифту в его утолщённой части под углом (ШДУ) в 130˚. Короткая версия стержня в дистальном отделе дополнительно имеет 4 желобка, которые способствуют уменьшению концентрациинапряжения на кончике штифта. Дистальный кончик стержня заострён, имеет пулевидную форму. Это обеспечивает более лёгкое заведение металлоконструкции в интрамедуллярный канал в процессе операции. У стержня имеются 2 блокирующих отверстия в дистальном отделе, которые расположены в латерально-медиальном направлении для заведения винтов во фронтальной плоскости, из них 1 круглое (статическое) диаметром 5 мм и 1 овальное (динамическое) длиной 20 мм. Все дистальные отверстия имеют блокирующий механизм, благодаря которому установленные в них винты удерживаются в стержне. Это препятствует миграции винтов и, тем самым, обеспечивает надёжную ротационную стабильность. В проксимальной части внутреннее отверстие дважды расширяется до 7 мм и до 10 мм, имеет резьбу для заглушки (динамической или статической) и для финальной заглушки. Штифт должен иметь возможность для динамический и статической фиксации вертельного винта в проксимальной части с помощью пулевидной заглушки. Проксимальный бедренный штифт должен быть изготовлен из сплава титана в соответствии с международными нормами и стандартами. Диаметр штифта должен быть не более 10 мм. Длина штифта должна быть не более 240 мм. Срок годности не ограничен. |
| Производитель: «ТДМ Ко., Лтд», Корея |  |  |
| Регистрационное удостоверение от 15 мая 2020 года № ФСЗ 2011/11394 |  |  |
|  | Штифт для плечевой кости (Комплект) | Нестерильный стержень из металла или другого материала (например, углеродного волокна) для введения в интрамедуллярный канал любой длинной кости [например, бедренной, большеберцовой, плечевой (включая крепление к суставу), таранной, малоберцовой, лучевой, локтевой] для иммобилизации путем удерживания краев переломленной или поврежденной кости вместе (т.е., в нужном положении) с целью сращения сустава или артродеза (операции для постоянной фиксации сустава в нужном положении). Изделие используется в восстановительных или реконструктивных процедурах при травмах; может включать винты для фиксации. Это изделие одноразового использования, которое необходимо стерилизовать перед использованием. Конкретные размеры товара устанавливаются заказчиком исходя из его фактических сложившихся потребностей. Обусловлено анатомическими особенностями строения костей пациента. Комплект состоит из штифта, внутреннего пина, 2-х винтов, заглушки. Штифт прямой, универсальный. В проксимальном отделе 4 отверстия, 2 отверстия расположены по 15 градусов латерально и медиально относительно центра отверстия. Дистальное отверстие овальной формы для создания компрессии 6 мм. В дистальной части нет сквозных отверстий, на задней поверхности штифта продолговатое отверстие длиной 1 см для заведения эндопина. Отклонение дистальной части кпереди 5 градусов. У штифта 3 способа для создания компрессии, посредством использования: гайки, винта, специального инструмента. Расстояние до центра отверстия: 1 отв –8 мм, 2 отв 15 мм, 3 отв –21 мм, 4 отв 27 мм. Внутренний пин представляет собой спицу, имеющую трехгранную заточку и резьбу в дистальной и проксимальной частях. Резьба в проксимальной части соответствовует проксимальной части штифта. Гексагональный шлиц в проксимальном отверстии для заведения 2,5 мм. Имплантация штифта не требует ЭОБА, дистальное блокирование осуществляется путем введения эндопина внутрь штифта и его фиксации изнутри в кость. Диаметр внутреннего пина 3,0 мм, длина: 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм (по согласованию с Заказчиком). Материал внутреннего пина титан алюминий ниобий. Штифт поставляется в комплекте с 4 винтами, винты кортикальные, полнонарезные, самонарезные, для фиксации штифта. Гексагональный шлиц 3,5 мм. Диаметр винта 4,0 мм, Длина винта 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, до 70 мм. Материал винта сплав титана. (по согласованию с Заказчиком). Диаметр штифта 7, 8, 9 (по согласованию с Заказчиком), длина штифта 180 мм, 200 мм, 220 мм, 240 мм, 260 мм, 280 мм, 300 мм (по согласованию с Заказчиком). Срок годности не ограничен. |
| Производитель: «ТСТ РАКОР ВЕ ТЫББИ АЛЕТЛЕР САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ГИРКЕТИ», Турция |  |  |
| Регистрационное удостоверение от 24 августа 2022 года № ФСЗ 2011/10275 |  |  |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

3. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 80% от срока, указанного производителем.

Требования к таре и упаковке товара

1. Инструменты должны быть упакованы в индивидуальную упаковку с обозначением кода и производителя. Изделие должно быть маркировано кодом изделия, читаемым визуально с указанием наименования, производителя и материала изготовления.

2. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки и наклейки, согласно действующему законодательству Российской Федерации.