**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Показатели, значение показателей | Ед.  изм. | Кол-во |
| **1** | Электрод в форме большой петли, угловой 60° | Биполярный электрод большая петля должна быть угловая 60°. Активный элемент (петля) должен быть из вольфрама. Биполярная петля должна иметь два стержня коннектора при помощи которых подключаются к рабочей части резектоскопа. Нейтральный электрод должен быть на стержне коннекторе не в рабочей зоне петли. Петля должна выдерживать температуру стерилизации не менее 134°С и не более 137°С, нагрев в дезинфицирующем растворе не менее 90°С и не более 95°С. Гарантированный срок должен быть не менее 2 циклов стерилизации. | шт. | 5 |
| **2** | Степлер для циркумцизии «Шеврон», диаметром 32 мм | Степлер для циркумцизио должен быть одноразовый. Диаметр резания должен быть не менее 32 мм и не более 33 мм. Высота скобы должна быть не менее 3 мм и не более 4 мм. Количество скоб должно быть не менее 22 шт. и не более 24 шт. Масса изделия должна быть не менее 148 г и не более 180 г. Лезвие ножа должно быть острое без зазубрин, должно быть без трещин, должно быть без выкрошенных мест и вмятин. Режущее усилие должно быть не более 0,8 Н. Анастомоз выдерживает давление не менее 3,6 кПа и не должен иметь утечек и разрывов. Изделие должно быть устойчиво к коррозии. Скобы должны быть изготовлены из нержавеющий стали. Устройство должно быть стерильным. Срок службы должен составлять не менее чем три года после стерилизации. Хранение должно быть при температуре от 5ºC и до 45ºC. Степлер должен состоять из Наковальни, Крышка протектора, Фиксирующая рукоятка, Кольцо безопасности, Трубка, Регулировочная ручка, Картридж, Лезвие, скобы. Должен быть предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Должен поставляться заряженным, стерильным. | шт | 5 |
| **3** | Степлер для циркумцизии "ШЕВРОН", диаметром 29мм | Степлер для циркумцизио должен быть одноразовый. Диаметр резания должен быть не менее 29 мм и не более 31 мм. Высота скобы должна быть не менее 3 мм и не более 4 мм. Количество скоб должно быть не менее 19 шт. и не более 21 шт. Масса изделия должна быть не менее 148 г и не более 180 г. Лезвие ножа должно быть острое без зазубрин, должно быть без трещин, должно быть без выкрошенных мест и вмятин. Режущее усилие должно быть не более 0,8 Н. Анастомоз выдерживает давление не менее 3,6 кПа и не должен иметь утечек и разрывов. Изделие должно быть устойчиво к коррозии. Скобы должны быть изготовлены из нержавеющий стали. Устройство должно быть стерильным. Срок службы должен составлять не менее чем три года после стерилизации. Хранение должно быть при температуре от 5ºC и до 45ºC. Степлер должен состоять из Наковальни, Крышка протектора, Фиксирующая рукоятка, Кольцо безопасности, Трубка, Регулировочная ручка, Картридж, Лезвие, скобы. Должен быть предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Должен поставляться заряженным, стерильным. | шт | 5 |
| **4** | СТЕПЛЕР КОЖНЫЙ ОДНОРАЗОВЫЙ "ШЕВРОН" | Механический сшивающий аппарат должен быть пистолетного типа. Аппарат должен быть предназначен для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Должен быть прозрачный картридж для визуализации наличия скоб. На инструмент должна быть нанесена шкала количества скоб. Количество скоб должно быть не менее 35 и не более 45. Скобы должны быть изготовлены из биологически совместимого материала - нержавеющей стали. Длина скоб перед формированием должна быть не менее 13 мм и не более 15 мм. Размер закрытой скобы должен быть не менее 6,0\*4,5 мм и не более 7,0\*5,0 мм. На носовой части инструмента должен быть маркер для правильной центровки инструмента на разрезе. Инструмент должен поставляться стерильным. Должен быть предназначен для однократного использования. | шт | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Начальная максимальная цена:** Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузо-разгрузочные расходы, все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. | |
| 1. **2. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам товара** | |
| 2.1. Качество товара должно соответствовать требованиям действующих технических регламентов, стандартов и иных нормативных документов, предъявляемым законодательством РФ к данной категории товаров, а также требованиям Заказчика, установленным в документации о закупке и проекте договора.  Подтверждением качества и иных характеристик товара являются:  - копии регистрационных удостоверений установленного образца на товар;  - сертификаты соответствия (декларация о соответствии), свидетельства о государственной регистрации, паспорта качества товара (в случае, если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации).  2.2. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по договору, и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;  **Основание:**   * ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»; * Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий». * Поставляемый товар должен иметь декларацию о соответствии, сертификат соответствия. Требование о наличии сертификатов, деклараций в отношении продукции установлено Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».   2.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Заказчика.  2.4. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении). Поставляемый товар должен находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.  2.5. Поставка товара должна сопровождаться копиями действующих: регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии/сертификатов соответствия, выданных органом по сертификации Российской Федерации.  2.6. Тара и упаковка товара:  Товар поставляется в таре изготовителя (производителя). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и хранения, должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке до получателя. Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения, предусмотренных санитарными нормами и правилами. | |
| 1. **3. Место, условия и порядок поставки товаров**. | |
| 3.1. Место поставки товаров | г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 9 |
| 3.2. Условия поставки товаров | Поставщик заблаговременно не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки, уведомляет Покупателя о дате и времени поставки.  Время поставки: в рабочие дни с 08:00 ч. до 15:00 ч. |
| 3.3. Сроки поставки товаров | Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 98 (девяноста восьми) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявка направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** | Оплата Товара (партии Товара) производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной (формы ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета на оплату. |

**Форма заявки для заполнения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание товара, характеристики товара | Производитель, наименование страны происхождения товара | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу  с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | |  |  |