ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Адрес (место) поставки товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

Сроки (периоды) поставки товара: по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 100 (Сто) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

#### Стол операционный универсальный

КТРУ 32.50.30.110-00000128

| № п/п | ### Наименование параметра | ### Значение параметра | ### Обоснования |
| --- | --- | --- | --- |
| КТРУ | Грузоподъемность (> 180 кг и ≤ 225 кг) | 200 кг |  |
| КТРУ | Положение Транделенбурга/антиТранделенбурга | Да | - |
| КТРУ | Продольное перемещение ложа | Да | - |
| КТРУ | Регулируемая головная секция | Да | - |
| КТРУ | Рентгенопрозрачное ложе | Да | - |
| КТРУ | Тип | Мобильный | - |
| КТРУ | Тип ложа | Пятисекционная | - |
| КТРУ | Тип привода | Электромеханический | - |
| КТРУ | Тип регулировки секций | Электрический | - |
| 1 | Наличие регистрационного удостоверения | Наличие | Требования законодательства РФ |
| 2 | Инструкция на русском языке | Наличие | Требования законодательства РФ |
| 3 | Назначение: Универсальный операционный стол, пятисекционный, с возможностью работы с С-дугой | Наличие | Специфика ЛПУ подразумевает возможное выполнение различных операций под контролем С-дуги. Пять секций подразумевает собой головную секцию, спинную секцию, тазовую секцию и 2 ножные секции, их регулировка в частности расписана в ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2 |
| 3.1 | Класс защиты | II | Позволяет использовать при подключении операционного стола к сети стандартные розетки |
| 4 | Регулировка высоты | Электрический | Для облегчения работы персонала, а также более плавного изменения положения пациента рекомендуется использовать электрическую регулировку положений стола |
| 4.1 | Управление функцией осуществляется с помощью двух пультов управления: пульта дистанционного управления и дублирующего пульта, размещенного на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 4.2 | Минимальная высота ложа с учетом рентген прозрачной поверхности и матраца, не более | 790 мм | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.1 |
| 4.3 | Максимальная высота ложа с учетом рентген прозрачной поверхности и матраца, не менее | 1100 мм | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.1 |
| 4.4 | Скорость подъема/опускания стола, не менее | 0.0085 м/с | Для оперативного установления необходимой позиции пациента в случае необходимости срочной операции |
| 5 | Привод бокового наклона | Электрический | Для облегчения работы персонала, а также более плавного изменения положения пациента рекомендуется использовать электрическую регулировку положений стола |
| 5.1 | Управление функцией осуществляется с помощью двух пультов управления: пульта дистанционного управления и дублирующего пульта, размещенного на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 5.2 | Угол бокового наклона, не менее | ±220 | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.10 |
| 6 | Привод продольного наклона | Электрический | Для облегчения работы персонала, а также более плавного изменения положения пациента рекомендуется использовать электрическую регулировку положений стола |
| 6.1 | Управление функцией осуществляется с помощью двух пультов управления: пульта дистанционного управления и дублирующего пульта, размещенного на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 6.2 | Угол Тренделенбурга, не менее | 250 | ГОСТ Р 56107-2014 П.6.2.8 |
| 6.3 | Угол Антитренделенбурга, не менее | 300 | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.9 |
| 7 | Привод продольного сдвига | Электрический | Для облегчения работы персонала, а также более плавного изменения положения пациента рекомендуется использовать электрическую регулировку положений стола. Продольный сдвиг используется для возможности работы с С-дугой |
| 7.1 | Управление функцией осуществляется с помощью двух пультов управления: пульта дистанционного управления и дублирующего пульта, размещенного на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 7.2 | Продольный сдвиг ложа, не менее | 350 мм | Данное значение перемещения является минимально необходимым для работы с С-дугой на операционном столе. При данных значениях производится необходимая диагностика с помощью рентгеновского излучения |
| 8 | Регулировка спинной секции | Электрический | Для облегчения работы персонала, а также более плавного изменения положения пациента рекомендуется использовать электрическую регулировку положений стола |
| 8.1 | Управление функцией осуществляется с помощью двух пультов управления: пульта дистанционного управления и дублирующего пульта, размещенного на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 8.2 | Угол наклона спинной секции вниз, не менее | 200 | Наклон спинной секции вниз позволяет принимать столу ряд необходимых для ряда операций положений. Невозможность регулировки спинной секции вних ограничивает универсальность операционного стола |
| 8.3 | Угол наклона спинной секции вверх, не менее | 800 | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.13 |
| 9 | Дополнительный пульт с подсветкой для управления электрическими функциями на колонне стола | Наличие | Дублирующий пульт предназначается в случае выхода из строя основного пульта управления. Таким образом ход операции не будет прерываться |
| 10 | Механическая регулировка головной секции | Наличие | Операционный стол подразумевает наличие у себя головной секции. Ее регулировка позволяет разместить голову пациента максимально удобно во время операции |
| 10.1 | Головная секция: съемная | Наличие | Возможность отсоединения головной секции позволяет упростить очистку и дезинфекцию операционного стола |
| 10.2 | Угол наклона головной секции вверх, не менее | 600 | Регулировка головной секции позволяет установить голову пациента в требуемое положение во время операции |
| 10.3 | Угол наклона головной секции вниз, не менее | 900 | Регулировка головной секции позволяет установить голову пациента в требуемое положение во время операции |
| 10.4 | Размер головной секции, не менее | 255 х 550 мм | Размер головной секции должен быть достаточен для комфортного расположения головы пациента |
| 11 | Регулировка ножной секции | Механическая | Операционный стол подразумевает наличие у себя ножной секции. Ее регулировка позволяет разместить ноги пациента максимально удобно во время операции |
| 11.1 | Ножная секция: раздельная, съемная, с возможностью разворота в горизонтальной плоскости | Наличие | Возможность отсоединять ножную секция упрощает дезинфекцию и очистку операционного стола, а также позволяет проводить операции в области гинекологии, упрощая доступ к пациентке и помогая принять требуемое для операций положение |
| 11.2 | Угол подъема ножной секции вверх, не менее | 100 | Регулировка ножных секций позволяет расположить ноги пациента в требуемое для операции положение |
| 11.3 | Угол наклона ножной секции вниз, не менее | 900 | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.11 |
| 11.4 | Угол разведения в каждую сторону, не менее | 1100 | Данный угол разведения позволяет работать врачу-гинекологу с пациенткой, не отсоединяя ножную секцию стола |
| 12 | Встроенный почечный валик | Наличие | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.12 |
| 12.1 | Высота подъема, не менее | 160 мм | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.12 |
| 12.2 | Регулировка высоты валика осуществляется с помощью крутящейся рукоятки | Наличие | Стандартный независимый от электропитания метод регулировки |
| 12.3 | Ширина валика, не менее | 75 мм | Должна быть необходимого размера для комфортной установки пациента в почечной позиции |
| 13 | Используемые материалы: |  |  |
| 13.1 | Мягкие секции стола, толщина не менее | 70 мм | Данная толщина матраса является необходимой для комфортного расположения пациента на операционном столе во время операций |
| 13.3 | Навесные аксессуары выполнены из хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана | Наличие | Хромоникелевая сталь позволяет принадлежностям к операционному столу дольше служить, не ржаветь ввиду постоянного прямого контакта с жидкостями, а также проста в очистке и дезинфекции |
| 13.4 | Все мягкие секции стола обладают «эффектом памяти», обеспечивающим долговечность и износостойкость матрацов | Наличие | Данная технология позволяет защитить пациента от образования пролежней во время операций |
| 14 | Рентген-поверхности образуют туннель для введения рентген кассет на всю длину ложа | Наличие | Для работы с рентгендиагностическим оборудованием, при отсутствии в больнице цифрового рентгена необходимо размещать кассеты с пленкой в туннель между пациентом и операционным столом для получения изображения и дальнейшей диагностики во время операции |
| 14.1 | Наличие отдельной рентгенповерхности на каждую секцию стола (головная, спинная, тазовая, ножная) | Наличие | Для размещения рентгенкассет в любой секции стола |
| 15 | Педаль для ограничения подвижности пары колес, позволяющая фиксировать стол в неподвижном положении | Наличие | Для возможности установить стол в стационарное положение из передвижного |
| 16 | Грузоподъемность, не менее | 200 кг | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.1 |
| 17 | Длина рабочей поверхности стола, не менее | 2100 мм | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.2 |
| 18 | Ширина рабочей поверхности стола, не менее | 550 мм | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.3 |
| 19 | Стол оснащен аккумуляторными батареями | Наличие | Аккумуляторные батареи позволяют предотвратить остановку операции при перебоях или отключении электропитания |
| 19.1 | Время непрерывной работы стола от аккумулятора, не менее | 4 ч | Аккумуляторные батареи позволяют предотвратить остановку операции при перебоях или отключении электропитания |
| 20 | Стол оснащен системой блокировки клавиатуры и исключает возможность случайного изменения позиции стола во время операции | Наличие | Позволяет избежать случайных нажатий на пульт управления |
| 21 | Вес, не более | 250 кг | Максимальный вес стола должен быть ограничен при перемещении между палатами |
| 22 | Ортопедическая приставка | опция | При необходимости расширения функционала операционного стола с целью проведения операций в области травматологии и ортопедии, к операционному столу можно подключить приобретаемую отдельно ортопедическую приставку |
| 23 | Принадлежности для нейрохирургии | опция | При необходимости расширения функционала операционного стола с целью проведения операций в области нейрохирургии, к операционному столу можно подключить приобретаемую отдельно нейрохирургическую приставку |
| 24 | Комплектация: | Наличие |  |
| 24.1 | Анестезиологическая ширма, шт. | 1 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.2 | Упоры-держатели для тела, шт. | 2 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.3 | Упоры-держатели для плеч, шт. | 2 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.4 | Опора под руку, шт. | 2 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.5 | Упоры для ступней, шт. | 2 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.6 | Упоры для ног по Гёппелю, шт. | 2 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.7 | Инфузионная стойка, шт. | 1 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.8 | Ремень, к-т | 1 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.9 | Поддон, шт. | 1 | Стандартный комплект для универсального использования стола |
| 24.10 | Ручной пульт управления с подсветкой, шт. | 1 | Для регулировки положений стола |
| 24.11 | Встроенный в колонну стола пульт управления с подсветкой, шт. | 1 | Для запасной регулировки |
| 25 | Средний срок службы оборудования | 8-10 лет | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.27 |
| 26 | Гарантийный срок | 18 месяцев | ГОСТ Р 56107-2014 П. 6.2.26 |

Требования к качеству и безопасности товара:

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара:

6.1. Срок годности (срок стерильности) на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты изготовления;

6.2. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 18 месяцев от срока, указанного производителем.

Требования к таре и упаковке товара:

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.