**Техническое задание к закупке № 23060201022**

**на поставку анализатора**

**для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Анализатор карбоксигемоглобина COHb и метгемоглобина MetHb | Анализатор предназначен для одновремен-ного определения карбоксигемоглобина (COHb) и метгемоглобина (MetHb). Измеряемые параметры: концентрация карбоксигемоглобина (FCOHb) в % и метгемоглобина (FMetHb) в %. Объем крови для исследования не более 20 мкл. Производительность не менее 60 проб/час. Индикация и управление на цветном сенсорном дисплее. Наличие USB порта для подключения к компьютеру. Наличие оптической меры для калибровки и проверки работоспособности. Рабочие длины волн: 492 нм; 540 нм; 620 нм. Фотометрический диапазон измерений анализатором спектральной оптической плотности: минимальное значение не более 0 Б максимально значение не менее 2,0 Б. Диапазон измерений: концентрации общего гемоглобина крови минимальное значение не более 0 максимально значение не менее 300 г/л; относительной доли метгемоглобина в общем гемоглобине крови минимальное значение не более 0 максимально значение не менее 100%; относительной доли карбоксигемоглобина в общем гемоглобине крови минимальное значение не более 0 максимально значение не менее 100%. Потребляемая мощность анализатора не более 30 ВА. Габаритные размеры анализатора не более 320х230х80 мм. Минимальный объем анализируемой пробы не более 1 мл. | шт | 1 |

**Начальная максимальная цена договора, порядок формирования цены:**

**439 412 (четыреста тридцать девять тысяч четыреста двенадцать) рублей 93 копейки с НДС.**

**Стоимость товара включает:**

Стоимость транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора.

Цена единицы товара является фиксированной и изменению в течение срока действия договора не подлежит.

**Срок поставки товара:**

Срок поставки товара не должен составлять более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.

**Место поставки:**

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя расположенный по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Народная 8/1

**Условия оплаты**:

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **150 календарных дней** после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

**Гарантийный срок:** не менее 12 месяцев от срока годности, указанного производителем, на момент поставки товара.

* Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.
* Поставляемый товар должен иметь действующее свидетельство о регистрации установленного образца и декларации, с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
* Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».
* Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Техническом задании.
* Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. который не был   
  в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.
* Поставка должна сопровождаться копиями действующих деклараций соответствия и регистрационных удостоверений, выданные органом по сертификации России или иными документами, необходимые для подтверждения качества Товара.
* Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого Товара.
* В случае предложения эквивалентного Товара, необходимо, чтобы предложенный товар по техническим и функциональным характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были запрошены.