Техническое задание

на поставку комплекса суточного мониторирования ЭКГ для нужд поликлиники

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 23080101071

| 1. Предмет динамического ценового запроса: Поставка комплекса суточного мониторирования ЭКГ для нужд поликлиники ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород». Перечень товара: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: Собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» Средства ОМС. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Начальная максимальная стоимость составляет: 969 099 (Девятьсот шестьдесят девять тысяч девяносто девять) рублей 99коп. |  |  |  |  |
| 3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |
| 4.Требования к товарам. 4.1. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 4.2. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 4.3. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 4.4. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 4.5. Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока установленного заводом изготовителем. |  |  |  |  |
| 5. Сроки и условия поставки товара. 5.1. Сроки поставки: в течение 90(девяносто) календарных дней с перечисления авансового платежа. 5.2. Условия поставки: поставка Товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |  |  |  |  |
| 6. Место поставки товара: 6.1. 603140 г. Нижний Новгород проспект Ленина,18 |  |  |  |  |
| 7.Форма, сроки и порядок оплаты. Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости Товара, окончательный расчет осуществляется в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |  |
| 8.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 8.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во товара | НМЦ за ед. товара, руб. |
| 1 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Код КТРУ: 26.60.12.129-00000059 1. Состав системы: 1.1 Кардиорегистратор для мониторирования ЭКГ 1 шт 1.2 Кабель отведений ЭКГ 3-канальный. 1 шт 1.3 Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. 1 шт 1.4 Интерфейсный блок 1 шт 1.5 CD-диск с программным обеспечением 1 шт 1.6 Одноразовые электроды 100 шт 1.7 Элементы питания 2 шт 1.8 Зарядное устройство 1 шт 1.9 Сумка для кардиорегистратора 1 шт 1.10 Руководство пользователя на русском языке 1 шт 1.11. Формуляр 1 шт 2. Технические требования к носимому кардиорегистратору ЭКГ 2.1 Регистрация 12 отведений ЭКГ Наличие 2.2 Регистрация 3 отведений ЭКГ Наличие 2.3 Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю Наличие 2.4 Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма не менее 3 2.5 Частота записи сигнала ЭКГ при выделении импульсов искусственного водителя ритма не менее 2000 Гц 2.6 Датчик движения и положения Наличие 2.7 Габаритные размеры не более 55х70х20 мм 2.8 Диапазон входных напряжений кардиосигнала от 0.05 до 10 мВ 2.9 Масса (без элемента питания) не более 50 г. 2.10 Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА Наличие 2.11 Отсутствие ЖК-экрана и кнопок управления на регистраторе. Программирование регистратора: только с помощью ПК врача. Обоснование: встречаются пациенты, которые вопреки запретам врачей, самостоятельно управляют регистратором, чтобы посмотреть ЭКГ на экране прибора, что не редко приводит к остановке и потере записи. Наличие 3. Требования к технологии анализа и редактирования 3.1 Полностью автоматическое распознавание и классифицирование кардиокомплексов и ритмов (все нарушения, перечисленные в разделе 4 и 5 технического задания), исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST. Наличие 3.2 Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ 30324.2.47-2012 3.2.1 QRS sens (чувствительность обнаружения QRS) не менее 99,98% 3.2.2 QRS ppn (специфичность обнаружения QRS) не менее 99,99% 3.2.3 VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов) не менее 99,5% 3.2.4 VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов) не менее 99,5% 3.2.5 VEB fpr (гипердиагностика желудочковых комплексов) не более 0,03% 3.3 Демонстрация тестирования, на этапе приёмки оборудования. Возможность открывать файлы базы РОХМиНЭ в формате MIT-BIH и сохранять результаты их обработки в файлах аннотации в формате MIT-BIH. Тестирование заключается в сравнении полученных файлов аннотации с эталонными файлами аннотации базы РОХМиНЭ. наличие 3.4 Возможность возврата и ревозврата любого проведенного редактирования по шагам редактирования (кнопки Undo и Rendo) Наличие 3.5 Выбор формы построения протокола: - по разделам (Ритм,ЧСС, Паузы, PQ, Наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, ST, QT) - по формам представления (графики, таблицы, текст) Наличие по каждому пункту 3.6 Предварительный просмотр печати всего протокола Наличие 3.7 Печать графиков в цвете, при наличии цветного принтера с возможностью выбора режима печатать в цветном или черно-белом виде Наличие 3.8 Стандартное Электрокардиографическое заключение по любому 10-секундному фрагменту ЭКГ Наличие 3.9 Анализ интервала PQ с построением тренда PQ Наличие 3.10 Экспорт всего протокола в формат rtf Наличие 3.11 Экспорт исследования в формате EDF Наличие 3.12 Импорт исследований в формате EDF Наличие 4. Требования к автоматическому анализу ритма и проводимости 4.1 Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма с построением списка ритмов: - синусовый ритм, - фибрилляция предсердий, - миграция водителя, - предсердный, - идиовентрикулярный, - наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, - желудочковый, - желудочковая пароксизмальная тахикардия, - трепетание желудочков. Наличие по каждому пункту 4.2 Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушений проводимости с построением списка нарушений: - блокада левой ножки, - блокада правой ножки, - синдром WPW Наличие по каждому пункту 4.3 Автоматическое обнаружение следующих нарушений: - наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением, - парасистолы, - единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости Наличие по каждому пункту 4.4 Расчет лестничных нагрузочных проб Наличие 4.5 Анализ депрессии и элевации сегмента ST в каждом регистрируемом отведении с выделением: - число эпизодов ишемического смещения, - продолжительность эпизодов, - общая продолжительность, - максимальные смещения сегмента ST - ЧСС эпизодов, - время наступления Наличие по каждому пункту 4.6 Пороги анализа сегмента ST доступные для редактирования: - амплитуда изменения ST относительно ЭКГ в покое - абсолютное значение ST - время перехода ST от нормы - длительность измененного участка ST Наличие 4.7 Анализ отрицательного зубца Т, формирование трендов отрицательного Т, формирование списка эпизодов, в которых отрицательный зубец Т имел амплитуду больше порога, заданного пользователем. Наличие 4.8 Количество порогов ЧСС для тахикардии. не менее 4 порогов 4.9 Вывод на экран количества эпизодов тахикардии в пределах каждого порога из пункта 4.8. Построение списка всех эпизодов тахикардии и списка эпизодов в пределах каждого порога. Например, для четырёх порогов: количество эпизодов тахикардии с ЧСС менее порога 1, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 1, но менее порога 2, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 2, но менее порога 3, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 3, но менее порога 4, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 4 Наличие 4.10 Количество порогов ЧСС для брадикардии. не менее 3 порогов 4.11 Вывод на экран количества эпизодов брадикардии в пределах каждого порога из пункта 4.10. Построение списка всех эпизодов брадикардии и списка эпизодов в пределах каждого порога. Например, для трёх порогов: количество эпизодов брадикардии с ЧСС менее порога 1, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 1, но менее порога 2, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 2, но менее порога 3, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 3 Наличие 4.12 Пороги раздела PQ: - программа автоматически выбирает порог для увеличенного интервала PQ, который зависит от возраста пациента. - порог для укороченного PQ - порог минимальной длительности эпизода измененного PQ Наличие 4.13 Пороги раздела QT: - порог увеличения QTc, зависящий от возраста пациента - порог увеличения QT, зависящий от возраста пациента - порог укорочения интервала QT - порог минимальной продолжительности эпизода Наличие 4.14 Количество порогов для блокад. не менее 3 порогов 4.15 Количество порогов для синусовых аритмий. не менее 3 порогов 4.16 Количество порогов для постэктопических пауз. не менее 3 порогов 4.17 Вывод на экран количества блокад, синусовых аритмий, постэктопических пауз в пределах каждого порога из пункта 4.14-4.16. Построение списка всех блокад, списка всех синусовых аритмий, списка всех постэктопических пауз и списка каждого нарушения в пределах каждого порога. Например, для трёх порогов: количество блокад с RR менее порога 1, количество блокад с RR более порога 1, но менее порога 2, количество блокад с RR более порога 2, но менее порога 3, количество блокад с RR более порога 3. Наличие 4.18 Врач может вручную задать все пороги, перечисленные в разделах 4.5 – 4.17 Наличие 4.19 Если в базе содержатся предыдущие суточные ЭКГ пациента, программа автоматически подготавливает заключение по изменениям в текущей ЭКГ, по сравнению с предыдущей по всем разделам (ЧСС, ритм, экстрасистолия, PQ, QT, ST) Наличие 4.20 Программа автоматически подготавливает для просмотра места максимальной и минимальной ЧСС в зависимости от времени (за все время, за день, за ночь), в зависимости от типа ритма, в зависимости от способа расчета ЧСС (средний за 5сек, по стабильным RR, по единичным RR). Например, «В дневное время на ритме наджелудочкова тахикардия по единичным RR» Наличие 5 Требования для вывода результатов автоматического анализа ЭКГ и их редактирования 5.1 Программа все нарушения разделяет по разделам: ЧСС, РИТМ, Нарушения желудочковой проводимости, Наджелудочковые экстрасистолы, Желудочковые экстраситолы, Паузы, PQ, ST, QT и др. Наличие 5.2 В каждом разделе программа подготавливает окно нарушений (классификатор нарушений), в котором пользователь может выбрать тип нарушения для построения списка нарушений и гистограммы нарушений. Наличие 5.3 В разделе РИТМ в окне нарушений выводятся количество: 1. синусовый ритм 2: предсердный ритм 3: фибрилляция предсердий 4: миграция водителя ритма 5: наджелудочковая тахикардия 6: AV-ритм; 7: желудочковый ритм 8: желудочковая пароксизмальная тахикардия 9: навязанный ритм 10: навязанный ритм A 12: навязанный ритм V 13: навязанный ритм D 14: наджелудочковая аберрантная тахикардия 15:трепетание предсердий 16: предсердная тахикардия 17: AV блокада III степени 18:AV-диссоциация Наличие 5.4 В разделе ЧСС в окне нарушений выводятся количество: 1. эпизодов тахикардии 2: эпизодов тахикардии в зависимости от порогов ЧСС; 3: эпизодов брадикардии; 4: эпизодов брадикардии в зависимости от порогов; Наличие 5.5 В разделе «Нарушения желудочковой проводимости» в окне нарушений выводятся количество: 1. эпизодов БЛН 2: эпизодов БПН; 3: эпизодов WPW; 4: эпизодов неспецифических внутрижелудочковых блокад; 5: единичных комплексов БЛН; 6: единичных комплексов БПН; 7: единичных комплексов WPW; Наличие 5.6 В разделе «Наджелудочковые экстрасистолы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество НЭ 2: количество отдельных НЭ; 3: количество парных НЭ; 4: количество групповых НЭ; 5: количество вставочных НЭ 6: количество НЭ по типу бигеминия ; 7: количество НЭ по типу тригеминия ; 8: количество НЭ по типу квадригеминия; 9: количество аберрантных НЭ Наличие 5.7 В разделе «Желудочковые экстрасистолы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество ЖЭ 2: количество отдельных ЖЭ; 3: количество парных ЖЭ; 4: количество групповых ЖЭ; 5: количество вставочных ЖЭ 6: количество ЖЭ по типу бигеминия ; 7: количество ЖЭ по типу тригеминия ; 8: количество ЖЭ по типу квадригеминия; 9: количество ранних ЖЭ 10: количество парасистол Наличие 5.8 В разделе «Паузы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество Блокад 2: количество SA-блокад; 3: количество AV - блокад; 4: количество SA-блокад с периодикой Венкебаха 5: количество AV – блокад с периодикой Венкебаха 6: количество блокированных наджелудочковых экстрасистол; 7: количество «остановка синусового узла» 8: количество отсутствует стимул ИВР 9: количество безответный импульс ИВР 10: количество синусовых аритмий 11: количество постэкстрасистолических пауз 12: количество посттахикардитических пауз 13: количество эпизодов AV-блокада 14: количество эпизодов SA-блокада 15: количество эпизодов Блокированная НЭ 16: количество эпизодов AV-диссоциация 17: количество эпизодов AV-блокада II степени 18: количество эпизодов AV-блокада III степени 19: количество эпизодов Отсутствует стимул 20: количество эпизодов БПВЛНПГ 21: количество эпизодов БЗВЛНПГ Должна быть возможность вывести каждый из пунктов единичных нарушений (не эпизодов) с уточнением в зависимости от порога из п. 4.17 Наличие 5.9 В разделе «PQ» в окне нарушений выводится количество: 1. количество эпизодов увеличения PQ 2: количество эпизодов укорочения PQ Наличие 5.10 В разделе «ST» в окне нарушений выводится количество: 1 количество эпизодов депрессии ST 2 количество эпизодов депрессии ST по каждому из отведений 3 количество эпизодов элевации ST 4.количество эпизодов элевации ST по каждому из отведений 5: количество эпизодов отрицательного Т по каждому из отведений Наличие 5.11 В разделе «QT» в окне нарушений выводится количество: 1 количество эпизодов увеличения QT 2 количество эпизодов увеличения QTc 3 количество эпизодов укорочения QT Наличие 5.12 В зависимости от того, что выбрано в классификаторе программа автоматически подготавливает списки нарушений и гистограммы нарушений. Например, врач может вывести список «AV-блокад с периодикой Венкебаха» и гистограмму этого нарушения Наличие 5.13 Параметры, выводимые в список нарушений: Для единичных комплексов: время нарушения, интервал RR, отношение RR текущего комплекса к следующему интервалу RR, длительность QRS, тип зубца P, отношение RR к RRсредн. Для эпизодов: Начала, конец и длительность эпизода, тип ритма, средняя ЧСС, ср.RR, срPQ, макс.PQ, максимальная Депрессия, максимальная элевация, средняя QTс, максимальная QT. Наличие 5.14 Список можно отсортировать по каждому из параметров, перечисленных в п.5.13 Наличие 5.15 Редактирование результатов обработки ЭКГ осуществляется в окне ЭКГ, окне нарушений (классификаторе нарушений), списке нарушений, трендах ST, T, PQ,QT,ЧСС. Наличие 5.16 В окне ЭКГ пользователь может любой QRS переименовать в любое единичное нарушение, перечисленное в п.5 Наличие 5.17 В окне ЭКГ пользователь может эпизод ЭКГ отнести в любой эпизод ритма и проводимости, перечисленные в п.5 Наличие 5.18 В окне ЭКГ пользователь может удалять комплексы и добавлять пропущенные комплексы Наличие 5.19 В окне нарушений (классификаторе нарушений) пользователь может переименовать любое единичное нарушение в любое единичное нарушение , перечисленные в п.5. Например переименовать аберрантные НЭ в ЖЭ. Наличие 5.20 В списке нарушений пользовать может выбрать несколько строк и переименовать единичные нарушения в любые единичные нарушения из п.5. В списке нарушений пользовать может выбрать несколько строк и переименовать эпизоды нарушений в любые эпизоды нарушений из п.5. Например, пользователь может выбрать все НЭ с интервалом RR более 1 сек и переименовать их в нормальные комплексы. Наличие 5.21 На тренде ST пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как депрессию или элевацию. По любому из отведений. Наличие 5.22 На тренде PQ пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как увеличение или уменьшение интервала PQ. Наличие 5.23 На тренде QT пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как увеличение или уменьшение интервала QT. Наличие 6. Требования к оценке работы кардиостимулятора 6.1 Автоматическое определение амплитуд и длительностей 3-х фаз стимула Наличие 6.2 Вывод стимулов в окне ЭКГ с учетом амплитуд и фаз стимулов Наличие 6.3 Выявление следующих эпизодов ритма: спонтанный, навязанный A, V, D Наличие 6.4 Анализ нарушений ритма на фоне навязанного ритма Наличие 6.5 Автоматический расчет параметров ИВР: 1. Режим ИВР(А,V,D) 2. Наличие частотной адаптации 3. Базовый интервал стимуляции 4. Максимальная частота стимуляции при частотной адаптации 5. Интервал гистерезиса базового интервала 6. Интервал AV-задержки 7. Интервал PV-задержки 8. Максимальная частота желудочковой стимуляции, синхронизированная с собственными предсердными сокращениями 9. Частота, на которой происходит блокада 2:1 10.Наличае частотно-адаптивной атривентикулярной задержки. Наличие 6.6 Ручная корректировка любого параметра из п.6.5 Наличие 7. Требуемая документация 7.1 Регистрационное удостоверение МЗ РФ Наличие 8. Дополнительные требования 8.1 Гарантия не менее 12 месяцев 8.2 Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории РФ Наличие 8.3 Установка и ввод в эксплуатацию, обучение мед.персонала на рабочем месте Наличие 8.4 Срок службы не менее 5 лет | Шт. | 3 | 323033,33 |