Техническое задание

на поставку пульсоксиметра для нужд ОАР

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 23080103087

1.Предмет динамического ценового запроса: Поставка пульсоксимера для нужд ОАР ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород», согласно перечню товара (Таблица № 1). 1.1. Источник финансирования: собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород».

2. Начальная максимальная стоимость составляет: 224 733 (Двести двадцать четыре тысячи семьсот тридцать три) рубля 32коп.

3. Стоимость договора включает: комплектующие и запасные части по всем единицам Товара, транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

4.Условия участия в динамическом ценовом запросе: 4.1. Перед началом процедуры закупки посредством электронного магазина, желающие принять в нем участие, должны заполнить регистрационную форму участника, в которой должны быть указаны: а) наименование участника; б) индивидуальный налоговый номер участника (при наличии); в) контактные данные участника (адрес, фамилия, имя, отчество, телефон контактного лица, адрес электронной почты); 4.2. Если участник не указал всю информацию, предусмотренную регистрационной формой, представил противоречивые, недостоверные или неполные сведения, предложения такого участника не учитываются при проведении закупки посредством электронного магазина.

5. Требования к товарам. 5.1. Ценовое предложение должно содержать: наименование организации-изготовителя, страну происхождения, артикул, либо тип оборудования. 5.2. Поставляемый Товар является новым и не был в употреблении. 5.3. По показателям качества и безопасности поставляемый Товар должен соответствовать существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской Федерации, нормативным документам Российской Федерации. Не допускается к поставке Товар, не прошедший регистрацию на территории Российской Федерации. 5.4. При производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение. 5.5. Транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара (поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении). 5.6. Предоставить гарантийный срок на Товар не менее срока указанного в паспорте на данный товар.

6. Сроки и условия поставки товара. 6.1. Сроки поставки Товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Место поставки товара: 603140 г.Нижний Новгород проспект Ленина,18

8. Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД),а также при наличии оригинала договора.

9.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 9.1. Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и социальному развитию; Сертификат соответствия Росстандарта РФ, либо Декларация о соответствии.

Таблица №1

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ товара за ед., в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульсоксиметр для определения частоты пульса и насыщения гемоглобина крови кислородом КТРУ № 26.60.12.129-00000036 | ##### Фотоэлектрический прибор для чрескожного измерения насыщенности артериальной крови кислородом (SpO2) методом светодетектирования. Сигналы, вырабатываемые светодиодом, пропускаются через кровь и поступают на отдельный или встроенный спектрометрический светодетектор. После обработки показания SpO2 выводятся на дисплей оксиметра; кроме того, прибор может рассчитывать/отображать другие параметры, например, частоту пульса и/или электрокардиограмму (ЭКГ). Снятые показания передаются по радио на центральный пульт мониторинга состояния пациента, не ограничивая свободы передвижения последнего. Предназначен для мобильного использования на машинах СНМП и спасательных служб и/или нательного ношения. Назначение - Мониторинг параметров : SpO2, ЧП, Perfusion Index, плетизмограмма Возрастная группа пациентов – Взрослые Тип оборудования – переносной Потребляемая мощность, ВА - Не более 5 ВА Сеть, В, Гц - 220В, 50 Гц Бортовое питание, В - Не уже 12 – 27 В USB-порт компьютера 5В, 0.5А – возможность Аккумуляторная батарея Не более 2хАА NiMH Автоматическая зарядка при подключении к внешнему питанию – наличие Измерение параметров в условиях помех от движения пациента, тряски, вибрации - наличие Измерение параметров в условиях слабой перфузии – наличие Класс потенциального риска изделия - Не ниже 2б. Должен быть подтвержден отметкой в руководстве по эксплуатации Модуль беспроводной передачи данных на внешние устройства – возможность Дисплей Цветной жидкокристаллический TFT Диагональ дисплея, дюйм Не менее 2,4 дюйма Разрешение, точки Не менее 240х320 точек Регулировка яркости дисплея, уровни Не менее 10 уровней Цифровые значения : SpO2, ЧП, Perfusion Index Наличие Наполнение пульса (БГ) Наличие Индикатор пульса (сердечко) Наличие Ослабления, значений Не менее Авто, 1,2,5,10,15,25,50 Индикатор пределов тревог цифровой и графический Наличие Индикатор заряда батареи Наличие Индикатор обратного отсчета времени подавления звуковой сигнализации Наличие Тренды: цифровой и графический Наличие Сообщения: нет датчика, нет пациента, асистолия Наличие Режимы отображения информации на экране : Режим больших цифр Наличие Режим карты (цифры, графический тренд) Наличие Монитор (цифры, плетизмограмма) Наличие Режим трендов (график) Наличие Режим трендов (таблица) Наличие Настраиваемые тревоги по всем измеряемым параметрам - наличие Отключение сигнала тревоги на 2 минуты – наличие Отображение пределов тревог на дисплее – наличие Отсутствие пальца в датчике (или плохой контакт) – наличие Память, сутки - Не менее 170 суток Дискретность, сек. - Не более 30 сек. Число наблюдений хранимых в памяти, шт. Не менее 99 шт. Просмотр любого сохраненного наблюдения на экране пульсоксиметра – наличие Окно просмотра, мин. - Не менее 15/30/60/120 мин. Функция очистки энергонезависимой памяти Наличие Выбор дискретности печати данных на внешнем принтере, минута - Не менее 1, 5, 10, 30 минут Инициализация печати данных на внешнем принтере через меню пульсоксиметра- Наличие Звук : Регулировка громкости: количество ступеней, шт - . Не менее 10 шт. Типы звука тревоги, шт. - Не менее 4 шт | Шт | 4 | 56183,33 |
| Участник вправе изменить единицу измерения на упаковки и произвести пересчет количества на количество упаковок, предлагаемых к поставке исходя из заявленного объема поставки и количества единиц измерения в индивидуальной (потребительской) упаковке. В случае пересчета, участник вправе округлить в большую сторону количество предлагаемого к поставке товара для сохранения целостности индивидуальной (потребительской) упаковки. В случае, если в техническом задании содержится указание на товарные знаки, конкретные размеры в отношении Товара, применительно к таким Товарам следует считать «или эквивалент». |  |  |  |  |  |