|  | Приложение №1 к котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку набора инструментов для резектоскопии для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Калининград»

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Гарантийный срок - не менее 12 месяцев

- Срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта

- Вся сопроводительная документация на русском языке - наличие

- Доставка за счет средств поставщика - наличие

- Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается:- Регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития - наличие

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26, пассивный | -Модульная конструкция: тубус внешний круглого сечения, тубус внутренний круглого сечения, рабочий элемент, обтуратор ; -Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля ; -Рабочий элемент пассивный ; -Система постоянного орошения ; -Внешний тубус вращающийся независимо от внутреннего тубуса ; -Внутренний тубус с керамическим наконечником ; -Внешний тубус выполнен по типу Iglesias ; -Оригинальная конструкция замков, обеспечивает простоту сборки и разборки резектоскопа ; -Замок фиксации оптической трубки 4мм ; -Замок фиксации тубуса внешнего ; -Замок фиксации тубуса внутреннего ; -Кнопка замка электрода ; -Кран подачи и оттока жидкости ; -Материал тубусов, обтуратора, рабочего элемента: коррозионностойкая сталь ; -Диаметр тубуса внешнего, не более : 8,8 мм ; -Рабочая длина внешнего тубуса, не менее : 197 мм -Комплектуется краном пластиковым запаным, не менее : 2 шт.; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с обтуратором визуальным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 2 | Трубка эндоскопическая жесткая "Крыло": Цисто/Гистероскоп Ги 4-12°- "КРЫЛО" ТУ 32.50.13-002-10625445-2020 | -Трубка оптическая предназначена для визуального контроля операционного поля при проведении диагностических осмотров и хирургических операций на внутренних органах человека; -Оптика жесткая, стеклолинзовая; -Диаметр рабочей части, не более : 4 мм; -Угол направления наблюдения не менее 12 град и не более 15град; -Встроенный стекловолоконный световод; -Система адаптации к оптоволоконному кабелю; -Высокое качество изображения, свободное от искажений по всему полю; -Комплект поставки: трубка эндоскопическая жесткая, переходник типа STORZ, переходник типа Wolf, инструкция по применению; -Стерилизация автоклавированием; -Стерилизация растворами химических средств; -Угол сопряжения оптических осей трубки оптической и светового разъема: не менее 90 градусов, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 3 | Электрод - вапоризатор | -Форма электрода : вапоризатор; -Диаметр вапоризатора, не менее : 5 мм; -Изоляционное покрытие электрода; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа; -Длина электрода, не более : 288 мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 4 | Электрод - скрап | -Для использования с тубусами монополярного резектоскопа 24/26 Шр ; -Совместимость с рабочим элементом резектоскопа; -Форма электрода : шипы; -Диаметр скрапа, не менее : 5мм; -Изоляционное покрытие электрода; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа ; -Длина электрода, не более : 288 мм; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 5 | Электрод - ролик | -Форма электрода : ролик ; -Диаметр ролика, не менее : 5 мм ; -Изоляционное покрытие электрода ; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа ; -Длина электрода, не более : 288 мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 6 | Электрод - шарик | -Форма электрода : шарик ; -Диаметр шарика, не менее : 5 мм ; -Изоляционное покрытие электрода ; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа ; -Длина электрода, не более : 288 мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 7 | Электрод - петля угловая | -Форма электрода : петля угловая (изогнута под углом 90°) ; -Изоляционное покрытие электрода ; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа ; -Длина электрода, не менее : 284 мм ; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а ; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 8 | Электрод - петля угловая под 30 градусов | -Форма электрода : петля угловая (изогнута под углом 30°); -Изоляционное покрытие электрода; -Крепление электрода на рабочий элемент резектоскопа; -Длина электрода, не менее : 284 мм; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а; -Упаковка для транспортировки: пластиковый тубус с двумя заглушками ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 9 | Ерш для чистки инструментария малый | -Неразборная конструкция; -Материал щетки: полиэтилен; -Материал ручки: коррозионностойкая сталь; -Внешний диаметр ерша, не менее : 5 мм; -Общая длина, не более : 440 мм; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 10 | Ерш для чистки инструментария большой | -Неразборная конструкция; -Материал щётки: полиэтилен; -Материал ручки: коррозионностойкая сталь; -Внешний диаметр ерша, не менее : 10 мм; -Общая длина, не более: 440 мм; -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 11 | Ерш для чистки инструментария гибкий | -Ёрш гибкий для очистки инструмента и инструментальных каналов ; -Материал щетки: полиэтилен ; -Материал тяги и ручки: коррозионностойкая сталь; -Внешний диаметр ерша, не менее : 1,8 мм ; - инструмент многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |
| 12 | Держатель для подключения инструментов для резектоскопов | -Длина кабеля не менее 3 м, - многоразового использования, -Совместимость, для обеспечения работоспособности, с резектоскопом монополярным производства ООО НПФ Крыло, который имеется у Заказчика. | шт | 1 |

Согласовано ____________ главная медицинская сестра Ибрагимова О.А.