Приложение № 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На поставку реагентов и тест-систем, применяемых для in vitro диагностики опухолевых и гормональных. Поставщику необходимо осуществить поставку реагентов и тест-систем, применяемых для in vitro диагностики опухолевых и гормональных (далее также «товары») в соответствии с требованиями контракта и настоящего Технического задания. Место поставки товара: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д.17 Срок поставки: поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя в период с даты подписания настоящего Договора, до окончания срока его действия, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая нерабочие праздничные дни) с 08 ч. до 15 ч. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются посредством электронной почты. Время поставки согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки. Общие требования к поставляемым товарам (сведения о товарах (сведения о качестве, технических характеристиках товаров, их безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и количестве поставляемых товаров): - Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не бывшем в употреблении и не использованным в качестве выставочного образца. - Регистрационное удостоверение, сертификаты качества и декларация о соответствии (в обязательном порядке предоставляются Поставщиком при поставке товара) при условии, что это предусмотрено законодательством Российской Федерации. - Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. 4. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТов, импортный Товар - международным стандартам упаковки. 5. Маркировка Товара должна содержать наименование Товара, фасовку, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. 6. Условия транспортировки Товара должны обеспечивать соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными производителем. 7. В случае приостановки или отзыва из обращения партии медицинского изделия на основании информации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации, Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения требования Заказчика провести замену указанного медицинского изделия на изделие, разрешенное к обращению в строгом соответствии требованиям спецификации, прилагаемой к Контракту. Требование Заказчика о замене направляется в адрес Поставщика по электронной почте или факсу. При невыполнении Поставщиком требований настоящего пункта Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа. Срок действия контракта: с даты подписания контракта обеими сторонами по 31.12.2024 года, а в части исполнения обязательств по взаиморасчётам – до полного их выполнения. Спецификация поставляемых товаров №; Наименование товара; Характеристики поставляемого товара; Кол-во; Ед. из. 1; Раковый антиген 125 (СА125) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения ракового антигена 125 (Cancer antigen 125 (CA125)), маркера, обычно ассоциированного с раком яичников, в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Назначение:для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания -Позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл -оптимизация объёма необходимого биоматериала. Диапазон определения концентраций не менее 0-500 ЕД/мл- оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения. Чувствительность не более 1,5 ЕД/мл - Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев- Обуславливается требованием к экономии материальных затрат и возможностью длительного хранения наборов; 18; набор. 2; Общий простатический специфический антиген (ПСА) ИВД, набор иммуноферментный анализ, (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общего простатического специфического антигена (prostate specific antigen, PSA, ПСА) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук. Назначение: для ручной постановки и анализаторов открытого типа. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания -Позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл Оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-25 нг/мл - Оптимизация определяемых диагностических значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения Чувствительность не более 0,2 нг/мл Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев обуславливается требованием к экономии материальных затрат и возможностью длительного хранения наборов; 24; набор. 3; Фолликулостимулирующий гормон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (follicle stimulating hormone (FSH)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Назначение: для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл Оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-100 мМЕ/мл Оптимизация определяемых диагностических значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения Чувствительность не более 0,8 мМЕ/мл Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев; 2; набор. 4; Пролактин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения пролактина (prolactin) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Назначение:для ручной постановки анализа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл Оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-4200 мМЕ/л Оптимизация определяемых диагностических значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев; 6; набор. 5; Тиреотропный гормон (ТТГ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) (thyroid stimulating hormone, TSH) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА) Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Назначение: для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл -оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-16 мкМЕ/мл Оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения. Чувствительность не более 0,078 мкМЕ/мл. Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев обуславливается требованием к экономии материальных затрат и возможностью длительного хранения наборов; 80; набор. 6; Свободный трийодтиронин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенных для количественного определения свободного трийодтиронина (free triiodothyronine (FT3)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов: ≥ 96 штука. Назначение: для ручной постановки анализа Режим инкубации – при комнатной температуре позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-19 пг/мл Оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения. Чувствительность не более 0,3 пг/мл. Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов; 6; набор. 7; Свободный тироксин ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина (free thyroxine (FT4)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук. Назначение: для ручной постановки анализа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл Оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон определения концентраций не менее 0-90 пмоль/л оптимизация определяемых диагностически значимых концентраций; более широкий диапазон концентраций калибраторов позволяет определить концентрацию аналита без дополнительного разведения. Чувствительность не более 1 пмоль/л для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев обуславливается требованием к экономии материальных затрат и возможностью длительного хранения наборов; 18; набор. 8; Тиреопероксидаза антитела (АТ-ТПО, микросомальные антитела) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО), также известных как анти-микросомальные антитела, в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Назначение:для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл оптимизация объёма необходимого биоматериала Диапазон измерения концентраций не менее 0 - 500 МЕ/мл оптимизация определяемых диагностических значимых концентраций Чувствительность не более 5 МЕ/мл. Для обеспечения возможности определения клинически минимально значимых количеств определяемого аналита, для получения точных и качественных результатов Срок годности набора на момент поставки не менее 12 месяцев; 10; набор. 9; Лютеинизирующий гормон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Назначение: для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа Режим всех инкубаций – при комнатной температуре без встряхивания- Позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки-≤ 0,1 мл Верхняя граница диапазона определения концентраций, мМЕ/мл, ≥ 100 Чувствительность, мМЕ/мл ≤ 1,27; 1; набор. 10; Общий хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Режим всех инкубаций – при комнатной температуре без встряхивания - Позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки-≤ 0,1 мл Верхняя граница диапазона определения концентраций, мМЕ/мл, ≥ 500 Чувствительность, мМЕ/мл ≤ 5; 1; набор. 11; Общий тестостерон ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА); Назначение: Для анализаторов открытого типа и ручной постановки Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук Режим всех инкубаций – при комнатной температуре без встряхивания - Позволяет проводить исследования без использования дополнительного оборудования, что позволяет оптимизировать трудозатраты Количество анализируемой сыворотки-≤ 0,1 мл Верхняя граница диапазона определения концентраций, мМЕ/мл, ≥ 40 Чувствительность, нмоль/л ≤ 3; 1; набор.

Ответственное лицо за приемку товара – провизор Тарасевич А.Н. Тел.: 8142 -71 43 15 Ответственное лицо за составление технического задания: (Полякова М.Л.) Тел.: 71-41-68