Частное учреждение здравоохранения

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ закупки: 24130201016 (согласно плана-графика закупок на 2024 год)

Предметы закупки:

1.Электрокардиограф 12-канальный ЭК12Т-01-«Р-Д»/141 или аналог. Количество:4 шт.

2. Экспертный спирометр c опцией оксиметрии Spirolab I MIR. Количество: 2 шт.

Технические характеристики: Электрокардиограф многоканальный.

| № п./п. | Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены) |  | Обоснование требуемого параметра (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования. |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 1.2 | Сертификат соответствия (декларация) Госстандарта России | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 1 год | Срок, устанавливаемый лучшими производителями |
| 1.5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2. | Технические требования. Комплектация аппарата. |  |  |
| 2.1 | Синхронный съем 12 отведений | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.2 | Автоматический и ручной режим работы | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.3 | Форматы печати отведений | 3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 12 – поперек бумаги. Без печати ЭКГ | Формат 3+ ритм обеспечивает возможность записи отведения ритма продолжительностью в 4 раза больше, чем остальные отведения ЭКГ, что в 4 раза увеличивает вероятность обнаружения нарушений ритма без увеличения продолжительности обследования. Формат 12 отведений поперёк бумаги позволяет осуществлять одновременную регистрацию 12 отведений на бумаге 110 мм, что позволяет визуально осуществлять сравнения всех 12 отведений одновременно |
| 2.4 | Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати | Наличие | Обеспечение записи отведений ритма с малой скоростью и в несколько строк, что существенно экономит бумагу. Запись 3-х выбранных отведений ритма позволяет заметить практически любые нарушения ритма |
| 2.5 | Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати | Наличие | Позволяет вести анализ ритма за любое продолжительное время с печатью только эпизодов с нарушениями ритма и предшествующих им |
| 2.6 | Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов | Наличие | В условиях скорой и неотложной помощи уменьшает время до начала съема ЭКГ |
| 2.7 | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | 30 - 300 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.8 | Звуковой сигнал пульса регулируемый | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.9 | Дисплей цветной графический | Наличие | Обеспечивает оптимальное качественное отображение ЭКГ и необходимой цифровой информации на экране |
| 2.10 | Размер дисплея по диагонали, не менее: | 5,6" (141 мм) | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.11 | Отношение ширина/высота, не менее: | 85х115мм | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.12 | Разрешение, не менее: | 640х480 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.13 | Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране | до 12 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.14 | В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.15 | Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.16 | Манипулятор для упрощения работы с прибором | Наличие | Упрощение работы с меню прибора |
| 2.17 | Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура | Наличие | Обеспечивает оптимальное управление и ввод информации при минимальных габаритах |
| 2.18 | Выбираемая чувствительность, мм/мВ | 2,5; 5; 10; 20; 40 |  |
| 2.20 | Скорость движения носителя записи, мм/с | 5; 10; 12.5; 25; 50 | Скорость 5 мм/сек для анализа ритма |
| 2.21 | Определение кардиостимулятора | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.22 | Защита от дефибрилляции | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.23 | Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: | 100 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.24 | Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/ от бортовой сети автомобиля) | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.25 | Встроенный принтер | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.26 | Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) | 3200Гц | Для анализа сигнала пейсмейкера |
| 2.27 | Возможность печати сетки | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.28 | Время работы от заряженного аккумулятора | Около 3-х часов | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.29 | Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) | Наличие | Существенно увеличивает срок службы без замены аккумуляторов при стационарной работе |
| 2.30 | Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм | Наличие | Наилучшее качество печати |
| 2.31 | Ширина бумаги не менее\, мм | 110 рулон, и Z-fold | Использование бумаги Z-fold гораздо удобнее при ведении бумажных историй болезни |
| 2.32 | Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.33 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.34 | Память 12 отведений ЭКГ | до 500 | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.35 | Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек | Наличие | Позволяет каждому врачу запрограммировать необходимые для него режимы работы, после чего осуществлять управление одной кнопкой |
| 2.36 | Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.37 | Возможность автотестирования кабеля ЭКГ | Наличие | Позволяет легко найти неисправность в кабеле ЭКГ |
| 2.38 | Разъем для тестирования на наличие обрыва отведений кабеля электродного в составе электрокардиографа | Наличие | Позволяет легко найти неисправность в кабеле ЭКГ |
| 2.39 | Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука | Наличие | Для удобства восприятия |
| 2.40 | Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор | Наличие | Пользовательский набор для обеспечения использования электрокардиографа в нестандартных случаях |
| 2.41 | Возможность последовательного съёма ЭКГ | Наличие | Возможность регистрации ЭКГ в реальном времени и автоматическом режиме |
| 2.42 | Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге) | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.43 | Печать по таймеру | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.44 | Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма | Наличие | Исключение необходимости дополнительного включения печати ритма |
| 2.45 | Печать копии | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.46 | Печать ритма нажатием одной кнопки | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.47 | Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.48 | Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений | не менее 14 параметров по каждому отведению | Устраняет рутинную работы по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ |
| 2.48.1 | Встроенная программа полной интерпретации ЭКГ (возраст: от одного года и старше) | Не менее 241 заключения для взрослых и детей | Позволяет на ранних стадиях определить возможную патологию |
| 2.49.1 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт RS232 | Опция | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.49.2 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт USB | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.49.3 | Подключение компьютерной клавиатуры для упрощения ввода данных | Наличие | Использование компьютерной клавиатуры облегчает ввод необходимых данных (о враче, пациенте , рост, вес, артериальное давление) в Электрокардиограф |
| 2.49.4 | Подключение внешней флэш-памяти для записи ЭКГ | Наличие | Расширение сервисных функций. Увеличение количества снятых ЭКГ в памяти и их копирование на ПК |
| 2.49.5 | Программа 12-канального регистратора и архиватора для ПК с USB-ключом защиты | Наличие | Добавляет возможность ведения базы данных и просмотра уже сохраненных ЭКГ |
| 2.50 | Степень защиты от поражения электрическим током | CF | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.51 | Группа жесткости по механическим воздействиям | 5 | Возможность использования в автомобилях скорой помощи |
| 2.52 | Класс электрооборудования | II | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.53 | Размеры не более: мм | 260x180x70 | Малый вес и габариты позволяют легко переносить электрокардиограф для съема ЭКГ непосредственно к месту расположения пациента |
| 2.54 | Вес электрокардиографического блока, кг, не более: | 1,2 | Малый вес и габариты позволяют легко переносить электрокардиограф для съема ЭКГ непосредственно к месту расположения пациента |
| 2.55 | Комплектация: - Прибор - Сумка для транспортирования - Кабель 10 и 4-электродный - Комплект ЭКГ-электродов - Термобумага - Гель электродный - СД-диск с Программой 12-канального регистратора и архиватора для ПК и USB-ключ обеспечивающий безопасное хранение персональных данных пациентов от несанкционированного доступа и вмешательства. – 1 комплект - Адаптер для использования термобумаги шириной 90 мм - Ось для установки рулонной термобумаги | Наличие По 1 комплекту | Типовые требования к любым электрокардиографам |

Технические характеристики: Спирометр экспертный

.

| № п\п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С | Описание | [Работающее от сети (сети переменного тока) изделие, разработанное для измерения нескольких или всех параметров объема респираторного газа и потока, необходимых для оценки основной функции легких (например, жизненной емкости, максимальной скорости выдоха, объема форсированного выдоха и скорости форсированного выдоха). Изделие используется в клинических условиях с мундштуком и трубкой, подсоединенными к компьютеризированному блоку для обработки данные о дыхательных усилиях пациента, с датчиками объема и/или потока, дисплеем и, как правило, графопростроителем. Данные сравниваются со стандартными значениями или прежними показателями пациента, что способствует установлению или оценке хронических легочных заболеваний, таких как астма, эмфизема или бронхит]. |
|  |  | Датчик потока и объема: цифровая турбина | Наличие |
|  |  | Возможность работы прибора с многоразовыми и одноразовыми цифровыми турбинами | Наличие |
|  |  | Диапазон измерения объема не уже | от 0,2 до 8 л |
|  |  | Диапазон измерения потока не уже | от 0,2 до 12 л/с |
|  |  | Автоматическое вычисление индекса корреляции BTPS фактора разности температура тела и окружающей среды на момент проведения теста | Наличие |
|  |  | Точность не менее | объема: 3% |
|  |  |  | потока: 5% |
|  |  | Динамическое сопротивление не более | 0.8 см H2O/Л/с |
|  |  | Емкость памяти, количество / продолжительность тестов не менее | 10 000 тестов спирометрии или 500 часов записи оксиметрии |
|  |  | Калибровка турбин при помощи калибровочного шприца | Наличие |
|  |  | Работа от аккумулятора и от сети через зарядное устройство | Наличие |
|  |  | Подключение к персональному компьютеру | Наличие |
|  |  | Беспроводное соединение по Bluetooth для проведения теста в режиме он-лайн на компьютере | Наличие |
|  |  | Печать результатов: |  |
|  |  | На встроенный термопринтер | Наличие |
|  |  | На внешний принтер | Bluetooth |
|  |  | Размер регистрационной бумаги | Ширина не более 112 мм, длина не менее 30 м. в рулоне |
|  |  | Температурный компенсаторный датчик | Полупроводник |
|  |  |  | 0-45 C* |
|  |  | ЖК-дисплей | Сенсорный цветной дисплей |
|  |  | Разрешение экрана не менее | 800 х 480 точек |
|  |  | Размеры дисплея не менее | 7 дюймов |
|  |  | Интерфейc прибора на русском языке | Наличие |
|  |  | Просмотр наличия обструкции или рестрикции у пациента в ходе попытки | Наличие |
|  |  | Представление данных в формате Z-score | Наличие |
|  |  | Вход в сервисное меню прибора по паролю | Наличие |
|  |  | Отображение на одном графике не менее | 8 попыток спирометрии |
|  |  | Сравнение попыток спирометр | Наличие |
|  |  | Анализ качества выполнения теста | Наличие |
|  |  | Анализ воспроизводимости попыток не менее | 3 параметров |
|  |  | Отображение числовых параметров и графиков пульсоксиметрии | Возможность |
|  |  | График пульсовой волны на дисплее прибора | Возможность |
|  |  | Размеры, не более | 240x215x60 мм |
|  |  | Измеряемые параметры: |  |
|  |  | Измеряемые и вычисляемые параметры спирометрии: | Наличие по каждому пункту |
|  |  | ERV Резервный объем выдоха |  |
|  |  | FEF25 Максимальный поток воздуха при 25% форсированной жизненной емкости легких |  |
|  |  | FEF50 Максимальный поток во |  |
|  |  | духа при 50% форсированной жизненной емкости легких |  |
|  |  | FEF75 Максимальный поток воздуха при 75% форсированной жизненной емкости легких |  |
|  |  | FEF25/75 Средний поток при изменении от 25% до 75% форсированной жизненной емкости легких |  |
|  |  | FET Время форсированного выдоха |  |
|  |  | FEV1 Объем воздуха, выдыхаемого в течение 1-ой секунды теста |  |
|  |  | FEV1 Наилучшее значение FEV1 |  |
|  |  | FEV6 Объем воздуха, выдыхаемого в течение первых шести секунд теста |  |
|  |  | FEV1% FEV1/FVC x 100 |  |
|  |  | FEV6% FEV6/FVC x 100 |  |
|  |  | FEV1%VC FEV1/VC x 100 |  |
|  |  | FEV1/FEV6% FEV1/FEV6 x 100 |  |
|  |  | FIVC Форсированная жизненная емкость на вдохе |  |
|  |  | FIV1% FIV1/FIVC x 100 |  |
|  |  | RR Частота дыхательных движений в покое |  |
|  |  | FVC Форсированная жизненная емкость легких |  |
|  |  | FVC Наилучшее значение FVC |  |
|  |  | IC Емкость вдоха |  |
|  |  | IVC Емкость медленного вдоха |  |
|  |  | MVV Максимальная произвольная вентиляция |  |
|  |  | PEF Максимальный поток воздуха на выдохе |  |
|  |  | PEF Наилучшее значение PEF |  |
|  |  | PIF Максимальный поток воздуха на вдохе |  |
|  |  | Te Среднее время выдоха в покое |  |
|  |  | Ti Среднее время вдоха в покое |  |
|  |  | Ti/Te Отношение ti/te |  |
|  |  | TV Объем экскурсий грудной клетки |  |
|  |  | TV/ti Средний поток воздуха на вдохе в покое |  |
|  |  | VE Вентиляция легких в покое |  |
|  |  | Vext Экстраполированная емкость |  |
|  |  | VC Емкость медленного выдоха |  |
|  |  | Встроенные методики определения нормальных спирометрических величин для взрослых и детех | Наличие |
|  |  | Стимулирующая педиатрическая программа с отображением на дисплее спирометра | Наличие |
|  |  | Программное обеспечение: |  |
|  |  | Программное обеспечение для соединения с ПК и для обработки результатов исследования | Наличие |
|  |  | Приложение для проведения исследования ФВД в педиатрии со вспомогательной анимацией | Наличие |
|  |  | Приложение для телемедицинского сервиса | Наличие |
|  |  | Специальное приложение в программе для проведения бронхо-провокационных тестов | Наличие |
|  |  | Приложение для выполнения калибровки турбины | Наличие |
|  |  | Сетевая версия программного обеспечения | Возможность |
|  |  | В комплект входит: |  |
|  |  | Аппарат для спирометрии | Не менее 1 шт. |
|  |  | Держатель турбины с кабелем | Не менее 1 шт. |
|  |  | Сетевой адаптер | Не менее 1 шт. |
|  |  | Турбина многоразовая | Не менее 1 шт. |
|  |  | Программное обеспечение | Не менее 1 CD |
|  |  | Зажим для носа | Не менее 1 шт. |
|  |  | Лента регистрационная | Не менее 1 рулон |
|  |  | Сумка для хранения и переноски | Не менее 1 шт. |
|  |  | Эксплуатационная документация на русском языке | наличие |

Требования к качеству и срокам поставки товара:

Качество должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и требованиям к данному виду Товара и подтверждаться наличием документов, обязательных для данного вида Товара, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Товар, должен быть новым, год выпуска не ранее 2023 года, не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств, замену составных частей, серийно выпускаемым. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и изготовлением.

Поставка товара, ввод в эксплуатацию, инструктаж на рабочем месте производится за счет Поставщика.

Товар поставляется силами поставщика в таре и упаковке, обеспечивающей его целостность и сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка должна быть заводской, соответствовать конкретному виду продукции, нарушение и деформация ее не допускается. Тара, упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам.

Подробное техническое описание на русском языке(паспорт), заверенный производителем, регистрационное удостоверение и сертификат соответствия.

Межповерочный интервал должен быть не менее 12 месяцев. Прибор должен поставляться с отметкой о первичной поверке в паспорте. Дата поверки не ранее 4 квартала 2023 года.

Срок поставки в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Требование об использовании АСЗ «Электронный ордер»:

При отсутствии регистрации, Исполнителю необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: support@emsoft.ru сканированную версию договора, в течении 5 рабочих дней со дня подписания договора Сторонами.

Исполнитель проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: http://zakupki.rzd-medicine.ru/

После регистрации Исполнителя в АСЗ «Электронный ордер», Покупатель инициирует в системе создание карточки договора.

Покупатель предоставляет Исполнителю заявки на поставку товара в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер». Исполнитель обязан отслеживать поступление заявок и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Исполнителю требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

Осуществление операций в АСЗ «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе.

По регистрации и работе в АСЗ «Электронный ордер» по ссылке доступна инструкция: Обновленная инструкция для пользователей Исполнителя

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: support@emsoft.ru

Контактное лицо (по техническим вопросам):

Главная медицинская сестра Старицына Наталья Александровна

Номер телефона: 8(342)207-11-99, доб.425.

Адрес электронной почты: nstaritsyna@medikrzd.ru