## Рукоять
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007697 | Рукоять ларингоскопа, "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Ручной сегмент ларингоскопа (неэндоскопический жесткого типа) используется для манипулирования клинком ларингоскопа во время доступа к дыхательным путям и интубации. Это цилиндрическое устройство, содержащее батареи/светоизлучающие элементы, которые передают энергию/свет к осветителю ларингоскопа (например, небольшой электрической лампочке, оптическим волокнам), и может совмещаться с различными клинками. Она доступна в различных размерах и может использоваться совместно с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2. | Рукоять представляет из себя универсальный шестисоставной тубус, состоящий из: |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.1. | осветительная капсула |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.2. | энергонесущий тубус |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.3. | крепежный замок |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.4. | предохранительная заглушка |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.5. | винтовая крышка |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2.6. | элемент освещения |  | наличие | Обусловлено назначением инструмента согласно КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 3. | Захватываемая часть (энергонесущий тубус) рукояти выполнена в виде полого цилиндра с рифленой поверхностью |  | наличие | Обеспечивает надежное удержание рукояти в руке врача
|  | 4. | На дистальном конце тубуса размещены: |  | наличие
|  | 4.1. | крепежный замок для фиксации клинков |  | наличие | Обеспечивает крепление клинков
|  | 4.2. | осветительная капсула с самовозвратным микровыключателем источника света |  | наличие | Обеспечивает включение источника света
|  | 4.3. | источник света |  | наличие | Обеспечивает освещение рабочего поля
|  | 4.4. | маркировочное зеленое кольцо |  | наличие | Обеспечивает быстрое определение типа освещения
|  | 5. | На внутренней стороне боковых плоскостей крепежного замка размещены два фиксационных разъема для фиксации боковых шарнирных замков клинка. |  | наличие | Обеспечивают крепление клинка к рукояти
|  | 5.1. | Размеры разъемов, не менее | мм | 6*3 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 6. | Диаметр поперечной штанги крепления, не более | мм | 4 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 7. | Габариты крепежного замка, не более | мм | 22*23*13 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8. | Втулка осветительного элемента центрована внутри крепежного замка по продольной оси симметрии рукояти |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.1. | Диаметр втулки, не более | мм | 9 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.2. | Максимальная высота выхода втулки, не менее | мм | 3 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 8.3. | минимальная высота выхода втулки, не более | мм | 1 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 9. | На боковых поверхностях крепежного замка нанесены маркировки с логотипом производителя и указанием стандарта DIN ISO 7376 |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 10. | На проксимальном конце тубуса размещена винтовая крышка для фиксации элементов питания внутри рукояти с предустановленной пластиковой заглушкой для предотвращения попадания влаги в рукоять |  | наличие | Обеспечивает фиксацию элементов питания в рукояти и предотвращение попадания влаги внутрь рукояти
|  | 11. | Диаметр рукояти | мм | 28 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 12. | Общая длина рукояти | мм | 150 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 13. | Длина захватываемой части | мм | 130 | Обусловлен стреднестатистическим размером человеческой кисти
|  | 14. | Ширина ложа для клинка | мм | 14 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Рабочее напряжение | Вольт | 2.5 | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Источник света - лампа светодиодная (LED) повышенной яркости для фиброоптических рукоятей: |  | наличие | Обеспечивает освещение рабочего поля
|  | 16.1. | Интенсивность света, не менее | люкс | 3600 | Обусловлено необходимостью различения мельчайших деталей рабочего поля
|  | 16.2. | Измерено на расстоянии | мм | 35 | Обусловлено средним расстоянием от выхода света до стенки гортани пациента при проведении манипуляции
|  | 16.3. | Цветовая температура | Кельвин | 5500 | Обусловлено характеристиками солнечного освещения, к которым должно быть приближено освещение прибора для точности распознавания цветовых оттенков
|  | 16.4. | Диаметр лампы | мм | 5 | Обусловлено конструкцией осветительного сегмента рукояти
|  | 16.5. | Срок службы лампы: не менее | час | 50000 | Обеспечивает длительный срок эксплуатации лампы
|  | 16.6. | Световой поток | Люмен | 30 | Обеспечивает высокую освещенность рабочего поля
|  | 16.7. | Специальная идентификационная маркировка производителя с номенклатурным кодом. |  | наличие | Обеспечивает быстрое распознавание типа лампы при необходимости замены
|  | 17. | Возможность питания от двух батарей тип С |  | наличие | Необходима для работы устройства
|  | 18. | Возможность питания от оригинального аккумулятора, заряжаемого в зарядном устройстве |  | отсутствие | Необходима для работы устройства

## Зарядное устройство
Наименование | Наименование | Код | Техническое описание
Заряное устройство универсальное. | Настольное зарядное устройство MedCharge4000 | 12.80005.002 | Зарядное устройство для зарядки аккумуляторных рукоятей. Предназначено для зарядки рукоятей с предустановленными аккумуляторами вольтажом 2.5V и 3.5V. Зарядное устройство представляет из себя настольную станцию с габаритами 105*135*70 мм и весом не более 0,5 кг. Корпус устройства выполнен из матового серого пластика, устойчивого к чистящим растворам. На верхней стороне устройства расположены разъемы для установки заряжаемых рукоятей. Наличие двух разъемов для подключения позволяет проводить зарядку одновременно двух рукоятей. Разъемы выполнены в виде цилиндрических углублений диаметром 28мм с двумя контактными штырями на дне – одним для подключения к центральному контакту аккумулятора, и вторым для подключения к стенке рукояти, соединенной с боковым контактом аккумулятора. В разъемы предустановленны пластиковые ограничители диаметра с внутренним диаметром 19мм для возможности зарядки малых рукоятей диаметром 19мм. Ограничители диаметра выполнены из яркого пластика для быстрого определения готовности разъема к зарядке определенного типа рукояти. На передней панели устройства расположено торговое название зарядного устройства, логотип производителя, три световых индикатора и текстовая маркировка их назначения.
Средний из трех индикаторов сигнализирует о подаче питания на зарядное устройство. Крайние индикаторы отражают состояние заряжаемых аккумуляторов – каждый для своего разъема. Если аккумулятор, установленный в разъем разряжен, то индикатор светится красным, а если зарядка окончена, то зеленым. На нижней стороне устройства размещены четыре нескользящих мягких упора для размещения на горизонтальных поверхностях. Также здесь располагается паз и винтовая резьба для монтирования настенного крепления к устройству. Настенное крепление представляет из себя стальную пластину, изогнутую под углом 90% с размерами сегментов 54*85мм (сегмент крепления к устройству) и 54*33 (сегмент крепления к стене). На сегменте крепления к устройству расположено отверстие диаметром 5мм для фиксационного винта, предотвращающего продольное смещение. На сегменте крепления к стене расположены три отверстия диметром 5мм для винтового крепления к стене. Зарядное устройство оснащено трансформатором с тремя переключаемыми штепсельными блоками для включения в три различных типа розеток.
Смена штепсельного блока осуществляется нажатием специальной клавиши на трансформаторе и последующим продольным смещением. Технические данные: Входное напряжение – 110V-240V+/-10%, 50-60Hz. Максимальный ток в сети – 1,2А. Степень эффективности – 90-93%. Коэффициент мощности – > 0,99.Тип заряжаемых аккумуляторов – NiMH и LiIon. Входное напряжение зарядного устройства – 9VDC+/-10%. Номинальное исходное напряжение – 2 х 3,6VDC. Номинальный зарядный ток – 2 х 250 mA +/-10%. Напряжение по окончании заряда – 6VDC +/-1%. Ток по окончании заряда – 10-30 mA для LiIon. Обратный ток при отключении от сети – < 0,1 mA при 4,2V. Ток в режиме сохранения энергии – NiMH 3-8 mA, LiIon без режима сохранения энергии. Защитный класс – II. Электронная защита от короткого замыкания – наличие .Механическая защита от переполюсовки – наличие. Защита от перенагревания – наличие. Встроенная защита от переполюсовки (предохранитель) – наличие. Отключение от сети при перенапряжении – наличие. Контроль температуры аккумуляторов – наличие.
Зарядное устройство упаковано в оригинальную заводскую упаковку с нанесением индивидуального серийного номера, каталожного номера, логотипа производителя и кодовыми указаниями по хранению, эксплуатации, назначению и использованию.

## Аккумулятор
Наименование | Наименование | Код | Описание | Производитель
Аккумулятор сменный | 2,5 V, средний | 12.80110.722 (28965) | Аккумулятор, тип NiMH, предназначен для установки в рукояти ларингоскопов, отоскопов, офтальмоскопов, дерматоскопов, заряжаемых от сети. Работает при установки в любой полярности. Материал – никель–металлгидрид (NiMH) . Длительность зарядки – не более 14 часов.Напряжение – 2,5В. Ток – 45мА. Емкость 3000 mAh. | KAWE Германия

## Клинок №2
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Клинок ларингоскопа, "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1. | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления: | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 35 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 2 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 112 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 19 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 87 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 11 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.

## Клинок №4
Описание харктеристик объекта закупки
КТРУ | Наименование страна происходения | № п/п | наименование показателя | ед.изм. | значение показателей | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки
32.50.13.190-00007688 | Клинок ларингоскопа, "Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ Ко.КГ", Германия | 1. | Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым, различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования. |  | наличие | соответствует КТРУ №32.50.13.190-00007697
|  | 2. | Отвечает требованием стандарта DIN ISO 7376, что подтверждается маркировкой на торце крепления клинка. |  | наличие | Обусловлены общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 3. | Тип Макинтош, анатомически изогнутый для упрощения интубации. |  | наличие | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 4. | Лезвие окончено горизонтальным утолщением. |  | наличие | Обеспечивает безопасность от травмирования слизистой оболочки при интубации.
|  | 5. | Материал изготовления – матовая полированная нержавеющая сталь для предотвращения отражения светового потока. |  | наличие | Обеспечивает отсутствие бликов при работе.
|  | 6. | Фиброоптический световод с возможностью замены. |  | наличие | Обеспечивает возможность замены вышедшего из строя воздуховода без замены всего изделия
|  | 6.1 | Световод окончен пластиковым креплением, вмонтированным в замок клинка фиксирующим винтом со стороны лезвия. Размеры крепления: | мм | 10*6*18 | Обеспечивает простоту замены световода
|  | 6.2. | На пластиковом креплении нанесена маркировка типа и условного размера клинка. |  | наличие | Обеспечивает четкую идентификацию световода при присоединении его к клинку.
|  | 7. | Круглое сечение фиброоптического световода. |  | наличие | Обеспечивает гомогенность освещения
|  | 8. | Световод помещен в стальной чехол для предотвращения его повреждения. |  | наличие | Обеспечивает защиту световода от повреждений
|  | 9. | Дистальное окончание световода расположено от дистального конца клинка на расстоянии не менее чем | мм | 45 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 10. | Диаметр световода без чехла | мм | 4 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 11. | Диаметр световода в чехле | мм | 5 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 12. | Количество отдельных волокон: | шт | 5500 | Обеспечивает достаточную интенсивность освещения при минимизации диаметра
|  | 13. | Освещенность при использовании стандартного источника света при напряжении 2,5 вольт на расстоянии 35мм от выхода света. | Люкс | 4200 | Обеспечивает яркость, достаточную для различения деталей рабочего поля
|  | 14. | Клинок фиксируется в замке рукояти тремя сферическими пружинными фиксаторами диаметром | мм | 4 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 15. | Глубина посадки крепления клинка в паз замка рукояти | мм | 12 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 16. | Ширина крепления | мм | 13 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 17. | Длина крепления | мм | 25 | Обусловлено общим стандартом DIN ISO 7376 в целях взаимозаменямости комплектующих
|  | 18. | Размер клинка: | № | 4 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 19. | Общая длина клинка | мм | 155 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 20. | Высота рабочей части клинка | мм | 25 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 21. | Длина рабочей части лезвия | мм | 130 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 22. | Ширина лезвия в дистальной части | мм | 14 | Обусловлен анатомией строения гортани человека
|  | 23. | Возможность обработки в автоклаве при температуре | Градусы Цельсия | 134 | Обусловлено требованиями к стерилизации медицинского инструмента.
|  | 24. | Срок службы – не менее | цикл | 2000 | Обеспечивает долгий срок службы изделия.
Требования к наличию технической, согласованной разрешительной и иной документации
| Инструкция на русском языке |  | Наличие
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ |  | Наличие
| Сертификат соответствия |  | Наличие
Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию
| Гарантийные обязательства |  | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
Прочие условия
| Место доставки |  | Хабаровский край, Верхнебуреинский район, р.п. Новый Ургал, ул. Киевская, д. 9
| Стоимость Товара |  | Должна быть указана с учетом транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика.
| Сроки доставки |  | Не более 30 (тридцати) дней