Приложение 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию рентгенологической аппаратуры

1.Наименование оказываемых услуг: услуги  по техническому обслуживанию рентгенологической аппаратуры, принадлежащей ЧУЗ «Клиническая больница» РЖД-Медицина» г. Санкт-Петербурга» в целях бесперебойной и безопасной эксплуатации медицинского оборудования.

2. Срок оказания услуг: С момента заключения Договора на 12 месяцев.

3. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика - г. Санкт – Петербург, пр. Мечникова, д.27.

4.Техническое обслуживание (ТО) медицинских изделий включает в себя:

- периодическое ТО;

- технические осмотры и диагностирование;

4.1 Техническому обслуживанию подлежат медицинские изделия, в том числе находящиеся в эксплуатации, в гарантийный период, в запасе, на хранении, на консервации в медицинской организации, на дому у пациентов или размещенные на транспортных средствах.

4.2 Исполнитель обязан провести технический осмотр медицинских изделий в течение 14 календарных дней с момента заключения договора. По оказанию услуг Исполнитель обязан предоставить акт технического осмотра (на каждую единицу МИ) в течении 5-10 рабочих дней после проведения технического осмотра медицинских изделий.

В случае если в результате проведенного осмотра технического состояния выявлены МИ, которые не соответствуют условиям, указанным в п. 4.1 данного технического задания, то, по отдельным договорам проводятся мероприятия (ремонт, доукомплектация, монтаж в соответствии с требованиями эксплуатационной документации) после которых МИ может быть принято на техническое обслуживание в соответствии с п. 4.1 данного технического задания.

На время проведения работ по отдельным договорам, такие МИ исключаются из перечня медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

В случае невозможности/нецелесообразности проведения вышеуказанных мероприятий, а также по решению Заказчика, медицинские изделия, которые не соответствуют условиям, указанным в п. 4.1 технического задания могут быть исключены из перечня медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию.

При выполнении ТО должны быть применены расходные материалы, если таковые предусмотрены действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя). Расходные материалы, используемые при выполнении ТО, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков.

Использование аналогов расходных материалов допустимо только при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации.

Запасные части для проведения технического обслуживания и текущего ремонта не входят в стоимость технического обслуживания и поставляются по отдельному Договору.

4.4.Технический осмотр медицинской техники включают в себя:

- Внешний осмотр изделия и его основных составных частей;

- Выявление наличия видимых механических повреждений, нарушений герметизации, ослабление уплотнений и т.п.;

- Контроль функционирования изделия в целом при выполнении им основной части или всех функций, обусловленных назначением изделия;

- Проверку действия основных механизмов, приводов и т.п.;

- Другие контрольные операции, специфические для данного вида оборудования;

- Осмотр и проверку действия всех защитных устройств, блокировок, экранов и т.п.

4.5 Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя:

- планово-предупредительные работы, специфические для данного типа оборудования, необходимость, объем, и содержание которых установлены эксплуатационной документацией на изделие;

- другие работы специфические для данного вида МИ, указанные в эксплуатационной и технической документации.

Перечень медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Модель (марка) медицинского изделия | Наименование изготовителя | Страна происхождения | Год выпуска | Заводской номер | Номер регистрационного удостоверения | Класс потенциального риска применения | Группа медицинской техники (согласно действующему положению о лицензировании) | Место размещения | Кол-во ТО за 12 месяцев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный | GC85A | Samsung Electronics Co., Ltd. | Корея | 2022 | 57CXM3FTC00012A | РЗН 2022/17466 | 2б | радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | 195271, город Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д.27Б, ОЛД | 4 |
|  | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой передвижной | GM85 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Корея | 2022 | 57G2M3ITC00019K | РЗН 2019/8610 | 2б | радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | 195271, город Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д.27Б, ОЛД | 4 |
|  | Аппарат медицинский компьютеризированный навигационный для позиционирования инструментов серии PIGA СT | MAXIO | Perfint Healthcare Pvt Ltd. | Индия | 2022 | 01-108-2022 | РЗН 2017/6635 | 2б | радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) | 195271, город Санкт-Петербург, пр-кт Мечникова, д.27Б, ОЛД | 4 |

Перечень оказываемых услуг:

| № п/п | Перечень работ по ПТО МИ: Аппарат рентгеновский диагностический цифровой стационарный с потолочным подвесом GC85A | ПТО 1 | ПТО 2 | ПТО 3 | ПТО 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка системы потолочного подвеса и рентгеновской трубки: |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния креплений направляющих рельсов потолочного подвеса рентгеновской трубки | + | + | + | + |
|  | Проверка износа беговой части направляющих рельсов потолочного подвеса рентгеновской трубки | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния опорных роликов каретки потолочного подвеса рентгеновской трубки | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния зубьев редуктора двигателя оси Z на наличие повреждений, смазка при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния механизма вращения блока излучателя по оси Z | + | - | + | - |
|  | Проверка состояния механизма торможения блока излучателя по оси Z | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния энкодера блока излучателя по оси Z на наличие повреждений | + | - | + | - |
|  | Проверка состояния зубчатого ремня, натяжения и механического износа, смазка при необходимости | + | - | + | - |
|  | Проверка плавности перемещения и точности позиционирования рентгеновской трубки относительно стола и стойки снимков, калибровка при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния рентгеновской трубки, визуальный осмотр, поиск утечек масла (проверка герметичности) | + | - | + | - |
|  | Замена изоляционной смазки наконечников высоковольтных кабелей рентгеновской трубки | + | - | - | - |
|  | Калибровка рентгеновской трубки | + | - | + | - |
|  | Проверка стола снимков: |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния деки стола снимков на наличие повреждений | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния опорных роликов деки стола | + | - | + | - |
|  | Проверка плавности и скорости перемещения деки стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка работы магнитного тормоза перемещения деки стола снимков по осям X и Y | + | + | + | + |
|  | Проверка электропривода подъемного механизма стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка плавности работы механизма подъема и опускания стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка работы автоматического слежения и плавности перемещения кассетодержателя стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка целостности лотка и механизмов кассетодержателя стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка работы направляющих скольжения кассетодержателя стола снимков, чистка и смазка при необходимости | + | - | + | - |
|  | Проверка работоспособности аварийных выключателей движения стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка работы экспонометра в столе снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка исправности растра стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка ножного переключателя стола снимков: |  |  |  |  |
|  | Проверка целостности корпуса и клавиш ножного переключателя | + | + | + | + |
|  | Проверка целостности кабеля ножного переключателя и его разъемов | + | + | + | + |
|  | Проверка проводного и беспроводного режима работы ножного переключателя | + | + | + | + |
|  | Проверка вертикальной стойки снимков: |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений | + | + | + | + |
|  | Проверка исправности механизма перемещения и наклона кассетодержателя вертикальной стойки снимков, чистка и смазка при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка исправности работы экспонометра вертикальной стойки снимков | + | - | + | - |
|  | Проверка работы пультов управления вертикальной стойки снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка исправности растра вертикальной стойки снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка кнопки экспозиции: |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр кабеля на предмет повреждений | + | + | + | + |
|  | Проверка плавности включения 2х позиций кнопки | + | + | + | + |
|  | Проверка CIB: |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия включения значка «радиация» при экспозиции | + | + | + | + |
|  | Проверка четкости срабатывания кнопки включения | + | + | + | + |
|  | Проверка срабатывания кнопки аварийной остановки | + | + | + | + |
|  | Проверка шкафа управления и генератора: |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния генератора, визуальный осмотр, очистка от пыли | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния соединительных разъемов и кабелей, подтяжка контактов при необходимости | + | - | + | - |
|  | Проверка всех питающих напряжений, регулировка при необходимости | + | - | + | - |
|  | Проверка состояния высоковольтного трансформатора, визуальный осмотр, поиск утечек масла (проверка герметичности) | + | - | + | - |
|  | Замена изоляционной смазки наконечников высоковольтных кабелей высоковольтного генератора | + | - | - | - |
|  | Калибровка высоковольтного генератора | + | - | - | - |
|  | Проверка значений установок миллиампер | + | + | + | + |
|  | Проверка установок значений высокого напряжения | + | + | + | + |
|  | Проверка установок значений мАс | + | + | + | + |
|  | Проверка тачскрина THU: |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений | + | + | + | + |
|  | Проверка точности нажатий на всей поверхности экрана | + | + | + | + |
|  | Калибровка тачскрина THU | + | - | + | - |
|  | Проверка коллиматора: |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений | + | + | + | + |
|  | Проверка наличия и затяжки винтов крепления и винтов безопасности, подтяжка при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка отсутствия посторонних шумов во время движения шторок | + | + | + | + |
|  | Проверка размеров и перпендикулярности светового поля коллиматора, регулировка при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка совпадения светового поля, поля рентгеновского излучения и центра кассетного лотка стола снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка совпадения светового поля, поля рентгеновского излучения и центра кассетного лотка вертикальной стойки снимков | + | + | + | + |
|  | Проверка цифровых детекторов: |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений, сколов | + | + | + | + |
|  | Проверка связи цифровых детекторов в проводном и беспроводном режиме | + | + | + | + |
|  | Проверка качества изображения цифрового детекторов без отсеивающей решетки | + | + | + | + |
|  | Проверка качества изображения цифрового детекторов с отсеивающей решеткой | + | + | + | + |
|  | Обновление карты битых пикселей детекторов | + | - | + | - |
|  | Калибровка детекторов без рентгеновского излучения | + | - | + | - |
|  | Калибровка детекторов с рентгеновским излучением | + | - | + | - |
|  | Проверка АРМ лаборанта и встроенного ПО: |  |  |  |  |
|  | Очистка компьютера оператора от пыли и других загрязнений | + | + | + | + |
|  | Проверка сетевых соединений DICOM и скорости передачи данных | + | + | + | + |
|  | Обновление сервисного ключа через сервисный режим с демонстрацией Заказчику | + | - | - | - |
|  | Проверка целостности системного программного обеспечения, баз данных с помощью сервисных утилит | + | + | + | + |
|  | Очистка списка незавершенных процессов и ожидающих передачу исследований | + | + | + | + |
|  | Анализ работы баз данных с помощью сервисного программного обеспечения | + | + | + | + |
|  | Переиндексация и удаление неиспользуемых индексов баз данных | + | + | + | + |
|  | Проверка и расшифровка лог файлов ошибок приложения на компьютере оператора | + | + | + | + |
|  | Проверка и расшифровка лог файлов ошибок высоковольтного генератора | + | + | + | + |
|  | Проверка актуальности версии программного обеспечения, обновление при необходимости | + | + | + | + |
|  | Проверка актуальных версий внутреннего программного обеспечения плат штатива | + | + | + | + |
|  | Проверка актуальной версии встроенного программного обеспечения плоско панельного детектора | + | + | + | + |
|  | Общие требования: |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт выполняется в процессе технического обслуживания или по заявке Заказчика. Детали / запасные части / расходные материалы, необходимые для ремонта Оборудования, не поименованные в данном техническом задании, в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком дополнительно, по отдельному Договору | + | + | + | + |
|  | Своевременное определение потребности в запасных частях к оборудованию. Письменное уведомление Заказчика о необходимости приобретения запасных частей к Оборудованию | + | + | + | + |
|  | Применяемые для ПТО запасные части и расходные материалы: |  |  |  |  |
|  | Высоковольтный силикон MI81-08985A | + | - | - | - |
|  | Высоковольтный силикон MI81-08990A | + | - | - | - |

| № п/п | Перечень работ по ПТО МИ: Аппарат рентгеновский диагностический цифровой передвижной GM85 | ПТО 1 | ПТО 2 | ПТО 3 | ПТО 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальный осмотр на предмет видимых повреждений, подтеков эксплуатационных жидкостей и износа подвижных частей и узлов аппарата | + | + | + | + |
|  | Выполнение программы обеспечения качества и проверка отчетов об испытаниях | + | + | + | + |
|  | Проверка соответствия световому полю коллиматора | + | + | + | + |
|  | Проверка плавности хода ручки регулировки поля облучения | + | + | + | + |
|  | Проверка плавности вращения коллиматора (C-type: +180*7-BQBrF-type: ±9QQ> | + | + | + | + |
|  | Проверка правильности работы всех фиксаторов | + | + | + | + |
|  | Проверка на посторонние звуки или вибрации | + | + | + | + |
|  | Проверка срабатывания EMO Stop Button – кнопки аварийной остановки: контрольные экспозиции и перемещение прекращаются сразу после нажатия кнопки аварийной остановки | + | + | + | + |
|  | Проверка герметичности всех соединений НV | + | - | + | - |
|  | Выполнение процедуры автокалибровки рентгеновской трубки | + | - | + | - |
|  | Проверка цепи термовыключателя рентгеновской трубки в генераторе | + | - | - | - |
|  | Проверка износа беговой части | + | - | + | - |
|  | Проверка индикатора низкого заряда батареи | + | + | + | + |
|  | Калибровка детектора | + | - | - | - |
|  | Осмотр следующих компонентов на наличие видимых повреждений и рекомендации к замене всех поврежденных компонентов: -внешняя часть консоли управления, включая внешний вид пульта управления, включая узел мембранного переключателя -кабель между консолью управления и главным шкафом генератора. -ручной переключатель (если используется) и кабели, соединяющие его с консолью | + | + | + | + |
|  | Проверка кабелей HT | + | - | + | - |
|  | Проверка генератора на отсутствие или ослабление заземления, утечки масла, поврежденные кабели | + | - | - | - |
|  | Проверка изоляционного масла: уровень изоляционного масла в баке ГТ | + | - | - | - |
|  | Проверка всех крепежных болтов | + | + | + | + |
|  | Проверка всех ослаблений | + | + | + | + |
|  | Проверка любых отклонений во внешнем виде | + | + | + | + |
|  | Проверка наличия напряжения на выходе | + | + | + | + |
|  | Проверка наличия напряжения, тока и времени экспозиции рентгеновской трубки | + | + | + | + |
|  | Проверка перекоса в фиксаторе парковки | + | + | + | + |
|  | Проверка выключения основного дисплея при парковке | + | + | + | + |
|  | Калибровка сенсорного экрана | + | - | - | - |
|  | Проверка отсутствия ослабления и смещения, когда рычаг выдвинут до максимального предела | + | + | + | + |
|  | Проверка устойчивости трубки после поворота в любое положение. | + | + | + | + |
|  | Проверка работоспособности фиксаторов | + | + | + | + |
|  | Проверка отображение угла наклона THU | + | + | + | + |
|  | Проверка отсутствия повреждений стойки в нижнем положении | + | + | + | + |
|  | Осмотр каната, намотанного на барабан после снятия верхней крышки 1-й колонны | + | - | + | - |
|  | Осмотр каната после перемещения в нижнюю часть колонны | + | - | + | - |
|  | Осмотр баланса при движении вверх и вниз | + | + | + | + |
|  | Проверка срабатывания датчика бампера и THU выход на дисплей сообщение об ошибке (Ошибка код:8D01) | + | + | + | + |
|  | Общие требования: |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт выполняется в процессе технического обслуживания или по заявке Заказчика. Детали / запасные части / расходные материалы, необходимые для ремонта Оборудования, не поименованные в данном техническом задании, в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком дополнительно, по отдельному Договору | + | + | + | + |
|  | Своевременное определение потребности в запасных частях к оборудованию. Письменное уведомление Заказчика о необходимости приобретения запасных частей к Оборудованию | + | + | + | + |

| № п/п | Перечень работ по ПТО МИ: Роботизированная система для биопсии и интервенционных процедур по контролем КТ вариант исполнения "MAXIO", "Перфинт Хэлскэа Пвт Лтд" Индия | ПТО 1 | ПТО 2 | ПТО 3 | ПТО 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визуальная инспекция, проверка целостности декоративных крышек, кнопок, предупреждающих наклеек | + | + | + | + |
|  | Проверка плотности прилегания парковочной пластины к полу, проверка состояния паттерна и защитного стекла | + | + | + | + |
|  | Проверка колес и тормозных механизмов колес | + | + | + | + |
|  | Проверка состояния ножного переключателя, разъема, соединительного кабеля | + | + | + | + |
|  | Проверка аварийного выключателя | + | + | + | + |
|  | Проверка кнопок на панели оператора и кнопок включения выключения аппарата | + | + | + | + |
|  | Проверка параметров напряжения питания аппарата | + | + | + | + |
|  | Проверка напряжения встроенных батарей аварийного питания | + | + | + | + |
|  | Проверка работы редукторов А и Б с записью показаний | + | - | + | - |
|  | Проверка сетевого соединения между устройством и консолью КТ | + | + | + | + |
|  | Проверка передвижения всех осей в крайние положения, уровня звука во время движения | + | + | + | + |
|  | Проверка работоспособности и положения энкодеров поворота рабочего инструмента с помощью программного обеспечения Maxio Phantom report | + | + | + | + |
|  | Проверка точности калибровки перемещения рабочего инструмента с использованием программного обеспечения Maxio Phantom report | + | + | + | + |
|  | Проверка работы устройства от встроенных аварийных батарей | + | + | + | + |
|  | Проверка позиции «дом» c записью показаний | + | - | + | - |
|  | Калибровка позиции «дом» в по осям x,y,z и углам a,b | + | - | - | - |
|  | Калибровка точности позиционирования инструмента на фантоме с записью отчета показаний | + | - | - | - |
|  | Проверка целостности матраца пациента | + | + | + | + |
|  | Проверка работы компрессора, целостности шлангов подачи воздуха | + | + | + | + |
|  | Проверка работы монитора дыхания, целостность датчика и кабелей питания | + | + | + | + |
|  | Проверка работоспособности встроенного программного обеспечения согласно эксплуатационной документации посредством специализированного программного обеспечения Maxio-Application-Simulator | + | + | + | + |
|  | Техническая поддержка пользователя при проведении исследований: - настройка необходимого режима аппарата для работы с компьютерным томографом под конкретные задачи - визуальный контроль переключения последовательных режимов при проведении исследований | по заявке Заказчика в заранее согласованную дату и время |  |  |  |
|  | Общие требования: |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт выполняется в процессе технического обслуживания или по заявке Заказчика. Детали / запасные части / расходные материалы, необходимые для ремонта Оборудования, не поименованные в данном техническом задании, в стоимость обслуживания не входят и приобретаются Заказчиком дополнительно, по отдельному Договору | + | + | + | + |
|  | Своевременное определение потребности в запасных частях к оборудованию. Письменное уведомление Заказчика о необходимости приобретения запасных частей к Оборудованию | + | + | + | + |

5. Качество и безопасность услуг должно удовлетворять требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон № 99-ФЗ от 04.05.11 «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями, внесенными законом от 27.12.2019 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»;

- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

-  ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники

-  ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

- ГОСТ Р 50326-92. Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

- ГОСТ Р 50267.0-92. ССБТ Изделия медицинской техники.  Электробезопасность.  Общие технические требования и методы испытаний.

- СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований

- СанПиН 2.6.1.2891-11 Требования к радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения

- ГТПБО 07-91 – Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения, Утверждены МЗ СССР,

- МУК 2.6.1.3829-22 "Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения"

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

6. Требования к качеству оказания услуг:

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг.

6.1.1 Результат проведения технического обслуживания должен  обеспечить:

- устранение неисправностей;

- приведение оборудования в работоспособное состояние;

- работоспособность технологического процесса.

7. Требования к Исполнителю:

7.1 Выписка из реестра лицензий (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий») полученная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий, с указанием классов потенциального риска применения в зависимости от перечня медицинских изделий подлежащих техническому обслуживанию в качестве объекта закупки: техническое обслуживание групп медицинской техники класса 2б потенциального риска применения: радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии)

7.2 Выписка из реестра лицензий на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий») эксплуатация, техническое обслуживание аппаратов рентгеновских медицинских. Лицензирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Основание: Постановление Правительства РФ № 278 от 02.04.2012 года. Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 № 45 "О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)" (вст. в силу 01.09.2022 года).

7.3 Документы, подтверждающих наличие действующей системы менеджмента качества. У Исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 13485, что подтверждается действующим Сертификатом.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора предоставляет список сотрудников, которые непосредственно будут оказывать услуги по техническому обслуживанию Оборудования с указанием реквизитов удостоверений (сертификатов) об обучении, (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации).

Для оказания услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники сотрудники Исполнителя и (или) субподрядной организации должны быть аттестованы:

- по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.19-1.4.20);

- по радиационной безопасности, при наличии в перечне МИ аппаратов содержащих ИИИ (Основание: СанПиН 2.6.1.1192-03 Гл.2 п. 2.10 и ОСПОРБ-99/2010 СП 2.6.1.2612-10 Гл.2 разд.2.5)

Исполнитель работ по ТО МИ должен иметь специалистов, отвечающих следующим требованиям:

- наличие высшего или среднего профессионального (технического) образования, и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет) в сфере выполняемых работ и оказываемых услуг;

- наличие документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью.

Список сотрудников Исполнителя предоставляется по форме: *

| № п/п | Наименование оборудования | Ф.И.О. сотрудника, должность | Реквизиты документа, подтверждающего повышение квалификации (название, №, дата выдачи, какой организацией выдан) | Сведения, подтверждающие проверку знаний, правил Ростехнадзора, Роспотребнадзора |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по техническому обслуживанию, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих техническому обслуживанию. Средства измерения должны быть поверены, технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.566.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения контракта (договора), до начала оказания услуг, должен предоставить перечень средств технического оснащения (в том числе СИ и ИО), применяемых при предоставлении услуги по ТО МИ. Допускается применение аналогов данных средств технического оснащения, не уступающих по характеристикам, указанным в эксплуатационной и технической документации.

| Группа медицинских изделий |  | Наименование средств измерений |  | Наименование средства измерения, заводской/инвентарный номер, Сведения о государственной поверке (калибровке) средств измерений (№ свидетельства и срок действия) |  |  | Наименование технических средств и оборудования |  | Наименование технических средств и оборудования, заводской/ инвентарный номер, данные об аттестации (для испытательного оборудования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | II. Класс потенциального риска применения 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базовое оснащение класса 2б потенциального риска применения |  | измеритель токов утечки |  |  |  |  | базовый набор для механических работ, очистки: набор отверток; набор шестигранных ключей; набор рожковых ключей; набор головок/торцевых ключей; бокорезы, плоскогубцы, нож для снятия изоляции; молоток; ключ разводной. |  |  |
|  |  |  | гигрометр |  |  |  |  | паяльная станция |  |  |
|  |  |  | мегаомметр |  |  |  |  | пылесос |  |  |
|  |  |  | мультиметр для измерения: постоянного и переменного напряжения; постоянного и переменного тока; сопротивления; электрической емкости; частоты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средство измерений линейных величин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средство измерений угловых величин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | осциллограф |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | термометр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кабельный тестер для проверки сетей на витой паре и оптоволоконных сетей |  |  |
| 12. | Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии) |  | дозиметр для контроля характеристик рентгеновских аппаратов для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  |  |  |  | комплект фантомов, тест-объектов для оценки: пространственного разрешения; контрастной чувствительности; динамического диапазона; проверки отношения сигнал/шум; геометрических параметров рабочего поля; дисторсии; перпендикулярности рентгеновского пучка; совпадения светового и рентгеновских полей |  |  |
|  |  |  | осциллограф цифровой многоканальный |  |  |  |  | комплект фантомов, тест-объектов режима линейной томографии рентгеновских аппаратов для оценки: высоты и толщины слоя; угла томографии и симметрии; пространственного разрешения для режима томографии |  |  |
|  |  |  | клещи токоизмерительные |  |  |  |  | фантом для оценки функции передачи модуляции и квантовой эффективности регистрации с программным обеспечением для их оценки |  |  |
|  |  |  | анализатор электробезопасности для измерения напряжения переменного тока, сопротивления заземления, сопротивления изоляции, силы тока, силы тока утечки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мультиметр цифровой для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, электрической емкости, частоты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | денситометр |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | дозиметр рентгеновского и гамма-излучения для измерения анодного напряжения, времени экспозиции, слоя половинного ослабления, дозы рентгеновского излучения |  |  |  |  |  |  |  |

8.Порядок сдачи и приемки услуг:

Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком или его уполномоченным представителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя акта оказанных услуг.