частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара, его показатели (характеристики) | Требуемое значение показателей (характеристик) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | НЕЙТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, EASY, РАЗДЕЛЕННЫЙ, 90 СМ 2 (100 штук/упаковка) | Наличие | 1 уп . |
| 1.1 | Одноразовые разделенные возвратные пластины для использования в монополярной электрохирургии | Наличие |  |
| 1.2 | Совместимость с системами контроля качества контакта электрода с телом пациента (EASY, REM, NESSY) | Наличие |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.4 | Площадь проводящей поверхности, см2, не менее | 90 |  |
| 1.5 | Универсальность при фиксации и независимость от ориентации | Наличие |  |
| 1.6 | Применимость для взрослых и детей | Наличие |  |
| 1.7 | Без интегрированного кабеля | Наличие |  |
| 1.8 | Разъем: пластина одноразового нейтрального электрода шириной 25 мм для соединения с кабелем нейтрального электрода одноразового пользования | Наличие |  |
| 1.9 | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006 | Наличие |  |
| 1.10 | Одноразовый, готовый к использованию | Наличие |  |
| 1.11 | Нестерилен, не подвергается стерилизации | Наличие |  |
| 1.12 | Кабели для нейтральных электродов одноразового использования BOWA и ВЧ аппараты BOWA, Martin, ERBE, Valleylab, Conmed, ALSA, Eschmann | Наличие |  |
| 1.13 | Прочие характеристики |  |  |
|  | Материал: алюминиевая фольга, биосовместимый гидрогель (P828), PE-пена, клей акриловый (P918) | Наличие |  |
|  | Цвет: белый/металлик | Наличие |  |
| 1.14 | Биосовместимость: сертифицирован согласно стандарту 93/42 ЕЕС и соответствует требованиям DIN EN ISO 10993 IEC 60601-2-2 | Наличие |  |
| 1.15 | Продукт не содержит веществ, входящий в перечень особо опасных (SVHC) Европейского химического агентства, не содержит фталаты, латекс | Наличие |  |
| 1.16 | Срок хранения в оригинальной упаковке, месяцев, не менее | 24 мес. |  |
| 2. | ВЧ-ИНСТРУМЕНТ JACKKNIFE, С 2-Х КНОПОЧНОЙ АКТИВАЦИЕЙ, КОННЕКТОР 4 ММ, ТРЁХ- ПИНОВЫЙ ШТЕКЕР, КАБЕЛЬ L=4,5 М | Наличие | 4 шт. |
| 2.1 | Многоразовый держатель электрода и активатор в одном корпусе для монополярного резания и коагуляции с помощью различных типов ВЧ аппаратов | Наличие |  |
| 2.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 2.3 | Параметры |  |  |
| 2.4 | Длина, мм, не более | 155 |  |
| 2.5 | Разъем ручек под электроды: мм | 4 |  |
| 2.6 | Разъем подключения со стороны аппарата: трёхконтактный штекер | Наличие |  |
| 2.7 | Активация через ножной переключатель | Наличие |  |
| 2.8 | Активация кнопками на инструменте | Наличие |  |
| 2.9 | Соединительный кабель, м, не более | 4,5 |  |
| 2.10 | Многоразового применения | Наличие |  |
| 2.11 | Электрические характеристики |  |  |
| 2.12 | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-2-2:2006, 60601-1:1988 | Наличие |  |
| 2.13 | Максимально допустимое напряжение: 6000Vp | Наличие |  |
| 2.14 | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |  |
| 2.15 | Стерилизация в автоклаве до 200 раз при 134°C | Наличие |  |
| 2.17 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 2.18 | Совместимость |  |  |
|  | ВЧ аппараты BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed | Наличие |  |
| 2.19 | Прочие характеристики |  |  |
|  | Материал: PEEK пластик, полипропилен 20 % GF пластик; нержавеющая сталь SUS302 | Наличие |  |
|  | Цвет: черный/оранжевый/белый/желтый/синий/серый | Наличие |  |
| 3. | ЭЛЕКТРОД-ИГЛА, ПРЯМОЙ, КОННЕКТОР 4 ММ. | Наличие | 2уп. |
| 3.1 | Металлический стержень с центральной изолированной частью защищающей хирурга проводящего операцию от соприкосновения с электродом для применения в ВЧ хирургии для монополярного резания и коагуляции раневой поверхности | Наличие |  |
| 3.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3.3 | Параметры |  |  |
| 3.4 | Общая дина, мм не более | 65 |  |
| 3.5 | Длина рабочей части, мм, не более | 25 |  |
| 3.6 | Разъем коннектора, мм, не более | 4,0 |  |
| 3.7 | Электрические характеристики |  |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии 60601-2-2:2006 | Наличие |  |
| 3.9 | Максимально допустимое высокочастотное напряжение 6000 Vp | Наличие |  |
| 3.10 | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |  |
| 3.11 | Поставка в нестерильном виде | Наличие |  |
| 3.12 | Стерилизация в автоклаве до 200 раз при 134°C | Наличие |  |
| 3.13 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 3.14 | Совместимость |  |  |
|  | Монополярные ВЧ инструменты-ручки с разъемом под электроды Ø 4 мм | Наличие |  |
| 3.15 | Прочие характеристики |  |  |
|  | Материал: нержавеющая сталь SUS302, PEEK пластик | Наличие |  |
|  | Цвет: голубой/металлик | Наличие |  |
| 4. | БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛЯ РЕЗЕКТОСКОПОВ STORZ, COMFORT, L=4,5 М | Наличие | 2 шт. |
| 4.1 | Соединительный кабель для подключения биполярных резектоскопов Storz к ВЧ аппаратам | Наличие |  |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 4.3 | Параметры |  |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |  |
|  | Разъём со стороны аппарата: типа тройной штекер со встроенным радиоидентификатором | Наличие |  |
|  | Разъем со стороны инструмента: Г-образный коннектор с изгибом на 90° и двумя точечными контактными гнездами на кодированной торцевой вставке | Наличие |  |
|  | Цельнолитые штекеры | Наличие |  |
|  | Количество проводников, не более | 3 |  |
|  | Сечение проводников, не менее | 0,25 мм2 |  |
|  | Количество жил в проводнике, не более | 128 |  |
| 4.4 | Электрическое сопротивление: Ом/м, не более | 0,076 |  |
| 4.5 | Электрические характеристики |  |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |  |
|  | Максимальная электрическая прочность 6000 Vp. | Наличие |  |
| 4.6 | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |  |
| 4.7 | Поставка в нестерильном виде | Наличие |  |
| 4.8 | Стерилизация в автоклаве до 100 раз при 134°C | Наличие |  |
| 4.9 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 4.10 | Совместимость |  |  |
|  | Биполярные резектоскопы производства фирмы Karl Storz (обновленного типа) | Наличие |  |
| 4.11 | Прочие характеристики |  |  |
|  | Материал внутренней изоляции проводников: фторированный этилен-пропилен (FEP) | Наличие |  |
|  | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |  |
|  | Материал проводника: медь | Наличие |  |
|  | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |  |
|  | Поверхность: матовая | Наличие |  |
| 5. | БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛЯ РЕЗЕКТОСКОПОВ OLYMPUS , COMFORT, L=4,5 М | Наличие | 3 шт. |
| 5.1 | Соединительный кабель для подключения биполярных резектоскопов OLYMPUS к ВЧ аппаратам | Наличие |  |
| 5.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 5.3 | Параметры |  |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |  |
|  | Разъём со стороны аппарата: типа тройной штекер со встроенным радиоидентификатором | Наличие |  |
|  | Разъем со стороны инструмента: два разделённых контактных гнезда ,совместимые с биполярным резектоскопом производства фирмы OLYMPUS | Наличие |  |
|  | Цельнолитые штекеры | Наличие |  |
|  | Количество проводников, не более | 3 |  |
|  | Сечение проводников, не менее | 0,25 мм2 |  |
|  | Количество жил в проводнике, не более | 128 |  |
| 5.4 | Электрическое сопротивление: Ом/, не более | 0,076 |  |
| 5.5 | Электрические характеристики |  |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |  |
|  | Максимальная электрическая прочность 1000 Vp. | Наличие |  |
| 5.6 | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |  |
| 5.7 | Поставка в нестерильном виде | Наличие |  |
| 5.8 | Стерилизация в автоклаве до 50 раз при 134°C | Наличие |  |
| 5.9 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 5.10 | Совместимость |  |  |
|  | Биполярные резектоскопы производства фирмы OLYMPUS | Наличие |  |
| 5.11 | Прочие характеристики |  |  |
|  | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |  |
|  | Материал проводника: медь | Наличие |  |
|  | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |  |
|  | Поверхность: матовая | Наличие |  |
| 6 | БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, ДЛЯ BIZZER / TISSUE SEAL С ПЛОСКИМ КОННЕКТОРОМ, ДВУХ-ПИНОВЫЙ 28 ММ, L=4,5 М | Наличие | 2 шт. |
| 6.1 | Соединительный кабель для подключения биполярных ножниц и коагуляционных зажимов к ВЧ аппарату | Наличие |  |
| 6.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 6.3 | Параметры |  |  |
|  | Длина, м, не менее | 4,5 |  |
|  | Разъём со стороны аппарата: 2-х штырьковый, с расстоянием 28,58 мм | Наличие |  |
|  | Разъем со стороны инструмента: раздвоенный, закрытого типа | Наличие |  |
|  | Цельнолитые штекеры | Наличие |  |
|  | Количество проводников, не более | 2 |  |
|  | Сечение проводников, не менее | 0,25 мм2 |  |
|  | Количество жил в проводнике, не более | 128 |  |
| 6.5 | Электрическое сопротивление: Ом/м, не более | 0,076 |  |
| 6.6 | Электрические характеристики |  |  |
|  | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |  |
|  | Максимальная электрическая прочность 550 Vp. | Наличие |  |
| 6.7 | Очистка, дезинфекция и стерилизация |  |  |
| 6.8 | Поставка в нестерильном виде | Наличие |  |
| 6.9 | Стерилизация в автоклаве до 100 раз при 134°C | Наличие |  |
| 6.10 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 6.11. | Совместимость |  |  |
|  | Биполярные ножницы и коагуляционные зажимы и ВЧ аппараты BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed | Наличие |  |
| 6.12 | Материал внутренней изоляции проводников: фторированный этилен-пропилен (FEP) | Наличие |  |
| 6.13 | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |  |
| 6.14 | Материал проводника: медь | Наличие |  |
| 6.15 | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |  |
| 6.16 | Поверхность: матовая | Наличие |  |
| 7 | МОНОПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ D=4 ММ, ШТЕКЕР 4 ММ | Наличие | 4 шт |
| 7.1 | Соединительный кабель для подключения монополярных инструментов с коннектором Ø4 мм к ВЧ аппаратам, имеющим разъем диаметром 4 мм | Наличие |  |
| 7.2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 7.3 | Длина, м, не менее | 4,5 |  |
| 7.4 | Разъём со стороны аппарата типа «банан»: металлический штекер Ø4 мм | Наличие |  |
| 7.5 | Разъем со стороны инструмента: гнездо Ø4 мм | Наличие |  |
| 7.6 | Цельнолитые штекеры | Наличие |  |
| 7.7 | Количество проводников, не более | 1 |  |
| 7.8 | Сечение проводников, не менее | 0,25 мм2 |  |
| 7.9 | Количество жил в проводнике, не более | 128 |  |
| 7.10 | Электрическое сопротивление: Ом/м, не более | 0,076 |  |
| 7.11 | Соответствие стандартам Международной электротехнической комиссии IEC 60601-1:1995, 60601-2-2:2006, DIN 46441/49457 | Наличие |  |
| 7.12 | Максимальная электрическая прочность 6000 Vp. | Наличие |  |
| 7.13 | Поставка в нестерильном виде | Наличие |  |
| 7.14 | Стерилизация в автоклаве до 100 раз при 134°C | Наличие |  |
| 7.15 | Очистка с помощью рекомендуемых средств очистки / дезинфекции | Наличие |  |
| 7.16 | Монополярные инструменты с коннектором Ø4 мм | Наличие |  |
| 7.17 | Материал внутренней изоляции проводников: фторированный этилен-пропилен (FEP) | Наличие |  |
| 7.18 | Материал внешней изоляции кабеля: силикон | Наличие |  |
| 7.19 | Материал проводника: медь | Наличие |  |
| 7.20 | Цвет: серый/оранжевый | Наличие |  |
| 7.21 | Поверхность: матовая | Наличие |  |

| ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет: 300 933 (триста тысяч девятьсот тридцать три) рубля 33 копейки. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость договора включает: стоимость Товара, тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в котировочной документации. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: - Товар поставляется в заводской упаковке; - Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (десяти) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 90 (девяноста) дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 680022, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Воронежская, дом 49, склад Аптеки. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию. |  |  |