Приложение 2

к котировочной документации

Техническое задание на поставку расходных материалов для КДЛ (иглы, пробирки, держатели).

| № | Товары (работы, услуги) | Ед. | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка не вакуумная для гематологических исследований 0.5мл | шт | Материал пробирки пластик; Крышка пробирки из пластика фиолетового цвета, пробирка и крышка имеют V-образную резьбу, обеспечивающую антиаэрозольный эффект при снятии крышки, наличие у пробирки юбки устойчивости; Наличие у пробирки лотка-выступа позволяющего забрать кровь самотеком. Наличие антикоагулянта калиевой соли ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде; Наличие прозрачной этикетки с указанием: знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; Размер пробирки не менее 10*45 мм, Объем пробы не менее 500 мкл (0,5 мл); Область применения: гематология; Упаковка пробирок – не более 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, стерильности и способе стерилизации, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 1 500 |
| 2 | Пробирка не вакуумная для исследования на глюкозу 0,5 мл | шт | Материал пробирки пластик; Крышка пробирки из пластика серого цвета, пробирка и крышка имеют V-образную резьбу, обеспечивающую антиаэрозольный эффект, наличие у пробирки юбки устойчивости; Наличие у пробирки лотка-выступа позволяющего забрать кровь самотеком. Наличие стабилизатора глюкозы (натрия фторид) и антикоагулянта (ЭДТА К2) в мелкодисперсном виде; Наличие прозрачной этикетки с указанием: знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; Размер пробирки не менее 10*45 мм, Объем пробы не менее 500 мкл (0,5 мл); Область применения: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина; Упаковка пробирок – не более 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, стерильности и способе стерилизации, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 5 000 |
| 3 | Держатель для вакуумных систем забора крови | шт | Изделие применяется в медицинских учреждениях, в том числе станциях переливания крови, ветеринарных клиниках. Назначение: для фиксации двусторонних игл и луэр-адаптеров и обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок с диаметрами 13 и 16 мм в момент взятия пробы крови у пациента. Резьбовое соединение держателя должно быть совместимо с резьбовыми соединениями двусторонних игл и луэр-адаптеров, предназначенных для вакуумных систем, и должно обеспечивать их вкручивание/выкручивание с усилием не более 0,2 Нм, а также жесткое (безлюфтовое) соединение с держателем при их вкручивании до упора. Держатель не должен иметь внешних дефектов: трещин, заусенцев, острых кромок и/или других дефектов, способных повредить кожные покровы медицинского работника и/или перчатки, в которых он работает. Технические характеристики: Масса: не более 3 г. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: Не менее 29,8×26,2×50,4 Не более 30,4×26,8×51,0 Внутренний диаметр, мм: не более 21,1 Диаметр резьбы для двусторонних игл и луер-адаптеров, мм: 4,7 Регистрационное удостоверение РФ: наличие. | 500 |
| 4 | Игла двусторонняя 0.9 мм*38 мм | шт | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; наличие защитных колпачков на обеих сторонах иглы; упаковка индивидуальная (полиэтилен) с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности; Размер иглы не более 20G*1 1/2" (0,9*38 мм), цветовая кодировка – желтая; Групповая упаковка – не менее 100 шт. в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 9 000 |
| 5 | Игла двусторонняя 0,8 мм х 38 мм | шт | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; наличие защитных колпачков на обеих сторонах иглы; упаковка индивидуальная, с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности; Размер иглы не более 21G*1 1/2" (0,8*38 мм), цветовая кодировка – зеленая; Групповая упаковка – не менее 100 шт. в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 66 400 |
| 6 | Игла двусторонняя 0,7 мм х 38 мм | шт | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие на этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы не более 22G*1 1/2" (0,7*38 мм), цветовая кодировка – черная; Групповая упаковка – не менее 100 шт. в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 2 100 |
| 7 | Пробирка вакуумная для взятия крови без наполнителя 6 мл, 13*100 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Пробирка без наполнителя; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не менее 13*100 мм, Объем забираемой крови не более 6 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 300 |
| 8 | Пробирка вакуумная для взятия крови без наполнителя 9 мл, 16*100 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011) без колец и накладок, без резьбы; внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Пробирка без наполнителя; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не менее 16*100 мм, Объем забираемой крови не менее 9,0 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не более 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 100 |
| 9 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания 5 мл, 13*100 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент, Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 5 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения.Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 69 000 |
| 10 | Пробирка вакуумная для взятия крови с активатором свертывания и гелем 5 мл, 13*100 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика желтого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки и разделительного геля на дне пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 5 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 43 800 |
| 11 | Пробирка вакуумная для взятия крови с цитратом натрия 3,8% 4,5 мл, 13*75 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета без колец и накладок (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4,5 мл, объем пробы не менее 5,0 мл; Соотношение кровь/реагент – 9:1 Область применения: исследования системы гемостаза; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 20 600 |
| 12 | Пробирка вакуумная для взятия крови с ЭДТА К2 4 мл, 13*75 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика лилового или фиолетового цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К2 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4 мл; Область применения: гематология; ПЦР Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки | 83 600 |
| 13 | Пробирка вакуумная для взятия крови с фторидом натрия и оксалатом калия 4 мл, 13*75 мм | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика серого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Пробирка содержит стабилизатор глюкозы в крови флюорит (фторид) натрия и антикоагулянт оксалат калия. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не более 4 мл; Область применения: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 500 |
| 14 | Пробирка вакуумная для взятия крови с литий-гепарином 2 мл, 13*75 мм | шт | Высота:не менее 75 (мм) ; Диаметр:не более 13 (мм) ; Количество в упаковке, шт: не менее 100 шт Материал пробирки: Пластик ; Объем: 2 (см[3*];^мл) ; Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт гепарин лития (lithium heparin). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований (например, химического исследования плазмы). Это изделие для одноразового использования. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки зеленый - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Упаковка пробирок: в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. | 300 |
| 15 | Контейнер 100 мл, стерильный | шт | Контейнеры для биологических материалов. Изготовлены из ультрачистого, прозрачного полипропилена. Снабжены завинчивающейся крышкой, которая защищает контейнер от протекания. Таким образом, обеспечивается полная герметичность и сохранность биологического материала при его транспортировке. Для удобства, на прозрачной стенке контейнера, предусматривается специальное матовое окошко для записи необходимой информации о пациенте, либо о пробе. Каждый контейнер снабжен мерной шкалой. Диаметр по крышке: 63 мм Высота: 73 мм Объем: 100 мл Стерильный. Цвет крышки: красный В индивидуальной упаковке. | 4 200 |
| 16 | Игла "Луер-адаптер" 0,8x19 мм | шт | Луер-адаптер предназначен для соединения внутривенных катетеров, перфузионных устройств и игл, имеющих луер-разъемы, с вакуумными системами для взятия крови. Луер-адаптер снабжен резьбой для вкручивания в держатель, наличие безопасного резинового клапана; Упаковка - двухсторонний пластиковый чехол снабженный этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; Групповая упаковка не менее 100 шт. Стерильность – этилен оксидом | 400 |
| 17 | Пробирки вакуумные с цитратом натрия (3,8% 1:9 0,129mmol/L) 6.3мл. 13*100мм пластик | шт | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Пластиковый колпачок голубого цвета. Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию. Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке.Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - установлены в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008. Размер пробирки не менее 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 6,3 мл, объем пробы не более 7,0 мл; Соотношение кровь/реагент – 9:1 Область применения: исследования системы гемостаза, в том числе для проведения развернутой коагулограммы (более 5 тестов) по назначениям специалистов; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 4 000 |
| 18 | Пробирки вакуумные с тромбином и разделительным гелем 3,5 мл. 13*75мм пластик | шт | Единица измерения: Штука Высота: 75 (мм) ; Диаметр: 13 (мм) ; Объем: 3,5 (см[3*];^мл) ; Количество в упаковке, шт: ≤100 Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума, активатор свертывания, усилителя свертывания крови тромбин (thrombin) и геля для разделения сыворотки и клеток. Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Время сворачивания крови - не более 5 мин Материал пробирки - полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – для безопасного использования и упрощения процесса утилизации в условиях лаборатории. Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки оранжевый - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Наличие на этикетке пробирки не менее двух отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема в пределах ± 10% - для дополнительного контроля забора крови Упаковка пробирок: не менее 100 шт. в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. Требования к количеству штук в групповой упаковке установлены для обеспечения сохранности вакуума и стерильности пробирок путем контроля вскрытия упаковки, а также для обеспечения удобства хранения пробирок в местах хранения и с применением оборудования для хранения, а также для удобства проведения инвентаризации. | 4 000 |
| 19 | Пробирки вакуумные с фторидом натрия, оксалатом калия и разделительным гелем 6 мл, 13*100 мм пластик | шт | Единица измерения: Штука Высота: не более 100 (мм) ; Диаметр: не менее 13 (мм) ; Количество в упаковке: не менее 100 шт. Объем: не более 6 (см[3*];^мл) ; Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума, антикоагулянт оксалат калия (potassium oxalate), антигликолитический препарат фторид натрия (sodium fluoride) и разделительный гель. Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований (например: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина;). Обеспечивают точное определение сахарного диабета у беременных. Это изделие для одноразового использования. Материал пробирки - полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – для безопасного использования и упрощения процесса утилизации в условиях лаборатории Наличие геля образует постоянный барьер после центрифугирования. Можно хранить, замораживать и транспортировать плазму в первичной пробирке – без влияния компонентов клеток и разрушения генетических продуктов. Минимальная вероятность гемолиза и контаминации. Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Требования к размерам пробирки (диаметр и высота) – установлены в соответствии с представленным на рынке товарами. Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки оливковый - согласно ГОСТ 6710-2011. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке - согласно ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Наличие на этикетке пробирки не менее двух отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема в пределах ± 10% - для дополнительного контроля забора крови Упаковка пробирок: не менее 100 шт. в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. Требования к количеству штук в групповой упаковке установлены для обеспечения сохранности вакуума и стерильности пробирок путем контроля вскрытия упаковки, а также для обеспечения удобства хранения пробирок в местах хранения и с применением оборудования для хранения, а также для удобства проведения инвентаризации. | 2 300 |
| 20 | Игла-бабочка с держателем 20G x 3/4'' x 7'' 0.9мм х 19 мм, длина трубки 19 см | шт | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачок на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет желтый); Размер иглы-бабочки не менее 20G*3/4" (0,9*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким клапаном из каучука. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно. Групповая упаковка не более 100 шт в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 2 000 |
| 21 | Игла-бабочка с держателем 24G x 3/4'' x 7'' 0.55мм х 19 мм, длина трубки 19 см | шт | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачек на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет фиолетовый); Размер иглы-бабочки не менее 24G*3/4" (0,55*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким резиновым клапаном. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно. Групповая упаковка не более 100 шт в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 6 000 |
| 22 | Игла-бабочка с защитным механизмом от укола и держателем 19G x 3/4'' x 7'' 1.1мм х 19 мм, длина трубки 19 см | шт | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачек на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет кремовый); Наличие на корпусе иглы-бабочки защитной клипсы, которая надежно закрывает иглу-бабочку после венепункции. Размер иглы-бабочки не менее 19G*3/4" (1,1*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким клапаном из каучука. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно. Групповая упаковка не менее 100 шт в картонной коробке. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | 2 000 |