Приложение 2 
к котировочной документации

Техническое задание

| № п/п | Наименование Товара | Описание | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Набор ангиографический | Набор стерильных изделий совместимый с устройством для внутривенного введения контрастного вещества, необходим для автоматического и контролируемого введения контрастного вещества с оборудованием, имеющимся у заказчика. Максимальное расчётное давление, Psi не менее 300 Предельная скорость введения контрастного вещества, мл/с не менее 10,0 Остаточный срок годности, месяцев не менее 24 Состав набора: - Шприц с поршнем для контрастного вещества, шт: не менее 1; - Объем шприца для контрастного вещества, мл: не менее 200. - Спиральная соединительная магистраль с соединениями Luer, шт: не менее 11; Длина магистрали, см: не менее 150 и не более 160; Диаметр наружный, мм: не менее 2,5; Объем заполнения магистрали, мл не более 4,1. - Трубка для быстрого набора контраста, J- тип, шт: не менее 1. - Шип для набора, шт: не менее 1. | шт. |
|  | Набор ангиографический к инжекторам автоматическим | Набор, ангиографический, полностью совместимый с автоматическим устройством OptiVantage DH, производства «Либел-Фларсхэйм Компани ЛЛС», США, имеющимся у Заказчика. Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств, катетер для ангиографии в набор не входит. Изделие для одноразового использования. Набор в составе: шприц 200 мл – 1 шт., трубка для заполнения – 1 шт. Материал изготовления: Поликарбонат, полипропилен, полиэтилен, синтетический каучук Не содержит латекса. Комплектация набора: Шприц пустой, с полимерным плунжером конусообразным с резиновой манжетой и наконечником Линден-Люер 200 мл -1 шт. Колпак защитный для носика шприца – 1 шт. J-образная трубка для быстрого заполнения - 1 шт. Отсутствие пластикового шипа для прокалывания резиновой пробки (игла для заполнения), так как имеется J-образная трубка для быстрого заполнения шприца. Максимальное расчётное давление, PSI/кПа Не менее 350 PSI/ 2413.17 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, мл/сек От не менее 0,1 мл/сек, до не более 10.0 мл/сек Количество в упаковке, шт.: Не менее 50 шт. Срок годности с момента даты стерилизации: Не менее 12 месяцев. Стерилизация Фабричная: этиленоксидом Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на индивидуальной упаковке шприца каталожного номера производителя, подтверждающего полную совместимость с инжектором OptiVantage DH, имеющимся у Заказчика, и оригинальность происхождения товара, подтверждённая документом Производителя инжектора, имеющегося у Заказчика. Наличие Маркировки на русском языке на каждой индивидуальной упаковке (с указанием названия: фирмы-производителя, страны производства, условий хранения, номера лота, срока годности и номера регистрационного удостоверения). Год выпуска: Не ранее 2022 г. | шт. |
|  | Набор ангиографический | Шприцы торговой марки для магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора к устройствам для внутривенного введения в наборах c указанием фирменного наименования каталожным номером производителя оборудования Bayer Medical Care Inc., USA. На основании технической и эксплуатационной документации на оборудование, согласно руководству по эксплуатации системы для ввода контрастного вещества ТМ MEDRAD Spectris Solaris EP*, имеющейся у Заказчика, раздел «Предупреждения», предписано для обеспечения надлежащей работы использовать только принадлежности и дополнительное оборудование поставляемой компанией Bayer и специально разработанные для настоящего инъектора. Требуемый шприц указан в наборе в разделе «Приложение D», с идентификаторм SSQK 65/115VS*. Состав: - шприц Qwik-Fit объемом 65 мл с поршнем для контрастного вещества - шприц Qwik-Fit объемом 115 мл с поршнем для физиологического раствора; - маленькая игла для контрастного вещества - большая игла для физиологического раствора; - трубка соединительная низкого давления системы инъекционной 65/115 MR длиной 243,84 см MEDRAD FluiDot * - индикаторы заполняемости шприцов контрастом и физ.раствором. Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi / 2410 кПа. Индивидуальная упаковка стерильная (формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном). Маркировка на русском языке, содержащая информацию о наименовании МИ в соответствии с действующим регистрационным удостоверением, размерах/объемах МИ, сроке годности. | шт. |