Техническое задание

к Извещению № 4/2303030301010 от 17.01.2023г.

Автоматический гематологический  анализатор

| Дифференциация лейкоцитов на пять субпопуляций | Наличие |
| --- | --- |
| Определение 29 параметров: | Наличие |
| WBC - общее количество лейкоцитов | Наличие |
| LYM# - абсолютное количество лимфоцитов | Наличие |
| LYM% - относительное количество лимфоцитов | Наличие |
| NEU # - абсолютное количество нейтрофилов | Наличие |
| NEU % - относительное количество нейтрофилов | Наличие |
| MON # - абсолютное количество моноцитов | Наличие |
| MON% - относительное количество моноцитов | Наличие |
| EOS # - абсолютное количество эозинофилов | Наличие |
| EOS % - относительное количество эозинофилов | Наличие |
| BAS # - абсолютное количество базофилов | Наличие |
| BAS % - относительное количество базофилов | Наличие |
| RBC - общее количество эритроцитов | Наличие |
| HGB - концентрация гемоглобина | Наличие |
| HCT - гематокрит | Наличие |
| MCV - cредний объем эритроцита | Наличие |
| MCH - cреднее содержание гемоглобина в эритроците | Наличие |
| MCHC - cредняя концентрация гемоглобина в эритроците | Наличие |
| RDW-CV - ширина распределения эритроцитов по объему - коэффициент вариации | Наличие |
| RDW-SD - ширина распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение | Наличие |
| PLT - общее количество тромбоцитов | Наличие |
| MPV - средний объем тромбоцита | Наличие |
| PDW - ширина распределения тромбоцитов по объему | Наличие |
| PCT - тромбокрит | Наличие |
| P-LCC - абсолютное количество крупных тромбоцитов | Наличие |
| P-LCR - относительное количество крупных тромбоцитов | Наличие |
| LIC # - абсолютное количество крупных незрелых клеток* | Наличие |
| LIC % - относительное количество крупных незрелых клеток* | Наличие |
| ALY # - абсолютное количество атипичных лимфоцитов* | Наличие |
| ALY % - относительное количество атипичных лимфоцитов* | Наличие |
| Гистограмма для WBC, RBC, PLT | Наличие |
| Три скатерограммы для диффернциации лейкоцитов | Наличие |
| Бесцианидныйый метод определения гемоглобина | Наличие |
| Отдельный канал для подсчета базофилов | Наличие |
| Определение гематологических параметров выполняется с помощью метода: |  |
| Импедансного (кондуктометрия) | Наличие |
| Оптического | Наличие |
| Лазерной цитометрии | Наличие |
| Химического окрашивания | Наличие |
| Тип исполнения анализатора | Настольный |
| Требования по энергообеспечению, необходимые для эксплуатации анализатора: |  |
| Напряжение | 100 - 240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Максимальная производительность, образцов в час | 60 |
| Взятие образца из открытой пробирки (рунной режим подачи пробирки) | Наличие |
| Подключение анализатора к лабораторной информационной системе | Наличие |
| Сканер штрих-кодов пробирок и реагентов внешний | Наличие |
| Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения | 15 мкл - в режиме цельной крови 20 мкл - в режиме предварительного разведения |
| Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе | Венозная и капиллярная кровь |
| Использование первичных пробирок | Наличие |
| Использование вторичных пробирок | Наличие |
| Архивирование полученных результатов | Наличие |
| Архивирование полученных результатов вместе с графиками и скаттерограммами | Наличие |
| Оповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце | Наличие |
| Режим работы с цельной кровью и режим предварительного разведения пробы | Наличие |
| Автоматическое дозирование дилюента во вторичную пробирку для анализа пробы в режиме предварительного разведения | Наличие |
| Количество сохраняемых результатов вместе с гистограммами и скатерограммами | 40 000 |
| Количество подключаемых реагентов, необходимых для работы анализатора | 3 |
| Количество реагентов, располанаемых на борту анализатора | 2 |
| Общее количество видов реагентов, применяемых для работы анализаторов | 4 |
| Встроенный цветной сенсорный экран с диагональю, см | 26 |
| Управление анализатором при помощи встроенного сенсорного экрана | Наличие |
| Количество USB портов для подключения дополнительных устройств | 4 |
| Сетевой порт Ethernet для подключения к ЛИС или компьютеру. | Наличие |
| Линейность | WBC: 0-500 х 109/L RBC: 0-8 х 1012/L HGB: 0-250 g/L PLT: 0-5000 х 109/L |
| Коэффициент вариации | WBC: 2,5% RBC: 1,5% HGB: 1,5% PLT: 4% |
| Перекрестное загрязнение | WBC: 0,5% RBC: 0,5% HGB: 0,6% PLT: 1,0% |
| Возможность подключения внешнего принтера к анализатору | Наличие |
| Звуковая и цветовая индикация состояния прибора: ошибки, готовность к работе | Наличие |
| Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок | Наличие |
| Автоматическая проверка работоспособности анализатора | Наличие |
| Прожиг апертуры | Наличие |
| Индикация уровня реагентов | Наличие |
| Индикация уровня отходов | Наличие |
| Русскоязычное меню | Наличие |
| Вес анализатора | 25 кг |
| высота х длина (глубина) х ширина, мм | 435 Х 410 Х 325 |