Техническое задание к закупке № 24060209033

на оказание услуг по техническому обслуживанию

медицинских изделий для in vitro диагностики на 2024 год

для нужд ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Оренбург»

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ

- 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”;

- 2. ГОСТ Р 57501-2017 “Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок”;

- 3. ГОСТ Р 58451-2019 “Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения”;

ТРЕБОВАНИЕ К НАЛИЧИЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ

| № п/п | Обоснование требования | Требование | Перечень выполняемых работ, оказываемых услуг в составе деятельности по ТО МИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | часть 17 статья 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» | - Копия лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники или Копия лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), подтверждающая право на оказание услуг, являющихся объектом закупки или выписка из реестра лицензий, содержащая сведения об указанной лицензии или копия акта лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срока действия указанной лицензии). | - 1. Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: - - медицинские изделия для in vitro диагностики; |

1. Технические характеристики УСЛУГ

Периодичность оказания услуг: услуги оказываются по заявке заказчика

Сроки оказания услуг с момента подачи заявки:

- Техническое диагностирование функций медицинского изделия: 2 (Два) рабочих дня;

- Контроль технического состояния: 10 (Десять) рабочих дней;

- Техническое обслуживание: 2 (Два) рабочих дня ;

- Техническое диагностирование неисправностей медицинского изделия: 30 (Тридцать) рабочих дней;

- Восстановление работоспособности (текущий ремонт): 30 (Тридцать) рабочих дней;

- Наладка: 2 (Два) рабочих дня;

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУг ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| №/п | Наименование услуг | Технические и качественные характеристики услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание Промыватель планшетов автоматический "Аквамарин" | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации - Проверка наличия посторонних шумов и вибрации |
|  | Техническое обслуживание Анализатор гематологический автоматический Medonic М20 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния аспирационной иглы - Контроль состояния иглы для предварительного разбавления - Контроль состояния стаканчика - Контроль состояния входного отверстия - Выполнение процедуры фонового подсчета в режиме предварительного разбавления, чтобы убедиться, что все значения находятся в пределах диапазона - Контроль состояния ЖК экрана - Контроль состояния сливной трубки - Контроль состояния электрических соединений - Контроль состояния датчиков уровня реагентов - Проверка качества работы системы Medonic M-Series утверждёнными контролями - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах 2.Операции технического обслуживания - Очистка аспирационной иглы - Очистка иглы для предварительного разбавления - Очистка возможных следов кристаллов соли или крови на кончике игл - Очистка стаканчика - Очистка входного отверстия - Выполнение процедуры автоматической внутренней очистки анализатора - Выполнение процедуры предотвращения сгустка - Обслуживание гидравлической системы - Обслуживание пневматической системы - Обслуживание аналитической системы - Обслуживание ЖК экрана |
|  | Техническое обслуживание Анализатор автоматический гематологический URIT-5380 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка датчика давления - Проверка давления в миллибарах - Проверка температуры в Градусах Цельсия - Проверка Игла в исходном положении - Проверка Шприц в исходном положении - Проверка работы кнопки запуска - Проверка вакуума - Проверка лампы - Проверка иглы - Проверка Системного журнала - Проверка журнала ошибок 2.Операции технического обслуживания - Смазка поршней дилютора - Замена уплотнительного кольца иглы - Замена уплотнительных колец дилютора - Смазка частей двигателя - Смазка плунжера |
|  | Техническое обслуживание Биохимический анализатор Stat Fax 1904 plus | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка устройств сигнализации 2.Операции технического обслуживания - Восстановление электронной калибровки - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Чистка прибора |
|  | Техническое обслуживание Униплан Имуноферментный анализатор АИФР-01 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния лампы - Контроль состояния фотометрического блока - Контроль состояния электрического кабеля 2.Операции технического обслуживания - Восстановление электронной калибровки - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Обслуживание фотометрического болка - Чистка прибора |
|  | Техническое обслуживание Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка устройств сигнализации - Проверка калибровки и воспроизводимости - Проверка лампы - Проверка 2-проводного интерфейсного кабеля оптической системы - Контроль состояния узла термостата - Контроль состояния смесителя - Контроль состояния периферийных устройств (принтер, клавиатура, дисплей) - Контроль напряжение на лампе - Контроль нулевого смещения - Контроль фокусировки лампы - Контроль состояния двигателя считывающего устройства - Контроль состояния двигателя ротора светофильтров - Контроль центрирования светового пучка в ячейке - Контроль стабильности измерений (дрейфа) - Контроль состояния натяжения ремня 2.Операции технического обслуживания - Очистка оптической системы - Регулировка напряжения на лампе - Центрирование светового пучка в ячейке - Регулировка дрейфа - Регулировка натяжения ремня - Регулировка скорости перемешивания - Регулировка времени перемешивания |
|  | Техническое обслуживание Инкубатор-шейкер StatFax-2200 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы встряхивателя на всех режимах - Обнаружение дефектов в работе встряхивателя - контроль состояния электрического кабеля - Проверка органов управления - Проверка исправности дисплея - Проверка наличия посторонних шумов и вибрации 2.Операции технического обслуживания - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа |
|  | Техническое обслуживание Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль правильной дозировки пробы или реактива во время измерения - Контроль загрязнения поверхности пипетки - Контроль отсутствия протечки жидкости в верхней части пипетки - Контроль отсутствия изгибов пипетки - Контроль отсутствия загрязнений на поверхности подающих/сливных форсунок - Контроль отсутствия протечки жидкости в верхней части подающих/сливных форсунок - Контроль отсутствия изгибов подающих/сливных форсунок - Контроль отсутствия загрязнения мешалки - Контроль отсутствия изгибания или переламывания мешалки - Контроль отсутствия загрязнений на внутренней поверхности контейнера для проб - Контроль отсутствия загрязнений на внутренней поверхности контейнера для реактивов - Контроль отсутствия загрязнения на рабочем столе - Контроль отсутствия загрязнения внутри наружных ёмкостей - Контроль состояния кювет, выполнение холостого измерения для проверки наличия загрязнений на кюветах 2.Операции технического обслуживания - Промывка пипетки для пробы - Промывка пипетки для реактива - Очистка крышки пипетки для пробы - Очистка крышки пипетки для реактива - Промывка подающих форсунок - Промывка сливных форсунок - Очистка корпуса модуля промывки - Промывка мешалки - Очистка крышки мешалки - Очистка контейнера для проб - Очистка контейнера для реактивов - Очистка рабочего стола - Очистка наружных ёмкостей - Промывка трубок - Промывка трубок для подачи промывочного раствора - Промывка подводящих трубок - Очистка кюветы - Очистка ISE |
|  | техническое обслуживание Анализатора показателей гемостаза двухканального АПГ-2-01 НПП-ТМ (минилаб-701) | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе - Измерение температуры термостатирования - Измерение времени выхода на рабочий режим - Измерение интервала времени термостатирования - Измерение времени коагуляции образца Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации 2.Операции технического обслуживания Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа |
|  | Техническое обслуживание Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния лампы - Контроль состояния фотометрического блока - Контроль состояния электрического кабеля 2.Операции технического обслуживания - Восстановление электронной калибровки - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Обслуживание фотометрического блока - Чистка прибора |
|  | техническое обслуживание Анализатора показателей гемостаза АПГ2-02-П | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе - Измерение времени коагуляции образца Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка устройств сигнализации - Контроль состояния устройств охлаждения - Контроль состояния периферийных устройств - Контроль состояния измерительного блока - Контроль состояния блока питания - Контроль состояния блока управления - Контроль напряжения в контрольных точках U1, U2, U3 с применением тестовой кюветы - Контроль состояния датчиков слежения за шариком в контрольных точках 4 и 5 с применением тестовой кюветы - Контроль формы сигнала с применением осциллографа по каждому измерительному термостату - Контроль с применением осциллографа состояния оцифрованных сигналов в контрольных точках 6 и 7 - Контроль состояния привода магнитной мешалки термостата - Контроль состояния шагового двигателя 2.Операции технического обслуживания - Регулировка напряжения в контрольных точках U1, U2, U3 - Регулировка формы сигнала в контрольных точках 4 и 5 - Регулировка формы сигнала в контрольных точках 6 и 7 - Регулировка устройств индикации - Регулировка устройств сигнализации - Настройка устройств сигнализации - Настройка устройств индикации - Очистка жидкостной системы - Регулировка жидкостной системы - Настройка жидкостной системы - Очистка механической системы - Регулировка механической системы - Настройка механической системы - Очистка оптической системы - Регулировка оптической системы - Настройка оптической системы - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа |
|  | Техническое обслуживание Фотометр лабораторный медицинский StatFax 4200 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния лампы - Контроль состояния фотометрического блока - Контроль состояния электрического кабеля 2.Операции технического обслуживания - Восстановление электронной калибровки - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Обслуживание фотометрического болка - Чистка прибора |
|  | Техническое обслуживание Анализаторы биохимические модели HUMALYZER 2000 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Контроль состояния инкубатора - Контроль состояния платы контроля насоса - Контроль состояния трансформатора - Контроль состояния верхней крышки анализатора - Контроль состояния вентилятора - Контроль состояния платы управления (“главной платы”) - Контроль состояния насоса - Контроль состояния клапана - Контроль состояния лампы - Контроль состояния фотометра - Контроль состояния элементов крепления крышки - Контроль состояния трубки клапана - Контроль состояния мотора колеса фильтров - Контроль состояния трубок проточной кюветы - Контроль состояния проточной кюветы - Контроль состояния трубок вакуумного насоса - Контроль состояния датчиков уровня - Контроль состояния фильтра 2.Операции технического обслуживания - Обслуживание фотометрического блока - Юстировка винтов крепления лампы - Юстировка винта горизонтального перемещения лампы - Юстировка винта вертикального перемещения лампы - Выравнивание светового пятна - Обслуживание гидравлического блока - Промывка сливной трубки - Промывка всасывающей трубки - Регулировка винта настройки кюветы - Регулировка пережимающей пластины - Очистка соленоида |
|  | Техническое обслуживание Анализатор биохимический А-25 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе - Измерение оптической плотности Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе 1.1. Контроль состояния анализатора - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации - Контроль состояния гидравлической системы - Контроль состояния механической системы - Контроль состояния оптической системы - Контроль состояния защитных устройств и защитных блокировок - Контроль состояния устройств регистрации предельного положения - Контроль состояния заземления - Контроль состояния целостности сетевых кабелей - Контроль состояния кабельной проводки - Контроль состояния узлов управления - Контроль состояния вспомогательных узлов - Контроль состояния периферийного оборудования - Контроль состояния измерительных устройств - Контроль состояния регистрирующих устройств - Контроль состояния устройств индикации и сигнализации - Контроль состояния устройств сигнализации 1.2. Контроль состояния автоматизированного рабочего места - Контроль состояния электрических кабелей - Контроль состояния кабелей коммутации - Контроль состояния монитора - Контроль состояния органов ввода информации - Контроль состояния периферийного оборудования (принтер и пр.) - Контроль состояния блока автоматической рабочей станции в целом - Контроль состояния элемента питания базовой системы ввода-вывода - Контроль состояния дисковода оптических дисков - Контроль состояния жесткого диска - Контроль состояния операционной системы - Контроль состояния файловой системы - Контроль состояния базы данных исследований 2.Операции технического обслуживания 2.1. Обслуживание анализатора - Регулировка устройств индикации - Регулировка устройств сигнализации - Настройка устройств сигнализации - Настройка устройств индикации - Очистка гидравлической системы - Регулировка гидравлической системы - Настройка гидравлической системы - Очистка механической системы - Регулировка механической системы - Настройка механической системы - Очистка оптической системы - Регулировка оптической системы - Настройка оптической системы - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа 2.2. Обслуживание автоматизированного рабочего места - Обслуживание органов ввода информации - Обслуживание периферийного оборудования (принтер и пр.) - Обслуживание блока автоматической рабочей станции в целом - Замена элемента питания базовой системы ввода-вывода - Обслуживание дисковода оптических дисков - Выполнение проверки файловой системы на битые сектора - Выполнение дефрагментации файловой системы - Обслуживание базы данных исследований |
|  | Техническое обслуживание Анализатор мочи на тест-полосках автоматический Uriscan-Pro | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации - Проверка наличия посторонних шумов и вибрации 2.Операции технического обслуживания - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа |
|  | Техническое обслуживание Фотометр лабораторный медицинский StatFax 4500 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния лампы - Контроль состояния фотометрического блока - Контроль состояния электрического кабеля 2.Операции технического обслуживания - Восстановление электронной калибровки - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Обслуживание фотометрического болка - Чистка прибора |
|  | Техническое обслуживание Анализатор мочи на тест полосках URiCKAH-strip | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации - Проверка наличия посторонних шумов и вибрации 2.Операции технического обслуживания - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа |
|  | Техническое обслуживание Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния корпуса анализатора - Выполнение проверки "нулевого отсчета" - проверка показаний фотометра по контрольным светофильтрам "К-1" и "К-2" - проверка показаний длин волн фотометра по контрольному светофильтру "К-3" - Контроль состояния лампы осветителя - Контроль состояния элементов управления - Контроль состояния осветителя - Контроль состояния монохроматора - Контроль состояния механизма перемещения лампы - Контроль состояния кюветного отделения - Контроль состояния шторки - Контроль состояния диафрагмы - Контроль состояния вставки плавкой - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах 2.Операции технического обслуживания - Очистка корпуса анализатора - Обслуживание оптического блока анализатора - Обслуживание монохроматора - Настройка механизма перемещения лампы - Регулировка шторки - Настройка и регулировка диафрагмы |
|  | Техническое обслуживание Анализатор гематологический автоматический Micro CC-20 Plus | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка механических узлов анализатора - Проверка клапанной системы в целом - Проверка клапана 1: управление распределением раствора для лизиса. - Проверка клапана 2: уменьшение повышенного и увеличение заниженного давления в шприце для создания давления - Проверка клапана 3: контроль подачи промывающего раствора к измерительной камере WBC во время промывания - Проверка клапана 4: удаление жидкости из емкости для создания давления - Проверка клапана 5: обеспечение сниженного давления, необходимого для работы измерительных камер WBC и RBC - Проверка клапана 6: контролирование подачи дилюента к измерительной камере RBC во время промывания - Проверка клапана 7: управление подачей дилюента и воздуха в узел промывания - Проверка клапана 8: контроль подачи дилюента к игле для забора проб - Проверка клапана 9: управление распределением дилюента - Проверка клапана 10: управление процессом опорожнения измерительной камеры WBC - Проверка клапана 11: управление процессом опорожнения измерительной камеры RBC 2.Операции технического обслуживания - Осушение и очистка камеры - Осушение дозатора - Очистка измерительных камер с помощью раствора срочной очистки - Промывка апертур в измерительных камерах - Промывка апертур в измерительных камерах с помощью электрического напряжения (Прожиг апертуры) - Удаление засоров |
|  | Техническое обслуживание Измеритель процентного содержания гликогемоглобина в крови ГГТ-01 ГЛИКОГЕМОТЕСТ | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка на наличие дефектов, неисправностей - Проверка выключателей - Проверка переключателей - Проверка информационных дисплеев - Проверка сигнализации 2.Операции технического обслуживания - Очистка клавиатуры - Обслуживание оптического модуля - Калибровка анализатора |
|  | Техническое обслуживание Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический РЕФЛЕКОМ | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния электропитания - Контроль состояния прибора - Контроль состояния сенсорного дисплея - Контроль состояния держателя кассет - Контроль состояния ролика принтера - Контроль состояния базы данных 2.Операции технического обслуживания - Очистка сенсорного дисплея - Очистка прибора - Очистка держателя кассет - Очистка ролика принтера - Настройка передачи записей измерений - Настройка однонаправленной текстовой передачи - Обслуживание базы данных - Настройки электропитания |
|  | Техническое обслуживание Фотометр полуавтоматический для микропланшет "RT-2100C" с принадлежностями | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния фильтров - Контроль состояния источника света 2.Операции технического обслуживания - Обслуживание оптического узла - Редактирование протокола - Настройка канала передачи данных - Калибровка фотометра - Предповерочная подготовка |
|  | Техническое обслуживание Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа, модели VitaRay 150 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Контроль состояния корпуса анализатора - Контроль состояния дисплея - Контроль состояния органов управления - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах 2.Операции технического обслуживания - Обслуживание механической части аппарата - Обслуживание фотометрической части аппарата |
|  | Техническое обслуживание Коагулометр полуавтоматический Technology Solution 4 | 1. Контроль технического состояния медицинского изделия Проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации (испытания), в том числе Выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации, в том числе - Проверка корректности работы аппарата на всех режимах - Обнаружение дефектов - Обнаружение неисправностей - Проверка целостности выключателей - Проверка целостности переключателей - Проверка целостности информационных дисплеев - Проверка устройств сигнализации - Проверка наличия посторонних шумов и вибрации - Проверка оптической системы - Проверка блока питания - Проверка процессорного блока 2.Операции технического обслуживания - Регулировка сопрягающихся элементов для обеспечения плавного хода и защиты от преждевременного износа - Регулировка светофильтров - Регулировка смещения - Регулировка лампы - Регулировка температуры - Регулировка усиления |

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ПО ДИАГНОСТИКЕ, РЕМОНТУ, НАЛАДКЕ

| №/п | Наименование услуг | Технические и качественные характеристики услуг |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое диагностирование функций медицинского изделия | Контроль выполнения объектом всех или части свойственных ему функций. Контроль функционирования осуществляется на любой стадии эксплуатации объекта, в том числе после ремонта с целью подтверждения успешности принятых мер по устранению неисправности. Задачи и результат оказания услуг: - определить вид технического состояния на момент контроля в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения»; - определить вид неблагоприятного события в соответствии с ГОСТ Р 55746-2015/ISO/TS 19218-1:2011/Amd.1:2013 «Изделия медицинские. Иерархическая структура кодов для неблагоприятных событий. Часть 1. Коды типов событий»; - определить причину неблагоприятного события в соответствии с ГОСТ 56032-2014/МСО/ТС 19218-2:2012 «Изделия медицинские. Иерархическая структура кодов для неблагоприятных событий. Часть 2. Коды оценки»; Операции: - внешний осмотр медицинского изделия; - проверка соблюдения мер безопасности, наличие защитных экранов, ограждений и устройств; - проверка работоспособности сетевого автомата, наличие необходимого напряжения в электрической сети, наличие необходимого давления в магистралях медицинских газов и водопровода, работоспособность канализационных сетей, подведенных к обслуживаемому изделию; - проверка наличия действующих документов на поверку (калибровку) встроенных или входящих в комплект средств измерений; - проверка наличия действующих документов на проверку заземления и металлосвязи; - проверка технического состояния кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей; - проверка заправки изделия расходными материалами; - проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации; - проверка плавности движения и фиксации движущихся частей аппарата; - проверка отсутствия физических повреждений ёмкостей и отсутствия течей масла и расходных материалов; - проверка всех параметров (без проведения измерений), характеризующих способность выполнять заданные функции, на соответствие требованиям эксплуатационных документов; - проверка состояния объекта на соответствие требованиям эксплуатационных документов. |
|  | Техническое диагностирование неисправности механической части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправности электрической части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправности аналитической части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправностиэлектронной части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправности пневматической части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправности гидравлической части анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Техническое диагностирование неисправности автоматизированной рабочей станции анализатора | Поиск места и определение причин отказа (неисправности), прогнозирование технического состояния. Операции технического диагностирования: - поиск места и определение причин отказа (неисправности); - определение перечня услуг, работ, необходимых для восстановления работоспособности блока; - определение запасных частей и материалов, необходимых для восстановления работоспособности блока. Результат оказания услуги: - Определение места и причин отказа (неисправности) медицинского изделия Акт технического диагностирования, содержащий следующие обязательные данные: - Все вышедшие из строя блоки (платы) - Пути устранения неисправности, в объёме достаточном для восстановления работоспособности оборудования |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) механической части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) электрической части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) пневматической части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) гидравлической части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) аналитической части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) электронной части анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) аналогового блока/платы анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) электронного блока/платы анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Восстановление работоспособности (текущий ремонт) автоматизированной рабочей станции анализатора | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей Задачи и результат оказания услуг: - Восстановление работоспособности изделия, методом замены или восстановления отдельных частей. Операции текущего ремонта: - Демонтаж/монтаж элементов корпуса медицинского изделия; - Демонтаж/монтаж неисправного блока медицинского изделия; - Замена неисправных частей блоков медицинского изделия; - Контроль выходных параметров отремонтированного блока на соответствие требованиям; - Послеремонтный контроль функционирования медицинского изделия; |
|  | Наладка механической части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка электрической части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка пневматической части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка гидравлической части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка аналитической части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка электронной части анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - механическая и программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка базы данных анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - программная настройка параметров и функций |
|  | Наладка программного обеспечения анализатора | Комплекс работ, выполняемых перед сдачей оборудования в эксплуатацию (механическая и программная настройка параметров и функций) Задачи и результат выполнения работ: - восстановление гарантированных изготовителем значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах. Операции: - регулировка значений основных параметров и характеристик (свойств) изделия, определенных в эксплуатационных документах - программная настройка параметров и функций |

1.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

| №/п | Наименование услуг | Технические и качественные характеристики услуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поверка средств измерений | Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам в соответствии с Федеральным Законом РФ № 102 от 26 июня 2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений», приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» |

2. Технические характеристики ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

1. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием, поименованными в Перечне медицинских изделий.

2. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, ремонте, не должны иметь восстановленных элементов.

3. Запасные части, используемые при оказании услуг, должны иметь идентификацию, позволяющую однозначно определить соответствие запасной части.

4. Запасные части, используемые при оказании услуг, с нормированным сроком годности должны быть переданы в период установленного срока годности.

Сроки оказания услуг: до 60 дней

| № п/п | Наименование | Технические и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Лампа | Тип: лампа галогенная Лампа должна быть предназначена для работы в специальных световых приборах Номинальное напряжение: 6,3 В Номинальная мощность (указать одно конкретное значение) должна быть не менее 13 Вт и не более 17 Вт Номинальный световой поток (указать одно конкретное значение) должен быть не менее 150 лм и не более 180 лм Средняя продолжительность горения должна быть не менее 590 часов Основные габариты лампы: Длина (указать одно конкретное значение) не должна быть менее 28 мм и не должна превышать 34 мм Диаметр колбы (указать одно конкретное значение) должен быть не более 10 мм и не менее 8 мм Масса лампы не должна превышать 10,0 грамм Тип цоколя: должен быть G4 Срок эксплуатации не должен быть меньше 5 месяцев со дня ввода лампы в эксплуатацию при минимальной продолжительности горения 420 часов |
|  | Лампа | Тип: низковольтная галогенная лампа без отражателя Номинальная мощность(указать одно конкретное значение) должна быть не менее 9 Вт и не более 11 Вт Номинальное напряжение (указать одно конкретное значение) должно быть не менее 5 В и не более 7 В Световой поток (указать одно конкретное значение) должен быть не менее 190 лм и не более 220 лм Средний срок службы должен быть не менее: 98 часов Положение горения: s 90 или произвольное Диаметр (указать одно конкретное значение) должен быть не менее 9,0 мм и не более: 11,0 мм Длина (указать одно конкретное значение) должна быть не менее 29,0 мм и не более: 32,0 мм Длина центра нити накала, должна быть равна: 19,5 мм Длина спирали, не более: 1,9 мм Освещаемое поле, не менее: 1,65 Х 0,60 квадратных миллиметра Диаметр спирали должен быть не более: 0,8 мм Тип цоколя: G4 |
|  | Лампа | Тип: лампа галогенная без отражателя Номинальное напряжение: 12 В Номинальная мощность (указать одно конкретное значение) не менее 9,0 и не более 10,5 Вт Световой поток (указать одно конкретное значение) не менее: 170 Лм и не более 180 Лм Средняя продолжительность горения не должна быть менее 245 часов Длина (указать одно конкретное значение) должна быть не менее 39,0 мм и не более 41,0 мм Диаметр (указать одно конкретное значение) не должен быть менее 9,0 мм и не более 10,0 мм Тип цоколя: G4 |
|  | Лампа | Тип: низковольтная галогенная лампа со штырьковым цоколем и прямой спиралью Лампа должна иметь УФ-Фильтр Лампа не должна содержать ртуть Номинальный срок службы: не менее 3985 часов Регулировка силы света: от 0 % до 100% Индекс цветопередачи (указать одно конкретное значение): не менее 98 и не более 102 Номинальная мощность(указать одно конкретное значение): не менее 9,9 Вт и не более 10,3 Вт Номинальное напряжение (указать одно конкретное значение): не менее 11,8 В и не более 12,4 В Время зажигания : не более 0,1 секунд Время разогрева: не более 0,02 сек Габариты: Диаметр (указать одно конкретное значение): не менее 9,9 мм и не более 10,4 мм Общая длина (указать одно конкретное значение): не менее 32,9 мм и не более 33,3 мм Внешняя колба: T10 Тип цоколя: G4 Положение горения: любое Количество циклов переключения (при цикле 1 минута во включенном состоянии/3 минуты в выключенном состоянии): не менее 99 987 циклов и не более 100 120 циклов Совместимость: Фотометр фотоэлектрический КФК-3 |
|  | Микросхема | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00999403 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Микросхема | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00999441 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Микросхема | Должна быть совместима с биохимическими анализаторами Clima Plus, Clima-MC15 Энергозависимая микросхема памяти SRAM должна быть выполненная в корпусе PCDIP-28 Габаритные размеры: Длина: должна быть не менее 37,6 мм и не более 38,1 мм. Ширина: должна быть не менее 18,29 мм и не более 18,8 мм. Высота: должна быть не менее 9,02 мм и не более 9,52 мм. Расстояние между ножками: должно быть не менее 2,29 мм и не более 2,79 мм. Ширина ножек должна быть не менее 0,38 мм и не более 0,53 мм. Высота ножек: должна быть не менее 3,05 мм и не более 4,06 мм |
|  | Штатив для кювет | Оригинальная запасная часть: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть DKN00039 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Трубка | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 9970002 Материал: силикон Внутренний диаметр: 1,5 мм Внешний диаметр: 3,0 мм Совместимость: Счетчик гематологический Swelab Alfa серии Standard |
|  | Кабель сигнальный | Кабель экранированный. Длина: не менее 62,0 см и не более 64,0 см. Кабель с разъёмом 2-пин Совместимость: Анализатор полуавтоматический биохимический ClimaMC-15 |
|  | Набор трубок | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00133016 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Мультикюветный трек | Оригинальная запасная часть: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть GN0001115 Количество в упаковке должно быть не менее: 100 штук Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Кабель измерительного устройства | Кабель должен быть экранированным Длина: не менее 69 см и не более 72 см. Кабель с разъёмом 25-пин Совместимость: Анализатор полуавтоматический биохимический ClimaMC-15 Анализатор полуавтоматический биохимический Clima Plus |
|  | Термопринтер встроенный | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 105605SP Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Мотор помпы заполняющей системы | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МО13363 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Насадка миксера | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B2611400-1 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 |
|  | Элемент Пельтье ротора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть CE14758 Упаковка: 4 штуки Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический A-25 Random Access |
|  | Лампа галогенная | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B4055400 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Биохимический анализатор CA-270 Автоматический биохимический анализатор CA-400 |
|  | Ремень Х-оси | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ14628 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Светофильтр в оправе БШ5.941.616 | Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3 |
|  | Блок колеса фильтров | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 105126 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ |
|  | Кабель интерфейса | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 104004 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax 303+ Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ |
|  | Ремень привода для фильтра | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 132059 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax 303+ Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ Фотометр лабораторный медицинский StatFax-2100 |
|  | Блок анализа проб | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 163061 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax 303+ Устройство для промывки микропланшет StatFax-2600 Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ Фотометр лабораторный медицинский StatFax-2100 |
|  | Амортизатор гидропневматический верхней крышки | Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Двигатель ротора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МО11544 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Двигатель | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00270301 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Двигатель миксера в сборе | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115032 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Держатель | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115338 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Зубчатый ролик натяжителя | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00999253 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Клавиатура | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00117006 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Нагревающий резистор инкубатора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115302 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Блок резиновый | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00999253 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Ремень трансмиссии | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00999256 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Стойка миксера | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115404 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Линза двояковыпуклая | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 110108 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Лампа | Номинальная мощность(указать одно конкретное значение) должна быть не менее 19 Вт и не более 23 Вт Номинальное напряжение (указать одно конкретное значение) должно быть не менее 11 В и не более 13 В Совместимость: биохимический анализатор Clima МС-15 |
|  | Ремень трансмиссии | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер согласно каталога производителя должен быть FB00999255 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Пластина фиксирующая для блока фотометра | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 185561 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ |
|  | Передняя панель | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 183386 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ |
|  | Лампа галогенная | Электрические параметры: Номинальное напряжение: не более 12,1 В Номинальная мощность, не должна превышать: 20,12 Вт Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Мотор Z-образный с энкодером и пружиной | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС11519 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Пружина энкодера без мотора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС14619 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Ремень ротора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ11543 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Фотодетектор колеса фильтров | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ9746 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Плата процессора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115100 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Головка принтера | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115161 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Плата принтера | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115162 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Наконечник шприца S1.4 | Оригинальная запасная часть для анализатора: Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B2610900 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 |
|  | Наконечник шприца 3.26 | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B0550800 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 Биохимический анализатор CA-180 Автоматический биохимический анализатор CA-90 |
|  | Наконечник шприца 7.29 | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B0551100 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 Биохимический анализатор CA-180 Автоматический биохимический анализатор CA-90 |
|  | Наконечник осушителя кювет | Диаметр наружный 1,4 мм; Диаметр внутренний 0,8 мм; Высота: не менее 3,0 мм и не более 3,3 мм; Материал: фторопласт. Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 Биохимический анализатор CA-180 |
|  | Лампа галогенная | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B4000200 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Биохимический анализатор CA-180 Автоматический биохимический анализатор CA-90 |
|  | Наконечник шприца 10.3 | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 003B0551400 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 Биохимический анализатор CA-180 Автоматический биохимический анализатор CA-90 |
|  | Монитор жидкокристаллический | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 162529 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Колесо фильтров | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 970051 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Пластина фиксированная | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 185562 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Пластина для блока фотометра | Каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 185801 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Фотометр лабораторный медицинский Stat Fax 1904+ |
|  | Датчик положения крышки | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС14617 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Датчик положения оптический | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FO11562 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Дисплей | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00115254 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Вентилятор холодильника | Комплект из трех штук Материал крыльчатки: термопласт Материал корпуса: термопласт Вид вентилятора: осевой Тип: DC Номинальное напряжение каждого: не более 12 В Номинальная мощность каждого: не более 1,32 Вт Номинальный ток: 0,11А Воздушный поток: 23,3 м3/ч Уровень шума: 31 дБА Тип подшипника: Vapo Скорость вращения: не менее 4675 и не более 6325 об/мин. Сопротивление изоляции: 500 МОм Габаритные размеры: Длина: не менее 49 мм и не более 52 мм Ширина: не менее 49 мм и не более 52 мм Высота: 10 мм Вес каждого: не более 20 г Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Корпус измерительной камеры | Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор автоматический гематологический Micros-60 OT |
|  | Индикатор | Предназначен для отображения информации в виде цифр от 0 до 9 и десятичного знака в каждом из 8 цифровых разрядов и вспомогательной информации на одном служебном разряде в средствах отображения информации индивидуального и группового пользования. Используется в микроэлектронной и электротехнической аппаратуре для обеспечения электрической развязки при передаче информационных сигналов. Корпус плоский, стеклянный, выводы гибкие. Цвет сечения: зеленый или синий Яркость индикатора цифровых разрядов: Номинальная: не менее 300 кд/м3 Минимальная: не более 150 кд/м3 Ток накала: не более 40мА Напряжение анода-сегмента импульсное: не более 1,5В Напряжение сетки импульсное: не более 27В Минимальная наработка: не менее 5000ч Масса: не более 17 г. |
|  | Плата блока питания | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть PC11556 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Плата источника питания Ac-DC | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть SW300-36 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Игла дозирующая | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC11500 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Прокладка помпы | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC11527 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Крышка моечной станции | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC11538 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Смазка помпы | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC13079 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Спираль дозирующей системы | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC13227 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Помпа системы промывки | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC11534 Должна быть предназначена для подачи промывочного раствора к станции промывки иглы Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Резистор нагревающий | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FB00120302 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор полуавтоматический биохимический Clima Plus Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 |
|  | Помпа отходов | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть AC14718 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Элемент Пельтье | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть CE11561 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический A-25 Random Access |
|  | Датчик | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть 1091034_S Назначение: для определения уровня дилюента Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Счетчик гематологический Swelab Alfa серии Standard |
|  | Мотор Y-оси | Оригинальная запасная часть: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МО11516 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Датчик температуры ротора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС11542 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Кабель манипулятора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС13113 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Клапан 3-х сторонний | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ11530 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Клапан 2-х сторонний | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ14671 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Патрон лампы для турбидиметрии | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть ZO13309 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Ремень манипулятора оси Y | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ11513 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Ремень манипулятора оси Z | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МЕ11514 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Вентилятор для узла пробозаборника охлаждения радиатора Пельтье | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МО11522 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Мотор ротора | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть МО11544 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Блок питания холодильника | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС14725 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Вентилятор | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть MO11558 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Оптопары обнаружения иглы | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть FO14717 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |
|  | Кабель с разъемом для холодильника | Оригинальная запасная часть для анализатора: каталожный номер части согласно каталога производителя должен быть АС15518 Эквивалент не предусмотрен в связи с тем, что поставляемые запасные части и расходные материалы должны быть совместимы с используемыми Заказчиком машинами и оборудованием Совместимость: Анализатор биохимический автоматический А-25 Random Access |

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Заводской номер | Год выпуска | Адрес местонахождения медицинского изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промыватель планшетов автоматический Аквамарин | 06010-623020035 |  | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор гематологический автоматический Medonic М20 |  |  | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор гематологический автоматический Medonic М20 |  |  | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор автоматический гематологический URIT-5380 | 5380ET-01493 | 2023 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский StatFax-1904+ | 1936-1072 | 2000 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Имуноферментный анализатор Униплан АИФР-01 | 3410 | 2015 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 | 1376 | 2008 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Инкубатор-шейкер StatFax-2200 | 2200-4487 | 2006 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Автоматический биохимический анализатор с произвольным доступом CA-400 | 7219-0224 | 2014 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор показателей гемостаза двухканальный АПГ-2-01 НПП-ТМ (минилаб-701) | 020/08 | 2008 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор гипербилирубинемии фотометрический АГФ-02 | 710202 | 2023 | Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Народная, зд. 8/1 |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П | 380130 | 2009 | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Огородная, д. 26 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский StatFax 4200 | 4200-1952 | 2015 | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальная, д.41 |
|  | Анализаторы биохимические модели HUMALYZER 2000 | 2500-7972 |  | Оренбургская обл., г.Кувандык , ул. Гребенникова, д. 1 |
|  | Анализатор биохимический автоматический A-25 Random Access | 831014489 | 2014 | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Огородная, д. 26 |
|  | Анализатор мочи на тест-полосках автоматический Uriscan-Pro | 21003409 |  | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальная, д.41 |
|  | Анализатор гематологический Medonic M20 (модификация М20S) | 19938 |  | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Вокзальная, д.41 |
|  | Анализатор гематологический Medonic M20 (модификация М20S) | 24915 |  | Оренбургская обл., г. Орск, ул. Огородная, д. 26 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский StatFax 4500 | 4500-3129 | 2014 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Анализатор мочи на тест полосках URiCKAH-strip | 213-4-0097 | 2021 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Анализатор биохимический полуавтоматический Clima MC-15 | 0130 | 2023 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-ЗОМЗ | 2170119 | 2021 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Анализатор гематологический автоматический Micro CC-20 Plus | 4191 | 2023 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Анализатор гематологический автоматический Micro CC-20 Plus | 802215040 | 2021 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Измеритель процентного содержания гликогемоглобина в крови ГГТ-01 ГЛИКОГЕМОТЕСТ | 1906003 | 2019 | Оренбургская обл., г. Абдулино, ул. Коммунистическая, зд. 17 |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ2-02-П | 380294 | 2012 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический РЕФЛЕКОМ | VLF-04-1444 | 2019 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Анализатор гематологический автоматический Medonic М20 | 24240 | 2014 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Фотометр полуавтоматический для микропланшет RT-2100C | 452203080IEAX | 2021 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Анализатор автоматический гематологический URIT-5380 | 5380ET-01324 | 2022 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Анализатор автоматический для биохимического и иммунотурбидиметрического анализа VitaRay 150 | 301916014IEZABJ | 2018 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Коагулометр полуавтоматический Technology Solution 4 | 4004 | 2020 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |
|  | Анализатор мочи на тест-полосках автоматический Uriscan-Pro | P 230496 | 2024 | Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Степная, д.20 |

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг:

Место оказания услуг: оказание услуг Исполнитель производит по месту своего нахождения. Доставка Заказчику отремонтированного оборудования осуществляется Исполнителем своими силами и за свой счет.

Периодичность оказания услуг: услуги оказываются по заявке заказчика

Сроки и условия выполнения работ: определяется Заказчиком в форме заявки в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Сроки оказания услуг с момента подачи заявки:

- Техническое диагностирование функций медицинского изделия: 2 (Два) рабочих дня;

- Контроль технического состояния: 10 (Десять) рабочих дней;

- Техническое обслуживание: 2 (Два) рабочих дня;

- Техническое диагностирование неисправностей медицинского изделия: 30 (Тридцать) рабочих дней;

- Восстановление работоспособности (текущий ремонт): 30 (Тридцать) рабочих дней;

- Наладка: 2 (Два) рабочих дня;

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:

Максимальное значение цены договора составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.

Сумма цен единиц услуг, запасных частей и материалов составляет 2 475 387 (два миллиона четыреста семьдесят пять тысчя триста восемьдесят семь) рублей 28 копеек с НДС:.

6. Форма, сроки и порядок оплаты оказанных услуг:

Форма оплаты - безналичный расчет производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Срок и порядок оплаты выполненных работ: Полная оплата в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты выполнения работ и получения Заказчиком оригинального комплекта документов  подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, актов сдачи-приемки работ  (2 экз.), товарной накладной ТОРГ-12.

7. Порядок формирования цены договора: расходы на трудозатраты, приобретение соответствующего оборудования и запасных частей, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов  и других обязательных платежей.