ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Игла ангиографическая | Со стандартным скосом, наличие игл без крылышек. Без стилета. Диаметр 18 G. Внутренний просвет 0,038". Длина 7 см. | шт |
|  | Катетеры диагностические | Набор состоит из пяти наименований: три диагностических катетера (JL4, JR4, ПигТэйл), интродьюсер (с двусторонним мини-проводником длиной 45 см) и проводник диагностический. Материал: катетер – полиуретан, стальная оплетка для придания жесткости и рентгеноконтрастности, интродьюсер - рентгеноконтрастный армированный полиэтиленовый пластик, обеспечивающий: внутри - снижение трения за счет покрытия гидрофобным силиконом, снаружи – для избежания скручивания и перегиба канюли (за счет армирования металлической сеткой), проводник диагностический – нержавеющая сталь, покрытая политетрафторэтиленом. Характеристики: атравматичный рентгеноконтрастый дистальный кончик, покрытие внутренней поверхности – политетрафторэтилен, внутренний просвет катетера: 0,035", максимальное давление – 8274 кПа. Объемная скорость кровотока - 35 мл/сек. Спектр наружного диаметра 4 F , 5 F. Пластик полиуретан обеспечивает гибкость катетера для обеспечения необходимого доступа к сосудам. Жесткость обусловлена стальной оплеткой – в результате стенки катетера не спадаются при изгибе при прохождении анатомических изгибов. Катетер ПигТэйл предлагается прямой и ангулированный. Покрытие внутренней поверхности политетрафторэтиленом позволяет уменьшить трение доставляемого по катетеру инструмента. Соответствие в наборе катетеров и интродьюсера согласно шкале Шарьера. Совместимость с диагностическим проводником – 0,035". | шт |
|  | Катетер диагностический | Катетеры для селективной катетеризации коронарных артерий. Внутренний просвет катетера совместим с проводником 0.035”. Для выполнения всех диагностических исследованний используются проводники с наружным диаметром 0.035". Внутреннее и внешнее тромбоустойчивое покрытие по всей длине катетера требуется для предупреждения тромбообразования. Металлическая армировка стенки катетера по всей длине для улучшения продвижения и вращения катетера, предупреждения «переломов» катетера при сложной анатомии. Наличие стандартных форм и размеров кончика: катетер с кончиком соответствующим JL - 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; катетер с кончиком соответствующим JR - 3,5; 4,0; 5,0; 6,0, Pigtail.. Наличие форм кончиков катетеров для катетеризации при различных сложных вариантах анатомии отхождения коронарных артерий, внутренней грудной артерии и аорто-коронарных шунтов. Наличие различных форм кончика катетера необходимо для успешной катетеризации коронарной артерии при различных вариантах анатомии. | шт |
|  | Катетер диагностический | Диагностические катетеры для выполнения селективной и неселективной ангиографии периферических артерий и вен. Металлическая армировка катетера по всей длине для улучшения продвижения, вращения и предупреждения «переломов» катетера. Мягкий атравматичный рентгеноконтрастный кончик требуется для визуализации катетера в просвете сосуда и предупреждения травмирования устья артерии кончиком катетера. Внутреннее и внешнее тромбоустойчивое покрытие по всей длине катетера предупреждает тромбообразование. Внутренний просвет катетера совместим с проводником 0.035", т.к. только данный размер проводников используется при проведении вмешательств диагностических вмешательств. Наличие формы кончиков: RDC, Cobra, Hook., Vertebral, JB1, JB2, H1, H3, Simmons 1, Simmons 2, Berenstein, Multipurpose. | шт |
|  | Интродьюсер | Материал интродьюсера - рентгеноконтрастный полиэтиленовый пластик - обеспечивает лучшую визуализацию в сосудистом русле. Наличие гемостатического клапана - обеспечивает улучшенный гемостаз, препятствует обратному току крови из сосудистого русла. Обеспечивает устойчивость к аспирации воздуха в отсутствии инструмента, в ходе его замены, а также в процессе манипуляции. Наличие силиконового покрытия канюли, дилятора и клапана - обеспечивает плавность, улучшенное скольжение при вводе интродьюсера в сосудистое русло. Диаметр интродьюсера четыре значения - 5 F, 6 F, 7 F, 8 F - параметр определяет совместимость с другими инструментами. Длина интродьюсера четыре длины - 35 см, 45 см, 55 см, 90 см - обеспечивает введение инструмента при различных анатомических особенностях. | шт |
|  | Проводники | Проводник диагностический коронарный. Материал - нержавеющая сталь, политетрафторэтиленовое покрытие. Мягкий кончик прямой, J - образный. Длина проводника 150 см , 175см, 180см, 220см, 260 см. Диаметр проводника 0,035"/0,038". Наличие проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. | шт |
|  | Интродьюсеры | Интродъюсер-порт для проведения диагностического и интервенционного инструментария в сосудистое русло. Материал: рентгеноконтрастный полиэтиленовый пластик, со смазывающим покрытием канюли, сосудистого дилятатора и гемостатический клапан. Характеристики: наличие бокового отведения для обмывания инструмента, введения контрольного вещества, иных лекарственных растворов. Трехходовый краник для управления боковым портом. Наличие специального замка для дилятатора. Возможность поставки с минипроводником (двухсторонний длина 40 см) для отдельных размеров: длина 11 см - все размеры, длина 5,5 см - 4 F, 6 F, 7 F, 8 F. Цветовая кодировка размеров. Наличие диаметров 4 F, 5 F, 5,5 F, 6,5 F,7 F, 8 F, 9 F, 10F, 11F. | шт |
|  | Устройство для нагнетания давления (без набора) | Шприц-индефлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 20 мл, шкала давления 30 атм., замок для фиксации давления и возможностью быстрого опорожнения баллона, прозрачной полимерной линией высокого давления с соединением типа «Luer-lock» длиной 20 см. | шт |
|  | Устройство для нагнетания давления (в наборе) | Шприц-индефлятор для раздувания и сдувания баллонных катетеров, объем 20 мл, шкала давления 30 атм., замок для фиксации давления и возможностью быстрого опорожнения баллона, прозрачной полимерной линией высокого давления с соединением типа «Luer-lock» длиной 20 см. Наличие Y-адаптера с гемостатическим клапаном, торкера, трехходового краника, устройства для введения проводника. | шт |
|  | Катетеры проводниковые | Материал катетера – наружный слой – нейлон, средняя часть – армированная двухслойная стальная оплетка, внутренний слой – PTFE покрытие (политетрафторэтилен), дистальный кончик рентгенконтрастный (длина 2,5 мм). Характеристики: термосплавка отдельных сегментом (мягкого кончика, формирующейся части, основного шафта), кончик мягкий, гибкий, атравматичный. «Гибридная технология» оплетки увеличивает внутренний просвет и обеспечивает поддержку во время манипуляции. Армирование стенки катетера стальной сеткой препятствует перегибанию устройства в местах анатомических изгибов. Изделие гибкое, управляемое. Наличие моделей с боковыми отверстиями - боковые отверстия обеспечивают перфузию миокарда во время вмешательства при заклинивании кончика катетера. Наличие линейки диаметром (5, 6, 7 F) - параметр определяет совместимость с другими инструментами применяемыми при ЧТА. Длина катетера 100 см - требуется для выполнения операций бедренным доступом. | шт |
|  | Линия высокого давления | Материал: прозрачный армированный пластик. Соединение Luer-Loсk. Прочность разрыва 8274 кПа. Наличие различных длин 50см, 75см, 120 см | шт |
|  | Катетер баллонный | Стерильная гибкая трубка предназначена для использования в чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластике (ЧТКА) для расширения стенозирующей коронарной артерии путем контролируемого раздувания эластичного баллонов на ее дистальном конце. Она, как правило, доступна как изделие для доставки по проводнику, которое имеет двойной просвет - один для проводника и один для баллоного раздувания; изделие для быстрого обмена с одним просветом. Она доступна в различных размерах для дилатации мелких, суженных или непроходимых коронарных артерий или шунтов. Она также предназначена для предварительной или последующей дилатации стента, расширяющегося с помощью баллона, в коронарных артериях. Устройство одноразового использования. Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник длиной 140 см, 142 см, 143 см, 145 см. Диаметр 1.5мм, 2мм, 25,мм, 3,0мм, 3,5мм, 4,0мм, 4,5мм, 5.0 мм, длина 8, 10, 12, 15, 20, 25 мм. | шт |
|  | Катетер баллонный высокого давления | Баллонный катетер с одинарным просветом в прокимальном сегменте, в дистальном сегменте - двухпросветный катетер. Материал баллона - сополимер полиамида и простого полиэфира. Шафт катетера имеет гидрофильное покрытие, которое нанесено от порта проводника до проксимальной части баллона. Все баллоны имеют гидрофобное покрытие. Наличие дополнительной поддержки в проксимальном сегменте катетера. Профиль кончика баллона 0,017", профиль баллона - 0,031". Сегменты и составные части катетера спаяны между собой при помощи лазера без дополнительных вставок. Длина шафта катетера 142 см, 143см. Номинальное давление – 10, 12 атм. Давление разрыва - 18, 20 атм . Наличие вариантов размеров баллонов длиной 6,8,9,12,15,20,21,25,27мм. Наличие размеров диаметров баллонов в диапазоне 2,0,2,25,2,5,2,75,3,3,25,3,5,3,75,4,4,5,5 мм. Наличие рентгенконтрастных маркеров, утопленных в баллон. Совместимость с проводником 0,014", с проводниковым катетером 5F, 6F. | шт |
|  | Катетер периферический | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика 1.26 мм (для баллона 6х40 мм).Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: номинальное давление (NP) 4-8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) до 28 атм максимально (для баллонов 3 мм), 18 - 20 атм в среднем (для баллонов 5 - 6 мм). Устойчивый к изломам шафт длиной 80, 135 см. Совместимость с интродьюсером 5 Fr для размеров до 7х80 мм, 6 Fr до 12х80 мм. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 3 мм, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 14 мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250 мм. | шт |
|  | Катетер баллонный периферический | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" проводник. Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики с системой доставки длиной 130см, 180 см. Гидрофильное покрытие баллона, два платино-иридиевых маркера. Диаметр катетера 4, 5 F. Рабочая длина катетера 90 см, 130 см, 180 см и совместимы с проводниками 0,014" и 0,018". Диаметр баллонного катетера 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5, 6, 7мм, длина 20, 40, 60, 80,120,150,200,250, 300 мм. Рабочее давление 6, 8 атм., давление разрыва 12,14,16,22 атм. | шт |
|  | Катетер баллонный для ЧТА | Периферический баллонный катетер на системе доставки OTW. Длина катетера 80, 130 см. Наличие двухпросветного шафта. Гидрофильное покрытие баллона дистальной части катетера. Наличие двух рентгенконтрастных маркеров. Совместим с проводником 0.035". Совместим интродьюсером: 5, 6 F (в зависимости от диаметра). Номинальное давление 7 атм, расчетное давление разрыва от 11 до 17 атм. (в зависимости от диаметра). Диаметр баллона 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 мм. Длина баллона 20, 40, 80, 120, 150, 200, 250, 300 мм. | шт |
|  | Стент периферический самораскрывающийся | Стент плетеный периферический нитиноловый самораскрывающийся c системой доставки. Дизайн стента - 6 пар спиралевидно плетеных проволок из супер-эластичного нитинола. Длина стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 мм. Диаметр стента - 4, 5, 6, 7 мм. Диаметр проволоки - 0.006" для стентов диаметром 4 и 5 мм, 0.007" для стентов диаметром 6 и 7 мм. Маркеры на стенте - нет. Конструкция системы доставки - OTW. Дизайн шафта - коаксиальный. Гидрофильная поверхность шафта, наличие проксимальных и дистальных полимерных маркеров на системе доставки, (материал маркеров - Tungsten). Длина системы доставки - 80 и 120 см. Совместимость с проводниками 0.014 и 0.018". Профиль системы доставки - 6F. Возможность выполнить МРТ до 3.0 Тесла непосредственно после имлантации стента. | шт |
|  | Стенты внутрисосудистые | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента - никеле-титановый сплав.. Доступные диаметры стента - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм. Наличие длин стентов - 20 мм, 40 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (для разных диаметров размерный ряд может несколько отличаться). Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см, 135 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совместимость с проводниковым катетером: для длины катетеров 75 см 6F-11F ( в зависимости от диаметра стента), для длины катетеров 135 см 6F-8F (в зависимости от диаметра стента). Совестимость с интродьюсером: для длины катетеров 75 см 6F-12F, для длины катетеров 135 см 6F-9F. Совместим с проводником 0,035". | шт |
|  | Стент для периферических артерий | Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на коаксиальной системе доставки под проводник 0.035" . Дизайн стента в виде ряда зигзагообразных колец с 9 вершинами соединяющихся перемычками и образующих по 3 ячейки "W-образной формы". Трехкомпонентная доставляющая система длиной 80 -135 см, усиленная внутренней металлической трубкой, профилированной Т-образными насечками для большей гибкости и предотвращения заломов и совместимая с 6F интродьюсером (8F гайд-катетером). Эргономичная рукоятка с предохранителем и роллерным механизмом точного раскрытия стента и защитой от "выпрыгивания" стента. По 6 рентгеноконтрастных платиновых маркера на каждом конце стента и 2 маркера на системе доставки. Диаметр стента 6, 7, 8, 9, 10 мм, длина 19, 29, 39, 49, 59 мм. | шт |
|  | Устройство для закрытия сосудов | Устройство для закрытия места пункции бедренной артерии. Принцип действия: используется абсорбируемая коллагеновая губка с экстравазальной стороны, абсорбируемый полимерный «якорь» интравазально, соединенные шовной нитью с самозатягивающимся узлом для полного механического гемостаза артериотомного отверстия. Устройство состоит из рукоятки, шафта, проводника. Внутренний просвет шафта имеет канал для проводника, фиксирующего устройство в месте пункции. Проводник диаметром 0.035 дюйм, с J кончиком, длиной 70см, материал: нитинол. На рукоятке имеется индикатор- порт поступления крови, показывающий положение (интра и экстраваскулярное) дистального кончика шафта. Полимерный «якорь», коллаген и нить размещены внутри устройства. Все элементы пробки (полимерный «якорь», колаген и нить) полностью резорбируются через 90 дней. Размер: 6 F, 8 F | шт |
|  | Катетер аспирационный тромбоэктомический | Предназначен для удаления тромботических масс, эмболов из сосудистого русла. Аспирационный катетер представляет собой двухпросветный катетер с конструкцией для управления одним оператором, совместимый с проводниками 0,36 мм (0,014 дюйма), проводниковым катетером с минимальным диаметром 6F и 7F и системой временной окклюзии и аспирации. Он имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии (входит в набор) и аспирационнного шприца (входит в набор). Кроме того, для вливания жидкостей к аспирационной линии можно подсоединить соответствующего размера шприц с инфузоматом. | шт |
|  | Система коронарного стента с покрытием Зоторалимус | Матричный баллонорасширяемый стент. Материал стента: кобальт-хромовый сплав. Дизайн стента в виде ряда волнистых колец соединенных 3мя перемычками по типу "вершина-к-впадине". Покрытие стента: толщиной 7.8 микрон из акриловых и флюорополимеров, содержащее эверолимус в концентрации 110 мкг/см2. Толщина стенки: 0.0032" (0.0813мм). Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из пебакса (полиэфира) совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера по краям баллона. Профиль кончика 0.017". Протяженность цилиндрической части баллона за края стента 0.65мм. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм. Диаметры: 2.25мм, 2,50мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,50мм, 4.0мм. Длины: 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38мм. | шт |
|  | Катетер баллонный внутрисосудистый с покрытием | Периферический баллоный катетер с лекарственным покрытием паклитакселем. Лекарственное вещество обладает противовоспалительным и антипролиферативным воздействием. Выделение лекарственного вещества за 30-60 сек. Продолжительность воздействия лекарственного вещества до 28 дней. Система доставки OTW. Длина катетера 80 и 130 см. Два платиноиридиевых рентгенконтрастных маркера. Совместим с проводником: 0.035". Совместим интродьюсером: 5-6F (в зависимости от диаметра баллона). Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва от 14 до 16 атм. (в зависимости от диаметра баллона). Диаметр баллона 4, 5, 6, 7 мм, длина баллона 40, 60, 80, 120 мм. | шт |
|  | Интродьюсер | Наличие гидрофильного покрытия на всей длине интродьюсера. Длина интродьюсера 9 см, диаметр 4, 5, 6 F. Наличие силиконового гемостатического клапана, конструктивно выполненного из двух высокоэффективных клапанов, расположенных перпендикулярно друг другу. Наличие боковой магистрали и трехходового краника. Наличие дилататора. Наличие стального минипроводника с прямым кончиком, длиной 40 см, диаметром 0,021”. Наличие пункционной иглы 21G. | шт |
|  | Система для стентирования периферических сосудов | Стерильное нерассасывающееся трубчатое устройство, предназначенное для имплантирования в одну из периферических артерий (сонные артерии) для постоянного поддержания проходимости и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклеротической болезнью или после реканализации тотальной окклюзии. Оно имплантируется с помощью специального инструмента, после чего оно самостоятельно расширяется после высвобождения. Изготовлено из нитинола и представляет собой сетчатую структуру для поддержания постоянного кровотока через артерии. Диаметр стента 5, 6, 7, 8 мм, длина 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 мм | шт |
|  | Набор для рентгеноэндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | Материал кава-фильтра – «амагнитный» сплав, позволяющий проводить исследования на магнитно-резонансном томографе мощностью 1 Тесла. Конструкция фильтра – самоцентрирующаяся. Возможность имплантации универсального кава-фильтра в нижнюю полую вену с диаметром от 10 мм до 30 мм. Длина «посадочной площадки» фильтра 55 мм при имплантации в вену диаметром 20 мм. Фильтр поставляется в отдельном контейнере и заводится в систему доставки непосред-ственно перед имплантацией. Конструкция кава-фильтра позволяет удалять фильтр с помощью ретривера. Фильтр имеет коническую форму и двухуровневую структуру, состоящую из фиксирующих и центрирующих лучей. | шт |
|  | Набор для рентгеноэндоваскулярной профилактики тромбоэмболии легочной артерии "Елочка" в гильзе | Материал кава-фильтра – «амагнитный» сплав, позволяющий проводить исследования на магнитно-резонансном томографе мощностью 1 Тесла. Конструкция фильтра – самоцентрирующаяся. Возможность имплантации универсального кава-фильтра в нижнюю полую вену с диаметром от 10 мм до 30 мм. Длина «посадочной площадки» фильтра 55 мм при имплантации в вену диаметром 20 мм. Фильтр поставляется в отдельном контейнере и заводится в систему доставки непосред-ственно перед имплантацией. Конструкция кава-фильтра позволяет удалять фильтр с помощью ретривера. Фильтр имеет коническую форму и двухуровневую структуру, состоящую из фиксирующих и центрирующих лучей. В наборе устройство для извлечения фильтра диаметром 10 Fr и длиной 980 мм, представленное управляемой нитиноловой петлей в индивидуальной упаковке. Конструкция краниального конца фильтра предусматривает возможность фиксации ретривером и складывание в катетер при удалении. Возможность имплантации кава-фильтра ярёмным и подключичным доступом. Ретривер предназначен для удаления универсального съёмного кава-фильтра из нижней полой вены | шт |
|  | Катетер проводниковый | Катетер для поддержки проводникового катетера при проведении интервенционных процедур на коронарных и периферических артериях. Диаметр микрокатетера 6F. Наружный диаметр 0,066"(1,68 мм), внутренний диаметр 0,057" (1,45 мм). Гидрофильное покрытие микрокатетера. Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Длина проксимального шафта стальной гипотрубки 120 см. Длина дистального сегмента микрокатетера 25 см. | шт |
|  | Y-адаптер | Адаптер использован с диагностическим катетером, проводниковым катетером или интродьюсером. Изготовлен из прозрачного пластика для контроля пузырьков воздуха, имеет два гемостатических регулируемых клапана, которые позволяют вводить инструменты размерами до 9 F, предотвращают рефлюкс крови и аспирацию атмосферного воздуха. Имеет боковое отведение, которое позволяет омывать инструмент, находящийся в просвете катетера/интродюсера, и используется в качестве дополнительной инфузионной линии для введения контраста или иных лекарственных растворов. | шт |
|  | Катетеры петлевые | Ловушки и микроловушки (для использования в сосудах малого диаметра) разработаны для прецизионных манипуляций и экстракции, имеют рентгеноконтрастные петли с углом изгиба 90° к штифту. Ловушки имеют нитиноловый штифт, препятствующий изломам и загибам, и вольфрамовую петлю с золотым покрытием для отчетливой визуализации. Каждый набор содержит одну ловушку, один катетер для ловушки, один интродьюсер и один торкдевайс. Диаметр петли - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35мм. Длина катетера 48 см (для диаметра петли 10, 25мм) и 102 см. Диаметр катетера 4F (для диаметра петли 5, 10мм) и 6F (для диаметров петли 15, 20, 25, 30, 35 мм ). | шт |
|  | Катетер баллонный периферический | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Профиль кончика 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Устойчивый к изломам шафт длиной 90, 150 см сужающийся 3.9 F проксимально 2.7 F в дистальной части. Совместимость с интродьюсером 4 F для всех размеров. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. | шт |
|  | Спирали эмболизационные периферические | Спирали периферические эмболизационные из платинового сплава с наружным покрытием из гидрогеля. Гидрогель нанесен на поверхность спирали равномерно, за исключением первых нескольких мм спирали. Совместимость с проводником 0,018", 0,035". Наличие дополнительной оплетки платиновой спиралью поверх гидрогеля. Размерный ряд: длина спирали 3,4,6,8,10,12,15,20 см и 4,6,8,10, 12, 15, 20 см; диаметр петли спирали 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 мм . Совместимость с микрокатетером с внутренним просветом 0,021” , 0,041". | шт |
|  | Проводники внутрисосудистые | Монолитный сердечник от проксимального до дистального кончика. Оплетка без дополнительных соединений. Покрытие шафта PTFE. Гидрофильное полимерное покрытие 22 см. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Оплетка 12см. диаметр 0.014 дюйма. Длина 180 , 190, 300 см. Жесткость 1,0г. Наличие проводников с прямым и J-образным кончиком. | шт |
|  | Стент коронарный | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие [непокрытый металлический стент], предназначенное для имплантации в коронарную артерию или трансплантат из подкожной вены сердца для поддержания полостной проходимости сосуда и увеличения диаметра просвета обычно у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Изделие введено и проведено к месту имплантации с помощью баллонного катетера, который вызывает расширение изделия при раздувании баллона, или оно доставлено специальным инструментом и самостоятельно расшириться после высвобождения. Как правило, изготовлено высококачественной нержавеющей стали, кобальт-хрома (Co-Cr). Представляет собой сплошную трубку, сетчатую структуру или имеет разветвленную конструкцию (например, в форме Y-образной трубки). Расчетное давление разрыва 16 атмосфер. Диаметр совместимого проводника- 0,014 ". Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров.Длина системы доставки 140, 150 см. Диаметр 2,0 мм, 2,25 мм, 2,5 мм, 2,75 мм, 3,00 мм, 3,5 мм, 4,00 мм,4,5 мм. Длина 9, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 мм. | шт |
|  | Стент коронарный | Стерильная нерассасывающаяся металлическая трубчатая сетчатая структура, покрытая рассасывающимся полимером, содержащим лекарственное средство, предназначенная для имплантации через катетер для доставки в коронарную артерию (или в трансплантат из подкожной вены) для поддержания ее проходимости, как правило, у пациентов с симптоматической атеросклеротической болезнью сердца. Лекарственное средство медленно высвобождается по мере рассасывания полимера и предназначено для ингибирования рестеноза сосудов за счет снижения пролиферации клеток гладких мышц. Некоторые модели могут имплантироваться через бифуркацию коронарной артерии. Также могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Расчетное давление разрыва 16 атмосфер. Диаметр совместимого проводника - 0,014 ". Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров. Длина системы доставки 140, 150 см. Диаметр, мм 2,0мм, 2,25мм, 2,5мм, 2,75мм, 3,00мм, 3,5мм, 4,0 мм. Длина, мм 9, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 28, 32, мм. | шт |
|  | Система для стентирования периферических сосудов | Стерильное нерассасывающееся трубчатое изделие, предназначенное для имплантации в сонную артерию шеи для поддержания проходимости артерии и увеличения диаметра просвета у пациентов с атеросклерозом сонных артерий Изготовлено из металла [например, никель-титанового сплава (Нитинола)] и обычно представляет собой трубчатую сетчатую структуру; вводится к месту имплантирования с помощью специального инструмента, после чего самостоятельно расширяется при отпускании. Доступны изделия различной длины и диаметра, которые могут использоваться вместе с устройством для защиты от эмболии. Могут прилагаться одноразовые изделия, необходимые для имплантации. Матричный нитиноловый саморасширяющийся стент на системе доставки быстрой смены под проводник 0,014". Дизайн стента - открытая ячейка. Материал шафта доставляющей системы: полиамид покрытый полиэфиром, гидрофобное покрытие на основе силикона. Длина шафта доставляющей системы не менее 130 см. Профиль доставляющей системы в дистальной части не более 5,8 F, совместима с интродьюсером 6 F, направляющим катетером 8 F. Наличие минимум двух рентгеноконтрастных маркеров по краям стента. Стенты конусовидной формы**. Диаметр конусовидной формы от 6/8 мм до 7/10 мм, длина от 30 мм до 60 мм. **В связи с тем, что имплантация стента проводится из общей сонной артерии во внутреннюю, необходимы стенты конусовидной формы с разницей диаметров от 2 до 3 мм, учитывая анатомические особенности. | шт |
|  | Проводник для захвата эмболов | Стерильная управляемая проволока с фильтром на дистальном конце, предназначенная для использования с целью облегчения размещения диагностических/интервенционных сосудистых устройств (например, баллонов для англиопластики, внутрисосудистых стентов) в просвете кровеносного сосуда (например, коронарных, сонных или периферических артериях), а также захвата любых эмболов, которые могут образоваться в результате процедуры. Фильтр разворачивается (расширяется) после введения дистально по отношению к очагу поражения сосуда (например, атеросклеротической бляшке). Как правило, включает изделия, специально предназначенные для введения/удаления проводника (например, устройство для разворачивания/удаления, интродьюсер), которые не предназначены для использования в качестве рабочих каналов для других интервенционных устройств. Это изделие для одноразового использования. Совместимость с интродьюсером 5 F и проводниковым катетером 6 F - параметр необходим для выполения условия малоинвазивности процедуры и совмещения с другими инструметами. Длина доставляющего катетера 190 см - обеспечивает выполнение доступа к сосудам дистального русла. Наличие проксимального и дистального рентгеноконтрастных маркеров - для обеспечения точного позиционирования инструмента в сосуде. Наличие рентгеноконтрастного раструба фильтра - обеспечивает возможность определения степени открытия и положения фильтра. Гибкий плетеный нитиноловый фильтр - обеспечивает плотное прилегание дистальной части фильтра к стенке сосуда. Наличие RX порта - параметр обеспечивает быструю смену проводника. Поперечный профиль катетера 3 F - параметр необходим для совмещения с другими инструметами при проведении операции, а также для выполения условия малоинвазивности процедуры. Независимое вращение фильтра на проводнике - обеспечивает снижение риска спазмирования сосуда. Диаметр плетения фильтра на дистальном конце - 80 мкм, на проксимальном конце - 210 мкм - параметр необходим для захвата наиболее мелких эмболов при условии сохранения свободного тока крови. Совместимость с проводником 0,014" - параметр определяет совместимость с другими инструментами при проведении операции. | шт |
|  | Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий | Баллонный катетер быстрой смены (RX) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный кончик. Материал баллона нейлон-полиэфир. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 интегрированных рентгеноконтрастных маркера по краям баллона. Рабочая длина шафта 80,135см. Совместим с интродьюсером 4F (баллоны 4.0, 4.5мм), 5F (баллоны 5-7мм). Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0мм, длина 15, 20, 30, 40мм. | шт |
|  | Проводник внутрисосудистый | Проводник внутрисосудистый для периферических вмешательств. Внешний диаметр проводника 0,018". Сердечник проводника выполнен из медицинской стали. Полимерная оболочка с гидрофильным покрытием рабочей дистальной части проводника на всем протяжении для облегчения прохождения в сложных поражениях. Высокий уровень проходимости. Передача вращения 1:1. Мягкий моделируемый кончик проводника 2 см. Четыре варианта длин проводника - 110 см, 150 см, 200 см, 300 см. Имеется два варианта длины гибкого дистального сегмента проводника - 8 см и 12 см. | шт |
|  | Устройство управляющее ручное AngioTouch | Пневматическое управление подачей контраста ифизиологического раствора-Наличие, две пневматические кнопкираздельного управления подачей контраста ифизиологического раствора-Наличие, длина пневматических линийуправления подачей контраста и физиологического раствора- 180 см., армированная линия высокого давления с двумя Луер разъемами и длиной 150 см., 3-ходовой краник - наличие | шт |
|  | Шприц – колба многоразовая | Встроенный электромагнитныйклапан переключения линий подачи контраста и физиологического раствора-Наличие, встроенная линия подачи физиологического раствора с пластиковым шипом для прокалывания резиновой пробки и сенсором давления-Наличие, шприц для удаления воздуха-Наличие, встроенная линия подачи контраста- Наличие | шт |
|  | Переключатель линий высокого и низкого давления автоматический | Пластиковый корпус –Наличие, емкость- 100 мл., встроенная линия подачиконтраста- Наличие,- встроенная линия забора контраста с пластиковым шипом для прокалывания резиновой пробки, шариковым запорным клапаном контраста и клапаном стравливания воздуха -Наличие | шт |
|  | Стент самораскрывающийся каротидный | Стент саморасширяющийся периферический многоцелевой. Материал стента - никеле-титановый сплав. Дизайн стента - закрытая ячейка, площадь ячейки стента 1,08 мм2. Доступные диаметры стента - 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм. Наличие длин стентов - 20 мм, 40 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (для разных диаметров размерный ряд может несколько отличаться). Тип доставляющей системы – монорельсовый. Два варианта рабочей длины системы доставки – 75 см, 135 см. Наличие 3 рентгенконтрастных маркеров - проксимальный, дистальный и край покрывающего катетера. Возможность репозиционирования стента в процессе установки при высвобождении из системы доставки - 87% длины стента, высвобожденной из системы доставки. Совместимость с проводниковым катетером: для длины катетеров 75 см 6F-11F ( в зависимости от диаметра стента), для длины катетеров 135 см 6F-8F (в зависимости от диаметра стента). Совестимость с интродьюсером: для длины катетеров 75 см 6F-12F, для длины катетеров 135 см 6F-9F. Совместим с проводником 0,035". | шт |
|  | Эндопротез бифуркационный | Эндопротез предназначен для аневризмы брюшного отдела аорты. Материал стенки – тканый полиэстер. Саморасправляющийся каркас из нитиноловой проволоки толщиной 0,16 мм - 0,24 мм. Два проксимальных кольца каркаса для полноценного контакта со стенкой аорты. Верхнее кольцо из 12 - 14 витков нитиноловой проволоки. Нижнее кольцо из 5 - 7 витков нитиноловой проволоки. Нитиноловые крючки на проксимальном конце для фиксации эндопротеза. Нитиноловая проволока каркаса химически обработана для исключения усталости металла. Каркас и стенки скреплены плетеной полиэстеровой нитью. Система складывания/раскладывания для репозиции эндопротеза. Магнитная система стыковки проводников. Вариант исполнения с армированием только стыковочной зоны для контрлатеральной бранши: размеры по аортальному диаметру (мм)/диаметру стыковочной зоны (мм)/длине до бифуркации (мм)/диаметру системы доставки (F) (19,5/7,5/35/20; 21,5/8,5/35/20; 23,5/9,5/35/20; 25,5/10,5/40/23; 28,0/11,5/40/23; 30,5/12,5/40/23; 32,0/13,5/40/23; 34,0/14,5/40/23)*, либо вариант исполнения с армированием стыковочной зоны для контралатеральной и ипсилатеральной бранши, а также тела бифуркационого эндопротеза: размеры по аортальному диаметру (мм)/диаметру стыковочной зоны (мм)/длине до бифуркации (мм)/диаметру системы доставки (F) (21,5/10,5/35/20; 23,5/10,5/35/20; 25,5/10,5/40/23; 28,0/10,5/40/23; 30,5/10,5/40/23; 32,0/10,5/40/23; 34,0/10,5/40/23)*. Стерильная упаковка. Не нуждается в предварительной предоперационной подготовке. Диаметр проводника 0,035”. Материал центрального катетера системы доставки – нержавеющая сталь, покрытая полиуретаном, полиэфиром и полиамидом. Материал подвижного чехла системы доставки – термопластичный фторополимер. Материал рукоятки системы доставки – полиуретан. | шт |
|  | Эндопротез подвздошной бранши | Материал стенки – тканый полиэстер. Саморасправляющийся каркас из нитиноловой проволоки толщиной 0,16 мм - 0,24 мм. Нитиноловая проволока каркаса химически обработана для исключения усталости металла. Каркас и стенки скреплены плетеной полиэстеровой нитью. Различные варианты размеров по диаметру (мм)/длине (мм)/диаметру системы доставки (F) (10,0/60/18, 10,0/80/18, 10,0/100/18, 10,0/120/18, 10,0/140/18, 11,0/60/18, 11,0/80/18, 11,0/100/18, 11,0/120/18, 11,0/140/18, 12,0/60/18, 12,0/80/18, 12,0/100/18, 12,0/120/18, 12,0/140/18, 13,0/60/18, 13,0/80/18, 13,0/100/18, 13,0/120/18, 13,0/140/18, 15,0/60/18, 15,0/80/18, 15,0/100/18, 15,0/120/18, 15,0/140/18, 16,0/60/18, 16,0/80/18, 16,0/100/18, 16,0/120/18, 16,0/140/18, 17,0/60/18, 17,0/80/18, 17,0/100/18, 17,0/120/18, 17,0/140/18, 18,0/60/18, 18,0/80/18, 18,0/100/18, 18,0/120/18, 18,0/140/18). Стерильная упаковка. Не нуждается в предварительной предоперационной подготовке. Диаметр проводника 0,035”. Материал центрального катетера системы доставки – нержавеющая сталь, покрытая полиуретаном, полиэфиром и полиамидом. Материал подвижного чехла системы доставки – термопластичный фторополимер. Материал рукоятки системы доставки – полиуретан. | шт |
|  | Проводник для доступа к периферическим сосудам, ручной | Проводники внутрисосудистые для атравматичного проведения катетеров в просвете сосуда. Материал сердечника и оплётки - нержавеющая сталь. PTFE-покрытие всей наружной поверхности проводника предупреждает тромбообразование на катетере. Мягкий J-изогнутый кончик на одном из концов проводника имеет радиус 3 мм для атравамтичного проведения в сосуде. Диаметр проводника 0.035" необходим для выполнения вмешательств с использованием стандартного инструментария совместимого с данными проводниками. Длина проводника 180см, 260 см. Степень жёсткости сердечника проводника – «amplatz super stiff» для проведения инструмента через выраженные изгибы артерий. | шт |
|  | Спираль для эмболизации сосудов головного мозга | Материал спирали: платина. Система отделения спирали: механическая. Время отделения микроспирали не более 3 с. Устойчивы к растяжению. Репозиционирование спирали. Гибридная система доставки: более жесткая в проксимальном отделе и мягкая в дистальном отделе. Совместимость спиралей с магнитно-резонансной томографией. Трехмерная или двухмерная конфигурация. Спирали могут использоваться для формирования каркаса. Зона отделения спирали обладает специальным шарниром. Диаметр петли спирали и количество типоразмеров от 2 до 25, 18 типоразмеров мм. У спиралей с двухмерной конфигурацией дополнительно имеется диаметра 1,5 мм и дина 1,00 см и 3 см. Длина спирали и количество типоразмеров от 2 до 50, 11 типоразмеров см. Диаметр проволоки, из которой сформирована спираль от 0,0013 до 0,00275 дюйм. Диаметр витка спирали не 160см. Совместимость с микрокатетером не более 0.017 дюйм. | шт |
|  | Микрокатетер | Микрокатетер это полый однопросветный катетер, предназначенный для проведения в сосуд через проводник-направитель. На проксимальном конце катетера находится стандартный люэровский адаптер, облегчающий присоединение к нему вспомогательных принадлежностей. В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду. Нитиноловый каркас/оплетка катетера с переменным шагом для формирования зон различной жесткости и снижения овализации профиля катетера. Для облегчения управления по всей длине микрокатетера расположено 4 зоны различной жесткости. Двойные рентгенконтрастные маркеры (на расстоянии 3см друг от друга) на дистальном конце облегчают флюороскопическую визуализацию катетера. Внешняя поверхность катетера покрыта составом, облегчающим скольжение катетера. Общая длина составляет 155 см, рабочая длина - 150 см, объем мертвого пространства без адаптера менее 0,34 мл. Проксимальный внешний диаметр 2,1F, дистальный внешний диаметр 1,7F. Дистальный внутренний диаметр составляет 0,017 дюйма. Кончик 90 градусов, длина 5 мм. Данное устройство поставляется СТЕРИЛЬНЫМ и только для однократного применения. | шт |
|  | Микропроводник | Мягкий гидрофильный микропроводник для использования в периферических, висцеральных сосудах и сосудах головного мозга.Диаметр проводника не более 0,008 дюйма. Диаметр дистальной части проводника - не более 0,008 дюйма. Диаметр проксимальной части проводника - не более 0,012 дюйма. Длина проводника не менее 200 см. Сердечник проводника выполнен из нержавеющей стали, наличие оплетки из нитинола для увеличения гибкости и проталкиваемости.Наличие гидрофильного покрытия. Длина гидрофильной части проксимальнее рентгеноконтрастной оплетки не менее 30 см. Длина дистальной непокрытой части - не более 30 см. Передача крутящего момента 1:1. Наличие оплетки кончика проводника рентгеноконтрастной платиновой проволокой. Длина рентгеноконтрастного кончика не менее 10 см. Кончик атравматичный. Возможно изменение угла изгиба дистального кончика микрокатетера. | шт |
|  | Микросферы для эмболизации | Материал микросфер: абсорбирующий полимер (сополимер акрилата натрия и виниловый алкоголь) - обеспечивает адаптацию микросфер к анатомическим особенностям артериального русла и дистальную эмболизацию. Гидрофильная поверхность микросфер - облегчает проведение суспензии по микрокатетеру и артериальному руслу. Размер сухих микросфер: (30-60, 50-100, 100-150 мкм) - обеспечивает целевую эмболизацию опухоль-связанной артерии соответствующего диаметра при сохранении кровотока в здоровых тканях. Объем микросфер (мг) в единице упаковки: ( не менее 25 мг и не более 50 мг). - необходим для оптимального насыщения химиопрепаратом. Упаковка: Флакон не менее 10 мл. - предназначен для формирования и хранения суспензии. Совместимые препараты: Доксорубицин, Иринотекан - предусмотрено протоколом химиотерапии гепатоцеллюлярного рака печени. | шт |
|  | Частицы для эмболизации сосудов, нерассасывающиеся | Гидрофильное покрытие наличие. Объем упаковки Флакон или шприц не менее 15 не более 20 мл. Масса частиц в упаковке не менее 25 не более 50 мл. Возможность насыщения лекарственным веществом не менее четырех видов лекарственного вещества (подбор в зависимости от клинического случая). Диаметр частиц от 30 до 1400 мкм | шт |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский