Закупка №24120103563

Техническое задание

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Адаптер связи USB-совместимый | Обеспечивает передачу информации в компьютер от имеющихся у заказчика регистраторов носимых «Кардиотехника-07-3Р», «Кардиотехника-07-3/12», «Кардиотехника-07-3/12Р», «Кардиотехника-07-АД-1», «Кардиотехника-07-АД-3» – наличие. Время ввода мониторограммы с трех отведений в «экономичном» режиме записи (дискретизация 256 ГЦ) – не более 3 мин., в режиме записи «высокого разрешения» (1 кГЦ) – не более 10 мин. Разъем со стороны регистратора, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Разъем со стороны ПК – USB-A Гальваническая развязка не менее 4 кВ, обеспечивающая электробезопасность по классу I тип BF – наличие. | 2 |
| МАНЖЕТА СРЕДНЯЯ Манжета плечевая компрессионная для измерения артериального давления для серии КТ-07 | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Манжета компрессионная, окружность руки не уже 25-40 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев | 10 |
| Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела 10-тиэлектродный | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-3/12, КТ-07-АД-3, КТ-07-3Р, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ - наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок | 10 |
| Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/положения тела 7-миэлектродный | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-3/12, КТ-07-АД-3, КТ-07-3Р, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ - наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: типе и индивидуальном номере кабеля; количестве постановок кабеля на запись для определения оставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок | 10 |
| Датчик тонов Короткова | Предназначен для регистрации тонов Короткова при мониторировании АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P – наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон для уменьшения влияние внешних шумов – наличие. Разъем 6 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие Гарантия – не менее 4 месяцев. | 5 |
| Датчик пульсоксиметрический мягкий | Предназначен для имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3/12Р Характеристики: Мягкий силиконовый – наличие. Многоразовый – наличие. Место постановки - на палец Разъем: 6 pin, пластиковый. способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Внешняя изоляция кабеля: силикон – наличие. Диапазон рабочих температур не уже от – 20 до +45 ºС Количество экранов от сетевых наводок не менее – 2 Гарантия – не менее 4 месяцев. | 2 |
| Адаптер связи USB-совместимый с двумя кабелями соединительными для подключения регистраторов к ПК | Предназначен для передачи информации в компьютер от имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру КАРДИОТЕХНИКА-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Время ввода мониторограммы: с трех отведений в «экономичном» режиме записи (дискретизация 256 Гц) – не более 2 мин., с 12 отведений в режиме записи «высокого разрешения» (дискретизация 1 кГц) – не более 10 мин. Гальваническая развязка не менее 4 кВ, обеспечивающая электробезопасность по классу I тип BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0-92 – наличие. Гарантия – не менее 1 года. | 2 |
| МАНЖЕТА СРЕДНЯЯ Манжета плечевая компрессионная для измерения артериального давления для серии КТ-04 | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Манжета компрессионная, ширина 14 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 25 до 40 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев | 55 5 |
| Кабель для подключения одноразовых электродов на 3 отведения 7 электродов | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев | 3 3 |
| Чехол для регистратора | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 - наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 70-74 × 133-135 × 30-34 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Прозрачный экран размером 50 × 45 мм на лицевой стороне с центром на расстоянии 90 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали – наличие. Длина ремня: 1500 ±5 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне не уже от 0 до 500 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Крепления ремня с чехлом – металлические. | 4 |
| Чехол для регистратора | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М) – наличие. Габаритные размеры чехла (ширина×высота×глубина): 70-75 × 110-115 × 20-23 мм. Материал чехла, в т.ч. ремня - натуральная кожа. В верхней части чехла - механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла - наличие. Отверстие на лицевой стороне с центром на расстоянии 100 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали, диаметром 15 мм, для нажатия кнопки событий – наличие. Длина ремня: 1500 ±5 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне не уже от 0 до 370 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм - металлический. Крепления ремня с чехлом - металлические. | 6 |
| ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | Предназначено для зарядки Ni-MH аккумуляторов типа AA и AAA для имеющихся у заказчика регистраторов носимых ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Количество гнёзд зарядки не менее – 8 шт. Время зарядки аккумулятора емкостью 2700 mAh не более – 4 часа. Режим разрядки аккумуляторов - наличие. Индикация состояния – зарядка/заряжен/неисправность аккумулятора – наличие. Гарантия – не менее 6 месяцев. | 3 |
| АККУМУЛЯТОР | Аккумулятор Li-Ion, 3.6-3.7 V, не менее 1100 mAh Аккумулятор по размеру соответсвует размерам аккумуляторого отсека носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12 - наличие Обеспечивает работу имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12 - наличие | 10 |

Срок поставки товара: не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты оформления заявки в АЗС «Электронный магазин», по адресу: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4.

Условия поставки товаров: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до Заказчика. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

Гарантийный срок Поставщика, установленный на Товар, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя этого Товара с момента подписания Акта приемки-передачи товара.

И.о. директора

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                  ________________ Н.А.Ильямакова