Техническое задание

на комплекс суточного мониторирования ЭКГ

| № пп | Параметр в соответствии с требованиями медико-технического задания | Требование медико-технического задания | Подтверждение участника соответствия требованиям задания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Состав системы: |  |  |
| 1.1 | Кардиорегистратор для мониторирования ЭКГ | 1 шт |  |
| 1.2 | Кабель отведений для регистрации 3-канальной ЭКГ | 1 шт |  |
| 1.3 | Кабель отведений для регистрации 12-канальной ЭКГ | 1 шт |  |
| 1.4 | Интерфейсный блок | 1 шт |  |
| 1.5 | CD-диск с программным обеспечением | 1 шт |  |
| 1.6 | Одноразовые электроды | 100 шт |  |
| 1.7 | Элементы питания | 2 шт |  |
| 1.8 | Зарядное устройство | 1 шт |  |
| 1.9 | Сумка для кардиорегистратора | 1 шт |  |
| 1.10 | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт |  |
| 1.11. | Формуляр | 1 шт |  |
| 2. | Технические требования к носимому кардиорегистратору ЭКГ |  |  |
| 2.1 | Регистрация 12 отведений ЭКГ | Наличие |  |
| 2.2 | Регистрация 3 отведений ЭКГ | Наличие |  |
| 2.3 | Обмен данными кардиорегистратора с ПК через USB-порт по кабелю | Наличие |  |
| 2.4 | Количество каналов ЭКГ, на которых происходит выделение импульсов искусственного водителя ритма | не менее 3 каналов |  |
| 2.5 | Частота записи сигнала ЭКГ при выделении импульсов искусственного водителя ритма | не менее 2000 Гц |  |
| 2.6 | Датчик движения и положения | Наличие |  |
| 2.7 | Габаритные размеры (ШхВхГ) | не более 55х70х20 мм |  |
| 2.8 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | не уже от 0.05 до 10 мВ |  |
| 2.9 | Масса (без элемента питания) | не более 50 г. |  |
| 2.10 | Питание – от одного аккумулятора или батарейки размера АА | Наличие |  |
| 2.11 | Отсутствие ЖК-экрана и кнопок управления на регистраторе. Программирование регистратора: только с помощью ПК врача. Обоснование: встречаются пациенты, которые вопреки запретам врачей, самостоятельно управляют регистратором, чтобы посмотреть ЭКГ на экране прибора, что не редко приводит к остановке и потере записи. | Наличие |  |
| 2.12 | Длительность записи без замены элементов питания | не менее 192 часов |  |
| 3. | Требования к технологии анализа и редактирования |  |  |
| 3.1 | Полностью автоматическое распознавание и классифицирование кардиокомплексов и ритмов (все нарушения, перечисленные в разделе 4 и 5 технического задания), исключающее необходимость редактирования шаблонов, кластеров или семейств комплексов QRST. | Наличие |  |
| 3.2 | Показатели автоматического распознавания на тестовой базе РОХМИНЭ в соответствии с ГОСТ 30324.2.47-2012 |  |  |
| 3.2.1 | QRS sens (чувствительность обнаружения QRS) | не менее 99,99% |  |
| 3.2.2 | QRS ppn (специфичность обнаружения QRS) | не менее 99,99% |  |
| 3.2.3 | VEB sesn (чувствительность обнаружения желудочковых комплексов) | не менее 99,1% |  |
| 3.2.4 | VEB ppn (специфичность обнаружения желудочковых комплексов) | не менее 99,9% |  |
| 3.2.5 | VEB fpr (гипердиагностика желудочковых комплексов) | не более 0,05% |  |
| 3.3 | Демонстрация тестирования, на этапе приёмки оборудования. Возможность открывать файлы базы РОХМиНЭ в формате MIT-BIH и сохранять результаты их обработки в файлах аннотации в формате MIT-BIH. Тестирование заключается в сравнении полученных файлов аннотации с эталонными файлами аннотации базы РОХМиНЭ. | наличие |  |
| 3.4 | Возможность возврата и ревозврата любого проведенного редактирования по шагам редактирования (кнопки Undo и Rendo) | Наличие |  |
| 3.5 | Выбор формы построения протокола: - по разделам (Ритм,ЧСС, Паузы, PQ, Наджелудочковая экстрасистолия, желудочковая экстрасистолия, ST, QT) - по формам представления (графики, таблицы, текст) | Наличие по каждому пункту |  |
| 3.6 | Предварительный просмотр печати всего протокола | Наличие |  |
| 3.7 | Печать графиков в цвете, при наличии цветного принтера с возможностью выбора режима печатать в цветном или черно-белом виде | Наличие |  |
| 3.8 | Стандартное Электрокардиографическое заключение по любому 10-секундному фрагменту ЭКГ | Наличие |  |
| 3.9 | Анализ интервала PQ с построением тренда PQ | Наличие |  |
| 3.10 | Экспорт всего протокола в формат rtf | Наличие |  |
| 3.11 | Экспорт исследования в формате EDF | Наличие |  |
| 3.12 | Импорт исследований в формате EDF | Наличие |  |
| 4. | Требования к автоматическому анализу ритма и проводимости |  |  |
| 4.1 | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов ритма с построением списка ритмов: - синусовый ритм, - фибрилляция предсердий, - миграция водителя, - предсердный, - идиовентрикулярный, - наджелудочковая пароксизмальная тахикардия, - желудочковый, - желудочковая пароксизмальная тахикардия, - трепетание желудочков. | Наличие по каждому пункту |  |
| 4.2 | Автоматическое обнаружение следующих эпизодов преходящих нарушения проводимости с построением списка нарушений: - блокада левой ножки, - блокада правой ножки, - синдром WPW | Наличие по каждому пункту |  |
| 4.3 | Автоматическое обнаружение следующих нарушений: - наджелудочковые экстрасистолы с аберрантным проведением, - парасистолы, - единичные комплексы с преходящим нарушением проводимости | Наличие по каждому пункту |  |
| 4.4 | Расчет лестничных нагрузочных проб | Наличие |  |
| 4.5 | Анализ депрессии и элевации сегмента ST в каждом регистрируемом отведении с выделением: - число эпизодов ишемического смещения, - продолжительность эпизодов, - общая продолжительность, - максимальные смещения сегмента ST - ЧСС эпизодов, - время наступления | Наличие по каждому пункту |  |
| 4.6 | Пороги анализа сегмента ST доступные для редактирования: - амплитуда изменения ST относительно ЭКГ в покое - абсолютное значение ST - время перехода ST от нормы - длительность измененного участка ST | Наличие |  |
| 4.7 | Анализ отрицательного зубца Т, формирование трендов отрицательного Т, формирование списка эпизодов, в которых отрицательный зубец Т имел амплитуду больше порога, заданного пользователем. | Наличие |  |
| 4.8 | Количество порогов ЧСС для тахикардии. | не менее 4 порогов |  |
| 4.9 | Вывод на экран количества эпизодов тахикардии в пределах каждого порога из пункта 4.8. Построение списка всех эпизодов тахикардии и списка эпизодов в пределах каждого порога. Например, для четырёх порогов: количество эпизодов тахикардии с ЧСС менее порога 1, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 1, но менее порога 2, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 2, но менее порога 3, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 3, но менее порога 4, количество эпизодов тахикардии с ЧСС более порога 4 | Наличие |  |
| 4.10 | Количество порогов ЧСС для брадикардии. | не менее 3 порогов |  |
| 4.11 | Вывод на экран количества эпизодов брадикардии в пределах каждого порога из пункта 4.10. Построение списка всех эпизодов брадикардии и списка эпизодов в пределах каждого порога. Например, для трёх порогов: количество эпизодов брадикардии с ЧСС менее порога 1, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 1, но менее порога 2, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 2, но менее порога 3, количество эпизодов брадикардии с ЧСС более порога 3 | Наличие |  |
| 4.12 | Пороги раздела PQ: - программа автоматически выбирает порог для увеличенного интервала PQ, который зависит от возраста пациента. - порог для укороченного PQ - порог минимальной длительности эпизода измененного PQ | Наличие |  |
| 4.13 | Пороги раздела QT: - порог увеличения QTc, зависящий от возраста пациента - порог увеличения QT, зависящий от возраста пациента - порог укорочения интервала QT - порог минимальной продолжительности эпизода | Наличие |  |
| 4.14 | Количество порогов для блокад. | не менее 3 порогов |  |
| 4.15 | Количество порогов для синусовых аритмий. | не менее 3 порогов |  |
| 4.16 | Количество порогов для постэктопических пауз. | не менее 3 порогов |  |
| 4.17 | Вывод на экран количества блокад, синусовых аритмий, постэктопических пауз в пределах каждого порога из пункта 4.14-4.16. Построение списка всех блокад, списка всех синусовых аритмий, списка всех постэктопических пауз и списка каждого нарушения в пределах каждого порога. Например, для трёх порогов: количество блокад с RR менее порога 1, количество блокад с RR более порога 1, но менее порога 2, количество блокад с RR более порога 2, но менее порога 3, количество блокад с RR более порога 3. | Наличие |  |
| 4.18 | Врач может вручную задать все пороги, перечисленные в разделах 4.5 – 4.17 | Наличие |  |
| 4.19 | Если в базе содержатся предыдущие суточные ЭКГ пациента, программа автоматически подготавливает заключение по изменениям в текущей ЭКГ, по сравнению с предыдущей по всем разделам (ЧСС, ритм, экстрасистолия, PQ, QT, ST) | Наличие |  |
| 4.20 | Программа автоматически подготавливает для просмотра места максимальной и минимальной ЧСС в зависимости от времени (за все время, за день, за ночь), в зависимости от типа ритма, в зависимости от способа расчета ЧСС (средний за 5сек, по стабильным RR, по единичным RR). Например, «В дневное время на ритме наджелудочкова тахикардия по единичным RR» | Наличие |  |
| 5 | Требования для вывода результатов автоматического анализа ЭКГ и их редактирования |  |  |
| 5.1 | Программа все нарушения разделяет по разделам: ЧСС, РИТМ, Нарушения желудочковой проводимости, Наджелудочковые экстрасистолы, Желудочковые экстраситолы, Паузы, PQ, ST, QT и др. | Наличие |  |
| 5.2 | В каждом разделе программа подготавливает окно нарушений (классификатор нарушений), в котором пользователь может выбрать тип нарушения для построения списка нарушений и гистограммы нарушений. | Наличие |  |
| 5.3 | В разделе РИТМ в окне нарушений выводятся количество: 1. синусовый ритм 2: предсердный ритм 3: фибрилляция предсердий 4: миграция водителя ритма 5: наджелудочковая тахикардия 6: AV-ритм; 7: желудочковый ритм 8: желудочковая пароксизмальная тахикардия 9: навязанный ритм 10: навязанный ритм A 12: навязанный ритм V 13: навязанный ритм D 14: наджелудочковая аберрантная тахикардия 15:трепетание предсердий 16: предсердная тахикардия 17: AV блокада III степени 18:AV-диссоциация | Наличие |  |
| 5.4 | В разделе ЧСС в окне нарушений выводятся количество: 1. эпизодов тахикардии 2: эпизодов тахикардии в зависимости от порогов ЧСС; 3: эпизодов брадикардии; 4: эпизодов брадикардии в зависимости от порогов; | Наличие |  |
| 5.5 | В разделе «Нарушения желудочковой проводимости» в окне нарушений выводятся количество: 1. эпизодов БЛН 2: эпизодов БПН; 3: эпизодов WPW; 4: эпизодов неспецифических внутрижелудочковых блокад; 5: единичных комплексов БЛН; 6: единичных комплексов БПН; 7: единичных комплексов WPW; | Наличие |  |
| 5.6 | В разделе «Наджелудочковые экстрасистолы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество НЭ 2: количество отдельных НЭ; 3: количество парных НЭ; 4: количество групповых НЭ; 5: количество вставочных НЭ 6: количество НЭ по типу бигеминия ; 7: количество НЭ по типу тригеминия ; 8: количество НЭ по типу квадригеминия; 9: количество аберрантных НЭ | Наличие |  |
| 5.7 | В разделе «Желудочковые экстрасистолы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество ЖЭ 2: количество отдельных ЖЭ; 3: количество парных ЖЭ; 4: количество групповых ЖЭ; 5: количество вставочных ЖЭ 6: количество ЖЭ по типу бигеминия ; 7: количество ЖЭ по типу тригеминия ; 8: количество ЖЭ по типу квадригеминия; 9: количество ранних ЖЭ 10: количество парасистол | Наличие |  |
| 5.8 | В разделе «Паузы» в окне нарушений выводится количество: 1. общее количество Блокад 2: количество SA-блокад; 3: количество AV - блокад; 4: количество SA-блокад с периодикой Венкебаха 5: количество AV – блокад с периодикой Венкебаха 6: количество блокированных наджелудочковых экстрасистол; 7: количество «остановка синусового узла» 8: количество отсутствует стимул ИВР 9: количество безответный импульс ИВР 10: количество синусовых аритмий 11: количество постэкстрасистолических пауз 12: количество посттахикардитических пауз 13: количество эпизодов AV-блокада 14: количество эпизодов SA-блокада 15: количество эпизодов Блокированная НЭ 16: количество эпизодов AV-диссоциация 17: количество эпизодов AV-блокада II степени 18: количество эпизодов AV-блокада III степени 19: количество эпизодов Отсутствует стимул 20: количество эпизодов БПВЛНПГ 21: количество эпизодов БЗВЛНПГ Должна быть возможность вывести каждый из пунктов единичных нарушений (не эпизодов) с уточнением в зависимости от порога из п. 4.17 | Наличие |  |
| 5.9 | В разделе «PQ» в окне нарушений выводится количество: 1. количество эпизодов увеличения PQ 2: количество эпизодов укорочения PQ | Наличие |  |
| 5.10 | В разделе «ST» в окне нарушений выводится количество: 1 количество эпизодов депрессии ST 2 количество эпизодов депрессии ST по каждому из отведений 3 количество эпизодов элевации ST 4.количество эпизодов элевации ST по каждому из отведений 5: количество эпизодов отрицательного Т по каждому из отведений | Наличие |  |
| 5.11 | В разделе «QT» в окне нарушений выводится количество: 1 количество эпизодов увеличения QT 2 количество эпизодов увеличения QTc 3 количество эпизодов укорочения QT | Наличие |  |
| 5.12 | В зависимости от того, что выбрано в классификаторе программа автоматически подготавливает списки нарушений и гистограммы нарушений. Например, врач может вывести список «AV-блокад с периодикой Венкебаха» и гистограмму этого нарушения | Наличие |  |
| 5.13 | Параметры, выводимые в список нарушений: Для единичных комплексов: время нарушения, интервал RR, отношение RR текущего комплекса к следующему интервалу RR, длительность QRS, тип зубца P, отношение RR к RRсредн. Для эпизодов: Начала, конец и длительность эпизода, тип ритма, средняя ЧСС, ср.RR, срPQ, макс.PQ, максимальная Депрессия, максимальная элевация, средняя QTс, максимальная QT. | Наличие |  |
| 5.14 | Список можно отсортировать по каждому из параметров, перечисленных в п.5.13 | Наличие |  |
| 5.15 | Редактирование результатов обработки ЭКГ осуществляется в окне ЭКГ, окне нарушений (классификаторе нарушений), списке нарушений, трендах ST, T, PQ,QT,ЧСС. | Наличие |  |
| 5.16 | В окне ЭКГ пользователь может любой QRS переименовать в любое единичное нарушение, перечисленное в п.5 | Наличие |  |
| 5.17 | В окне ЭКГ пользователь может эпизод ЭКГ отнести в любой эпизод ритма и проводимости, перечисленные в п.5 | Наличие |  |
| 5.18 | В окне ЭКГ пользователь может удалять комплексы и добавлять пропущенные комплексы | Наличие |  |
| 5.19 | В окне нарушений (классификаторе нарушений) пользователь может переименовать любое единичное нарушение в любое единичное нарушение , перечисленные в п.5. Например переименовать аберрантные НЭ в ЖЭ. | Наличие |  |
| 5.20 | В списке нарушений пользовать может выбрать несколько строк и переименовать единичные нарушения в любые единичные нарушения из п.5. В списке нарушений пользователь может выбрать несколько строк и переименовать эпизоды нарушений в любые эпизоды нарушений из п.5. Например, пользователь может выбрать все НЭ с интервалом RR более 1 сек и переименовать их в нормальные комплексы. | Наличие |  |
| 5.21 | На тренде ST пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как депрессию или элевацию. По любому из отведений. | Наличие |  |
| 5.22 | На тренде PQ пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как увеличение или уменьшение интервала PQ. | Наличие |  |
| 5.23 | На тренде QT пользователь может вручную выделить любой фрагмент ЭКГ и пометить его как увеличение или уменьшение интервала QT. | Наличие |  |
| 6. | Требования к оценке работы кардиостимулятора |  |  |
| 6.1 | Автоматическое определение амплитуд и длительностей 3-х фаз стимула | Наличие |  |
| 6.2 | Вывод стимулов в окне ЭКГ с учетом амплитуд и фаз стимулов | Наличие |  |
| 6.3 | Выявление следующих эпизодов ритма: спонтанный, навязанный A, V, D | Наличие |  |
| 6.4 | Анализ нарушений ритма на фоне навязанного ритма | Наличие |  |
| 6.5 | Автоматический расчет параметров ИВР: 1. Режим ИВР(А,V,D) 2. Наличие частотной адаптации 3. Базовый интервал стимуляции 4. Максимальная частота стимуляции при частотной адаптации 5. Интервал гистерезиса базового интервала 6. Интервал AV-задержки 7. Интервал PV-задержки 8. Максимальная частота желудочковой стимуляции, синхронизированная с собственными предсердными сокращениями 9. Частота, на которой происходит блокада 2:1 10.Наличае частотно-адаптивной атривентикулярной задержки. | Наличие |  |
| 6.6 | Ручная корректировка любого параметра из п.6.5 | Наличие |  |
| 7. | Требуемая документация |  |  |
| 7.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 8. | Дополнительные требования | Наличие |  |
| 8.1 | Гарантия | не менее 12 месяцев |  |
| 8.2 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории РФ | Наличие |  |
| 8.3 | Срок службы | не менее 5 лет |  |