Техническое задание

| Наименование товара |  | Наименование показателей |  | Значения показателей |  | Обоснование включения показателя в описание объекта закупки |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый |  | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, имплантируемый под кожу грудной клетки в специально созданный хирургическим путем карман, со стимулирующими задающими ритм отведениями в двух камерах сердца или на них (имеются в виду правое предсердие и желудочек). Изделие предназначено для стимуляции неправильно работающих камер сердца электрическими импульсами для получения естественной последовательности сердечных сокращений, а также для корректировки частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. В изделии имеется один или несколько датчиков для определения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), указывающих на то, что требуется больше кислорода, в результате чего увеличивается частота стимуляции; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционной терапии. |  |  |  | Соответствует КТРУ |  | 2 |
|  |  | Амплитуда импульса, максимальная, В |  | ≥ 6.6 и ≤ 8 |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Длительность импульса, мс |  | ≥ 0.03 и ≤ 2 |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Рефрактерный период, мс |  | ≥ 150 и ≤ 775 |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Чувствительность, максимальная, мВ |  | ≥ 6 и ≤ 11,2 |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость |  | наличие |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  | Титан |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов |  | IS-1 |  | ГОСТ Р ИСО 5841-3 |  |  |
|  |  | Масса, г. |  | Не более 19 |  | Необходимо для снижения травматизации во время имплантации и обеспечения максимального комфорта пациента |  |  |
|  |  | Габариты (ДхВхШ), мм |  | Не более 41 х 50 х 6 |  | Необходимо для снижения травматизации во время имплантации и обеспечения максимального комфорта пациента |  |  |
|  |  | Объём, см3 |  | Не более 9,7 |  | Необходимо для снижения травматизации во время имплантации и обеспечения максимального комфорта пациента |  |  |
|  |  | Номинальный срок службы, лет |  | Не менее 14,4 |  | Необходим для улучшения качества жизни пациента за счет сокращения количества реимплантаций ЭКС |  |  |
|  |  | Поддерживаемые режимы стимуляции |  | AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); Выкл. |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд в мин. |  | 30 – 130; 140 – 170 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Шаг регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд в мин. |  | 5; 10 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки максимальной сенсорной частоты, уд в мин. |  | 80 – 150; 160 – 180 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Шаг регулировки максимальной сенсорной частоты, уд в мин. |  | 5; 10 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Конфигурация полярности чувствительности (восприятия) |  | Униполярная/ Биполярная |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Конфигурация полярности стимулирующего импульса |  | Униполярная/ Биполярная |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Автозахват по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата |  | Наличие |  | Необходим ЭКС-зависимым пациентам |  |  |
|  |  | Автоматическое переключение полярности электрода с биполярной на монополярную при выявлении критических значений импеданса |  | Наличие |  | Необходимо для обеспечения эффективной стимуляции при изменениях импеданса электрода |  |  |
|  |  | Гистерезисные алгоритмы |  | Наличие |  | Необходимо для повышения приоритета собственных нормальных сокращений сердца с целью улучшения самочувствия пациента и увеличения срока службы батареи ЭКС |  |  |
|  |  | Наличие специального алгоритма для пациентов с синкопальными состояниями |  | Наличие |  | Необходимо для предотвращения обморочных состояний пациента и снижения последствий от таких состояний |  |  |
|  |  | Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий |  | Наличие |  | Необходим для замедления прогрессирования фибрилляции предсердий |  |  |
|  |  | Диагностические данные в виде трендов за период длительностью, месяцев |  | 12 |  | Для динамической оценки состояния пациента в период между контрольными визитами |  |  |
|  |  | Переключение в режим для проведения МРТ-исследования с помощью переносного устройства |  | Наличие |  | Необходим для облегчения работы мед персонала в связи с отсутствием необходимости проводить опрос ЭКС при помощи программатора до и после МРТ-исследования |  |  |
|  |  | Диагностические данные в виде сохранённых ЭГМ на один эпизод, мин |  | 2 |  | Для возможности анализа врачом сердечного ритма пациента во время срабатывания триггера ЭКС |  |  |
| Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ-совместимое |  | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 2 |
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации |  | Правый желудочек (прямой) |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
|  |  | Длина, см |  | Не более 58 см |  | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
|  |  | Фиксация электрода |  | Активная (ввинчиваемая спираль) |  | Необходимо для более надежной фиксации электрода в камере сердца |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Стероиды (лекарственное средство) |  | Дексаметазон, не более 1,0 мг |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Тип коннектора для подключения к ИЭКС |  | IS-1 |  | ГОСТ Р ИСО 5841-3-2010 |  |  |
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации |  | Эндокардиальный |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности |  | Биполярный |  | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам |  |  |
|  |  | Материал изоляции |  | Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием |  | Необходим для облегчения процесса имплантации и увеличения срока службы электрода |  |  |
|  |  | Диаметр электрода, мм |  | Не более 2,0 |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
| Катетер для доставки отведения электрокардиостимулятора/дефибриллятора |  | Стерильная неуправляемая тонкая гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в область сердца (например, коронарный синус) с целью создания канала для доставки отведения электрокардиостимулятора и/или дефибриллятора (не относящегося к данному виду медицинских изделий). Может включать дополнительные катетеры комбинированного действия. Изделие предназначено для введения через отдельный интродьюсер для катетеров, который также может относиться к данному виду, наряду с дополнительными изделиями, специально предназначенными для введения/обеспечения функционирования катетеров. Электроды к данному виду не относятся |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 2 |
|  |  | Вариант исполнения |  | разрывной |  | Необходим для легкого удаления системы доставки без смещения электрода |  |  |
|  |  | Материал интродьюсера |  | Рентгеноконтрастный пластик |  | Обеспечивает рентгенконтрастность интродьююсера в соответствии с требованиями п. 4.5 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Внутренний просвет интродьюсера, Fr (мм) |  | 7 (2,3) |  | Номинальные размеры интродьюсера в соответствии с требованиями п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Длина, см |  | Не более 14 |  | Необходим для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |
|  |  | Проводник в комплекте |  | Наличие |  | Необходим для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) |  | Не более 0,038 (0,96) |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Номинальная длина проводника, см. |  | Не менее 50 |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Кончик проводника |  | J-образный (3 мм) |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.8. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Пункционная игла в комплекте |  | Наличие |  | Необходима для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |
|  |  | Диаметр пункционной иглы, G (мм) |  | Не более 18 (1.02) |  | Номинальные размеры иглы в соответствии с требованиями п. 5.2 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |
|  |  | Шприц 12 мл в комплекте |  | Наличие |  | Предназначен для промывания интродьюсера |  |  |
| Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый |  | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, имплантируемый под кожу грудной клетки в специально созданный хирургическим путем карман, со стимулирующими задающими ритм отведениями в двух камерах сердца или на них (имеются в виду правое предсердие и желудочек). Изделие предназначено для стимуляции неправильно работающих камер сердца электрическими импульсами для получения естественной последовательности сердечных сокращений, а также для корректировки частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. В изделии имеется один или несколько датчиков для определения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), указывающих на то, что требуется больше кислорода, в результате чего увеличивается частота стимуляции; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционной терапии. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 5 |
|  |  | Материал корпуса |  | Титан |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов |  | IS-1 |  | ГОСТ Р ИСО 5841-3 |  |  |
|  |  | Масса, г. |  | Не более 19 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Габариты (ДхВхШ), мм |  | Не более 46 х 50 х 6 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Объём, см3 |  | Не более 10,4 |  | Необходимо для снижения травматизации во время имплантации и обеспечения максимального комфорта пациента |  |  |
|  |  | Номинальный срок службы, лет |  | Не менее 9,7 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость |  | 1,5 T; SAR 2 W/kg |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Поддерживаемые режимы стимуляции |  | AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выкл. |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд в мин. |  | 30 – 130; 140 – 170 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Шаг регулировки базовой (основной) частоты стимуляции, уд в мин. |  | 5; 10 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки максимальной сенсорной частоты, уд в мин. |  | 80 – 150; 160 – 180 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Шаг регулировки максимальной сенсорной частоты, уд в мин. |  | 5; 10 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон амплитуд стимулирующих импульсов, В |  | 0,25 – 7,5 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса, мс |  | 0,05 – 1,5 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки чувствительности к предсердным сигналам, мВ |  | 0,1 – 5,0 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки чувствительности к желудочковым сигналам, мВ |  | 0,5 – 12,5 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Конфигурация полярности чувствительности (восприятия) |  | Униполярная/ Биполярная |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Конфигурация полярности стимулирующего импульса |  | Униполярная/ Биполярная |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Интервал воспринятой АВ-задержки, мс |  | 25 – 325 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Интервал стимулированной АВ-задержки, мс |  | 25 – 350 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода, мс |  | 125 – 500 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Диапазон регулировки постжелудочкового предсердного слепого периода, мс, |  | 60 – 250 |  | ГОСТ Р 57492-2017 |  |  |
|  |  | Алгоритм поощрения собственного АВ проведения и сокращения желудочков |  | Наличие |  | Необходим для снижения побочных эффектов правожелудочковой стимуляции |  |  |
|  |  | Автозахват по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата |  | Наличие |  | Необходим ЭКС-зависимым пациентам |  |  |
|  |  | Количество независимо программируемых зон частотной адаптации |  | 4 |  | Необходимо для обеспечения максимально физиологичной адаптации ритма при разных типах физической нагрузки |  |  |
|  |  | Гистерезисные алгоритмы |  | Наличие |  | Необходимо для повышения приоритета собственных нормальных сокращений сердца с целью улучшения самочувствия пациента и увеличения срока службы батареи ЭКС |  |  |
|  |  | Наличие специального алгоритма для пациентов с синкопальными состояниями |  | Наличие |  | Необходимо для предотвращения обморочных состояний пациента и снижения последствий от таких состояний |  |  |
|  |  | Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий |  | Наличие |  | Необходим для замедления прогрессирования фибрилляции предсердий |  |  |
|  |  | Диагностические данные в виде сохранённых ЭГМ на один эпизод, мин |  | 2 |  | Для возможности анализа врачом сердечного ритма пациента во время срабатывания триггера ЭКС |  |  |
| Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ-совместимое |  | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 5 |
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации |  | Правое предсердие (прямой) |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
|  |  | Длина, см |  | Не более 52 см |  | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
|  |  | Фиксация электрода |  | Активная (ввинчиваемая спираль) |  | Необходимо для более надежной фиксации электрода в камере сердца |  |  |
|  |  | МРТ-совместимость |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Стероиды (лекарственное средство) |  | Дексаметазон, не более 1,0 мг |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Тип коннектора для подключения к ИЭКС |  | IS-1 |  | ГОСТ Р ИСО 5841-3-2010 |  |  |
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации |  | Эндокардиальный |  | Соответствует КТРУ |  |  |
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности |  | Биполярный |  | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам |  |  |
|  |  | Материал изоляции |  | Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием |  | Необходим для облегчения процесса имплантации и увеличения срока службы электрода |  |  |
|  |  | Диаметр электрода, мм |  | Не более 2,0 |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
| Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ-совместимое |  | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 5 |
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации |  | Правый желудочек (прямой) |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |
|  | Длина, см |  | Не более 58 см |  | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |  |
|  | Фиксация электрода |  | Активная (ввинчиваемая спираль) |  | Необходимо для более надежной фиксации электрода в камере сердца |  |  |  |
|  | МРТ-совместимость |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |
|  | Стероиды (лекарственное средство) |  | Дексаметазон, не более 1,0 мг |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |
|  | Тип коннектора для подключения к ИЭКС |  | IS-1 |  | ГОСТ Р ИСО 5841-3-2010 |  |  |  |
|  | Тип (вид) электрода по месту имплантации |  | Эндокардиальный |  | Соответствует КТРУ |  |  |  |
|  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности |  | Биполярный |  | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам |  |  |  |
|  | Материал изоляции |  | Полиуретан-силикон с гидрофильным покрытием |  | Необходим для облегчения процесса имплантации и увеличения срока службы электрода |  |  |  |
|  | Диаметр электрода, мм |  | Не более 2,0 |  | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации |  |  |  |
| Катетер для доставки отведения электрокардиостимулятора/дефибриллятора | Стерильная неуправляемая тонкая гибкая трубка, предназначенная для чрескожного введения в область сердца (например, коронарный синус) с целью создания канала для доставки отведения электрокардиостимулятора и/или дефибриллятора (не относящегося к данному виду медицинских изделий). Может включать дополнительные катетеры комбинированного действия. Изделие предназначено для введения через отдельный интродьюсер для катетеров, который также может относиться к данному виду, наряду с дополнительными изделиями, специально предназначенными для введения/обеспечения функционирования катетеров. Электроды к данному виду не относятся |  | Наличие |  | Соответствует КТРУ |  | 10 |  |
|  | Вариант исполнения |  | разрывной |  | Необходим для легкого удаления системы доставки без смещения электрода |  |  |  |
|  | Материал интродьюсера |  | Рентгеноконтрастный пластик |  | Обеспечивает рентгенконтрастность интродьююсера в соответствии с требованиями п. 4.5 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Внутренний просвет интродьюсера, Fr (мм) |  | 7 (2,3) |  | Номинальные размеры интродьюсера в соответствии с требованиями п. 7.2 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Длина, см |  | Не более 14 |  | Необходим для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |  |
|  | Проводник в комплекте |  | Наличие |  | Необходим для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |  |
|  | Номинальный диаметр проводника, дюйм (мм) |  | Не более 0,038 (0,96) |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Номинальная длина проводника, см. |  | Не менее 50 |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.2. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Кончик проводника |  | J-образный (3 мм) |  | Номинальные размеры проводника в соответствии с требованиями п. 8.8. ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Пункционная игла в комплекте |  | Наличие |  | Необходима для осуществления доступа по Сальдингеру |  |  |  |
|  | Диаметр пункционной иглы, G (мм) |  | Не более 18 (1.02) |  | Номинальные размеры иглы в соответствии с требованиями п. 5.2 ГОСТ Р ИСО 11070-2010 |  |  |  |
|  | Шприц 12 мл в комплекте |  | Наличие |  | Предназначен для промывания интродьюсера |  |  |  |