## Лист_1
Техническое задание
№ | Наименование товара, его показатели |  | Количество
1 | Зажим (окончатый удлиненный 5 мм с кремальерой 350) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 345 Общая длина, не менее, мм 455 Рабочая длина бранш, не более, мм 21 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 10 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: Соответствие - тяги с рабочей частью зажим окончатый - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником с кремальерой Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Соответствие Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разбрки инструмента Соответствие Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки ""вверх"" и полного раскрытя рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Соответствие Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Соответствие Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Соответствие Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Соответствие Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Соответствие Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга Соответствие Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Соответствие Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Соответствие Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Соответствие Инструмент многоразового использования Соответствие Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки Соответствие"
2 | Зажим (ложкообразный 5 мм с кремальерой 350) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 355 Общая длина, не менее, мм 468 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 21 Рабочая длина бранш , не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим ложкообразный 401 мм - трубки-корпуса с барашком 364 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
3 | Лапаролифт (Ассистент хирурга / ретрактор Натансона) |  | 1
Ретрактор для печени по Натансону используется в лапароскопической хирургии. Ретрактор по Натансону полностью поддерживает печень во время лапароскопической операции при помощи большой, атравматичной контактной поверхности в форме крючка. Применение лапаролифта способствует проведению ретракции в стабильном положении в течении всей операции. Ретрактор изготовлен из гнутого стержня. Проксимальная часть состоит из двух прямых участков, находящихся в одной плоскости и имеет изгиб 90 градусов. На проксимальном конце имеется расширенная часть диаметром 10мм и длиной 50мм для фиксации в лапаролифте. На дистальном конце, расположенного перпендикулярно проксимальной части ретрактора, имеется контактная поверхность в форме крючка. Комплект ретракторов для печени по Натансону состоит из двухтипоразмеров: малый, средний, большой Размер стержня для типоразмера-средний, не менее, мм 5 Размер стержня для типоразмера-большой, не менее, мм 6 Размер контактной поверхности для типоразмера-средний, не менее, мм 42 х 42 Размер контактной поверхности для типоразмера-большой, не менее, мм 62 х 56 Материал ретракторов - нержавеющая сталь. Лапаролифт используется при проведении лапароскопических операций, и предназначен для пространственной фиксации над операционным столом и удержания инструментов, приспособлений, лапароскопа в необходимом положении, что позволяет освободить руки хирурга. Конструкция обеспечивает простоту в использовании и крепление к штанге стола в необходимом месте. Конструкция лапаролифта состоит из: - вертикальной стойки, с замком для крепления к операционному столу; - Г-образного кронштейна; - шарнирного двухплечевого кронштейна с центральным винтовым замком; - универсального зажима для инструментов, приспособлений и эндоскопов. В собранном виде имеет габаритные размеры 600мм х 500мм. Материал лапаролифта - нержавеющая сталь. Вес лапаролифта не более 3кг. Легко разбирается на составные части для предоперационной подготовки. Стерилизация в автоклаве. Материал лапаролифта - нержавеющая сталь. Ретракторы для печени по Натансону и лапаролифт предназначены для многоразового использования. Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
4 | Герниостеплер (с рукояткой пистолетного типа для наложения титановых клипс, 5мм - 340 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007436 Герниостеплер предназначен для фиксации сетчатого протеза при лапароскопическом и открытом грыжесечении Герниостеплер применяется с восьмизарядной кассетой рабочей длиной 35мм, заряженной двухзаходными титановыми фиксаторами Активация герниостеплера происходит путем сжатия подвижного рычага рукоятки. За одно полное сжатие, происходит установка одного фиксатора. Рабочий диаметр, мм 5 Рабочая длина для лапароскопического грыжесечения, мм 342 Общая длина, мм 512 Рукоятка пистолетного типа с зубчато-рычажным механизмом Инструмент многоразового использования Инструмент изготовлен из нержавеющей стали Инструмент разборный для обработки и стерилизации Гарантия на инструмент, , месяцев 36
5 | Клипсы (картридж с титановыми клипсами для герниостеплера 5мм) |  | 1
ОКПД2: 32.50.13.190 Вариант КТРУ: 32.50.50.190-00000312 Длина кассеты, не более, мм 42 Диаметр, не более, мм 5 Картридж изготовлен из полипропилена Фиксаторы изготовлены из титана Количество фиксаторов в кассете, не менее, шт 8 Двухзаходные фиксаторы в виде штопора Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже Предназначены для работы с герниостеплером «ППП»
6 | Диссектор (5 мм, 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007730 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 317 Общая длина, не менее, мм 430 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 29 Рабочая длина бранш , не более, мм 21 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор 363 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
7 | Зажим (анатомический полуволна с кремальерой с удлиненными браншами 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 317 Общая длина, не менее, мм 419 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 29 Рабочая длина бранш, не более, мм 21 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью з ажим анатомический полуволна с удлиненными браншами 363 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
8 | Зажим (анатомический с кремальерой "полуволна" 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 310 Общая длина, не менее, мм 412 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 21 Рабочая длина бранш, не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим анатомический полуволна 356 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования ГГарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
9 | Зажим (биполярный двухбраншевый термоэлектролигирующий с ножом для рассечения струпа 10 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001030 Диаметр, не менее, мм 10 Рабочая длина, не менее, мм 345 Общая длина, не менее, мм 478 Рабочая длина бранш, не менее, мм 21 Ширина ножа, не менее, мм 3,5 Количество подаижных бранш, не менее 2 электро- и теплоизоляции из термостойкого пластика на рабочих браншах толщиной, не менее, мм 2 "Толщина рабочей пластины на браншах, не более, мм " 0,3 Предназначен для термоэлектролигирования Две подвижные бранши с выдвижным ножом Инструмент снабжен кремальерой для работы с ЭХВЧ-аппаратами в автоматическом режиме, а также для удобного и безопасногорассечения струпа Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка имеет V-образную форму Кремальера Отключение кремальеры происходит путем на жатия клавиши в месте расположения указательного пальца хирурга Поворотный механизм с барашком Нож приводится в движение при помощи курка Состоит из: - тяги с рабочими браншами и ножом для рассечения струпа - толкатель с герметизирующими втулками - рукоятки с тубусом и механизмом для выдвижения ножа Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрическая прочность изоляции между рабочей частью и изоляционным покрытием выдерживает испытательное напряжение переменного тока, не менее 1500 В Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки
10 | Зажим (когтевой 10 мм с кремальерой 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 10 Рабочая длина, не менее, мм 344 Общая длина, не менее, мм 503 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 55 Рабочая длина бранш , не более, мм 42 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим когтевой 390 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
11 | Инструмент для приема нити (по Берси) |  | 1
"Инструмент предназначен для ушивания троакарных ран и имеет дополнительную возможность применения в лапароскопической хирургии грыж для фиксации полимерной сетки на брюшной стенке" Инструмент неразборный Инструмент снабжен промывной канюлей Длина рабочей части, не менее, мм 170 Диаметр рабочей части по всей длине, не более, мм 2,5 Угол заточки иглы - 20 градусов Количество подвижных бранш, не более 1 Длина подвижной бранши, не менее, мм 6,7 Габаритные размеры инструмента, не более, мм 275х102х14мм Форма нижней неподвижной бранши прямая с заострением (заточкой) под конус и с занижением под размещение подвижной бранши. В занижении имеется насечка под нить Форма верхней подвижной бранши прямая, на рабочей поверхности бранши имеется насечка под нить. При смыкании бранш насечка образует прорези для нити Для более безопасного использования, рукоятка инструмента снабжена пружиной для принудительного смыкания бранш рабочей части Изготовлен из нержавеющей стали Крышка промывной канюли изготовлена из силиконовой смеси Антибликовая обработка всего инструмента (матирование) Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
12 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой пистолетного типа с прямыми браншами 5 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007365 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 350 Общая длина, не менее, мм 515 Количество подвижных бранщ, не более 1 Длина бранш, не менее, мм 12 Рабочие бранши прямой формы Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы Инструмент снабжен кремальерой Рукоятка имеет изогнутую V- образную форму Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
13 | Иглодержатель (с кремальерой с рукояткой аксиального типа прямые бранши 5 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007365 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 350 Общая длина, не менее, мм 515 Количество подвижных бранщ, не более 1 Длина бранш, не менее, мм 12 Рабочие бранши прямой формы Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы Инструмент снабжен кремальерой Рукоятка имеет прямую V- образную форму Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
14 | Инструмент для опускания узла шовной нити (с возможностью проводки и затягивания эндопетли 5 мм) |  | 1
Диаметр, не менее, мм 4,5 Общая длина, не менее, мм 350 Инструмент состоит из двух частей Диаметр наружной трубки, не менее, мм 4,5 Ширина/Длина прорези на дистальном конце наружной трубки, не менее, мм 0,7/5 Диаметр мандрены, не более, мм 2 Наконечник конусного вида на дистальном конце мандрены Фиксатор нити на проксимальном конце мандрены Инструмент дает возможность опускания и затягивания узла шовной нити Инструмент дает возможность формирования, проведения и затягивания эндопетли Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
15 | Ложка-манипулятор (по А.Н.Чугунову для препаровки тканей и разделения инфильтратов с выдвижным элект |  | 1
Диаметр, не менее, мм 10 Рабочая длина, не более, мм 335 Общая длина, не менее, мм 485 Дистальный конец изготовлен из диэлекрического материала в форме овала Имеет выдвижной L-образный электрод для коагуляции Управление электродом подвижным рычагом Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент многоразового использования Инструмент разборный для обработки и стерилизации Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
16 | Ножницы (изогнутые по плоскости двухбраншевые 5 мм 350) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007060 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 362 Общая длина, не менее, мм 475 Длина бранш, не менее, мм 19 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 28 Количество подвижных бранш, не менее 2 Бранши изогнуты по плоскости Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 10 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы 407 мм - трубки-корпуса с барашком 364 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
17 | Ножницы (прямые однобраншевые 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007060 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 311 Общая длина, не менее, мм 424 Длина бранш, не менее, мм 13 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 22 Количество подвижных бранш, не более 1 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 9 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы 357 - трубки-корпуса с барашком 319 - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником 102 Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
18 | Ретрактор (гибкий для проводки лигатуры 5 мм) |  | 1
Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 415 Общая длина, не мене, мм 570 Сгибание и распрямление рабочей части ретрактора производится одной рукой Пружинный механизм обеспечивает оперативное сгибание и выпрямление рабочей части ретрактора с формированием полукольца радиусом 25-35 мм с изменением положения наконечника с прорезями для лигатуры на 180 градусов На рабочем конце, имеющего форму полусферы прорези для антероградного и ретроградного проведения лигатуры Изгибающая рабочая часть состоит из 13 звеньев Работа одной рукой Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Изготовлен из нержавеющей стали
19 | Ретрактор (гибкий печеночный с отклоняемой рабочей частью на 45° 10 мм) |  | 1
Диаметр инструмента, не менее, мм 10 Рабочая длина в раскрытом виде, не менее, мм 460 Общая длина в раскрытом виде, не менее, мм 650 Пружинный механизм обеспечивает оперативное сгибание и выпрямление рабочей части ретрактора с формированием кольца внешним радиусом, не менее, мм 80 Изгибающая рабочая часть состоит из звеньев, не менее, шт. 15 Сгибание и распрямление рабочей части ретрактора производится одной рукой Наличие фиксатора на рукоятки для фиксации рабочего положения Наличие барабана, при вращении которого, рабочая часть в кольцевом состоянии отклоняется от оси инструмента на 45 градусов для поднятия печени Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали
20 | Щетка для чистки инструментов (для канала 5 мм) |  | 1
Диаметр, не более, мм 5 Общая длина, не менее, мм 370 Износостойкая синтетическая щетина Длина рабочей части с щетиной, не менее, мм 20 Диаметр рабочей части с щетиной, не менее, мм 8 Инструмент многоразового использования
21 | Щетка для чистки инструментов (для канала 10 мм) |  | 1
Диаметр, не менее, мм 10 Общая длина, не менее, мм 375 Износостойкая синтетическая щетина Длина рабочей части с щетиной, не менее, мм 20 Диаметр рабочей части с щетиной, не менее, мм 14 Инструмент многоразового использования
22 | Электрод (L-Образный 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00000606 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 325 Общая длина, не менее, мм 387 Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием Рабочая часть электрода выполнена в виде L-образного крючка Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом
23 | Электрод (шарообразный 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00000606 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 315 Общая длина, не менее, мм 377 Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием Рабочая часть электрода выполнена в виде шара Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12
24 | Эндоклипер (Джорджикия с отклоняемыми браншами на 45 град. 10 мм под клипсы 8 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001119 Диаметр, мм, не менее 10 Рабочая длина, не менее, мм 353 Общая длина, не менее, мм 485 Предназначен для наложения клипс 8 мм Бранши отклоняемые относительно оси инструмента на, не менее, градусов, что позволяет видеть момент наложения клипсы 45 Рукоятка инструмента имеет U-образную форму Упор для руки на рукоятке Возможность установки тяги относительно оси инструмента на, не менее, позиции 4 Антибликовое покрытие Эндоклипер снабжен кремальерой Отключение кремальеры происходит путем нажатия кнопки Инструмент разборный для обработки и стерилизации Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Изготовлен из нержавеющей стали
25 | Зажим (хирургический 5 мм с кремальерой 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 310 Общая длина, не менее, мм 412 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 21 Рабочая длина бранш, не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим хирургический 356 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
26 | Зажим (типа Ales 5 мм с кремальерой 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 310 Общая длина, не менее, мм 412 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 21 Рабочая длина бранш не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим типа Ales 355 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
27 | Зажим (анатомический 5 мм 320) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 310 Общая длина, не менее, мм 412 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не более, мм 21 Рабочая длина бранш, не более , мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим анатомический 356 мм - трубки-корпуса с барашком 319 мм - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной 102 мм Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
28 | Троакар (клапанный универс. с газоподачей 5 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007728 Диаметр внешний, не более, мм 6,5 Рабочая длина, не менее, мм 100 Общая длина, не менее, мм 140 Кран для инсуффляции Разборный кран полностью герметичен Автоматическое открывание клапана Возможность ручного управления клапаном Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара Клапан троакара герметичен На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка диаметром не более , мм 16 Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
29 | Стилет (пирамидальный 5 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007475 Диаметр, не более, мм 5,6 Рабочая длина, не менее, мм 144 Общая длина, не менее, мм 160 Дистальный конец имеет форму трехгранного конуса Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Изготовлен из нержавеющей стали
30 | Троакар (клапанный универс. с газоподачей 10 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007728 Диаметр внешний, не менее, мм 12 Рабочая длина, не менее, мм 105 Общая длина, не менее, мм 173 Кран для инсуффляции Разборный кран полностью герметичен Автоматическое открывание клапана Возможность ручного управления клапаном Конструкция троакара и стилета обеспечивает безопасное введение их в брюшную полость и надежно защищает оптику от повреждений Изогнутая поверхность клапана полностью исключает возможность застревания инструментов при выходе из троакара Клапан троакара герметичен На проксимальном конце силиконовая уплотнительная прокладка в виде колпачка диаметром не более , мм 21 Прокладки выполнены в виде улучшенной конфигурации Рычаг для ручного управления клапаном троакара максимально прилигает к корпусу троакара во избежании механического повреждения Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
31 | Стилет (пирамидальный 10 мм) |  | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007475 Диаметр, не менее, мм 10,6 Рабочая длина, не менее, мм 183 Общая длина, не менее, мм 201 Дистальный конец имеет форму трехгранного конуса Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Изготовлен из нержавеющей стали