#### Техническое задание

на оказание услуг по демонтажу, утилизации медицинского оборудования.

(закупка №24130209085 согласно плана-графика на 2024 год)

| г. Пермь | «12» августа 2024г. |
| --- | --- |

Наименование Услуг: оказание услуг по демонтажу, утилизации медицинского оборудования:

- Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной ФМцс-«Проскан», год выпуска 2010, зав.№ 10-30141 в количестве 1 единица. Адрес нахождения оборудования: г.Пермь, ул.Барамзиной 11А

- Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный, год выпуска 1994, зав.№ 21 в количестве 1 единица. Адрес нахождения оборудования: г.Чусовой, ул.Чусовская,1

1.  Цель Услуг: демонтаж, утилизация медицинского оборудования.

2. Требования к Услугам:

Перечень медицинского оборудования, подлежащего демонтажу и утилизации:

| № | Наименование, тип, марка изделия | Заводской номер, год выпуска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной ФМцс-«Проскан» | Зав.№ 10-30141, год выпуска 2010 |
| 2 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | Зав.№ 21, год выпуска 1994 |

Перечень услуг по демонтажу, утилизации:

| № | Наименование услуг | Детализация |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж, вывоз и утилизацию оборудования |  |  |
| 1. | Оборудование Исполнителю предоставляется после демонтажа, демонтируется полностью, с разборкой на месте, ручным слесарным инструментом. | Предоставляется исполнителем |
| 2. | Демонтаж проводится без повреждения несущих стен, потолочных и половых конструкций. | Предоставляется исполнителем |
| 3. | Выносдемонтируемого оборудования с территории Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя, через существующие дверные и технологические проемы, без нарушения целостности конструкций. | Предоставляется исполнителем |
| 4. | Демонтаж и вынособорудования осуществляется по согласованию с Заказчиком в течение 7(Семи) рабочих дней в рабочие часы с 8:00 до 14:00. | Предоставляется исполнителем |
| 5. | Сигнальные электрические провода, соединяющие компоненты установки, демонтируются полностью. | Предоставляется исполнителем |
| 6. | Объем демонтируемого оборудования определяется по факту демонтажа и утилизации, актами на утилизацию. | Предоставляется исполнителем |
| 7. | Утилизация оборудования осуществляется в течение 3(Трех) рабочих дней после вывоза с территории Заказчика. | Предоставляется исполнителем |

Процесс демонтажа и утилизации Оборудования начинается после завершения процесса списания такого Оборудования, при наличии разрешительных документов от собственника Оборудования.

3. Содержание Услуг: (приводится описание Услуг, основные этапы).

Услуга включает следующее:

1. Отключение Оборудования.

2. Демонтаж Оборудования.

Оборудование разбирается на составные части: отдельные детали, узлы и агрегаты. Те, что содержат драгметаллы, подвергаются аффинажу, другие – отправляются на переработку. Демонтаж Оборудования проводится пожаробезопасным способом, без повреждения:

— стен (конструкций), не связанных с демонтируемым Оборудованием;

— потолочных и половых конструкций, не связанных с демонтируемым Оборудованием;

— отделки помещений, в которых размещено Оборудование, не связанных с демонтируемым Оборудованием;

— отделки рядом расположенных основный помещений и вспомогательных помещений – коридоров здания,

— коммуникационных сетей;

— входных групп.

Демонтаж сигнальных электрических проводов осуществляется полностью, включая соединительные компоненты.

Демонтируемое Оборудование передается «Исполнителю» по Акту приёма-передачи оборудования. Объем демонтированного оборудования определяется Актами на утилизацию.

При оказании услуги необходимо обеспечить беспрепятственный проход пациентов ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Пермь» и медицинского персонала.  Обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта Заказчика. Не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение Заказчика.

По окончании каждого рабочего дня (в случае, если услуга оказывается несколько дней) «Исполнитель» должен привести в порядок основные и вспомогательные помещения здания, задействованные при оказании услуги по демонтажу Оборудования для обеспечения нормальных условий эксплуатации здания, в рамках организации медицинской помощи пациентам, а при завершении демонтажа – вывести с территории весь строительный мусор.

3. Погрузка и вывоз Оборудования с территории Заказчика.

Погрузка демонтированного Оборудования осуществляется силами «Исполнителя» и за счет «Исполнителя». Погрузка демонтированного Оборудования должна осуществляться через существующие дверные и технологические проемы, без нарушения целостности строительных конструкций.

Вывоз демонтированного Оборудования производится на транспорте «Исполнителя», и за счет «Исполнителя».

4. Разбор Оборудования и отделение всех комплектующих, содержащих драгметаллы.

Такой разбор Оборудования производится на производственной площадке «Исполнителя», включая сортировку материалов:

— металлические, пластиковые, резиновые конструкции;

— источник (генерирующего) ионизирующего излучения (далее – ИИИ) (обезвреживаются и вывозятся для утилизации на легальные пункты);

— цветной и драгоценный металлы.

«Исполнитель» определяет вес полученного электронного лома и передает электронный лом на аффинажный завод.

«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» паспорт-расчет о содержании драгметаллов в переданном на переработку Оборудовании на основании данных с аффинажного завода.

Паспорт-расчет - это документальное подтверждение того, что Оборудование прошло разбор и аффинаж. Этот документ является одним из самых важных, при его отсутствии утилизация считается недействительной. Паспорт-расчет дает право возврата Заказчику стоимости извлеченных драгоценных металлов из электронных деталей утилизированного Оборудования.

5. Осуществление утилизации Оборудования, содержащего ИИИ, производится по безопасной методике, основанной на принципах законности и легальности.

При демонтаже Оборудования, включающего ИИИ, должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала «Исполнителя», «Заказчика», пациентов и населения на всех этапах работы, которые включают:

— подготовку необходимого оборудования для проведения демонтажа объекта закупки;

— методы и средства дезактивации демонтируемого Оборудования;

— дезактивацию освобожденного Оборудования от ИИИ и помещения.

Оборудование, необходимое для радиационной защиты при утилизации, включает в себя:

- оборудование для защиты персонала от излучений (дозиметр рентгеновского и гамма излучений ДКС-1123, дозиметр индивидуальный прямо показывающий). Оборудование на момент выполнения работ должно быть поверено!

По окончании услуг по утилизации ИИИ (генерирующего) Исполнитель обязан предоставить документы, подтверждающие утилизацию ИИИ (генерирующего).

После выполнения работ исполнитель обязуется выполнить контроль МАЭД в кабинете, где располагалось оборудование, предоставить акт контроля.

4. Требования к Исполнителю:

Оказание услуг по демонтажу, вывозу и утилизации медицинского оборудования должно осуществляться Исполнителем, имеющим:

-  действующее Санитарно-эпидемиологическое заключение на утилизацию ИИИ, выданное Федеральной Службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- действующую лицензию по техническому обслуживанию источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- действующую Лицензию или договор с контрагентом, имеющим Лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, выданной лицензирующим органом субъекта, в котором осуществляется деятельность Исполнителя на работы по сбору, транспортированию, утилизации в составе лицензии (;

- действующее Свидетельство или договор с контрагентом, имеющим Свидетельство о постановке на специальный учет в Российской государственной пробирной палате;

- действующую Лицензию или договор с контрагентом, имеющим Лицензию на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов (за исключением деятельности по обработке (переработке) организациями, индивидуальными предпринимателями лома и отходов драгоценных металлов, образовавшихся и собранных ими в процессе собственного производства, а также ювелирных и других изделий из драгоценных металлов собственного производства (нереализованных и возращенных производителю);

- действующий договор со специализированным предприятием на переработку (покупку) лома и отходов драгоценных металлов.

Требование об использовании АСЗ «Электронный ордер»:

При отсутствии регистрации, Исполнителю необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» (далее - АСЗ «Электронный ордер») и направить для подтверждения регистрации на e-mail: support@emsoft.ru сканированную версию договора, в течении 5 рабочих дней со дня подписания договора Сторонами.

Исполнитель проходит регистрацию в АСЗ «Электронный ордер» по адресу: http://zakupki.rzd-medicine.ru/

После регистрации Исполнителя в АСЗ «Электронный ордер», Покупатель инициирует в системе создание карточки договора.

Покупатель предоставляет Исполнителю заявки на поставку товара в электронном виде посредством АСЗ «Электронный ордер». Исполнитель обязан отслеживать поступление заявок и обрабатывать их при поступлении в течении 1 рабочего дня.

Системой предусмотрены следующие статусы заказов:

«Согласование поставщиком» - Исполнителю требуется подтвердить получение заявки в течении 1 рабочего дня и загрузить счет.

«Выполнение» - Необходимо указать Предположительную дату доставки.

«Поступление ДС» - Для подтверждения поступления денежных средств, нажмите кнопку «Редактирование заказа».

Осуществление операций в АСЗ «Электронный ордер» производится на безвозмездной основе.

По регистрации и работе в АСЗ «Электронный ордер» по ссылке доступна инструкция: Обновленная инструкция для пользователей Исполнителя

Контакты отдела технической поддержки:

Телефон: 8(495)248-06-46, доб. 1

E-mail: support@emsoft.ru

Контактное лицо (по техническим вопросам):

и.о. заведующей рентгеновским отделением Яковлева Виктория Евгеньевна

Номер телефона: +7(951)955-54-99

Адрес электронной почты: vicky5@yandex.ru