Техническое задание

Объект закупки: Термостат электрический суховоздушный

| Наименование товара | Технические характеристики | Комплектация | Цель приобретения | Кол-во, ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термостат электрический суховоздушный | Термостаты обеспечивают: равномерное распределение температуры в рабочей камере за счет принудительной циркуляции воздуха; установку и регулирование температуры; автоматический контроль температуры в рабочей камере; цифровую индикацию текущей и установленной температуры; визуальный контроль процесса за счет стеклянной двери; сохранение введенной информации при отключении электропитания. Термостаты обладают: малым энергопотреблением; малым весом; звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры; простотой в эксплуатации; высокой надежностью в работе. Объем, л 20 Рабочий диапазон температур, °С, от t окр.среды 5-60 Максимальное отклонение средней температуры любой точки рабочего объема от заданной при установившемся тепловом режиме, °С, не более: 1) до +45°С включительно; 2) от +45°С до +60°С 1) от -1 до +1; 2) от -2 до +1 Максимальное отклонение температуры в любой точке рабочей камеры от средней, °С ±0,4 Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере, мин, не более 120 Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме, ч., не менее 500 Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота 243х256х323 Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота 360х382х550 Напряжение/частота питающей сети, В / Гц 220±10% / 50 Потребляемая мощность, кВт, не более 0,3 Средний срок службы, лет, не менее 10 Масса, кг, не более: без упаковки и без принадлежностей 21 | Термостат | Термостат лабораторный суховоздушный позволяет задавать и поддерживать в течение нужного времени необходимую температуру внутри своей рабочей камеры. Термостат гарантирует постоянную принудительную циркуляцию воздуха в своей камере, что и способствует равномерности температуры, а таким образом созданию максимально оптимальной среды в каждом отдельно взятом месте. При этом приборы могут обеспечивать весьма широкий температурный диапазон, это дает возможность применять их для самых разных медицинских, биологических и химических исследований. | 1 шт. |

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

Руководство пользователя на русском языке.

Ввод в эксплуатацию с предоставлением акта  ввода в эксплуатацию по месту нахождения инициатора.

Доставка до Стационара на ст. Самара Стационар, Г.С. Аксакова, д. 13, КДЛ.

Срок поставки до 15.11.2024 г

Документ о проведении инструктажа персоналу.

Ведущий инженер                                                                                       А.В. Власова