Приложение 2

к котировочной документации
Техническое задание 

на поставку расходных материалов для центра функциональной диагностики
	№
	Наименование
	Тех. характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Электроды одноразовые для ЭКГ твердогелевые 51х33мм(50шт/упак)
	Одноразовый электрод для длительного мониторинга ЭКГ содержащий твердый гель и обладающий высокой проводящей способностью. Нижняя поверхность электрода должна быть высокоадгезивной и гипоаллергенной. В центре электрода должен быть прозрачный диск из твердого электролитного геля с сенсором. Диаметр диска не менее 18мм (для контроля состояния кожного покрова под электродом). Размеры электрода 51х33 мм. Основа- полиуретановая пена, толщиной не менее 1,0 мм. Контактная поверхность (сенсор) изготовлена из стеклонаполненного ABS (акрилонитрилбутадиенстирола), покрыта Ag/AgCI (серебро/хлорид серебра). Площадь твердого геля - не более 226 мм². Импеданс (сопротивление) электрода - не более 150 Ом. Компенсирующее напряжение смещения постоянного тока (DCO) не более 1 мВ. Восстановление после перегрузки при дефибрилляции -  не более 15 мВ. Скорость изменения поляризационного потенциала не более 0,3 мВ/с. Смещение напряжения постоянного тока - не более 15 мВ. Сочетание нестабильности напряжения и собственного шума - не более 90 мкВ. Коннектор должен быть изготовлен из нержавеющей стали. В упаковке - не менее 50 штук. 
	упак
	1

	2
	Электрод пленочный одноразовый
размер 22ммх34мм (100шт/упак)
	Полностью покрытые гелем одноразовые электроды для ЭКГ покоя однократного применения, с «твердым»   гелем и подсоединением под коннектор типа «крокодил»
Размер электрода:
Длина: не менее-33мм и   не более-35мм
Ширина: не менее-20мм и   не более-22мм
Форма электрода: Прямоугольная  
Подсоединение к электроду: контактная   площадка
Рентгенопрозрачность,   возможность использования с МРТ: нет
Гель: Медицинский клейкий твердый гель – биологически   совместимый
Соответствие стандартам: Директива 93/42/CEE (D.L. 46/97). Класс   устройств I
Среднее значение импеданса   при 10 Гц для 12 пар электродов: 534 W
Индивидуальный импеданс   пары: не  более 610 W
Напряжение   смещения: не  более 0,79 mV
Остаточное напряжение после   разряда дефибриллятора: не  более 19,8 mV
Межэлектродный импеданс при   10 Гц, после теста: не  более 197 W
Напряжение смещения   постоянного тока: не  более 19,1 mV                                                                                                          Упаковка: не менее 100 шт.

	упак
	1

	3
	Электрод для терапии, поверхностный,   прямоугольный 80х120 мм (25шт/упак)
	Физиотерапевтический электрод должен   быть предназначен для проведения любых видов низкочастотных   электротерапевтических процедур постоянными низкочастотными токами в широко   распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза всеми   видами импульсных токов. Количество слоев не менее 2 шт. Первый слой -   токопроводящая бумага, второй слой - гидрофильная прокладка. Форма -   прямоугольная. Длина электрода не менее 115 мм и не более 122, ширина не менее 78 мм и не более 85 мм. Тип подключения кабеля к электроду   "крокодил". Для одноразового использования.

Упаковка: не менее 25 шт.

	упак
	1

	4
	Электрод для терапии, поверхностный,   прямоугольный 120х160 мм (25шт/упак)
	Физиотерапевтический электрод должен   быть предназначен для проведения любых видов низкочастотных   электротерапевтических процедур постоянными низкочастотными токами в широко   распространенных методах гальванизации и лекарственного электрофореза всеми   видами импульсных токов. Количество слоев не менее 2 шт. Первый слой -   токопроводящая бумага, второй слой - гидрофильная прокладка. Форма -   прямоугольная. Длина электрода не менее 155 мм и не более 162 мм, ширина не   менее 115 мм и не более 122 мм. Тип подключения кабеля к электроду   "крокодил". Для одноразового использования.

Упаковка: не менее 25 шт.

	упак
	1

	5
	Электрод   игольчатый концентрический (размер: 37x0,46 мм) (25шт/упак)
	Концентрический   игольчатый электрод должен быть предназначен для регистрации потенциалов   двигательных единиц. Наконечник иглы электрода должен иметь заточку типа   "троакар" с шлифовкой граней. Длина иглы не менее 35 мм и не более   45 мм, диаметр иглы не менее 0,45 мм и не более 0,49 мм Площадь записи не   менее 0.065 кв.мм. Тип разъема: коаксиальный. Контакт референта со стороны   кабеля должен быть выполнен в виде цельнометаллической гильзы. Контакт   регистрирующего стержня со стороны кабеля должен быть расположен на глубине   не менее 6,5 мм и не более 7,2 мм относительно внешнего края гильзы   референта. Наличие индикатора направления среза иглы. Для одноразового   использования.

Упаковка: не менее 25шт.

	упак
	1

	6
	Электрод игольчатый концентрический   (размер: 50x0,46 мм) (25шт/упак)
	Концентрический игольчатый электрод должен быть   предназначен для регистрации потенциалов двигательных единиц. Наконечник иглы   электрода должен иметь заточку типа "троакар" с шлифовкой граней.   Длина иглы не менее 48 мм и не более 55 мм, диаметр иглы не менее 0,45 мм и   не более 0,49 мм Площадь записи не менее 0.065 кв.мм. Тип разъема:   коаксиальный. Контакт референта со стороны кабеля должен быть выполнен в виде   цельнометаллической гильзы. Контакт регистрирующего стержня со стороны кабеля   должен быть расположен на глубине не менее 6,5 мм и не более 7,2 мм   относительно внешнего края гильзы референта. Наличие индикатора направления   среза иглы. Для одноразового использования.

Упаковка: не менее 25 шт.

	упак
	1

	7
	Кабель для игольчатого концентрического электрода
	Кабель для игольчатого концентрического электрода. Совместим 
с эмиографом ЭНМГ Niсolet*. Предназначен для подключения концентрического игольчатого электрода ко входу усилителя электромиографа. 
Длина кабеля 90 см. 
Внешний диаметр 1,6 мм. 
Тип кабеля: 2 проводника в экране. 
Способ подключения к электроду: концентрический коннектор с разрезным контактом типа "фонарик". Коннектор подключения к миографу: коннектор 5-штырьковый DIN, 240 градусов.
	шт
	1

	8
	Набор датчика для инвазивного мониторинга кровяного давления (1 датчик, 175 см,красная линия) с  элиминатором резонансного выброса
	1. Набор должен содержать 1 одноразовый датчик давления с красной удлинительной линией длиной не менее 165 см и не более 190 см, цветокодированный, в соответствии с цветом линии стопорный кран с объемом заполнения не более 0,5 мл. Цветовая кодировка для идентификации артериального доступа. Кран позволяет подсоединить дополнительные устройства, а также служит для обнуления давления в системе.
2. Краник должен быть с тактильным ощущением щелчка при переключении. Для обеспечения безошибочного изменения направления тока жидкости или полного закрытия кранов. 
3. На линии должен быть чип для передачи информации в прозрачном корпусе. Для передачи информации системе мониторинга состояния пациента.
4. Система должна иметь пластичное промывное устройство, максимальная скорость промывки должна быть не менее 48 мл/мин. На промывном устройстве должен быть цветной зажим и контрастный ему язычок и несъемная заглушка оранжевого цвета. Для заполнения жидкостью, удаления пузырьков и быстрой промывки. 
5. Линия должна быть оснащена несъемной, ребристой заглушкой оранжевого цвета. Для удаления пузырьков и лишней жидкости из линии и использовании одной заглушки без замены при каждом промывании.
6. Наличие на линии встроенного элиминатора резонансного выброса. Элиминатор должен быть прозрачный. Элиминатор резонансного выброса позволяет компенсировать помехи, возникающие в результате появления в системе микропузырьков воздуха и скомпенсировать пики помех, что, в свою очередь, повышает точность измерения артериального или венозного давления. 
7. Капельная камера должна быть прозрачной, внутри капельной камеры должна быть изогнутая под углом 45 градусов металлическая канюля длиной не менее 10 мм и не более 14 мм, которая обеспечивает падение капель строго на стенку капельной камеры. Обеспечивает падение капель на стенку капельной камеры и уменьшает образование "пузырьков".
8. Часть линии соединяющаяся с монитором должна иметь разъем с направляющими стрелками. Разъем должен иметь ребристый захват и защитную крышку. Для обеспечения  надежного и быстрого соединения с защитой от проникновения жидкости.
9. Набор должен быть совместим с кабелем MeritMedical. Имеется у Заказчика.
	шт
	1

	9
	Антибактериальный герметик (50см*25см)
	Стерильное синтетическое вещество (например, цианокриалат), предназначенное для нанесения на кожу пациента перед тем, как сделать ему хирургический надрез (как правило, используется поверх раствора для обработки кожи перед операцией со стандартной хирургической простыней или без нее) для того чтобы, за счет полимеризации, соединиться с кожей и остановить развитие микробов, что уменьшает риск контаминации флоры кожи во время проведения хирургической операции. Как правило, содержится в одноразовом готовом к использованию аппликаторе. После применения изделием нельзя пользоваться повторно.
Дополнительные характеристики:
1. Стерильное синтетическое вещество должно представлять собой пленкообразующий герметик на основе цианоакрилата. Указанный материал соединяется с кожей и останавливает развитие микробов, что уменьшает риск контаминации флоры кожи во время проведения хирургической операции. 
2. Антимикробный герметик должен содержаться в стеклянной ампуле, размещенной в нейлоновом аппликаторе, вскрытие стеклянной ампулы должно происходить путем проталкивания задней части пластикового аппликатора вперед.
3. Размер покрытия поверхности не менее 45 см х 20 см и не более 50 см х 30 см. Для использования при проведении открытой хирургической операции с хирургическим доступом соответствующего размера.
4. После нанесения вещество должно образовывать пленку. Способствует уменьшению травмирующего воздействия на края раны.
5. В случае повреждения упаковки и ампулы на аппликаторе должна образовываться пленка. Для предотвращения использования изделия с нарушением стерильности и предотвращения возникновения хирургической инфекции.
6. Эффективность антимикробного герметика должна быть не менее 99,5% относительно метициллин-резистентного золотистого стафилококка (МРЗС), не менее 95% относительно S. epidermidis и не менее 92% относительно E. coli. Для снижения частоты послеоперационных хирургических инфекций.
7. Совместимость антимикробного герметика со всеми распространенными хирургическими материалами и техниками: электрокоагуляция, дефибрилляция, операционное белье, растворы для обработки кожи, шовный материал, хирургические скобки, кожный клей. Для применения при проведении хирургических операций с использованием материалов и оборудования, имеющихся у Заказчика.
	шт
	1

	10
	Электроды для ЭКГ одноразовые, ⌀ 24 мм. пена, тв. гель, детские (30шт/упак)
	Назначение: для   кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования   и исследований в состоянии покоя, показаны при проведении электротерапии и  при снятии сигнала при проведении поверхностной ЭМГ. Электрод круглой формы, диаметром ≥ 23 и ≤ 25 мм. Подсоединение к   электроду: кнопка. Основа электрода- Вспененный полиуретан. Проводящий гель твердого типа. Покрытие сенсора Ag/AgCl.

Упаковка: не менее 30 шт.

	упак
	1

	11
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, полостные (2шт/упак)
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовые, полостные, малые, размер 25*8 мм. Электроды предназначены для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в носовой или ушной полостях. Выполнены из ватного тампона, во внутренней части прошит электропроводный шнур. Электрод упакован в герметичную упаковку и стерилизован.

Упаковка: не менее 2 шт.

	упак
	1

	12
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные прямоугольный, размер 100х150 мм (25шт/упак)
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные, форма – прямоугольный. Поверхностные электроды имеют двухслойную структуру: один слой является электрораспределительным, второй выполняет роль гидрофильной прокладки. Электроды производятся на углеродной основе. Электроды обладают высокой электропроводностью. Токоподвод электротерапевтического аппарата фиксируется на электропроводном слое (серого цвета) электрода,  размер 100х150 мм

Упаковка: не менее 25 шт.

	упак
	1

	13
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные прямоугольный, размер 150х200 мм (10шт/упак)
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, поверхностные, форма – прямоугольный. Поверхностные электроды имеют двухслойную структуру: один слой является электрораспределительным, второй выполняет роль гидрофильной прокладки. Электроды производятся на углеродной основе. Электроды обладают высокой электропроводностью. Токоподвод электротерапевтического аппарата фиксируется на электропроводном слое (серого цвета) электрода.

Упаковка: не менее 10шт.

	упак
	1

	14
	 Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, полостные эндоназальный-эндауральный, малый, с встроенным контактом - "кабель" (2шт/упак)
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовые, полостные, малые, размер 25*8 мм.  Электроды предназначены для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в носовой или ушной полостях. Выполнены из ватного тампона, во внутренней части прошит электропроводный шнур

Упаковка: не менее 2 шт.

	упак
	1

	15
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, полостные  для процедур на деснах (размер 1) (2шт/упак)
	Для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый, полостной, размер 1, 110 мм.  Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур в полости рта. Электрод имеет трёхслойную структуру: гидрофильный компонент (белого цвета), электрораспределительный слой (серого или черного цвета) и наружный токоизолирующий слой (разноцветный).

Упаковка: не менее 2шт.

	упак
	1

	16
	Электроды для низкочастотных электротерапевтических процедур, одноразовые, полостные ректально-вагинальный с встроенным контактом - "кабель"
	Для низкочастотных электротерапевтических процедур одноразовый, полостной. Электрод предназначен для проведения всех видов низкочастотных электротерапевтических процедур при лечении воспалительных или дисгормональных заболеваний половой или выделительной  системы человека. Электрод выполнен  из ватного тампона, во внутренней части  которого по всей длине прошит электропроводный шнур. Внутри электрода проходит эластичная трубка для заполнения тампона лекарственным препаратом. 
	шт
	1

	17
	Электроды для дефибрилляции  взрослые/детские, автоматически определяемые
	Одноразовые внешние дефибрилляционные электроды с автоматической идентификацией. Предназначены для проведения реабилитационных действий для детей и взрослых.  
Длина не менее 190. Высота не менее 140. Общая площадь одного электрода 115 ± 5 см2.  Площадь адгезивной поверхности одного электрода 112 ± 5 см2. Форма должна быть прямоугольная со скрученными углами. Масса не менее 95 г. 
	пар
	1


Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) согласно условиям Договора, заключенному по прилагаемой форме.

Общая стоимость Товара формируется с учетом стоимости транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, с учетом всех налогов и сборов, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, вне зависимости от налогообложения предмета закупки НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

          Сроки поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи заявки в электронной форме посредством автоматизированной системы «Электронный ордер».

         Требования качества: 
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

        Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение всего срока годности товара.
