## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку медицинских изделий
№ п/п | Наименование товара
|  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Ед. изм. | Кол-во
1 |  | Технические характеристики |  | шт | 4
| Дефибриллятор | Тип: полностью автоматический | Наличие
|  | Подача разряда: без необходимости подтверждения разряда оператором | Наличие
|  | При обнаружении не шокового ритма дефибриллятор переходит в режим сердечно-легочной реанимации | Наличие
|  | Диапазон энергии разряда (выбирается автоматически): - для взрослых 100 Дж, 150 Дж, 170 Дж, 200 Дж, 300 Дж, 360 Дж - для детей 10 Дж, 15 Дж, 20 Дж, 30 Дж, 50 Дж, 70 Дж, 100 Дж | Наличие
|  | Диапазон импеданса пациента: от 25 до 300 Ом | Наличие
|  | Форма импульса: бифазная усеченная экспоненциальная кривая с автоматической компенсацией в зависимости от импеданса пациента | Наличие
|  | Тип батареи: неперезаряжаемая, одноразовая, литиево-марганцевая | Наличие
|  | Ёмкость батареи: 4200 мА/ч | Наличие
|  | Ресурс работы от новой батареи - в режиме мониторинга не менее 15 часов - количество разрядов с энергией 200Дж: 400 шт (каждую минуту выполняется 3 разряда) - количество разрядов с энергией 360Дж: 200 шт (каждую минуту выполняется 3 разряда) | Наличие
|  | Выполнение анализа сигналов ЭКГ пациента для определения необходимости разряда дефибрилляции | Наличие
|  | Функция самотестирования и индикации состояния дефибриллятора | Наличие
|  | Встроенная память на 1 Гб с возможностью сохранения основных данных пациента и параметров дефибриллятора | Наличие
|  | Автоматическая настройка громкости в соответствии с уровнем окружающего шума | Наличие
|  | Степень защиты от пыли и влаги IP55 | Наличие
|  | Дефибриллятор оснащён алгоритмом анализа шокового ритма | Наличие
|  | Разъём USB 2.0 и разъём micro USB для подключения к ПК | Наличие
|  | Голосовые подсказки по проведению реанимационных действий на русском языке | Наличие
|  | Срок службы батареи в режиме ожидания: 5 лет | Наличие
|  | Габаритные размеры (не более), мм 219х286x97 | Наличие
|  | Масса, кг 2,3 | Наличие
|  | Регистрационное удостоверение ФСНСЗСР РФ, Декларация о соответствии требованиям ГОСТ Р и/или Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие
|  | Комплектация: Дефибриллятор - 1 шт Неперезаряжаемая батарея - 1 шт Одноразовые электроды для взрослых – не менее 1 упаковки Одноразовые электроды для детей – не менее 1 упаковки Эксплуатационная документация на русском языке – 1 шт | Наличие