Приложение № 1

к котировочной документации

Техническое задание

техническое обслуживание медицинского оборудования (МО) и

изделий медицинского назначения (ИМН), в эндоскопическом отделении, 26 единиц.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

| № | Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |  |  |
| 1.1 | Общие требования | Техническое обслуживание медицинского оборудования (МО) и изделий медицинского назначения (ИМН) должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО и ИМН должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. |  |
| 2. | Техническое обслуживание |  |  |
| 2.1 | Характеристики услуг |  |  |
| 2.1.1 | Периодичность оказания услуг | Оказание услуги через установленные в эксплуатационной документации значения наработки или интервалы времени, по заявке либо самостоятельно |  |
| 2.1.2 | Описание услуг | Техническое обслуживание МО и ИМН предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. Техническое обслуживание, включает в себя: Систематический технический осмотр МО и ИМН - осмотр, проверка на герметичность и работоспособность всех узлов, устранение люфтов, т.е. регулировка и пайка тросов раковой шейки со стороны проксимальной части, подмазка линз, регулировка углов, замена оболочки дистального конца (при необходимости), замена резинок в клапанах воды-воздуха (при необходимости), консультация персонала клиники, обслуживание процессоров, замена лампочек; - проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации медицинской техники; доведение до сведения персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно-диагностическом процессе; - оказываемые услуги фиксируются в журнале технического обслуживания; ## периодическое техническое обслуживание МО и ИМН (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); текущий ремонт МО и ИМН (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации). - диагностика МО и ИМН (проведение диагностики, выполняется без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники, путем определения неисправности отдельных деталей или сменных комплектующих частей и технического состояния изделия в полном объеме, установленном в эксплуатационной документации с обязательной выдачей дефектной ведомости с результатами диагностики) |  |
| Ремонт МО и ИМН |  |  |  |
| 3.1 | Характеристики услуг |  |  |
| 3.1.1 | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. |  |
| 3.1.2 | Срок начала оказания услуг | Оказание услуг осуществляется согласно периодичности проведения ТО, установленном в перечне обслуживаемого оборудования, каждая конкретная услуга оказывается в течение 2 (Двух) дней от подачи Заказчиком заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», или, при отсутствии технической возможности по адресу электронной почты - ______________________. |  |
| 3.1.3 | График и перидичность проведения ТО | Техническое обслуживание (выполняется по эксплуатационной документации). Выезд на проведение ТО - 1 раз в 6 месяцев, 12 месяцев периодичности проведения ТО, установленном в перечне обслуживаемого оборудования. Предусмотрен экстренный выезд 3 раза в месяц. |  |
| 4. | Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО и ИМН) |  |  |
| 4.1 | Наличие лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники |  |  |
| 4.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |  |  |
| 4.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |  |  |
| 4.4 | При выполнении ТО (в том числе при пополнении комплектов ЗИП) должны быть применены запасные и расходные материалы, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя). Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов: - подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации; - отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов. Запасные и расходные материалы, используемые при выполнении ТО, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление потребительских свойств, не изготовленными из бывших в употреблении компонентов или блоков. В случае если отсутствует возможность приобретения новых запасных частей ввиду того, что производство их прекращено, возможна установка бывших в употреблении либо восстановленных запасных частей. Запасные части и расходные материалы должны иметь идентификацию (каталожный номер), позволяющую однозначно определить пригодность применения для выполнения работ по ТО МИ. |  |  |
| 5. | Гарантийные обязательства |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по договору запасные части |  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| 5.2 | Гарантийный срок качества на оказываемые услуги по ремонту. |  | не менее 6 месяцев |
| 6. | Место оказания услуг |  |  |
| 6.1 | г. Красноярск, ул. Ломоносова 47; г. Красноярск, ул. Ломоносова, 26 |  |  |

Приложение № 1

Перечень ИМТ подлежащих техническому обслуживанию в ЧУЗ «Клиническая больница                       «РЖД- Медицина» города Красноярск

| № п/п | Наименование оборудования | Год выпуска | Заводской номер | Периодичность проведения ТО, раз | Цена услуги, в руб. | Стоимость, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиброгастроскоп Olympus GIF-PQ20 | 2005 | 2515447 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 2 | Фибродоуденоскоп Olympus JF-1T40 | 2005 | 2300460 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 3 | Фиброколоноскоп Pentax FC38LV | 2006 | A110545 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 4 | Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | 2018 | K120069 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 5 | Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | 2019 | 110512 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 6 | Видеоколоноскоп Pentax ЕС34-i10L | 2019 | 110047 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 7 | Видеогастроскоп Pentax EG27-i10 | 2019 | K110259 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 8 | Видеогастроскоп Pentax EG29-L10 | 2019 | K111275 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 9 | Видеогастроскоп Pentax EG-2990zi | 2019 | K110057 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 10 | Фибробронхоскоп Olympus BF 1T60 | 2021 | 40931 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 11 | Фибробронхоскоп Pentax FB 15P | 2017 | 238517 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 12 | Фибродоуденоскоп Pentax FD-34V | 2008 | A110405 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 13 | Видеодоуденоскоп Fujinon ED34-i107 | 2007 | K119166 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 14 | Стойка эндоскопическая Pentax EPK-i7010 | 2019 | Е720220 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 15 | Стойка эндоскопическая Pentax EPK-i7010 | 2021 | Е720366 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 16 | Стойка эндоскопическая Pentax EPK-i7010 | 2021 | Е720351 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 17 | Стойка эндоскопическая Pentax EPK-100p | 2019 | - | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 18 | Стойка эндоскопическая Fujinon EPX-2500 | 2012 | 4V564A525 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 19 | Моечно- дезинфицирующий автоматический процессор для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX | 2017 | 2700170342 | 1 раз в 12 месяцев |  |  |
| 20 | Моечно- дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro Wash с принадлежностями: вариант исполнения: 8004 | 2019 | 1900617 8004 01 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 21 | Моечно- дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro Wash с принадлежностями: вариант исполнения: 8004 | 2019 | 1900617 8004 10 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 22 | Моечно- дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro Wash с принадлежностями: вариант исполнения: 8004 | 2022 | 211015 8004 02 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 23 | Моечно- дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro Wash с принадлежностями: вариант исполнения: 8004 | 2022 | 211015 8004 01 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 24 | Моечно- дезинфицирующий автоматический репроцессор Detro Wash с принадлежностями: вариант исполнения: 8004 | 2019 | 190115 8004 10 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 25 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий вариант исполнения: СПДС-5-ШСК | 2019 | 172082 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |
| 26 | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий вариант исполнения: СПДС-5-ШСК | 2022 | 210341 | 1 раз в 6 месяцев |  |  |

Перечень услуг по техническому обслуживанию (ТО) изделий медицинской техники (ИМТ) в соответствии с технической документацией на медицинскую технику

| 1 | Перечень услуг по техническому обслуживанию эндоскопов | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Проверка герметичности эндоскопа. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.2. | Проверка блока управления (ручек управления, клапанов, корпусных деталей, состояния и четкость срабатывания кнопок управления). | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.3. | Проверка состояния поля зрения. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.4. | Проверка работоспособности окуляра | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.5. | Проверка управляемости дистального конца. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.6. | Проверка состояния дистальной головки. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.7. | Проверка изгибаемой части. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.8. | Проверка состояния основного тубуса, конусных резиновых втулок на основном тубусе. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.9. | Проверка состояния светового тубуса, конусных резиновых втулок на световом тубусе. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.10. | Тестирование функции аспирации, функции подачи воздуха/воды | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.11. | Проверка всех параметров в соответствии с эксплуатационной документацией. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 1.12. | Сушка эндоскопа с частичной разборкой | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем, но не реже 1 раза в год |
| 1.13. | Замена оболочки дистального конца. Запасная часть предоставляется Исполнителем. | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем, но не реже 1 раза в год |
| 1.14. | Замена омывателей вода/воздух. Запасная часть предоставляется Исполнителем. | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем, но не реже 1 раза в год |
| 1.15. | Замена уплотнительных колец. Запасная часть предоставляется Исполнителем. | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем, но не реже 1 раза в год |
| 1.16. | Устранение люфта тяг и регулировка углов изгиба. ремонт блока управления с заменой шкивов UD, RL | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем, но не реже 1 раза в год |
| 1.17. | Удаление битого пикселя. | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем. |
| 1.18. | Инструктаж персонала по основам эксплуатации оборудования. | проводится по заявке Заказчика один раз за 6 месяцев, в соответствие с графиком, указанным в журнале технического обслуживания, согласованным с Заказчиком |
| 2 | Перечень услуг по техническому обслуживанию видеопроцессоров. | Периодичность |
| 2.1. | Проверка органов управления, защиты, контроля. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.2. | Проверка срабатывания переключающих устройств. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.3. | Проверка настроек передачи видео и звуковых сигналов. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.4. | Проверка четкости фиксации механических и электрических тормозов и фиксаторов, отсутствие люфтов. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.5. | Проверка подачи воздуха/воды через эндоскоп. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.6. | Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов, соединительных и высоковольтных кабелей. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.7. | Проверка времени наработки лампы. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.8. | Внешний осмотр электронных блоков на наличие механических повреждений | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.9. | Разборка/сборка блока с целью очистки внутренних узлов | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.10. | Чистка внутренних поверхностей видеопроцессора. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.11. | Чистка кулера, вентилятора, радиатора видеопроцессора. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 2.12. | Сброс и обнуление процессорной платы видеопроцессора. | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем. |
| 2.13. | Переустановка программного обеспечения (при наличии обновлений). | по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) дней с даты, следующей за датой получения заявки Исполнителем. |
| 2.14. | Замена лампы | по результатам проверки наработки лампы согласно документации производителя |
| 2.15. | Инструктаж персонала по основам эксплуатации оборудования. | проводится по заявке Заказчика один раз за 6 месяцев, в соответствие с графиком, указанным в журнале технического обслуживания, согласованным с Заказчиком |
| 3 | Перечень услуг по техническому обслуживанию машин моечно-дезинфицирующих ENDOCLENS NSX | Периодичность |
| 3.1. | Внешний осмотр аппарата, кабелей питания, подключения воды | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.2. | Замена ограничителей датчиков уровня воды. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.3. | Замена крышки тестового отверстия. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.4. | Чистка форсунок моечной камеры (по необходимости) | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.5. | Замена сетчатого фильтра сливного отверстия. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.6. | Замена крышки сливного отверстия. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.7. | Замена фильтра трубки подачи спирта (емкость). | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.8. | Замена фильтра трубки подачи моющего средства (емкость) . | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.9. | Замена воздушного фильтра трубки удаления воздуха (клапан 7). | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.10. | Замена воздушного фильтра основного компрессора. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.11. | Замена воздушного фильтра компрессора (тест на герметичность) . | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.12. | Замена фильтра слива дезинфектанта в резервуар Y-формы. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.13. | Замена трубки подвода к фильтру слива дезинфектанта в резервуар. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.14. | Замена трубки удаления воздуха. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.15. | Замена трубки подачи воздуха с HEPA фильтром и клапаном. | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.16. | Чистка сетчатого фильтра регулятора давления воды | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.17. | Проверка давления основного компрессора | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.18. | Проверка давления компрессора теста на герметичность Проверка блока питания (23 вольта) | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.19. | Проверка на внутренние утечки | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.20. | Проверка режима работы датчика X3 | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.21. | Замена фильтров подачи воды (по необходимости). | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.22. | Проведение цикла полной самодезинфекции (по необходимости) | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.23. | Замена дезинфектанта (по необходимости) | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.24. | Сброс счётчика ТО | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.25. | Запуск цикла обработки | 1 техническое обслуживание за период действия договора (1 раз в 12 месяцев) |
| 3.26. | Инструктаж персонала по основам эксплуатации оборудования. | проводится по заявке Заказчика один раз за 6 месяцев, в соответствие с графиком, указанным в журнале технического обслуживания, согласованным с Заказчиком |
| 4 | Перечень услуг по техническому обслуживанию Моечно- дезинфицирующего автоматический репроцессор DetroWash | Периодичность |
| 4.1. | Внешний осмотр. Выявление видимых внешних и внутренних дефектов корпуса. Проверка на устойчивость из-за случайного воздействия. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.2. | Проверка надёжности крепления электрооборудования (помпы, насосы, сборки клапанов). | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.3. | Визуальный осмотр системы водоподготовки на отсутствие отложений и механических загрязнений. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.4. | Проверка потока подаваемой воды из магистрали водоснабжения. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.5. | Проверка работоспособности всех клапанов и насосов, датчиков уровней жидкостей. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.6. | Осмотр привода открытия крышки кюветы, проверка состояния и крепления деталей | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.7. | Проверка прокладки (уплотнитель) крышки кюветы | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.8. | Проверка всех магистралей рабочих жидкостей и их соединений на отсутствие течей (данный вид работ проводится на месте эксплуатации МДМ) с подачей воды и исправной системой водоподготовки | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.9. | Контроль технического состояния сливного шланга и силового кабеля. Кабели и шланг не должны иметь видимых внешних дефектов. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.10. | Проверка внутренних полостей на наличие загрязнений, протечек. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.11. | Осмотр бака воды, на предмет обнаружения биологических отложений, герметичности крышки и работу УФ-ламп. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.12. | Проверка магистралей слива из емкостей на предмет засорения. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.13. | Осмотр бака дезинфектанта на предмет целостности и утечек, проверка ТЭНа на предмет работоспособности и электробезопасности подключения. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.14. | Проверка состояния системы индикации дезинфектанта | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.15. | Контрольные проверки работы режимов, проведение тестов режимов работы (в.т.ч. проведение теста на герметичность) | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.16. | Проверка системы подачи спирта на предмет наличия посторонних предметов (стекла, ветоши и пр.) | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.17. | Проверка работоспособности системы управления ИМТ на предмет износа, повреждения влагозащиты устройства. Качество срабатывания клавиш. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.18. | Проверка состояния целостности защитного покрытия решётки кюветы, съемных деталей (сеточка слива и корзинка для мелких деталей), диска-ротора и форсунок на предмет износа и загрязнения. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.19. | Проверка целостности кюветы и крышки кюветы на предмет трещин и протечек. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.20. | Чистка системы водоподготовки (механическая очистка колб фильтров). Замена картриджей фильтров. Контроль герметичности системы подачи воды. Картриджи фильтров предоставляются Исполнителем. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.21. | Прочистка всех каналов и узлов | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.22. | Механическая чистка всех баков жидкостей (кроме бачка спирта) | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.23. | Замена воздушного фильтра тонкой очистки. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.24. | Механическая чистка датчиков жидкостей | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.25 | Механическая чистка фильтров улавливающих систем | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.26. | Чистка трубки индикации дез. средства. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.27. | Замена подводящих трубок в кювете. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 4.28. | Инструктаж персонала по основам эксплуатации оборудования. | проводится по заявке Заказчика один раз за 6 месяцев, в соответствие с графиком, указанным в журнале технического обслуживания, согласованным с Заказчиком |
| 5 | Перечень услуг по техническому обслуживанию шкафов для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий вариант исполнения: СПДС-5-ШСК | Периодичность |
| 5.1. | Проверка внутренних элементов рабочей камеры устройства | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.2. | Проверка дверных панелей, проверка угла открытия дверей, проверка функции блокировки дверей | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.3. | Проверка циркуляции обеззараженного воздуха внутри каналов эндоскопа | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.4. | Проверка циркуляции обеззараженного воздуха во внутренней камере шкафа. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.5. | Проверка избыточного давления внутри рабочей камеры шкафа в рабочем режиме | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.6. | Проверка функций вентилятора в рабочем режиме | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.7. | Проверка функций нагревателя в рабочем режиме | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.8. | Проверка функций воздушного компрессора в рабочем режиме | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.9. | Проверка времени наработки УФ бактерицидных ламп | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.10. | Замена фильтра предварительной очистки воздуха ГЕПА (HEPA) H14. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.11. | Замена фильтра стерильной очистки каналов эндоскопа. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.12. | Замена фильтров подачи воды. | 2 технических обслуживания за период действия договора (1 раз в шесть месяцев) |
| 5.13. | Инструктаж персонала по основам эксплуатации оборудования. | проводится по заявке Заказчика один раз за 6 месяцев, в соответствие с графиком, указанным в журнале технического обслуживания, согласованным с Заказчиком |

Перечень запасных частей,

используемых при техническом обслуживании медицинского оборудования (МО) и изделий медицинского назначения (ИМН)

| Модель | Артикул, наименование запасных частей |
| --- | --- |
| Фиброгастроскоп Olympus GIF-PQ20 | GS900200 T1,9X12 O-RING, GS900500 О-КОЛЬЦО, GS900600 T1,9X5,8 O-RING, GS900700 A1,9X23,3 O-RING, GS901100 T1,5X4,5 O-RING, GS900800 T1,9X8,8 O-RING, GS900900 О-КОЛЬЦО, GS094900 Стопора, GS0195 бочонок, GS0194 юбочка, GS0214 резиновое кольцо верхнее, MB146 Смазка силиконовая, GH014300 Арезина, GS055500 стопор, ZB561400 сопло |
| Фибродоуденоскоп Olympus JF-1T40 | GS900200 T1,9X12 O-RING, GS900500 О-КОЛЬЦО, GS900600 T1,9X5,8 O-RING, GS900700 A1,9X23,3 O-RING, GS901100 T1,5X4,5 O-RING, GS900800 T1,9X8,8 O-RING, GS900900 О-КОЛЬЦО, GS094900 Стопора, GS0195 бочонок, GS0194 юбочка, GS0214 резиновое кольцо верхнее, MB146 Смазка силиконовая, GQ581100 Арезина, GP347500 стопор, GR173800 сопло |
| Фиброколоноскоп Pentax FC38LV | D052-SB506 O-RING C019-SD133 O-RING D052-SB527 O-RING D052-SB513 O-RING D201-U2160/65 Шкивы поворота D167-SA010 Сопло, D053-SA242 Сопло D013-SA011-B1 Резина изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло # OF-B143 Комплект уплотнительных колец # OE-C15 Набор обратных клапанов OF-B127 Набор О-образных колец |
| Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING (2.2X26) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D756-SB102 O-RING (2.3X23.7) D964-SB109 O-RING (1.6X37.8) D756-SB054 O-RING (1.3X10.5) G095-S0030 O-RING (1.5X30) D025-SB142 O-RING (2X5) D025-SB045 O-RING (1.5X18) D964-SB252 O-RING (1.2X20.5) C019-SG033 O-RING (1.5X20.5) D052-SB658 O-RING (1.78X6.07) D052-SB513 O-RING (2X16) D569-SB089 X-RING (2X12.5) D756-SA010 NOZZLE D013-SA011-B1 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING (2.2X26) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D756-SB102 O-RING (2.3X23.7) D964-SB109 O-RING (1.6X37.8) D756-SB054 O-RING (1.3X10.5) G095-S0030 O-RING (1.5X30) D025-SB142 O-RING (2X5) D025-SB045 O-RING (1.5X18) D964-SB252 O-RING (1.2X20.5) C019-SG033 O-RING (1.5X20.5) D052-SB658 O-RING (1.78X6.07) D052-SB513 O-RING (2X16) D569-SB089 X-RING (2X12.5) D756-SA010 NOZZLE D013-SA011-B1 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Видеоколоноскоп Pentax ЕС34-i10L | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING (2.2X26) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D569-SB065 O-RING (1.9X8) D756-SB102 O-RING (2.3X23.7) D964-SB109 O-RING (1.6X37.8) D756-SB054 O-RING (1.3X10.5) G095-S0030 O-RING (1.5X30) D025-SB142 O-RING (2X5) D025-SB045 O-RING (1.5X18) D964-SB252 O-RING (1.2X20.5) C019-SG033 O-RING (1.5X20.5) D052-SB658 O-RING (1.78X6.07) D052-SB513 O-RING (2X16) D569-SB089 X-RING (2X12.5) D756-SA010 NOZZLE Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Видеогастроскоп Pentax EG27-i10 | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING(2.2X26) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D756-SB102 O-RING(2.3X23.7) D964-SB109 O-RING(1.6X37.8) D756-SB054 O-RING(1.3X10.5) G095-S0030 O-RING(1.5X30) D025-SB142 O-RING(2X5) D025-SB045 O-RING(1.5X18) D964-SB252 O-RING(1.2X20.5) C019-SG033 O-RING(1.5X20.5) D052-SB658 O-RING(1.78X6.07) D052-SB513 O-RING(2X16) D569-SB089 X-RING(2X12.5) D964-SA210 AIR/WATER NOZZLE D095-SA038 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Видеогастроскоп Pentax EG29-L10 | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING(2.2X26) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D756-SB102 O-RING(2.3X23.7) D964-SB109 O-RING(1.6X37.8) D756-SB054 O-RING(1.3X10.5) G095-S0030 O-RING(1.5X30) D025-SB142 O-RING(2X5) D025-SB045 O-RING(1.5X18) D964-SB252 O-RING(1.2X20.5) C019-SG033 O-RING(1.5X20.5) D052-SB658 O-RING(1.78X6.07) D052-SB513 O-RING(2X16) D569-SB089 X-RING(2X12.5) D965-SA038 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Видеогастроскоп Pentax EG-2990zi | D201-U2165 RL шкив D201-U2160 UD шкив D964-SB018 O-RING(2.2X26) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D569-SB065 O-RING(1.9X8) D756-SB102 O-RING(2.3X23.7) D964-SB109 O-RING(1.6X37.8) D756-SB054 O-RING(1.3X10.5) G095-S0030 O-RING(1.5X30) D025-SB142 O-RING(2X5) D025-SB045 O-RING(1.5X18) D964-SB252 O-RING(1.2X20.5) C019-SG033 O-RING(1.5X20.5) D052-SB658 O-RING(1.78X6.07) D052-SB513 O-RING(2X16) D569-SB089 X-RING(2X12.5) D084-SA038-1 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло OF-B192 Набор О-образных колец для OF-B188 OF-B127 Набор О-образных колец для OF-B120 OE-C15 Набор обратных клапанов 10 шт (для OE-C12) |
| Фибробронхоскоп Olympus BF-1T60 | GH109000 А-резина, MB146 Смазка силиконовая |
| Фибробронхоскоп Pentax FB 15P | C359-SA010 Резина изгибаемой части, OF-Z11 Силиконовое масло |
| Фибродоуденоскоп Pentax FD-34V | D052-SB506 O-RING C019-SD133 O-RING D052-SB527 O-RING D052-SB513 O-RING D201-U2160/65 Шкивы поворота D016-SA034 Оболочка изгибаемой части OF-Z11 Силиконовое масло # OF-B143 Комплект уплотнительных колец # OE-C15 Набор обратных клапанов OF-B127 Набор О-образных колец |
| Видеопроцессор EPK-i7010 | Лампа ксеноновая Y1964 |

Перечень запасных частей

| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | оболочка дистального конца на Фиброколоноскоп Pentax FC-38LV, Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
|  |  | Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
|  |  | Диаметр, мм | 13 |
|  |  | Длина, мм | 100 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D013-SA011-B1 |
| 2 | оболочка дистального конца на Видеоколоноскоп Pentax ЕС34-I10l | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
|  |  | Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
|  |  | Диаметр, мм | 11,6 |
|  |  | Длина, мм | 100 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D002-SA011 |
| 3 | Оболочка дистального конца на Видеогастроскоп Pentax EG27-i10 | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
|  |  | Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
|  |  | Диаметр, мм | 9 |
|  |  | Длина, мм | 80 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D095-SA038 |
| 4 | Оболочка дистального конца на Видеогастроскоп Pentax EG29-i10 | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
|  |  | Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
|  |  | Диаметр, мм | 9,8 |
|  |  | Длина, мм | 80 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D965-SA038 |
| 5 | Оболочка дистального конца на Видеогастроскоп Pentax EG-2990zi | Назначение | Служит для обеспечения герметичности внутренних коммуникаций эндоскопа. |
|  |  | Материал | Представляет цилиндрическую трубку из вулканизованной резины, неармированная, без фитингов и не комбинированная с другими материалами. |
|  |  | Диаметр, мм | 9,8 |
|  |  | Длина, мм | 80 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D084-SA038-1 |
| Омыватели |  |  |  |
| 1 | Омыватель "вода" Фиброколоноскоп Pentax FC-38LV | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
|  |  | Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
|  |  | Диаметр грибка, мм | 2,3 |
|  |  | Высота, мм | 3,8 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D167-SA010 |
| 2 | Омыватель "вода/воздух" Видеоколоноскоп Pentax EC-3890LK | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
|  |  | Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
|  |  | Диаметр грибка, мм | 2,3 |
|  |  | Высота, мм | 3,8 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D756-SA010 |
| 3 | Омыватель "вода/воздух" Видеоколоноскоп Pentax ЕС34-I10l | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
|  |  | Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
|  |  | Диаметр грибка, мм | 2,3 |
|  |  | Высота, мм | 3,8 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D964-SA210 |
| 4 | Омыватель "вода/воздух" Видеогастроскоп Pentax EG27-i10, Видеогастроскоп Pentax EG29-i10 | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
|  |  | Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
|  |  | Диаметр грибка, мм | 2,3 |
|  |  | Высота, мм | 3,8 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D964-SA310 |
| 5 | Омыватель "вода/воздух" Видеогастроскоп Pentax EG-2990zi | Назначение | Служит для подачи воды/воздуха, для очищения внешней линзы объектива / для раздувания исследуемых полостей. |
|  |  | Материал | Представляет собой металлическую форсунку в виде грибка. |
|  |  | Диаметр грибка, мм | 1,8 |
|  |  | Высота, мм | 3,7 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | D888-SA010 |
| Уплотнительные кольца |  |  |  |
| 1 | Комплект колец на клапан отсос | Назначение | Служат для обеспечения герметичности соединения. |
|  |  | Материал | Комплект уплотнительных О-образных силиконовых колец |
|  |  | Диаметр, мм | 8,3 |
|  |  | Толщина, мм | 1,6 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | OF-B127 |
| 2 | Комплект колец на клапан вода/воздух | Назначение | Служат для разделения потоков воды/воздуха и обеспечения герметичности соединения |
|  |  | Материал | Комплект уплотнительных О-образных силиконовых колец |
|  |  | Диаметр, мм | 6,5 |
|  |  | Толщина, мм | 1,5 |
|  |  | Каталожный номер производителя* | OF-B192 |

| № п/п | Наименование МИ |
| --- | --- |
| 1 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов ENDOCLENS NSX |

Перечень запасных частей

|  | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка тестового отверстия – 1 шт. |  |
| 1.1 | Назначение: герметизация отверстия для тестирования дезинфицирующего средства тест-полосками | Наличие |
| 1.2 | Материал: резина красного цвета высокой плотности |  |
| 2 | Крышка пластиков, сетчатая -1 шт. |  |
| 2.1 | Назначение: для защиты эндоскопа от повреждения в камере моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов. | Наличие |
| 2.2 | Материал: белый пластик |  |
| 3 | Кольцо ограничительное, резиновое – 2 шт. |  |
| 3.1 | Назначение: для герметизации фильтра для фильтрации воды в магистрали | Наличие |
| 3.2 | Материал: резина высокой плотности |  |
| 4 | Сетчатый фильтр для сливного отверстия – 1 шт. |  |
| 4.1 | Назначение: для грубой фильтрации жидкостей в момент слива и наполнения камеры моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов | Наличие |
| 4.2 | Материал сетки: нержавеющая сталь, материал кольца – резина черного цвета высокой плотности |  |
| 5 | Пластиковый фильтр для фильтрации растворов в магистрали -2 шт. |  |
| 5.1 | Назначение: для грубой фильтрации растворов в магистрали моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов | Наличие |
| 5.2 | Материал: белый пластик |  |
| 6 | Корзина сетчатая, пластиковая– 1шт. |  |
| 6.1 | Назначение: для укладки клапанов эндоскопа и мелких предметов в период цикла обработки гибкого эндоскопа | Наличие |
| 6.2 | Материал: белый пластик. |  |
| 7 | Хомут винтовой, металлический – 6 шт. |  |
| 7.1 | Назначение: для герметизации гибких подводов моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов | Наличие |
| 7.2 | Материал: нержавеющая сталь |  |
| 7.3 | Размеры: диаметр - возможность изменения |  |
| 8 | Фильтр слива дезинфектанта в резервуар – 1 шт., трубка подвода к сливу (набор)– 1 шт. |  |
| 8.1 | Назначение: для грубой фильтрации раствора в момент наполнения бака для дезинфицирующего средства. | Наличие |
| 8.2 | Материал корпуса фильтра : нержавеющая сталь. |  |
| 9 | Трубка ПВХ армированная, для соединения вентиляционных портов – 1шт. |  |
| 9.1 | Назначение: для подачи воздуха через вентиляционные порты в камеру моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов | Наличие |
| 9.2 | Материал: ПВХ с армированием нейлоновыми нитями |  |
| 10 | Хомут пластиковый -10 шт. |  |
| 10.1 | Назначение: для фиксации проводов и трубок внутри моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора для гибких эндоскопов. | Наличие |
| 10.2 | Материал: пластик |  |
| 11 | Фильтр воздушный -3 шт., Переходник для фильтра воздушный -1 шт. |  |
| 11.1 | Назначение: для антибактериальной очистки воздуха, подаваемого в каналы эндоскопа | Наличие |
| 11.2 | Материал корпуса: вспененый пластик с порой 0,2 мкм |  |
| 11.3 | Размер поры 0,2 МКМ |  |
| 12 | Трубка подвода воздуха от компрессора с НЕРА фильтром и клапаном -1 шт. |  |
| 12.1 | Назначение: для транспортировки стерильного воздуха от воздушного компрессора к клапанам подключения в камере аппарата. | Наличие |
| 12.2 | Материал: Силикон, пластик |  |

Ведущий инженер по метрологии                                                                                                      А.В. Мархель