Техническое задание.

Предмет договора: Поставка изделий медицинского назначения для рентгеновского отделения.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

| № | Наименование товара | Характеристика товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка пациента (соединительная магистраль) 250 см | Трубка пациента предназначена для подсоединения к трубке насоса со стороны гнездовой части коннектора Люэра, со стороны штекерной части коннектора Люэра подсоединяется к канюле пациента. Длина трубки 250,00 см. Объем заполнения 12,50 мл | Шт. | 300 |
| 2 | Набор ангиографический | Набор стерильных изделий и оборудования, используемый для подготовки пациента к проведению рентгеновской визуализации артерий конкретной системы органов или части тела путем введения в сосуд рентгеноконтрастного средства. Как правило, включает комбинацию изделий для введения жидкости/рентгеноконтрастных средств (например, трубки, манифольд, задвижки и шприцы); катетер для ангиографии в набор не входит. Это изделие для одноразового использования. Состав набора: Шприц-колба А для контрастного вещества – 1 шт. Шприц-колба Б для физиологического раствора – 1 шт. Соединительная магистраль – 1 шт. Шип для набора – 2 шт. Объем шприца А, кубический сантиметр;^миллилитр 65 Объем шприца Б, кубический сантиметр;^миллилитр 115 Защитный колпачок (Luer) на носике шприца - наличие. Для предотвращения попадания инородных частиц. Индикаторы наличия пузырьков воздуха - наличие Для возможности визуального контроля заполняемости и подтверждения отсутствия воздуха в целях исключения рисков воздушной эмболии. Максимальное расчетное давление 350/2400 psi/кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества 10,0 мл/с. Обусловлено параметрами давления и объемом передаваемого пациенту контрастного вещества. Наружный диаметр магистрали 3,35 мм Внутренний диаметр магистрали 1,9 мм Длина магистрали 250 см. Объем заполнения магистрали 4,1 мл. Тип соединительной магистрали Т-образная. Пылезащитный колпачок со стороны прокалывающего элемента шипа – наличие. Для предотвращения травматизации медицинского персонала. Пылезащитный колпачок (Luer) со стороны соединения луер-лок шипа –наличие. Для предотвращения попадания инородных частиц. Материалы изготовления полиэтилентерефталат, не содержит латекса. Стерилизация фабричная – соответствие. Совместимость с системой для ввода контрастного вещества «Medrad Spectris Solaris», имеющейся в наличии и используемой заказчиком. Определяется моделью инъекционной системы, имеющейся в наличии у заказчика. Индивидуальная упаковка стерильная – наличие. Для обеспечения стерильности изделия и для безопасности к применению. Наличие на индивидуальной упаковке маркировки на русском языке, с указанием названия, фирмы-производителя, страны производства, номера лота, срока годности и номера Регистрационного удостоверения соответствие. Во избежание поставки некачественной и незарегистрированной медицинской продукции. Наличие регистрационного удостоверения. Остаточный срок годности не менее 12 месяцев. | Шт. | 50 |
| 3 | Набор полимерный вспомогательный | Требования к составу набора: - Соединительная магистраль, низкого давления, прямая , длиной не менее 150 см, характеристика обусловлена тем, что указанный соединитель установлен инструкциями к системе инъекционной MEDRAD, имеющейся в наличии и используемой заказчиком, не менее 1 шт. - Трубка для сбора излишков контраста, не менее 1 шт. Требования к техническим характеристикам составляющих набора: - материалы изготовления компонентов набора не содержат ЛАТЕКСА, для устранения неблагоприятного воздействия латекса на персонал и пациентов, имеющих аллергию на натуральный латекс; - максимальное расчётное давление, не менее 400psi \ 2 750 кПА , информация о параметрах давления на фабричной упаковке, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований; - предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 10,0 мл/с, требование обусловлено обеспечением безопасности пациента и корректного выполнения диагностических исследований; - фабричная стерилизация), для увеличения срока хранения изделия; - индивидуальная упаковка, стерильная. | Шт. | 300 |

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Техническая и эксплуатационная документация на медицинские изделия должна соответствовать требованиям Приказа Минздрава России от 19 января 2017 г. №11н.

Весь поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации, наличие:

- Сертификата (декларации) соответствия ГОСТ, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации;

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации);

- инструкции, содержащей сведения о показаниях и противопоказаниях, методиках применения.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключающем возможность свободного доступа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке, на упаковке должно быть указано наименование товара, наименование производителя, место и дата производства, срок годности или срок службы товара, номер регистрационного удостоверения.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства до «рабочего стола».

Ответственный за разработку технического задания:

Заведующий рентгеновским отделением       _______________________________          О.А. Петров