Приложение № 2

 к Договору №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)заменой запчастей и расходных материалов**

1. Цели оказания Услуг

Поддержание и восстановление работоспособности или исправности МО при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).

2. Требования к документам.

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

* ГОСТ Р 58451-2019 « Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»
* ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»
* ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;
* ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"
* ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения";

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3. Перечень Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики:

Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники (МО) включает следующие виды услуг:

- плановое (периодическое) техническое обслуживание;

- контроль технического состояния;

- услуги по выполнению текущего ремонта (1 и 2 группа сложности);

-услуги, осуществляемые по отдельным заявкам.

**3.1. Услуги по периодическому ТО**

3.1.1. Услуги по ТО выполняются в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.

3.1.2. Плановое ТО представляет из себя проведение настроечно-регулировочных и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование изделия в течение периода до следующего планового обслуживания.

В состав услуг по плановому (периодическому) ТО МО входит:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** |
|  |
| **1.** | **Общие положения** |
| **1.1** | Общие требования  | Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.Перечень МО, подлежащих комплексному техническому обслуживанию (приложение №1 к тех.заданию). |
|  |
| **2.** | **Техническое обслуживание**  |
| **2.1** | **Характеристики услуг** |
| **2.1.1** | Тип услуги | Обязательные |
| **2.1.2** | Периодичность  | Один раз в месяц |
| **2.1.3** | Описание  | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуги, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.Техническое обслуживание производится в соответствии с требованиями:- ГОСТ Р 58451-2019 « Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения» - ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» - ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;- ГОСТ Р 8.568-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"- ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения";Техническое обслуживание включает в себя:- систематический технический осмотр МО (визуальный осмотр МО, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей);- периодическое техническое обслуживание МО (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий);- контроль технического состояния МО (проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкости фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные, указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий). |
| **Ремонт МО** |
| **3.1** | **Характеристики**  |
| **3.1.1** | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. |
| **3.1.2** | Срок начала оказания услуг | Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования: в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте.  |
| **3.1.3** | Срок оказания услуг | при наличии запасных частей на складе Исполнителя - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента диагностики неисправности;при отсутствии запасных частей – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления на склад Исполнителя.Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. |
| **3.1.4** | Описание услуг | **-**текущий ремонт МО (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации)Текущий мелкий ремонт (1 и 2 группа) включает следующие услуги:ремонт клапанов, отсосов, замена уплотнительных колец и др. мелких расходный элементов;чистка всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению;замена сопел, продувка систем;сушка изделий, устранение люфтов, необходимая регулировка/колибровка/настройка изделия. Ремонт 3 группы включает в себя следующие виды услуг:полный или частичный демонтаж изделия;замена отдельных узлов;монтаж восстановленного изделия;восстановление работоспособности изделия после неквалифицированного ремонта, находящегося в разукомплектованном состоянии или наличия механических повреждений;проверка и настройка изделия е использованием дополнительного оборудования всех настраиваемых параметров изделия в целом.Услуги по техническому обслуживанию оборудования оказываются Исполнителем исключительно в отношении технически исправного, работоспособного медицинского оборудования.Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание предполагает оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей. Запасные части приобретаются отдельно за счет Заказчика по предварительному согласованию.Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание не предполагает:- стоимость запасных частей к медицинскому оборудованию, подлежащих замене и/или рекомендуемых Исполнителем к замене по итогам регламентного планового профилактического технического обслуживания медицинского оборудования;- обслуживание идущих в комплекте с медицинским оборудованием товаров, не поименованных в вышеприведенных таблице;- поставку расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию;Исполнитель по отдельной заявке проводит освидетельствование медицинской техники, не включённой в перечень обслуживаемого оборудования.Исполнитель по отдельной заявке осуществляет ввод в эксплуатацию оборудования, не включённого в перечень.Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: ремонт 3 группы (включая замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию).  |
| **Список запасных частей, использованных при выполнении технического обслуживания медицинской техники в 2024 г.:** |
|  | **Наименование запасных частей** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена, рублей** | **Сумма, рублей** | **Серийный номер** | **Инвентарный номер** | **Наименование МТ** | **Адрес** |
|  | Лампа TUV-30 | Шт. | 3 | 1 400 | **4 200** | 57988 | 46439 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, на передвижной платформе | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | АКБ | Шт. | 1 | 2 500 | **2 500** | 071D B 03858 | 7455359 | Электрокардиограф BTL-08 SD(кат. № С08ЕR.006v100) | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Проводник кабеля связи | Шт. | 1 | 19 200 | **19200** | 7083672 | 7453850 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса ( с питанием от 4 элементов)(МНДСП-2) | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | USB мост | Шт. | 1 | 56 000 | **56 000** | 964 | 7454724 | Регистратор носимый Кардиотехника 04 | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Зарядное устройство | Шт. | 2 | 18 666 | **37 332** | 721 | 7455854 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Лампа TUV-30 | Шт. | 1 | 1 400 | **1 400** | б/н | 17156 | Бактерицидный светильник ОБН- 150 | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Источник питания | Шт. | 1 | 41 000 | **41 000** | АС 0126 В.2 | 7456104 | Микмед 5 | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Кабель отведений | Шт. | 1 | 16 000 | **16 000** | G180313334 | 7456025 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-"Р-Д" | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Комплект небулайзер | Шт. | 2 | 2 200 | **4 400** | АА201421028206 | 20944 | Небулайзер Doctor Litе | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Лампа TUV -15 | Шт. | 3 | 1400 | **4200** | 69529 | 44958 | Рециркулятор МЕГИ | г.Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
|  | Лампа TUV-15 | Шт. | 4 | 1 400 | **5 600** | 1038347 | 46444 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, Мегидез РБОВ 909- МСК PF | г.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1038345 | 46445 | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, Мегидез РБОВ 909- МСК |
|  | Разъём BNC | Шт. | 1 | 800 | **800** | 262 | 7451566 | Аппарат УЗТ- 103 | г.Самара, ул. Агибалова,12 |
|  | Лампа TUV-15 | Шт. | 1 | 1 400 | **1 400** | б/н | 33800 | Шкаф для хранения эндоскопов | г.Самара, ул. Агибалова,12 |
|  | АКБ | Шт. | 1 | 5 600 | **5 600** | б/н | 43054 | Офтальмоскоп ручной электрический | г.Самара, ул. Агибалова,12 |
|  | Кабель отведений | Шт. | 1 | 16 000 | **16 000** | 190/08322 | 7450883 | Электрокардиограф SCILLER-АТ-1 | г.Самара, ул. Агибалова,12 |
|  | Клапан педали Castellini | Шт. | 1 | 13 000 | **13 000** | 06CBF | 7456351 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Шланг наконечника | Шт. | 1 | 23 000 | **23 000** | S1850319d71 | 37420 | Скалер Woodpecker DTE | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Лампа TUV-15 | Шт. | 5 | 1 400 | **7 000** | 62682 | 38012 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Шланг наконечника | Шт. | 1 | 23 000 | **23 000** | 03Y06698 | 36880 | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Мешки | Шт. | 5 | 250 | **1 250** | б\н | 7456335 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
| б\н | 7456337 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте |
|  | Емкость чистой воды | Шт. | 1 | 13 700 | **13 700** | 71TU1532 | 7456618 | Установка стоматологическая серии Stem Weber\Stem Weber S с принадлежностями, Continental | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Рукоятка пылесоса | Шт. | 1 | 5700 | **5700** | LR151804 | 7457188 | Unijet75 | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Шланг пылесоса | М | 1,5 | 5 400 | **8 100** |
|  | Шланг слюноотсоса | М | 1,5 | 5 400 | **8 100** | АА 367949 | 7456164 | Автономная мобильная аспирационная система Aspi-get | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
| Шланг пылесоса | М | 1,5 | 5 400 | **8 100** |
|  | Шланг турбинный | Шт. | 2 | 4 100 | **8 200** | 2021022042 | 7457057 | Установка стоматологическая Mercuru 330 (Стандарт новые) нижняя подача инструментов (Черный) | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Шланг слюноотсоса | М | 1,5 | 5 400 | **8 100** | 71СF0087 | 7456358 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Насос | Шт. | 1 | 3 100 | **3 100** | S2330106D6 | 55015 | Скалер DTE | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Мотор | Шт. | 1 | 3 900 | **3 900** | б\н | 7456337 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Картридж наконечника | Шт. | 1 | 33 200 | **33 200** | б\н | 7456272 | Пневмотурбина зуботехническая с водой PRESTO AQUA | стоматологическая п-ка, г.Самара, ул. Агибалова, 12 |
|  | Лампа бактерицидная 30W | Шт. | 6 | 1400 | **8400** | б\н | 37508 | бактерицидный светильник ОБН- 150 - 3 шт | г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
|  | Кабель отведений | Шт. | 1 | 16 000 | 16 000 | 2012 | 7452701 | Электрокардиограф ESG-9020k | г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
|  | Грудные электроды | Компл. | 1 | 4 500 | **4 500** | 361098-М2210 2730028 | 7457133 | Электрокардиограф EDAN SE-1201/Эдан Инструментс, Инк./КНР | г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
|  | Термопредохранитель 6А | Шт. | 1 | 3 500 | **3 500** | 204/09286 | 7457118 | Компрессор медицинский КМ-24 OLD15/КМ Ремеза РБ | г.Самара, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
|  | BEYAZ DIMMER светорегулятор белый 12093 4А 100W 220V 50HZ | Шт. | 1 | 3 000 | **3 000** | б\н | 7456337 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
|  | Грудные электроды | Компл. | 1 | 4 500 | **4 500** | 6444 | 7455125 | Электрокардиограф Нихонконден | Г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| **4.** | **Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)** |
| **4.1** | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. |
| **4.2** | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО.  |
| **4.3** | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
| **5.** | **Гарантийные обязательства** |
| **5.1** | Гарантийный срок качества на оказанные услуги по ремонту | Не менее 3-х месяцев |
| **5.2** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части  | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| **6.** | **Место оказания услуг** |
| **6.1** | 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр 1,2443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13443041, г. Самара, Комсомольская площадь,1446026, г. Сызрань, ул. Октябрьская,3445240, г. Октябрьск, ул. Гоголя. 25446433, г. Кинель, ул. Советская,11446433, г. Самара, ул. Олимпийская, 73или указанный адрес по месту дислокации комплекса МЕДКАР по дополнительной заявке, направленной на электронную почту Исполнителя: medtrans12@mail.ru. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Заказчика** |  | **От Исполнителя** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **От Заказчика** |  | **От Исполнителя** |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_/ |
|  |  |  |