Техническое задание на поставку

кардиорегистраторов для мониторирования к комплексу суточного мониторирования ЭКГ "Миокард-Холтер-2",  не менее 6 шт.

Место поставки товара:  г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а.

Срок и условия поставки: в течение 30 (Тридцати) дней, с даты подписания Договора

Сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, предоплата в размере 25% (Двадцати пяти) от стоимости Договора, окончательная оплата в размере 75% (Семидесяти пяти)  осуществляется по факту подписания Акта ввода в эксплуатацию в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Гарантийный срок: 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию

Источник финансирования:  собственные средства

| № пп | Параметр в соответствии с требованиями медико-технического задания | Требование медико-технического задания |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: регистрация и запись параметров ЭКГ у пациентов в условиях привычного образа жизни, эмоциональной и физической активности, для дальнейшего переноса данных на Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2" | Наличие |
| 1. | Комплектация кардиорегистратора |  |
| 1.1 | Кардиорегистратор для мониторирования | Не менее1 |
| 1.2 | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный. | Не менее 1 |
| 1.3 | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный. | Не менее 1 |
| 1.4 | Элементы питания | Не менее 2 |
| 1.5 | Сумка для кардиорегистратора | Не менее1 |
| 1.6. | Паспорт | Не менее 1 |
| 2. | Основные технические параметры |  |
| 2.1 | Разрядность АЦП | Не менее 24 |
| 2.2 | Частота дискретизации | 250 - 2000 Гц |
| 2.3 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.05 до 10 мВ |
| 2.4 | Коэффициент ослабление синфазных помех | не менее 60 Дб |
| 2.5 | Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0.05 Гц - 55 Гц | от +40% до -30% |
| 2.6 | Постоянная времени | не менее 3.2 с |
| 2.7 | Величина проникновения сигнала из канала в канал | не более 5% |
| 2.8 | Масса регистратора (без элементов питания) | не более 50 г. |
| 2.9 | Габаритные размеры регистратора | не более 55х70х20 мм |
| 2.10 | Питание регистратора | 1хАА |
| 2.11 | Число отведений | 3, 12 |
| 2.12 | Число электродов | 7, 10 |
| 2.13 | Время непрерывной регистрации | 24 – 72 часа |
| 2.14 | Время передачи данных в компьютер | 2 - 8 мин |
| 2.15 | Интерфейс связи с компьютером | USB |
| 2.16 | Детектор кардиостимулов | Наличие |
| 2.17 | Режим регистрации для новорожденных | Наличие |
| 3. | Требуемая документация |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 4. | Дополнительные требования | Наличие |
| 4.1 | Гарантия | Не менее 12 месяцев |
| 4.2 | Год выпуска | Не ранее 2024 год |
| 4.4 | Должна обеспечиваться полноценная работа в составе имеющегося у Заказчика Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2», в том числе: | Наличие |
| 4.4.1 | Записи мониторирования, полученные с вновь приобретаемого оборудования должны обрабатываться на имеющемся у Заказчика Комплексе суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2» | Наличие |
| 4.4.2 | При этом должна обеспечиваться совместная обработка и автоматическое сравнение с записями этого же пациента, полученными ранее и хранящимися в архиве Заказчика, с выделением статистически значимых отличий между записями. | Наличие |
| 4.4.3 | Записи, полученные на закупаемом оборудовании, должны автоматически обрабатываться с полным сохранением установок предыдущей (архивной) записи этого же пациента, хранящейся в архиве Заказчика, с использованием тех же названий выявленных феноменов, с автоматическим выделением новых феноменов (артефактов и т.д), отсутствующих на предыдущей записи. | Наличие |

Количество – не менее 6 шт.