Приложение № 1 к котировочной документации на поставку медицинских изделий для электрохирургии ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п |  | Характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лапаросоническая рукоятка | Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими элементами предназначена для преобразования электрических импульсов ультразвукового хирургического генератора в высокочастотные механические колебания с частотой 55,5 кГц и их передачи на лезвия инструментов-насадок ультразвукового скальпеля, которые при подобном воздействии совершают колебания в продольном направлении. Состоит из собственно рукоятки с резьбовым штоком для соединения с инструментами-насадками и гибкого изоляционного провода с прорезиненным штекером для соединения с разъемом на передней панели генератора. Цветовая метка на штекере для быстрой корректной ориентации в разъеме при подключении рукоятки к генератору. Наличие встроенного счетчика количества активаций (95 активаций). Возможность активации насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью ручного триггера на насадке и съемного адаптера к рукояти для ручной активации насадок, с билатерально продублированными кнопками активации режима минимальной и максимальной мощности, а также при помощи ножного педального привода. Наличие функции тестирования состояния рукоятки с выводом кода ошибки на дисплее генератора и специфической звуковой индикации в случае неисправности рукоятки или некорректного соединения рукоятки с прибором и инструментом-насадкой. Может использоваться с насадками диаметром 5 и 10 мм для открытой и эндоскопической хирургии. Комплектуется предохранительным колпачком для защиты резьбового штока. Поставляется нестерильной. Комплектуется 1 замком рабочей части и 1 проверочным наконечником для адекватного тестирования работоспособности рукоятки. | шт |
|  | Инструмент электрохирургический | Предназначен для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, путем подачи к тканям радиочастотной энергии. Длина инструмента 37 см Диаметр штока инструмента 10 мм Длина лигирования 22 мм Длина разреза 20 мм Вращение штока инструмента осуществляется на 359º Форма браншей - прямая Бранши открываются билатерально Бранши - полуцилиндрической формы Поставляется стерильным. | шт |
|  | Инструмент электролигирующий зажим с ножом | Инструмент электролигирующий зажим с ножом. Длина инструмента 37см Диаметр штока инструмента 5 мм, Длина лигирования 16,5 мм Длина разреза 15 мм Вращение штока инструмента осуществляется на 159 градусов, Одна из бранш имеет коническую форму для осуществления тупой диссекции тканей. Бранши открываются монолоатерально. Бранши -полуцилиндрической формы Поставляется стерильным. | шт |
|  | Инструмент электролигирующий зажим с ножом | Инструмент электролигирующий зажим с ножом. Длина инструмента 37см, Диаметр штока инструмента 5 мм Длина лигирования 20 мм Ширина раскрытия бранш 13 мм Длина разреза-18,5 мм Вращение штока инструмента осуществляется на 350 градусов Форма браншей латерально-изогнутая на 220 градусов Бранши открываются билатерально Бранши - текстурированные с керамическими ограничителями Бранши - конической формы с острым краем для тупой диссекции Поставляется стерильным. | шт |
|  | Инструмент электролигирующий с ножом | Инструмент электролигирующий с ножом. Форма инструментов – рукоятка типа ножницы Конструкция инструментов позволяет оказывать дозированное сжатие ткани с сосудом Длина инструмента 18,8 см. Угол раскрытия 28 ºС Длина заваренной «дорожки» 16,5 мм Длина разреза 14,7 мм Педальная активация лигирования Совмещение с кабелем и вилкой, имеющей необходимую маркировку для распознавания инструмента генератором. Наличие механического ножа для рассечения заваренного участка ткани. Нож активируется отдельно от заваривания специальным курком. Поставляется стерильным | шт |
|  | Инструмент электролигирующий зажим с ножом | Инструмент электролигирующий зажим с ножом. Форма инструментов – рукоятка пистолетного типа с внутренней кремальерой и возможностью вращения ствола рабочей рукой на 359 градусов. Конструкция инструментов позволяет оказывать дозированное сжатие ткани с сосудом Длина штока инструмента 18 см. Диаметр штока 13,5 мм. Изгиб браншей 14 градусов Ручная и педальная активация лигирования Совмещение с кабелем и вилкой, имеющей необходимую маркировку для распознавания инструмента генератором. Наличие механического ножа для рассечения заваренного участка ткани. Нож активируется отдельно от заваривания специальным курком. Поставляется стерильным. | шт |
|  | Насадка для биполярной коагуляции и диссекции | Насадка для биполярной коагуляции и диссекции с возможностью лигирования сосудов диаметром до 7 мм включительно. Применяется в открытых и эндоскопических хирургических вмешательствах. Длина ствола 35 см от конца браншей до кольца ротации ствола, диаметр ствола – 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Длина браншей 20 мм, форма - прямая. Ширина браншей - 5 мм. Атравматичные зубчики для лучшего захвата тканей на одной из бранш. При отсутствии активации может использоваться в качестве граспера, зажима. Встроенное лезвие. Активация с помощью кнопки ручной активации на корпусе насадки и с ножного привода (педали). Антибликовое покрытие ствола. Ограничение нагрева тканей 100С. Полимерное фактурное покрытие на верхней бранше для предотвращения налипания тканей и снижения задымления при работе. Система блокировки преждевременного пересечения тканей без их коагуляции. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопке ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга для повышения точности манипуляций насадкой. Звуковая и тактильная индикация активации режима коагуляции и полного выдвижения лезвия. Возможность визуализации хода лезвия при любом положении рабочей части относительно корпуса насадки. Возможность работы в режиме автоматической (с автоматической остановкой цикла коагуляции) и ручной коагуляции (без автоматической остановки цикла коагуляции). Возможность коагуляции при помощи одной из бранш. Может применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Предназначена для использования у одного пациента, не подлежит повторной стерилизации. Поставляется стерильной. | шт |
|  | Ножницы ультразвуковые коагуляционные | Ножницы ультразвуковые коагуляционные для открытых операций с технологией адаптации к тканям, с возможностью ручной активации. Ножницы с пластиковым корпусом и рукояткой с кольцами для пальцевого захвата, состоящей из подвижной и статичной частей, предназначенных для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве диссектора. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок ручного управления, расположенных на нижней стороне насадки, и с помощью ножного привода (педали). Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия для более совершенного контроля качества гемостаза. Общая длина ствола 9 см от конца лезвия до кнопки ручного управления MAX. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, коническая, изогнутая, для улучшения визуального контроля кончика инструмента. Длина активной бранши (лезвия) 16 мм. Пассивная бранша имеет пластиковую накладку белого цвета с насечками для улучшения фиксации ткани. Ствол инструмента выполнен из алюминия и минимизирует нагревание насадки. Наличие резиновых прокладок по внутреннему диаметру колец и на кнопках ручной активации, препятствуют скольжению и способствуют комфортному захвату инструмента в руке хирурга. Наличие зазора при полном сжатии колец обеспечивает контролируемую компрессию. Наличие резьбового разъема для соединения с облегченной лапаросонической рукояткой. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Комплектуются замком рабочей части и вспомогательной резиновой муфтой для монтажа насадки. Могут применяться у пациентов с электрокардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». | шт |
|  | Ножницы коагуляционные | Ножницы коагуляционные с пистолетной рукояткой для открытых и эндоскопических операций, с ручной активацией. Предназначены для одновременного рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. При отсутствии активации могут использоваться в качестве граспера, зажима. Частота колебания титанового лезвия ножниц в продольном направлении 55,5 кГц. Возможность активации насадки с помощью кнопок включения в минимальном и максимальном режимах мощности, расположенных на передней поверхности корпуса насадки для быстрого доступа, и с помощью ножного привода (педали). Корпус рукоятки имеет встроенный механизм тактильной и звуковой индикации полного сведения бранш. Наличие системы обратной связи с генератором и контроля температуры активного лезвия насадки, посредством генератора G11 (Джен Илевен), для повышения эффективности и скорости работы инструментом, а так же снижения уровня латерального повреждения тканей. Наличие дополнительного звукового сигнала, оповещающего о начале повышения температуры активного лезвия, для более совершенного контроля качества гемостаза. Ствол с антибликым покрытием. Длина ствола 36 см от конца активной бранши до кольца ротации. Диаметр ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при помощи ротационного кольца, расположенного на стыке ствола и рукоятки насадки (для быстрого доступа при помощи одной руки) - облегчает визуализацию и доступ к оперируемой ткани. Индикатор длины 5 мм на обеих боковых сторонах пассивной бранши. Наличие резьбового разъема для соединения с лапаросонической рукояткой. Пистолетная рукоятка сведения браншей. Наличие резиновых прокладок на внутренней стороне рукоятки сведения браншей, кнопках ручной активации и ротационном кольце, препятствующих скольжению и способствующих комфортному размещению руки хирурга. Рабочая часть состоит из активной (лезвие) и пассивной браншей. Активная бранша титановая, с покрытием для снижения степени налипания, изогнутая, для улучшения визуализации рабочего пространства, имеет в сечении шестигранную форму. Выпуклая и изогнутая поверхности, а также проксимальная часть активной бранши предназначены в основном для коагуляции тканей.Острые верхняя и нижняя грани, а также дистальная часть активной бранши (кончик) служат для рассечения тканей.Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с насечками для эффективной работы с тканями. Комплектуются замком рабочей части. Предназначены для использования у одного пациента, не подлежат повторной стерилизации. Поставляются стерильными. Могут применяться у пациентов с кардиостимуляторами. Совместимы с генератором GEN11 при помощи специального адаптера насадок «Гармоник». | шт |
|  | Одноразовая ручка - держатель | Одноразовая ручка - держатель с ручным управлением для проведения электрохирургических операций, со сменным электродом типа «лезвие» и неразъемным кабелем с коннектором типа «Valleylab». Имеет шестиугольную систему блокирования вращения электрода. Силиконовое кольцо для предотвращения протечки жидкости и защиты от поражения электрическим током. Слышимый "щелчок" кнопок для получения информации об активации. Длина ручки - держателя 145 мм. Посадочное место для электрода: 2,38 мм (3/32”). Материал ручки - держателя: высокопрочный пластик. Не содержит латекс. Вес ручки - держателя 70 гр. Подсоединение к аппарату: кабель с трех-штырьковым коннектором типа «Valleylab». Кабель: трехжильный, с повышенной гибкостью. Длина кабеля 320 см. Электрод в комплекте: одноразовый сменный. Электрод-лезвие длиной 70 мм. Толщина лезвия 0,5 мм. Ширина лезвия 2,3 мм. Длина активной не изолированной части электрода. 26 мм. Материал электрода - нержавеющая сталь. Изоляция - высокопрочный пластик. Совместима с ручками-держателями, с посадочным местом 2,38 мм (3/32”). Имеет шестиугольную систему блокирования вращения электрода. Индивидуальная упаковка в герметично запаянный бумажный пакет. | шт |
|  | Одноразовый нейтральный электрод | Одноразовый нейтральный электрод для электрохирургических операций, с двойным контролем отрыва, системой мониторинга эффективности контакта для исключения ожогов пациента. Гель: гидрогель. Материал электрода: непроницаемый для жидкости пенопласт на полиэтиленовой основе. Размер электрода: 202 мм х 101 мм. Общая поверхность: 204 кв.см. Активная поверхность: 118 кв.см. Подсоединение к кабелю: Две алюминиевые контактные площадки. Размер контактной площадки (для каждой): ширина (каждого) 10 мм – длина 33 мм. Контактное сопротивление электрода: 14 Ом. Продукция не содержит латекс. | шт |
|  | Кабель соединительный биполярный | Кабель для пластин пациента многоразовый соединительный. Для двухсекционных пластин пациента. REM-разъем на генераторном конце (прямоугольник со штекером в центре) и соединительная клипса для крепления к пластине пациента. Кабель не менее 4 м. | шт |
|  | Ножницы электрохирургические гибридные | Многофункциональный электрохирургический инструмент с ультразвуковым и биполярным энергетическим воздействием одновременно для одновременной коагуляции и рассечения ткани. Предназначен для всех видов электрохирургических воздействий, включая рассечения тканей, остановку кровотечений и электролигирование крупных кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и тканевых структур при хирургической мобилизации, путем подачи к тканям энергии. Инструмент предназначен для создания надежного гемостаза в сосудах во время хирургической мобилизации органов. Форма инструментов – фронтальная рукоятка рукоятка пистолетного типа с внутренней кремальерой и возможностью вращения ствола рабочей рукой. Длина штока инструмента 35 см. Диаметр штока 5 мм. Инструмент электролигирующий с ножом однократного применения. Поставляется стерильным. | уп |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма ромбовидная, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-100 мм Размер рабочей части - 4,76 х 0,2(± 5%)мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма круг, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-100 мм Диаметр рабочей части -6,35 (± 5%)мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма парус, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-141 мм Размер рабочей части -парус 12 х 23(± 5%)мм, проволока 0,3мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма парус, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-141 мм Размер рабочей части - парус 20 х 23(± 5%)мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма парус, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-141 мм Размер рабочей части - парус 15 х 23(± 5%)мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма круг, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-142 мм Диаметр рабочей части – 7,54(± 5%)мм, проволока 0,3мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма шарик Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-100 мм Диаметр рабочей части – 3(± 5%)мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма шарик Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-100 мм Диаметр рабочей части – 5(± 5%)мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма шарик Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-100 мм Диаметр рабочей части – 3(± 5%)мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма парус, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-140 мм Размер рабочей части - парус 19мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма парус, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-135 мм Размер рабочей части - парус 13мм, проволока 0,2мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование | шт |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма круг, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-50 мм Диаметр рабочей части – 6,35(± 5%)мм Материал рабочей части- нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование Не менее 2 шт в упаковке | уп |
|  | Электрод для рассечения и коагуляции ткани | Электрод для рассечения и коагуляции ткани, форма ромбовидная, петлевой Диаметр штекера для подключения к держателю электродов- 1,6 мм Общая длина включая штекер и рабочую часть-50 мм Размер рабочей части – 4,76(± 5%)мм Материал рабочей части - нержавеющая сталь Метод стерилизации-автоклавирование Не менее 2 шт в упаковке | уп |

В случае если медицинские изделия приобретаются для применения с используемым Заказчиком оборудованием/инструментами, в настоящем Техническом задании могут указываться производитель, марка либо строгие значения параметров (для соблюдения преемственности между оборудованием и технологиями, применяемыми Заказчиком, и закупаемым товаром).

| 1. Начальная (максимальная) стоимость товара: согласно Расчету начальной (максимальной) цены. |  |
| --- | --- |
| Стоимость товара включает: налоги, стоимость тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения договора. |  |
| 2. Требования к товарам: |  |
| Требования к качеству товара | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и характеристикам обязательным законодательным требованиям к данному товару и сопровождаться документами, подтверждающими это соответствие. Медицинские изделия должны иметь регистрационные удостоверения. Товар должен быть новым (товаром, который не был в эксплуатации, в ремонте, в т.ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). |
| Требования к упаковке товара | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия и сроки поставки товара: – товар поставляется в заводской упаковке; – поставка товара осуществляется в течение максимум 180 рабочих дней (в зависимости от наличия на складе поставщика) с момента подачи заявки Покупателем (конкретный срок указывается в подписываемом Сторонами договоре). |  |
| 4. Место поставки товара: - г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 25, этаж 1, - г. Уссурийск, пр-т Блюхера, д.10, здание аптеки, 1 этаж. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 45 календарных дней с даты поставки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров: Товар должен соответствовать по качеству и характеристикам обязательным законодательным требованиям к данному товару и сопровождаться документами, подтверждающими это соответствие. Медицинские изделия должны иметь регистрационные удостоверения. |  |