Техническое задание

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения , установленного в подразделениях ЧУЗ "РЖД-Медицина" Г.Вологда"

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА"

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД 2 | Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя) | Инструкция по заполнению характеристик (значений показателей) в заявке | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения, установленного в подразделениях ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" | 33.12.2 | Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения, установленного в подразделениях ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" в соответствии с Приложением №1,2,3 к Техническому заданию | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Условная единица |

Техническое задание на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения , установленного в подразделениях ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БОЛЬНИЦА "РЖД-МЕДИЦИНА" (далее - ТО) медицинского оборудования (далее — МО)

1) ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

2) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

3) ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники

4) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

5) ГОСТ Р 50326-2020 Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

6) Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

7) Техническая и эксплуатационная документация производителя (изготовителя) МИ.

Требования к наличию разрешительных документов.

1.1. документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления деятельности (лицензии) в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 г. № 278 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)», на следующие выполняемые работы, оказываемые услуги:

- Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

или

документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления деятельности (лицензии) в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также в  соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.01.2022 г. № 45 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности») на выполняемые работы, оказываемые услуги:

- Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).

1.2. документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника закупки специального разрешения на право осуществления деятельности (лицензии) в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,  а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2023 г. № 1332 “О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)”, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. № 2129 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации») (далее – Постановление), включая следующие виды выполняемых работ и оказываемых услуг:

В части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) следующих групп медицинских изделий Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

вспомогательные и общебольничные медицинские изделия;

медицинские изделия для in vitro диагностики;

2. Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

радиологические медицинские изделия (в части оборудования для рентгенографии и рентгеноскопии);

Техническому обслуживанию подлежат медицинские изделия, в том числе находящиеся в эксплуатации, в гарантийный период, в запасе, на хранении, на консервации в медицинской организации, на дому у пациентов или размещенные на транспортных средствах.

2. Состав оказываемых услуг определяется эксплуатационной, технической и нормативной документацией, техническим состоянием и степенью износа медицинских изделий (согласно Приложения № 1).

3. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

3.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг специалистами, соответствующими требованиям к квалификации персонала, указанным в Постановлении Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2129.

Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими документами.

4. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

4.1  Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора, до начала оказания услуг, должен предоставить перечень средств технического оснащения (в том числе СИ и ИО), применяемых при предоставлении услуг по ремонту. Допускается применение аналогов данных средств технического оснащения, не уступающих по характеристикам, указанным в эксплуатационной и технической документации.

4.2. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов оказываемых услуг по ремонту.

4.3. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.

4.4. Перечень технического оснащения должен соответствовать требованиям указанным в действующем положении о лицензировании (Постановление Правительства РФ № 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения, в части:Радиологические медицинские изделия (в части рентгеновского оборудования для компьютерных томографов и ангиографии)) При изменениях в перечне средств технического оснащения Исполнитель обязан уведомить Заказчика об изменениях, в срок не более 5 дней со дня получения сведений о таких изменениях.

5. Требования к обеспечению качества услуг по ремонту, диагностике и техническому обслуживанию медицинских изделий.

5.1. Оказание услуг должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

5.3. Гарантийные сроки на оказание услуг:

Гарантийный срок на услугу исчисляют с даты завершения оказания услуг указанной в акте сдачи-приемки оказанных услуг и журнале технического обслуживания медицинского оборудования.

5.4. Проведение инструктажа медицинского персонала Заказчика по правилам эксплуатации медицинского изделия; доведение до персонала Заказчика сведений о технических возможностях медицинской техники при ее использовании в лечебно-диагностическом процессе, один раз в течение действия договора

6. Требования к организации и порядку оказания услуг по ремонту , диагностике и техническому обслуживанию медицинских изделий

6.1. Оказание услуг должны выполняться Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика.

6.2. Исполнитель по условиям данного договора должен проводить следующие виды услуг:

- периодическое ТО;

- техническое диагностирование;

- ремонт МИ;

- внеплановое ТО;

- обновление программного обеспечения и установка опций;

- контроль технического состояния (КТС);

- монтаж/демонтаж и наладка МИ:

6.3. Периодическое техническое обслуживание проводится в соответствии с графиком технического обслуживания, предоставленным Исполнителем в течение 5 рабочих дней в письменном виде со дня подписания договора и утвержденном Заказчиком в течение 3 дней. Периодическое техническое обслуживание проводится строго в указанное в графике время и включает в себя все перечисленные услуги. На все оказанные услуги должен оформляться акт выполненных работ в день проведения услуг. Все акты должны быть подписаны материально-ответственными лицами или заведующими отделениями. Копии всех составленных актов должны не позднее следующего рабочего дня за днем проведения услуг быть переданы в отдел ОМТС. Перенос сроков, указанных в графике возможен только при письменном согласовании обоих сторон. Периодическое техническое обслуживание включает в себя:

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления на внутренних поверхностях корпуса изделия и его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- чистка, смазка и, при необходимости, переборка основных механизмов и узлов;

- удаление следов коррозии и окисления с наружных поверхностей изделия;

- подкраска очищенных от коррозии оголенных мест на наружных и внутренних поверхностях корпусов, кожухов, панелей и т.п.;

- затяжка всех ослабленных крепежных элементов, уплотнений, сальников и т.п.;

- полная комплексная настройка и регулировка изделий.

Форма предоставления Исполнителем  графика технического обслуживания, где

-Наименование оборудования/Марка/модель/производитель/заводской номер/инвентарный номер/месторасположение из Приложения №1к Техническому заданию (Список медицинского оборудования, передаваемого на ремонт и техническое обслуживание)

- Исполнитель /ФИО/, согласно предоставленных документов на штатных/внештатных сотрудников Исполнителя

- Периодичность проведения ТО МИ: дата, согласно действующей документации на МИ и Приложению №2

к Техническому заданию (Регламентированный перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень оказываемых услуг, выполняемых специалистами сервисной организации).

| № | Наименование оборудования/Марка/модель | Заводской/инвентарный номер | Месторасположение МИ | Исполнитель /ФИО/ | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичность проведения ТО МИ: дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | ФИО | V V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4. Техническое диагностирование в случае отказа оборудования.

- срок выезда специалиста для проведения технического диагностирования составляет 3 часа.

По результатам технического диагностирования составляются дефектные ведомости на медицинские изделия, пришедшие в негодность, или ведомости (акты), определяющие конкретную неисправность, необходимые для ее устранения работы. Копии всех составленных актов должны не позднее следующего рабочего дня за днем проведения услуг быть переданы в отдел, указанный в Договоре и ответственный за данный вид оборудования. Количество вызовов в сутки для проведения технического диагностирования неограниченно.

6.5. Ремонт медицинского изделия - комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей. Количество вызовов в сутки для проведения ремонта медицинских изделий неограниченно.

В случае возможности устранения неисправности медицинских изделий после технического диагностирования без использования запасных частей, Исполнитель должен приступить к ремонту медицинских изделий сразу после определения неисправности.

Заказчик вправе обратиться к другим организациям с просьбой о предоставлении коммерческих предложений, если его не удовлетворяет предоставленное коммерческое предложение Исполнителя и произвести закупку сам.

6.6 Внеплановое ТО - часть мероприятий по техническому обслуживанию медицинских изделий, которая выполняется до сроков периодического (планового) технического обслуживания в случае необходимости. Требования по проведению внепланового ТО предъявляются Заказчиком к Исполнителю по результатам проведения Исполнителем контроля технического состояния. Контроль технического состояния - проверка соответствия значений параметров и характеристик медицинских изделий требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации. Количество вызовов на проведения контроля технического состояния в сутки не ограничено. Требования для проведения контроля технического состояния Заказчик имеет право предъявить Исполнителю в случае любого подозрения на недобросовестное исполнение обязательств по проведению планового ТО и в течение всего времени действия договора. Исполнитель в течение 1 (одного) дня со дня поступления заявки на проведение внепланового ТО должен согласовать с Заказчиком время проведения контроля технического состояния медицинских изделий в присутствии представителя Заказчика и при получении неудовлетворительных показателей в течение 3 (трех) дней со дня проведения контроля технического состояния медицинских изделий провести полное внеплановое ТО медицинских изделий в независимости сроков проведения планового ТО.

6.7 Контроль технического состояния (КТС)- проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

По окончании монтажных и пуско-наладочных работ проводятся следующие мероприятия:

-контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности изделия и, в необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной

документации. Результаты испытаний оформляются протоколом;

-обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации изделия с оформлением соответствующей записи в акте сдачи-приемки работ.

Периодический контроль технического состояния включает в себя:

-проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

-проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и блокировок;

-контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

-проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

-проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

-инструментальный контроль основных технических характеристик;

-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания

7. Заказчик для выполнения Исполнителем оказания услуг по ремонту обязан обеспечить выполнение следующих организационных мероприятий:

- Перед началом оказания Исполнителем услуг проведение соответствующих инструктажей: - вводный инструктаж по охране труда (п. 46.4 глава 46 Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 №903 «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»);

- первичный инструктаж по охране труда;

- назначить ответственное лицо за исполнение договора (п. 5.2 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения), ведение журнала ТО (п. 5.6.4 ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»)

- Согласовать дату оказания услуг по договору.

- при необходимости, Заказчик предоставляет представителям Исполнителя дополнительные и/или специальные средства защиты, если это требуется для обеспечения безопасности проведения оказания услуг.

- Предоставить на склад Заказчика запсные части, в полном объеме, с оформлением акта приема-передачи, подписанным сторонами.

8. Требования к месту, срокам оказания, порядку сдачи и приемки услуг.

8.1. Срок оказания услуг: Оказание услуг осуществляется с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г..

Время работы инженеров в период оказания услуг  на территории заказчика:

Ежедневно, включая выходные и праздничные дни, круглосуточно.

8.2. Место оказания услуг:

- 160860, г. Череповец,  Комсомольская ул., 45

8.3. Сдача-приемка оказанных услуг производится в соответствии с условиями Договора.

8.4. Исполнитель направляет Заказчику в течение 3 рабочих дней акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма акта предоставляется Исполнителем), с подписями материально-ответственных лиц, либо замечаниями с их стороны, в случае претензий к оказываемым услугам.

Приложение №1 - Список медицинского оборудования, передаваемого на ремонт и техническое обслуживание.

Приложение №2 - Регламентированный перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень оказываемых услуг, выполняемых специалистами сервисной организации).

Приложение №1

к Техническому заданию

Список медицинского оборудования, передаваемого на ремонт и техническое обслуживание

| Наименование МИ/Модель(марка) | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения/класс потенциального риска | Страна происхож дения | Серийный номер | Год выпуска | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» | ООО "Нейрософт" | РЗН 2015/3040/2а | Россия | 1367 NX | 2018 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Стоматологическая установка KaVo Estetetica E30 | "КаВо Дентал ГмбХ" | ФСЗ 2012/13462/2а | Германия | 10115952 | 2023 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Шкаф сухожаровой ГП-40 | АО "ГРПЗ" | ФСР 2011/10267/2а | Россия | 701 | 2001 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Облучатель-рециркулятор медицинский СH111-115 | "Джиангсу Дэнгуан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд." | ФСЗ 2010/07193/2а | Китай | б/н | 2015 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Фотометр КФК-2 | ОАО "Загорский оптико-механический завод" | ФСР 2010/07041/2а | Россия | 8310004 | 1985 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02П | ООО ЭМКО | ФСР 2011/11083/2а | Россия | 361264 | 2000 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Анализатор мочи с принадлежностями Н-100 | "Дижуй Индастриал Ко. Лтд" | РЗН 2015/2490/2а | Китай | 0667 | 2015 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Мамографическая установка «Классик» PLANMED Sophi Classik | "Планмед Ой" | РЗН 2016/4823/2б | Финляндия | 3142 | 2007 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Аппарат флюорографический цифровой Проматрикс-РП | АО "РЕНТГЕНПРОМ" | ФСР 2010/09811/2б | Россия | Э9033473 | 2016 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Холодильник комбинированный лабораторный «Позис» ХЛ-250 | АО "ПОЗиС" | РЗН 2016/4043/2а | Россия | 223 TV20002020 | 2020 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Анализатор биохимический CLIMA МС-15 | "РАЛ Текника пара эль Лабораторио, С.А." | РЗН 2014/2054/2а | Испания | 2036 | 2012 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Проявочная машина Kodak Medical X-ray 102 | "Кэарстрим Хэлс, Инк." | ФСЗ 2009/05826/2а | США | 117510-16/10-10769 | 2013 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |
| Аппарат низкочастотный Амплипульс-5 БР | ООО "НПФ "Электроаппарат" | ФСР 2011/11901/2а | Россия | 183 | 2002 | г. Череповец, ул. Комсомольская, д.45 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Регламентированный перечень оказываемых услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень оказываемых услуг, выполняемых специалистами сервисной организации).

| № п/п | Наименование МИ | Наименование услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спирометр компьютерный «Спиро-Спектр» | Проверка комплектности Внешний осмотр, проверка установки разъемов и кабелей, удаление загрязнений с поверхности корпусов с помощью влажной ткани. Проверка вместимости и герметичности устройства нагнетания воздуха (калибровочного шприца) Контроль метрологических характеристик; - Проверка диапазона и погрешности измерения объемной скорости воздуха - Проверка диапазона и погрешности измерения объемов воздуха Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 6 месяцев в период действия контракта |
|  | Стоматологическая установка KaVo Estetetica E30 | Визуальный контроль (осмотр) оснащения медицинского электрического прибора или системы Проверка доступных снаружи предохранительных устройств по номинальным параметрам Проверить, соответствует ли главный предохранитель на главном выключателе установки заданны м номинальным параметрам Визуальный контроль и оценка состояния медицинских изделий и принадлежностей: -Устойчивость аппарата -Целостность частей обшивки и корпуса (трещины, изломы) -Работоспособность несущих систем на сторонах врача и ассистента, стоматологических ламп и дисплея (тормоза, регулировка высоты и т.д.) -Состояние шлангов инструментов и отсасывающих шлангов -Состояние всех встроенных рабочих частей -Состояние мембранной клавиатуры -Состояние резьбы для крепления наконечников на насадке для удаления зубного камня -Состояние стоматологической лампы -Герметичность корпуса установки -Состояние сетевых подключений заказчика -Состояние систем подачи воздуха и воды -Отсутствие повреждений смотрового стекла и корпуса камеры ERGOcam -Срок использования установленного в BS баллона с водой не истек Проверка читаемость и полноту указаний по технике безопасности Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 6 месяцев в период действия контракта |
|  | Шкаф сухожаровой ГП-40 | Внешний осмотр целостности лакокрасочного покрытия (при необходимости восстановление лакокрасочного покрытия) - ежемесячно. Проверка органов управления, защиты, контроля индикации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов - ежемесячно. Проверка целостности сетевых и заземляющих проводов - ежемесячно. Замена предохранителя, сетевых шнура и вилки – по мере необходимости. Контроль работы вентилятора - ежемесячно. Затяжка всех ослабленных крепежных элементов - ежемесячно. Очистка вентиляционных отверстий – 1 раз в 3 месяца. Проверка температурных режимов работы стерилизатора на соответствие техническим данным - ежемесячно. Проверка времени нагрева стерилизатора на соответствие техническим данным - ежемесячно. Замена отработавших ресурс деталей оригинальными запасными частями – по мере необходимости. Обучение медицинского персонала, обслуживающего данное оборудование – по мере необходимости. Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в период действия договора |
|  | Облучатель-рециркулятор медицинский СH111-115 - Армед | Проверка технического состояния Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  |  | Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и покручивании вблизи мест заделки без приминения специальных инстументов и оборудования Визуальный осмотр шнура на наличие разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы Осмотр штырей сетевой вилки на наличие изогнутости Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в полгода период действия договора |
|  | Фотометр КФК-2 | Проверка показаний СКНП по контрольным светофильтрам К-1 и К – 2 Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Анализатор показателей гемостаза АПГ4-02П | Дезинфекция измерительных ячеек прибора Проверка внешнего вида прибора путем визуального осмотра Опробование прибора Определение диапозона измерения времени коагуляции образца Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Анализатор мочи с принадлежностями Н-100 | Проверка внешнего вида прибора путем визуального осмотра окна вывода данных и функциональных кнопок Техобслуживание разъема для подключения постоянного тока, проверить что на анализатор подается правильное напряжение Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Мамографическая установка «Классик» PLANMED Sophi Classik | Внешний осмотр, очистка от пыли Проверка вентиляторов охлаждения рентгеновского излучателя Проверка вентиляторов охлаждения компьютеров Очистка поверхности детектора Проверка прижимного устройства Проверка подшипниковых направляющих кронштейна рентгеновского излучателя Проверка коллиматора и очистка зеркала Проверка корректности работы аварийных кнопок Проверка состояния компрессора и всех частей, входящих в непосредственный контакт с пациентом Проверка состояния элементов питания клавиатуры и мыши Проверка состояния аккумуляторных батарей ИБП Проверка крепления к поверхности пола Просмотр и анализ лога ошибок Проверка механических перемещений на отсутствие люфтов, вибраций и шума Очистка вентиляторов охлаждения Проверка эффективности вентиляторов охлаждения Полная программа калибровки цифрового детектора Инструментальный контроль и настройка основных технических характеристик: - точность выполнения установок анодного напряжения; - точность выполнения установок силы анодного тока очистка и при необходимости смазка механизмов и узлов устройства для стереотаксической автоматической биопсии; - проверка состояния узлов заземления, кабелей, соединительных проводников, других коммутирующих устройств; - проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок Устранение неисправностей, не требующих замены запасных частей Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Аппарат флюорографический цифровой Проматрикс-РП | Проверка и регулировка срабатывания концевых выключателей подъемника Проверка и регулировка легкости перемещения двери, устранение причин заедания Очистка привода двери от загрязнений Проверка и регулировка концевых выключателей цривода двери, их замена при необходимости Проверка состояния фрикциона полиуритановых дисков привода двери. Замена при необходимости Проверка на износ и регулировка перемещения каретки подъемника | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  |  | Проверка на целостность заземления и правильность подключения его Калибровка КРЦ | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  |  | Проверка и подтягивание резиновых уплотнений на излучателе Проверка на электрическую прочность трансформаторного масла и его замена при необходимости Проверка и регулировка регулируемых опор рамы основания, платформы для пациента Измерение радиационного выхода рентгеновского излучателя Проверка радиационной защиты: мощность дозы на рабочем месте персонала группы А — не более 13 мкГ р/ч Обслуживание УРП, АРМ Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в период действия договора, в соответствии с графиком |
|  | Холодильник комбинированный лабораторный «Позис» ХЛ-250 | Производятся регулировочные работы (устранение касания трубопроводов, регулировка двери Необходимо проводить контроль состояния холодильника путем визуального осмотра на технические повреждения Проведение испытания по контролю состояния холодильника в «холодной» и «теплой» точках, в следствии для проверки коллибровки контроллера Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 6 месяцев в период действия договора |
|  | Анализатор биохимический CLIMA МС-15 | Общий осмотр прибора, проверка работоспособности Проверка состояния кабелей, соединений, контактов Очистка от пыли внутренних частей Смазка узлов миксера Проверка работы лампы Проверка и очистка оптической системы Проверка работы дисплея, клавиатуры, принтера, термостата Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Проявочная машина Kodak Medical X-ray 102 | Проверка чистоты, комплектности, отсутствия повреждений Необходимо производить тщательную чистку бака аппарата Проверка электрического кабеля путем визуального осмотра Проверка датчика пленки Проверка водяного фильтра Занесение информации в журнал технического обслуживания | 1 раз в 3 месяца в период действия договора |
|  | Аппарат низкочастотный Амплипульс-5 БР | Проверка состояния лакокрасочных и гальванических покрытий; Проверка состояния монтажа аппарата и его составных частей, при этом проверяют крепление составных частей, состояние контактов, паек, отсутствие сколов и трещин на деталях из пластмассы, удаляют грязь и коррозию Занесение информации в журнал обслуживания | 1 раз в 6 месяцев в период действия договора |