Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).
Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),
- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).
Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!
	Наименование организации (ИП)
	

	Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора
	

	Действует на основании
	Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г.

	Вид документа приема-передачи товара
	Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12

	Вид налогообложения
	НДС __%  или не облагается на основании ___ НК РФ

	Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по предмету закупки:

- фармацевтическая деятельность;

- деятельность в сфере обслуживания и ремонта медицинской техники; 

- деятельность в сфере пожарной безопасности;

- иная лицензируемая деятельность…
	Лицензия №____ от _____г.

(или регистрационный № в Едином реестре лицензий) 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека). 

Срок поставки Товара: в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты заключения Договора.

	№ п/п
	Наименование 
	Наименование параметра
	Описание (характеристики) товара,

удовлетворяющие потребности Заказчика

	1
	Цистоскоп жесткий Hopkins, типоразмер:

направление наблюдения 30°, диаметр 4 мм,

длина 30 см

Артикул 27005 BA
	Описание
	Цистоскоп жесткий, направление наблюдения 30°.
Встроенный фиброволоконный световод.

Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики.

Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ.

Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf.

Маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы.

Цветовая маркировка направления наблюдения оптики.

На оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики.

Сапфировое стекло на дистальном конце оптики.

Анти-рефлексное внутреннее покрытие.

Конструкция оптики предназначена для соединения с байонетными замками оптических обтураторов, рабочих элементов, телескопических мостиков, адаптеров KARL STORZ.

	
	
	Характеристики
	Поле зрения ………………………………… 68°

Угол направления наблюдения …………… 30°

Максимальный диаметр рабочей части …... 4,05 мм

Рабочая длина ………………………………. 300 – 304 мм

	
	
	Стерилизация
	Стерилизация паром при температуре 134 °С, давлении 2 атм, экспозиции 5 минут.

	
	
	Производитель
	«Карл Шторц СЕ и Ко. КГ», Германия

	
	
	РУ
	№ РЗН 2023/20093 от 17.04.2023 г.

	2
	Механизм отклоняющий, с рычагом управления ALBARRAN с 1 рабочим каналом, с фиксатором

Артикул 27026 E
	Описание
	Отклоняющий механизм c рычагом управления по ALBARRAN.

	
	
	Характеристики
	Фиксатор положения.
Инструментальный канал с закрывающимся входом - 1 шт.
Для зондирования с тубусами цистоуретроскопов размером 19-25 Шр.

Поворотный замок для тубуса цистоуретроскопа и оптики.

Пропускное отверстие инструментального канала при использовании тубуса 19 ………………..………. 5 Шр

Пропускное отверстие инструментального канала при использовании тубуса 20 ………………..………. 6 Шр

Пропускное отверстие инструментального канала при использовании тубуса 22 ………………..………. 9 Шр

Пропускное отверстие инструментального канала при использовании тубуса 25 ………………..………. 10 Шр.

	
	
	Производитель
	«Карл Шторц СЕ и Ко. КГ», Германия

	
	
	РУ
	№ РЗН 2024/23060 от 05.07.2024 г.


Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
3. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.
4. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.
