Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (с активатором свертывания) 6мл 13*100мм | шт | 45000 | 7,02 | 315 900,00 |
|  | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТА К3) 4мл 13*75мм | шт | 33000 | 7,14 | 235 620,00 |
|  | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой цитрат натрия 3,2% 4,5мл 13*100мм | шт | 8000 | 8,77 | 70 160,00 |
|  | Игла двусторонняя зеленая 0,8мм*0,38мм (21G*1 1/2) | шт | 40000 | 4,82 | 192 800,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | 814 480,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |  |  |  |

| 2. Требования к товарам. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирка вакуумная | Размер не менее 6мл 13*100мм Вакуумная пробирка стерильна, закрыта крышкой красного цвета и содержит вакуумное разрежение, что позволяет производить процедуру взятия крови непосредственно в пробирку. Материал пробирки: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Защитный колпачок: пластиковый высотой не менее 18 мм (цвет крышки в соответствии с ГОСТ ISO 6710−2011) Материал для исследования: Сыворотка Назначение: Данные пробирки предназначены для проведения биохимических, иммунологических и серологических исследований, а также используются для хранения биоматериала. Наполнители: Сухие кристаллы SiO2 (диоксид кремния) Параметры центрифугирования: Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин. Время свертывания крови: 10−15 мин. Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: 0ºС-37ºС Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% | 45000 |
|  | Пробирка вакуумная | Размер не менее 4 мл 13*75мм Вакуумная пробирка стерильна, закрыта крышкой фиолетового цвета и содержит вакуумное разрежение, что позволяет производить процедуру взятия крови непосредственно в пробирку. Материал пробирки: ПЭТ (полиэтилентерефталат) Защитный колпачок: пластиковый высотой не менее 18 мм (цвет крышки в соответствии с ГОСТ ISO 6710−2011) Материал для исследования: Цельная кровь Назначение: Данные пробирки предназначены для проведения клинических гематологических исследований, а также тестов молекулярной биологии (таких как ПЦР) Наполнители: К3 ЭДТА — Калиевая соль, этилендиаминтетрауксусная кислота Условия эксплуатации и хранения: Рабочая температура: 0ºС-37ºС Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Параметры центрифугирования: Рекомендуемая скорость центрифугирования: 3500 об/мин. Максимальная скорость центрифугирования: 5000 об/мин | 33000 |
|  | Пробирка вакуумная | Размер не менее: 4,5мл 13*100мм Пробирка из полиэтилентерефталата. Крышка пробирки из полиэтилена (без резьбы), цветовая кодировка крышки –голубая, с углублением из бромбутилкаучука, длина крышки не более 19 мм, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из бромбутилкаучука (обладает кровоотталкивающими свойствами), серая, длиной 10 мм, с выемкой в центре 4,5 мм. Крышка пробирки состоит из безрезьбовой резиновой пробки, фиксирующейся в пластиковом колпачке зубчатым креплением. Полностью резиновый верх крышки без пластиковых колец и накладок исключает повреждение иглы пробоотборника в анализаторах при отклонении от вертикального направления иглы или пробирки в штативе. Размер пробирки 13х100мм. Объем забираемой крови 4,5 мл. Наличие этикетки на русском языке с цветной маркировкой (голубой), содержащей информацию о сроках годности, объеме пробирки, реагентах, специальная маркировка о стерильности и знаки CE, поля для внесения данных пациента (имя, дата, название). Наличие на этикетке двойного, отрывного, буквенно-цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. Наличие инструкции по применению на упаковке. Специальная упаковка, рассчитана на 100 штук, из алюминиевой фольги, которая препятствует испарению Цитрата Натрия на протяжении всего срока годности. Наличие индикатора стерильности на упаковке. Способность пробирок выдерживать температуру от +4 до +25ºС при транспортировке. | 8000 |
|  | Игла двусторонняя | Единицы измерения (количество товара, объем работы, услуги по ОКЕИ) - Штука Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, предназначенный для использования в качестве части набора для взятия крови для непосредственно получения образца крови у пациента. Изделие предназначено для присоединения к трубке и/или луер-коннектору для взятия крови для переноса образца крови в емкость. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные характеристики: Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы для снижения травматизации вены; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); Двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани организма;; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы не менее 21G*1 1/2" (не менее 0,8*38 мм) обусловлен методом забора крови цветовая кодировка – зеленая; Требование к цвету установлено для уменьшения затрат времени при подготовке к процедуре и для уменьшения количества ошибок, связанных с выбором иглы; Групповая упаковка – не менее 100 шт. в картонной коробке для обеспечения удобства хранения товаров в местах хранения и с применением оборудования для хранения имеющихся у Заказчика, а также для удобства проведения инвентаризации. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Требования к этикеткам установлены в соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ. Указать номер регистрационного удостоверения выданного Федеральной Службой по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития, в соответствии с Федеральным Законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ч. 4 ст. 38. | 40000 |
| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |  |
| Место поставки товаров. |  | 440000, г. Пенза, ул. Урицкого, 118 |  |
| Условия поставки товаров. |  | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |  |
| Сроки поставки. |  | Поставка Товара должна осуществляться партиями с даты подписания договора и до полного исполнения договора. Объем и срок поставки каждой партии Товара определяется Заказчиком в форме заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». С даты получения соответствующей заявки Поставщиком, Поставщик обязуется осуществить поставку указанного в заявке Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. |  |
| Гарантийный срок. |  | Гарантированный остаточный срок годности (на момент поставки Заказчику) поставляемого товара должен быть не менее 70% от установленного производителем. |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты. |  |  |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты |  | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД). В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |  |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки. Регистрационное удостоверение, сертификат, декларации соответствия на поставляемый товар. (Документы предоставляется вместе с ценовым предложением). |  |  |  |

Провизор	_____________________________  Е.А. Какулина