Техническое задание

Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья и допускающий терминал медицинского работника

- Наименование и область применения. Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья (далее – Комплекс) предназначен для проведения дистанционного контроля состояния здоровья перед рейсом (сменой) и после рейса (смены) работникам бригад специального самоходного подвижного состава (далее – ССПС).

Автоматизированное рабочее место медицинского работника (далее – АРМ МР) предназначен для организации рабочего места медицинского работника в дорожных клинических больницах дирекций здравоохранения ОАО «РЖД».

2.1. Общие требования:

2.1.1. Комплекс должен поставляться в антивандальном-кейсовом исполнении.

2.1.2. Комплекс должен состоять из основных элементов:

- прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека, состоящий из устройства, обеспечивающего гальваническую развязку по сети электропитания, позволяющего снизить возможные скачки напряжений в электрической сети, сенсорного дисплея, видеокамеры и микрофона, служащих для визуального отображения информации: органов управления измерительной программы, результатов измерений, графических отображений формы сигналов и т.д.;

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

- анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе, предназначенного для измерения массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе;

- прибор для измерения артериального давления и частоты пульса с помощью подключенной к нему манжеты,

- термометр бесконтактный инфракрасный для измерения температуры тела;

- источник бесперебойного питания, должен в случае отключения электроэнергии корректно завершить работу программы и выключить компьютер терминала;

- сетевой фильтр предназначен для подключения составных частей терминала к сети электропитания;

- принтер этикеток предназначен для печати наклейки о допуске работника бригады специального подвижного состава к рейсу или о проведении послерейсового осмотра работника бригады (или маршрутного листа формы АУ-12 выданного посредством программы АСУ специального подвижного состава с отметкой о прохождении работниками бригады специального подвижного состава дистанционного контроля);

- ударопрочный кейс;

- 4G роутер для обеспечения связи;

- расходные материалы. (одноразовые мундштуки, многоразовые воронки, рулоны этикеток, SIM-карты)

АРМ МР должен состоять из основных элементов:

- моноблока с предустановленным программным обеспечением для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека.

- ПО для антивирусной защиты;

- ПО для криптозащиты информации;

2.1.3. Комплекс должен осуществлять аудиовидеозапись прохождения дистанционного контроля.

2.1.4. Требования к комплекту поставки:

Автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья:

Прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека	1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований, кол-во: 1шт.

Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе 1 шт.

Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровой -1 шт.

Термометр бесконтактный инфракрасный, 1шт.

Источник бесперебойного питания, 1шт.

Сетевой фильтр, 1шт.

Принтер этикеток, 1шт.

Ударопрочный кейс, 1шт.

4G роутер, 1 шт.

Одноразовый мундштук, 100шт. (на 1 ед. Комплекса)

Многоразовая воронка,3шт.(на 1 ед. Комплекса)

Рулон этикеток 20*30мм 2000шт, 2 шт.

SIM-карта, 2шт.

АРМ МР:

Моноблок с диагональю экрана не менее 23 дюйма, 1шт.

Клавиатура, 1 шт.

Мышь, 1 шт.

Программное обеспечение: Система проведения медицинских исследований, кол-во: 1шт.

2.1.5. Комплекс должен иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия в целом на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья или иметь регистрационные удостоверения медицинских изделий на все медицинские изделия, входящие в состав Комплекса, в том числе на прибор для комплексной аппаратно-программной обработки, сохранения, приема и передачи физиологических параметров человека. Комплекс должен иметь декларацию о соответствии или сертификат соответствия на автоматизированный комплекс объективного контроля здоровья в целом или иметь декларации о соответствии или сертификаты соответствия на все приборы, входящие в его состав.

2.2. Технические требования к программному обеспечению Комплекса и АРМ МР.

2.2.1. Для проведения дистанционного контроля состояния здоровья работников бригад должен осуществляться ввод в программное обеспечение (далее – ПО) Комплекса данных работников бригад специального подвижного состава (фамилия имя отчество, дата рождения, табельный номер, дата назначения на должность, место жительства, необходимые медицинские данные, фотография работника);

2.2.2. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу данных, в том числе видеоизображения, как по сети передачи данных ОАО «РЖД, так и по внешней сети (интернет) с использованием защищённых каналов связи или средств защиты информации, в том числе для беспроводной передачи данных;

2.2.3. ПО Комплекса должно обеспечивать идентификацию работников по табельному номеру и визуальную идентификацию работника по фотографии медработником. Функционал ПО должен предусматривать ввод табельного номера в интерфейсе пользователя и загрузку фотографии пользователя для возможности идентификации личности работника медработником.

2.2.4. Для проведения дистанционного контроля здоровья работников ПО Комплекса должно применять сертифицированные средства защиты информации, передаваемой по каналам связи типа VipNet.

2.2.5. ПО Комплекса должно обеспечивать передачу информации о дистанционном контроле здоровья через автоматизированные системы ОАО «РЖД».

2.2.6. ПО Комплекса должно обеспечивать возможность видеосвязи между медработником и работником, проверяющим здоровье.

2.2.7. В ПО Комплекса должен быть предусмотрен функционал поддержки и совместимости с возможностями ПО Комплекса для проведения дистанционного контроля состояния здоровья, имеющегося у Заказчика без установки дополнительного программного обеспечения:

- средства контроля корректности вводимых данных и обработки недопустимых форматов/значений при работе с пользовательским интерфейсом Комплекса;

- средства информирования пользователя об ошибочных или противоречивых входных данных при работе с пользовательским интерфейсом;

- средства обработки неверных действий пользователей при работе с пользовательским интерфейсом;

- алгоритмы проверки и обработки некорректных данных в базе данных.

ПО Комплекса должно соответствовать следующим характеристикам:

- приём показаний от подключаемых медицинских изделий;

- сохранение снятых показаний и результатов исследований в базе данных;

- возможность передачи снятых показаний и результатов исследований с помощью каналов связи, в том числе и через интернет;

- вывод на печать результатов исследований;

- перенос результатов исследований на съемные носители информации;

- управление результатами исследований (копирование, удаление).

2.2.8. В случае возникновения ситуации, вызванной неверными действиями пользователя, или недопустимым форматом/значением входных данных при работе с пользовательским интерфейсом, ПО Комплекса самостоятельно или в режиме совместимости с ПО Комплекса, должно:

- выдавать сообщение для пользователя, содержащее необходимую информацию об вводе некорректных данных в интерфейс ПО;

- сохранять информацию о сбоях работы ПО в журнале системных событий.

- при невозможности по тем или иным причинам завершить пользовательскую транзакцию Комплексы должны обеспечить целостность и непротиворечивость данных, и выдать сообщение пользователю, в случае возникновения сбоя в работе программных средств необходимо обеспечить информирование пользователей о ее временной недоступности.

2.2.9. В случае возникновения сбоя в работе Комплекса, включая аварийное отключение электропитания, программное обеспечение Комплекса самостоятельно должно автоматически восстанавливать свою работоспособность.

2.2.10. Импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств и/или нарушению целостности или потере данных.

2.2.12. Должно быть обеспечено автоматическое обновление ПО при перезагрузке Комплекса.

2.2.13.ПО АРМ МР должно иметь возможность вынесения результата о проведении объективного контроля здоровья медицинским работником.

2.2.14. ПО АРМ МР должно обеспечивать круглосуточный доступ к базе данных и формированию отчетности для медицинского работника.

2.2.15. ПО АРМ МР предусматривает отображение номера в очереди к медицинскому работнику;

2.2.16. Комплекс должен интегрироваться с имеющейся у Заказчика серверной инфраструктурой без установки дополнительного программного обеспечения

2.2.17. Программное обеспечение Комплексов должно передавать данные для обеспечения медицинской составляющей дистанционного контроля состояния здоровья. Обеспечивается на существующих рабочих местах медицинских работников в дорожных клинических больницах дирекций здравоохранения ОАО «РЖД» без установки дополнительного программного обеспечения.

2.3. Требования к информационной безопасности.

2.3.1. Защита конфиденциальной информации, хранящейся в поставляемом Комплексе и АРМ МР, от несанкционированного доступа должна обеспечиваться средствами программного обеспечения и исключения доступа к Комплексу неуполномоченных лиц.

2.3.2. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по исключению возможности удаления и искажения зарегистрированной информации.

2.3.3. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по системе разграничения прав доступа пользователей к ресурсам.

2.3.4. Поставляемые Комплексы и АРМ МР должны поддерживать и быть совместимы с функцией комплекса по выполнению протоколирования действий пользователей, в том числе и попыток несанкционированного доступа.

2.4. Требования к надежности Комплексов и АРМ МР.

2.4.1. Надежность Комплексов и АРМ МР должна обеспечиваться:

- использованием отказоустойчивых комплектующих;

- организацией процессов резервного копирования данных.