Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ внеплановая

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку - Медицинского оборудования - концентратор кислорода с дополнительным оборудованием, с монтажом

- Предмет запроса котировок: Поставка и ввод в эксплуатацию товара - Медицинское оборудование - концентратор кислорода с дополнительным оборудованием, с монтажом для нужд СП на ст. Февральск ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 790 850,00 (Семьсот девяносто тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

4.1. Требования к качеству товара Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. Исполнитель осуществляет вместе с поставкой, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение персонала. 5.3. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар, но не менее 12 месяцев.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товара: 676572, Российская Федерация, Амурская область, Селемджинский р-н, пгт. Февральск, ул.Саянская, д.8 6.2. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Контактное лицо: Мажейка Оксана Казимерасовна, тел. 8-961-957-11-79.

7. Форма, сроки и порядок оплаты 2.2. Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: - Авансовый платеж перечисляется Покупателем Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости Товара. Поставщик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 3 (трех) календарных дней от даты заключения Договора. Окончательный расчет осуществляется в соответствие с графиком платежей после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 – 3 (три) платежа.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Сертификат соответствия Госстандарта России. Лицензия на осуществление деятельности

|  | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Медицинский концентратор кислорода: | 1 шт. |
|  | Производительность кислорода: | 1 ~ 10 л/мин (11-15 л/мин – немедицинское использование) |
|  | Насыщенность потока О2: | 1-10 л/мин: 93%+/-3% 11-15 л/мин: >70% |
|  | Таймер отработанного времени: | Есть |
|  | Аварийный сигнал прекращения подачи питания | Есть |
|  | Индикатор чистоты кислорода | Есть |
|  | Аварийный сигнал превышения давления | Есть |
|  | Мощность: | 1300 Ватт |
|  | Вес нетто: | 63 кг. |
|  | Вес брутто: | 80 кг. |
|  | Размеры прибора: | 740х332х700 мм. |
|  | Габариты упаковки: | 880х435х805 мм. |
|  | Особенности модели: | Подключение к ИВЛ |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | 1 год от даты ввода в эксплуатацию |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 2. | Консоли реанимационные 800 мм | 1 шт. |
|  | Материал изготовления лицевой панели | Гальванизированная сталь |
|  | Требования к покрытию консоли | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. |
|  | Высота, мм | не более 120 |
|  | Длина, мм | не более 800мм |
|  | Глубина, мм | не более 68 |
|  | Колличество газовых клапанов | Не менее 2 шт. |
|  | Колличество газовых штекеров | Не менее 2 шт. |
|  | Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN кислород,сж. воздух, вакуум |
|  | Колличество электрических розеток | Не менее 4 шт. |
|  | Клеммы заземления | Не менее 1 шт. |
|  | Автомат защиты не менее чем на 16А | Не менее 1 шт. |
|  | Индикатор наличия электропитания | Не менее 1 шт. |
|  | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В+10%, 50 Гц |
|  | Тип консоли по конструкции | однорядная с разделением газовой и электрической секции |
|  | Цветовая маркировка клапана(кислород) | синий |
|  | Пропускная способность клапана(кислород) | не менее 40 л/мин |
|  | Штекер при установке в клапан имеет два положения: 1) при установке в первое положение происходит щелчок замка клапана штекер фиксируется в клапане, но клапан не включен и подачи газа нет 2) при установке во второе положение происходит второй щелчок наконечник штекера открывает клапан что обеспечивает подачу газа из клапана в штекер и далее к потребителю. | Соответствие |
|  | Рабочее давление клапана(кислород) | 0,2-0,8 Мпа( 2-8 атм.) |
|  | Средняя наработка на отказ не менее 5000 часов при количестве циклов 1000 на каждый клапан,цикл - одно включение-выключение. | Соответствие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 3. | Устройство для увлажнения кислорода (со штекером) | 1 шт |
|  | Относительная влажность кислорода на выходе из увлажнителя | не менее 85% |
|  | Рабочий объем банки увлажнителя для жидкости | не менее 500 мл, но не более 550мл |
|  | Общий обьем банки увлажнителя | не менее 750мл, но не более 850мл |
|  | Максимальное рабочее давление | 300 кПа (300 мм. вод. ст) |
|  | Наличие расходомер (флоуметр), показывающий, поплавкового типа | Соответствие |
|  | Соединение емкости для воды и расходомера разъемное, резьбового типа. | Наличие |
|  | Возможность регулирования потока кислорода | Плавно в диапазоне от 1 до 20 л/мин. |
|  | Масса увлажнителя в полном комплекте поставки | не более 2 кг |
|  | Габаритные размеры увлажнителя , (мм) не более | 150х 110 х 365. |
|  | Материал банки | Прозрачный, небьющийся поликарбонат |
|  | Цвет крышки | Оттенки синего |
|  | Материал крышки | Небьющийся АБС-поликарбонат |
|  | Резьбовое соединение банки с крышкй | Наличие |
|  | Крышка на банке уплотняется сьемным резинвым кольцом | Соответствие |
|  | Распылитель крепится на крышке с помощью силиконовой трубки | Соответствие |
|  | Защитный клапан, встроенный в крышку, предохраняющий от избыточного давления | Наличие |
|  | Сменный выходной порт крышки (коннектор) типа "ёлочка" 2-х размеров, всего 2 шт. | Наличие |
|  | Внутренний диаметр коннектров - 3 и 6мм, соответственно | Соответствие |
|  | Материал выходного порта | полипропилен |
|  | Выходной порт крышки подходит для коннекторов от любых интубационных трубок | Соответствие |
|  | Цена деления шкалы объема банки | 50мл |
|  | Возможность химической стерилизации | Наличие |
|  | Прямое подключение к клапанной системе кислородной стандарта DIN EN-737 | Наличие |
|  | Гарантийное и сервисное обслуживание | 1 год от даты ввода в эксплуатацию |
|  | Средний срок службы до списания | не менее 4 лет |
|  | Паспорт на увлажнитель кислорода | Наличие |
|  | Паспорт на расходомер кислорода | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 4 | Работы по монтажу, пуск-наладка | Все оборудование |
|  | Наличие Лицензии на данный вид работ | Наличие |