**Техническое задание**

Список медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, адреса мест расположения, список услуг, их периодичность:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование медицинского оборудования**  **(тип, модель)** | **Зав. №** | **Год выпуска** | **Инв.№** | **Периодичность технического обслуживания (время оказания услуг)** |
| Водоподготовка на основе обратного осмоса «RO2-400/P-LE» | 2707050131 | 2007 | 013007670 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами "Ultramatic 600" | 244.00025941.005 | 2008 | 013007869 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Прибор для упаковки медизделий методом термосварки hm 850  DC-V | 486535/1115/490666 | 2007 | 013010152 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Газовый стерилизатор с принадлежностями и установкой для выветривания "Комбимат" | 000810 | 2008 | 013007833 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Паровой стерилизатор «Стеривап 6612-2» | 050558 | 2008 | 013007830 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Паровой стерилизатор «Стеривап 6612-2» | 050559 | 2008 | 013007831 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |
| Паровой стерилизатор «Стеривап 6612-2» | 050560 | 2008 | 013007832 | Ежеквартально - март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г. (рабочие дни недели, с 8.00 до 16.30) |

1. Адрес места оказания услуг: г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2.

2. Цели оказания услуг: осуществление технического обслуживания стерилизационного медицинского оборудования для обеспечения его работоспособности и разрешения к дальнейшей эксплуатации.

3. Требования к документам:

Техническое обслуживание стерилизационного медицинского оборудования производится строго в соответствии с технической документацией на аппараты и требованиями изготовителя оборудования.

При оказании услуг по техническому обслуживанию стерилизационного медицинского оборудования допускается использование только новых и указанных предприятием - производителем медицинского оборудования в технической документации на аппарат расходных материалов.

Обязательно наличие копии действующей лицензии и/или выписка  из реестра лицензий  на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения): Техническое обслуживание медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- вспомогательные и общебольничные медицинские изделия.

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

4. Список услуг, подлежащих оказанию в рамках технического обслуживания:

|  |  |
| --- | --- |
| **МОДЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ** | **СПИСОК УСЛУГ** |
| Водоподготовка на основе обратного осмоса «RO2-400/P-LE» | - очистка механического фильтра;  - проверка состояния фильтра тонкой очистки обратного осмоса;  - проверка состояния мембран обратного осмоса;  - обслуживание колонны умягчителя (проверка работы часов, проверка работы управляющего клапана, регулировка солевого клапана);  - обслуживание колонны обезжелезивания (проверка работы, проверка работы управляющего клапана);  - проверка работы датчика верхнего уровня воды;  - проверка работы датчика защиты от сухого хода насосной станции. |
| Ультразвуковая мойка с полной оснасткой и аксессуарами "Ultramatic 600" | - проверка работы пневмопистолета;  - проверка работы пистолета с деминерализованной водой;  - состояние крана подачи воды;  - проверка таймера работы ультразвукового генератора;  - проверка состояния канализационного слива;  - проверка состояния электрических соединений;  - проверка питающего напряжения;  - проверка работы механизма слива воды. |
| Прибор для упаковки медизделий методом термосварки hm 850  DC-V | - внутренняя очистка машины;  - заправка картриджа;  - смазка всех подвижных узлов и механизмов; |
| Паровой стерилизатор «Стеривап 6612-2» | - смазка уплотнения двери со стороны загрузки;  - смазка уплотнения двери со стороны выгрузки;  - смазка механизма открывания двери;  - проверка и очистка входного отстойника сжатого воздуха;  - проверка срабатывания верхнего датчика закрытия двери;  - проверка срабатывания нижнего датчика открытия двери;  - проверка срабатывания предохранительной планки двери;  - проверка и очистка фильтра внутри камеры;  - проверка состояния воздушного фильтра;  - проверка и очистка фильтров трубопровода;  - проверка уровнемера в парогенераторе;  - проверка датчиков давления;  - проверка предохранительного клапана;  - проверка панели индикации на стороне загрузки;  - проверка коммуникации с ПК;  - контроль прохождения циклов программы;  - проверка работы принтера.  - настройка программного обеспечения и режимов стерилизации при помощи специального сервисного ключа; |
| Газовый стерилизатор с принадлежностями и установкой для выветривания  «Комбимат» | - проверка состояния воздушного фильтра;  - контроль уровня воды в расширительном бочке;  - проверка и очистка водяных фильтров;  - проверка состояния и очистка уплотнения двери;  - проверка (регулировка) запорного механизма двери;  - контроль прохождения цикла программы;  - проверка состояния трубопровода;  - проверка работы самописца;  - контроль работы индикации панели управления;  - проверка электрических соединений;  - проверка питающего напряжения;  - контроль работы клапанов.  - настройка программного обеспечения и режимов стерилизации при помощи специального сервисного ключа; |

**Срок оплаты:** в течение 45-ти банковских дней после подписания акта выполненных работ.

**Условия и сроки выполнения работ:** выезд представителей для выполнения работ - не позднее 3-х рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности к проведению работ; срок окончания работ – в течение 2-х рабочих дней с начала выполнения работ; периодичность выполнения работ – 4 раза в год (март 2025г., июнь 2025г., сентябрь 2025г., декабрь 2025г.

**Директор**

**ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Воронеж»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Н.Стасюк**

**Приложение**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке организации (для ЮЛ)  Дата, исх. номер | **Директору**  **ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»**  **г. Воронеж»**  **О.Н.Стасюк** |

**Заявка на участие в запросе котировок (форма)**

1. Изучив извещение № \_\_\_\_о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., а также закупочную документацию к извещению № \_\_\_\_ о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника запроса котировок)*

в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(должность, Ф.И.О.)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)*

сообщает о своем согласии исполнить условия Договора на оказание услуг, указанные в извещении № \_\_\_\_\_ о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_ г., а также в закупочной документации к извещению № \_\_\_\_ о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_ г.

2. Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Банковские реквизиты участника запроса котировок:

Наименование обслуживающего банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

расчетный счет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

корреспондентский счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

код БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ИНН/КПП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4. Предлагаемая общая стоимость услуг составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек (указать цену цифрами и прописью), в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ да/нет (если нет, то указать причину).

5.Наименование и стоимость оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оказываемых услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость за ед. измерения, с учетом НДС, без НДС (руб.) | Общая сумма, с учетом НДС, без НДС (руб.). |
|  |  |  |  |  |  |

6. Участник закупки, настоящим удостоверяет, что на момент подписания настоящей заявки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование Участника*) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

А)соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

Б) в отношении участника (для юридического лица) не проводится процедура ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

В) деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

Г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Д) отсутствуют сведения об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьей 104 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Е) отсутствуют у участника закупки-физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной работой, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Ж) отсутствуют между участником закупки и заказчиком конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном капитале хозяйственного общества;

З) присутствуют финансовые ресурсы для исполнения договора;

И) присутствует необходимое количество специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора

**7**. Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

8. Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, оказать услуги на условиях, указанных в извещении № о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_\_, а также в закупочной документации к извещению № о проведении запроса котировок от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, по цене, не выше предложенной нами.

К настоящей котировочной заявке прилагаются копии следующих документов:

А) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о запросе котировок на \_\_\_\_ листах;

Б) копии учредительных документов (для юридического лица) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

В) полученная не ранее чем за 1 месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 1 месяц до дня размещения извещения о проведении запроса котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах;

Г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица на \_\_\_\_\_\_\_ листах;

Д) сведения и документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным в котировочной документации на \_\_\_\_\_ листах;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

М.П.