Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

№ 25020403011 0002

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов (стерилизация Бак. тесты)

на 2025 год

- Предмет запроса котировок: Поставка медицинских расходных материалов (стерилизация Бак. тесты) на 2025 год для нужд структурного подразделения Поликлиники № 9 ст. Февральск, Поликлиники № 4 ст. Магдагачи, Поликлиники № 8 ст. Свободный, Поликлиники № 5 ст. Сковородино, Поликлиники № 2 ст. Завитинск; Поликлиники №6 ст. Шимановск, Поликлиники №3 ст. Ерофей Павлович; Поликлиники №7 ст. Белогорск ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 32 600,00 (Тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 59 Контактные данные: Старшая мед. сестра Кривоносова Елена Васильевна, тел. 8-914-394-54-18 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская, д. 8 Контактные данные: Заведующая аптекой Курочкина Наталья Евгеньевна Тел.: 8-963-801-70-59 676124, Амурская область, Магдагачинский район, пгт Магдагачи, ул Нагорная, д. 2. Контактные данные: Старшая мед. сестра Савина Светлана Николаевна Тел.: 8-914-553-18-41 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Мухина, д. 11. Контактные данные: Старшая мед. сестра Бычкова Елена Петровна Тел.: 8-924-144-80-28 676011, Амурская область, Сковородинский район, г. Сковородино, ул. Красноармейская, д. 21. Контактные данные: Старшая мед. сестра Мухутдинова Надежда Викторовна тел.: 8-914-394-76-17 676870, Амурская область, г. Завитинск, ул. Чкалова, д. 26, стр. 1,2. Контактные данные: Старшая мед. сестра Лапшина Наталья Сергеевна Тел.: 8-914-589-46-37 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 59. Контактные данные: Старшая мед. сестра Кривоносова Елена Васильевна Тел.: 8-914-394-54-18 676307, Амурская область, г. Шимановск, Микрорайон 1, здание 35 Контактные данные: Старшая мед. сестра Серегина Лариса Михайловна, тел: 8-914-567-19-18 676000, Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович, ул. Пушкина, д. 34 Контактные данные: старшая мед. сестра Яковлева Ольга Викторовна, тел: 8-924-144-80-28 676853, Амурская область, г. Белогорск, ул. Ударная, д. 24 Контактные данные: Прокудина Ирина Владимировна, тел: 8-914-563-23-68 В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа УПД

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

| № п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический Бови-Дик-Винар тест-пакет упак №6 | Тест-пакет Бови-Дик-Винар одноразовый для испытания на паропроницаемость и удаление воздуха из камеры паровых стерилизаторов. Тест-пакет Бови-Дик-Винар предназначен для испытания на паропроницаемость паровых стерилизаторов и на удаление воздуха из стерилизационной камеры. Тест-пакет представляет собой обёрнутый в упаковочную бумагу многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре. Используется в тестовом Бови-Дик цикле: - циклы с форвакуумной циклической откачкой воздуха 121 °С, 15 мин; 134 °С, 3,5 мин; - циклы с удалением воздуха продувкой паром 120 °С, 25 мин; 126 °С, 20 мин; 132 °С, 13 мин. Тест-пакет Бови-Дик-Винар рассчитан на одно применение. Упаковка 6 тест-пакетов | упак | 2 |
| 2 | Биостер ПАР 120/45 | Биологический индикатор предназначен для контроля паровой стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.) Режимы стерилизации: Температура - 120ºС / Время - 45 мин Температура - 120ºС / Время - 60 мин Температура - 126ºС / Время - 10 мин Является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы.В одной упаковке 20 тестов. | упак | 3 |
| 3 | Биостер ПАР 132/60 | Биологический индикатор предназначен для контроля паровой стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и т.д.) Режимы стерилизации: Температура - 132ºС / Время - 45 мин Температура - 132ºС / Время - 60 мин Температура - 132ºС / Время - 90 мин Является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. В конструкцию включена специальная полужесткая пластмассовая пробирка, в которую помещено определенное количество высушенных спор и специальная легколомающаяся стеклянная ампула, заполненная цветной питательной средой. Биотесты закрыты крышкой с фильтром, легко пропускающим стерилизующий агент и задерживающим микроорганизмы. В одной упаковке 20 тестов. | упак | 9 |
| 4 | Индикатор Биостер ВОЗДУХ 180/60 5 шт | Биологический индикатор предназначен для контроля воздушной стерилизации изделий мед. назначения. (Перевязочные материалы, инструменты, белье и тд.)Режимы стерилизации: Температура - 180ºС / Время - 60 мин Температура - 160ºС / Время - 150 мин" Является автономным биологическим индикатором и выполнен по раздельной схеме – до момента начала контроля споры и питательная среда изолированы друг от друга, что позволяет транспортировать и хранить его продолжительное время без охлаждения. Биостер представляет собой инсулиновый флакон, запаянный в полиамидную упаковку, внутрь которого помещено определенное количество высушенных спор и стеклянный флакон со стерильной цветной питательной средой. Также в комплект поставки входит шприц и резиновые крышки для флаконов.Вид микроорганизма - Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911. Температура термостатирования - 37ºС. В одной упаковке 5 тестов. | упак | 22 |