При подаче ценового предложения поле «Наименование» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения!

В нем участник указывает полное наименование товаров в соответствии с требованиями технического задания.

В случае предложения к поставке товара Участник обязан указать торговое наименование товара, товарный знак, каталожный номер/артикул (при наличии), производителя, страну происхождения, регистрационное удостоверение (указать номер и дату регистрационного удостоверения на медицинское изделие/лекарственный препарат для медицинского применения зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ) (при наличии), декларацию о соответствии/сертификат о соответствии (указать дату и номер декларации о соответствии).

При подаче ценового предложения участник должен приложить:

- Копию действующего Регистрационного удостоверения, сертификаты соответствия (декларации о соответствии) на предлагаемый Товар.

Техническое задание

На поставку товара (без сопутствующих работ) - расходных материалов медицинского назначения

к двухпоточной артропомпе Dual Ware, производителя Arthrex Инк., США,   имеющейся у Заказчика

На поставку товара

1. Требования к товару:

  - Комплектность поставки Товара обязательна.

  - Качество товара соответствует технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

  - Поставляемый товар является новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный Товар выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

| № п/п | Наименование товара | Неизменяемые характеристики | Изменяемые характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубка-шланг | Трубка-шланг должна быть предназначена для хирургической операции. Должна состоять из Y-образного разветвления, мягкой трубки для взаимодействия с роликами помпы, датчика контроля давления и зажимов на концах трубок, обратного клапана и гибкой трубки для соединения с устройством для подачи жидкости в рабочую область пациента. Основная часть трубки должна быть изготовлена из поливинилхлорида. Зажимы с регуляцией уровня закрытия потока жидкости в трубке должны быть изготовлены из полипропилена. На концах Y-образного разветвления должны быть иглы для соединения с источниками рабочей жидкости. Датчик давления должен состоят из камеры цилиндрической формы с датчиком для измерения колебания давления. Должна поставляться в стерильной упаковке и предназначена для одноразового использования. Совместимость с двухпоточной артропомпой Dual Wave, производителя Arthrex Инк., США, имеющейся у Заказчика. | Длина не менее 4 м. Внешний диаметр должен быть не более 6.65 мм, внутренний не менее 4.8 мм. | шт. | 10 |
|  | Трубка-шланг основная приточная | Трубка-шланг основная предназначена для помпы артроскопической. Должна состоять из Y-образного разветвления с иглами в проксимальной части, силиконовой трубки для взаимодействия с роликами помпы, капсулы контроля давления и зажимами (не менее 3 шт.) на концах трубок и переходника для подсоединения трубки-шланга к пациенту. Зажим пластиковый с регуляцией уровня закрытия потока жидкости в трубке - наличие. На концах Y-образного разветвления должны быть пластиковые иглы для соединения с источниками рабочей жидкости. Камера для контроля давления состоит из камеры цилиндрической формы с трубкой для измерения колебания давления, которая подключается к помпе. Должна поставляться в стерильной упаковке и предназначена для одноразового использования. Совместимость с двухпоточной артропомпой Dual Wave, производителя Arthrex Инк., США, имеющейся у Заказчика. | Внешний диаметр трубки-шланга должен быть не более 6.65 мм, внутренний не менее 4.8 мм. | шт. | 50 |
|  | Трубка-шланг к пациенту | Трубка-шланг предназначена для помпы артрскопической приточного типа. Должна состоять из пластикового разъема для подключения к трубке-шлангу приточной, обратного клапана, зажима и гибкой полупрозрачной силиконовой трубки для соединения с устройством для подачи жидкости в рабочую область пациента. Должна иметь универсальный тип крепления Luer Lock. Зажим пластиковый с регуляцией уровня закрытия потока жидкости в трубке. Обрытый клапан изготовлен из твердого пластика, цилиндрической формы с лепестковым обратным клапаном. Должна поставляться в стерильной упаковке и предназначена для одноразового использования. Совместимость с двухпоточной артропомпой Dual Wave, производителя Arthrex Инк., США, имеющейся у Заказчика. | Внешний диаметр трубки-шланга должен быть не более 6.65 мм, внутренний не менее 4.8 мм. | шт. | 100 |
|  | Трубка-шланг отточная | Трубка-шланг отточная предназначена для помпы артрскопической двухпоточного типа. Представляет из себя кассету с системой трубок. Одна трубка для подключения к аспирационному каналу шейверной рукоятки, другая для подключения к отточной части канюли или шахте артроскопа. Эти трубки должны переходить в трубку для сброса отработанной жидкости в отходы. Трубки из мягкого прозрачного пластика. Трубка для канюли должна иметь в дистальной части зажим пластиковый с регуляцией уровня закрытия потока жидкости. Трубки для шейвера и отходов должны иметь в дистальной части переходники из полупрозрачного силикона. Трубка для канюли должна иметь переходник в дистальной части типа Luer Lock. Трубки должны быть с цветовой маркировкой. Кассета из полупрозрачного твердого пластика должна фиксироваться в слот на помпе. Должна поставляться в стерильной упаковке и предназначена для одноразового использования. Совместимость с двухпоточной артропомпой Dual Wave, производителя Arthrex Инк., США, имеющейся у Заказчика. | Внешний диаметр трубки-шланга должен быть не более 6.65 мм, внутренний не менее 4.8 мм. | шт. | 10 |

2. Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение года, на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3. Условия поставки товара:

3.1. В течение 90 (девяноста) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

3.2 Товар поставляется в заводской упаковке.

3.3. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Доватора 23, в рабочие дни (с понедельника по пятницу, исключая праздничные дни) с 8.00 до 15.00.

4. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

5. Товара имеет копии действующих регистрационных удостоверений, инструкцию по применению на русском языке, документы передаются вместе с Товаром.

6. Остаточный срок годности: не менее 12 (двенадцати) месяцев после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)