Техническое задание на поставку

 Системы инъекционной (вариант исполнения: двухъемкостный инъектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления)

Место поставки товара: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

Срок и условия поставки товара: в течение 90 (Девяносто) дней, с даты подписания Договора

Источник финансирования:  собственные средства 
	Наименование
	Требуемое значение

	Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
	Наличие 

	Возможность работы с компьютерными томографами
	Наличие 

	Двухъемкостный инъектор для контраста с беспроводным блоком дистанционного управления
	Наличие 

	Объем шприца для контрастного вещества, мл, не менее
	190

	Объем шприца для физиологического раствора, мл не менее
	190

	Диапазон скорости потока, мл/сек
	не уже, чем от 0,1 до 10

	Регулировка скорости потока, мл/сек, не более
	0,1

	Программируемый вводимый объем контрастного вещества, мл
	не уже, чем от 1 мл до максимального объема шприца

	Шаг регулировки вводимого объем контрастного вещества, мл, не более
	1

	Программируемый вводимый объем физиологического раствора, мл
	не уже, чем от 1 мл до максимального объема шприца

	Шаг регулировки вводимого объем физиологического раствора, мл, не более
	1

	Программируемый предел давления, футов на дюйм
	не уже, чем от 100 до 300

	Шаг регулировки предела давления, футов на дюйм, не более
	1

	Программируемая пауза, с
	не уже, чем от 1 до 900

	Программируемое ожидание
	Наличие 

	Возможность программирования многофазных протоколов
	Наличие 

	Количество фаз в многофазном протоколе, не менее
	6

	Количество сохраняемых в памяти протоколов, не менее
	20

	Сохраняемых в памяти последних инъекций
	Наличие 

	Автоматическая стыковка штока с поршнем шприца
	Наличие 

	Цветной сенсорный экран на инжекторной головке
	Наличие 

	Возможность управления инжектором и программирования протоколов на инжекторной головке
	Наличие 

	Блок дистанционного управления с цветным сенсорным экраном
	Наличие 

	Возможность управления инжектором и программирования протоколов с блока дистанционного управления
	Наличие 

	График давления на дисплее блока дистанционного управления
	Наличие 

	Пульт дистанционного управления с возможностью старта и остановки инъекции
	Наличие 

	Возможность работы от аккумуляторов
	Наличие 

	Автоматическая парковка штока инжекторной головки после отсоединения от поршня
	Наличие 

	Подогрев шприца для контрастного вещества
	Наличие 

	Световая индикация состояния готовности к работе и проведения инъекции на головке инжектора
	Наличие 

	Кнопка подтверждения отсутствия воздуха в системе на инжекторной головке
	Наличие 

	Габариты (Ширина х Длина х Высота), мм, не более
	500 х 474 х 1315

	Масса, кг, не более
	25,5

	Параметры питающей сети
	100-230В, 50/60Гц

	Инструкция пользователя на русском языке
	Наличие

	Гарантийный срок, не менее
	12 месяцев

	Год выпуска, не ранее, год 
	2024


