Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу с учетом стоимости всех налогов и расходов | Всего с учетом стоимости всех налогов и расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат автоматический для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-"КРОНТ"* | шт. | 1 | 225 666,67 | 225 666,67 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | 225 666,67 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость всех налогов и расходов Поставщика, которые возникнут или могут возникнуть в ходе исполнения Договора. |  |  |  |

2. Требования к товарам.

Аппарат предназначен для проведения автоматизированного процесса дезинфекции аэрозольным методом в помещениях медицинских организаций воздуха и поверхностей: поверхностей медицинских изделий (приборов и оборудования), мебели, вспомогательного оборудования, стен, пола, дверей.; Наличие. Рекомендованное дезинфицирующее средство: «Перекись водорода медицинская 6%» и зарегистрированные в установленном порядке дезинфицирующие средства, с подтвержденной эффективностью в режимах аэрозольной дезинфекции по воздуху и поверхностям.; Наличие. Инструкция ФБУН НИИДезинфектологии по применению «Аппарата автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» производства АО «КРОНТ-М» с использованием средства дезинфицирующего «Перекись водорода медицинская 6%»; Наличие. Профилактическая дезинфекция воздуха и поверхностей в помещениях (в т.ч. жесткой мебели, предметов обстановки) всех классов чистоты в медицинских организациях (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории), на санитарном транспорте; Наличие. Заключительная дезинфекция воздуха и поверхностей при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной (Коксаки, ЕСНО, полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция, ВИЧ-инфекция, грипп, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, аденовирусная инфекция и др. ОРВИ, герпес, цитомегалия)и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в медицинских организациях, на санитарном транспорте.; Наличие. Борьба с плесенью; Наличие. Объём обрабатываемого помещения; м3; до 300. Производительность аппарата по дезинфицирующему средству; мл/мин; 60±10. Размер аэрозольных частиц; мкм; 10-30. Время распыления, устанавливаемое таймером; мин; 0-99. Время задержки начала распыления; сек; 10. Световая сигнализация, свидетельствующая о штатном окончании цикла распыления дезинфицирующие средства; Наличие. Габаритные размеры (ДхШхВ); мм; (580х380х1080)±25. Масса; кг; не более 30±2. Объем емкости для дезинфицирующего средства; л; 3±0,5. Материал корпуса: стальной лист с порошковым покрытием; защитные кожухи из пластика.; Наличие. Электрический компрессор; Наличие. Вентилятор для принудительной циркуляции аэрозоля; Наличие. Отображение температуры окружающего воздуха в дезинфицируемом помещении; Наличие. Поворотные колесные опоры, 2 из которых с тормозом; мм; ∅100. Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ IEC 61010-1 как изделие с основной изоляцией и защитным заземлением; Наличие. Напряжение питающей сети; В; 220±10%. Частота питающей сети; Гц; 50. Потребляемая мощность; ВА; не более 700. Длина шнура питания, не менее; м; 4,5. Корректированный уровень звуковой мощности; дБА; не более 82. Степень защиты, обеспечиваемая корпусом устройства от проникновения твердых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254; IP 34. Срок службы; год; 5. Гарантийный срок эксплуатации (со дня выпуска); месяц; 24. Гарантийный срок хранения; месяц; 12. Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация, (руководство по эксплуатации и паспорт) на русском языке.; Наличие.

| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |
| --- | --- |
| 4. Место, условия и сроки. |  |
| Место поставки товаров. | 431440, Россия, РМ, г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д.15 |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. | Поставщик осуществляет поставку Товара в течение 10 (десяти) календарных дней. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». |
| Гарантийный срок. | 12 месяцев |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приемки Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) / Универсального передаточного документа (УПД). В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления комплекта отчётных документов, предусмотренного условиями договора, оплата поставленных товаров осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |
| Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до направления заявки. Регистрационное удостоверение, сертификат, декларации соответствия на поставляемый товар. (Документы предоставляется вместе с ценовым предложением). |  |

Главная медицинская сестра   _________________ Л.В. Матюшкина