## 1
№ п/п | Краткое наименование, кол-во в ТК | Описание | кол-во | ед.изм
1 | Канюля назальная кислородная со стандартным наконечником | Изделие должно иметь стерильную полужёсткую трубку с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. Изделие должно иметь мягкие зубцы, прямой формы с физиологичным изгибом.Для применения изделия у детей младшего возраста Внутренний диаметр зубцов, мм не менее 2,00 и не более 2,2 Наружный диаметр зубцов, мм не менее 2,8и не более 3,00 Длина кислородной магистрали,см не менее 210 и не более 220 Полноценная длина изделия, см не менее 260 и не более 270 Изделие должно иметь прозрачную кислородную трубку, двумя атраматичными зубцами и стандартным female-коннектором. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент Возможность регулировки размера петли На петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода со специальным упором Изделие не содержит латекса Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 100
2 | Шприц инъекционный стандартный однократного применения стерильный трехкомпонентный | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) / газов (например, медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (например, катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей/газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования. Характеристики: Градуированный объем шприца согласно ГОСТ ISO 7886-1: 30 Кубических миллилитров.. Игла в комплекте: одна, стандартного типа. Коннектор: Луер Лок, тип коннектора указан в Регистрационном Удостоверении Росздравнадзора. Тип шприца: 3-х компонентный стандартный, со стандартной иглой c углом среза 11 градусов. Дополнительные характеристики: 1. Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Обоснование: Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия. 2. Материал цилиндра: прозрачный полипропилен. Обоснование: Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц. 3. Материал уплотнителя поршня (манжеты): Каучук. Обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью. 4. Уплотнитель поршня (манжета) должен быть обработан силиконовой смазкой. Обоснование: Уплотнитель поршня должен быть силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков. 5. Манжета должна иметь кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Обоснование: Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. 6. Градуировка шкалы не ниже ГОСТ ISO 7886-1-2011. 7. Коннектор типа «Луер Лок» обеспечивает прочное крепление иглы к шприцу, в том числе при введении составов повышенной вязкости (например, масляных растворов). Указан в тексте Регистрационного Удостоверения. 8. У основания поршня должны быть насечки для возможности его принудительного разрушения. Обоснование: Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования. 9. Инъекционная игла с трехгранной заточкой размером 1,2 х 40 мм, предназначена для набора и внутрикожного/подкожного введения лекарственных препаратов и прописана в тексте Регистрационного Удостоверения. 10. Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009. 11. Валидированная согласно ГОСТ ISO 11607-1 и ГОСТ ISO 11607-2 упаковка типа «полиэтиленовый пакет») обеспечивает максимально возможный уровень элиминации стерилизационных газов из индивидуальной упаковки изделия без потери стерильности. Протокол валидации, действующий на территории РФ на русском языке от органа, аккредитованного в РФ согласно действующего законодательства и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. 12. Внутренняя групповая упаковка из жесткого картона для обеспечения сохранности при хранении и транспортировке. 13. Срок годности не менее 5 лет с даты производства, подтвержденный лабораторно и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 9600
3 | Шприц инъекционный стандартный однократного применения стерильный трехкомпонентный | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) / газов (например, медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (например, катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей/газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования. Характеристики: Градуированный объем шприца согласно ГОСТ ISO 7886-1: 10 Кубических миллилитров. Игла в комплекте: одна, стандартного типа. Коннектор: Луер Слип. Тип коннектора указан в Регистрационном Удостоверении Росздравнадзора. Тип шприца: 3-х компонентный стандартный, со стандартной иглой c углом среза 11 градусов. Дополнительные характеристики: 1. Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Обоснование: Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия. 2. Материал цилиндра: прозрачный полипропилен. Обоснование: Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц. 3. Материал уплотнителя поршня (манжеты): Каучук. Обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью. 4. Уплотнитель поршня (манжета) должен быть обработан силиконовой смазкой. Обоснование: Уплотнитель поршня должен быть силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков. 5. Манжета должна иметь кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Обоснование: Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. 6. Градуировка шкалы не ниже ГОСТ ISO 7886-1-2011. 7. Коннектор типа «Луер Слип», указанный в Регистрационном Удостоверении, подтверждает соответствие стандартам РФ для присоединения медицинских игл и присоединительных устройств. 8. У основания поршня должны быть насечки для возможности его принудительного разрушения. Обоснование: Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования. 9. Инъекционная игла с трехгранной заточкой размером 0,7х40 мм, предназначена для набора и внутрикожного/подкожного введения лекарственных препаратов и прописана в тексте Регистрационного Удостоверения. 10. Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009. 11. Валидированная согласно ГОСТ ISO 11607-1 и ГОСТ ISO 11607-2 упаковка типа «полиэтиленовый пакет») обеспечивает максимально возможный уровень элиминации стерилизационных газов из индивидуальной упаковки изделия без потери стерильности. Протокол валидации, действующий на территории РФ на русском языке от органа, аккредитованного в РФ согласно действующего законодательства и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. 12. Внутренняя групповая упаковка из жесткого картона для обеспечения сохранности при хранении и транспортировке. 13. Срок годности не менее 5 лет с даты производства, подтвержденный лабораторно и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 5000
4 | Шприц инъекционный стандартный однократного применения стерильный трехкомпонентный | Стерильное изделие, состоящее из калиброванного цилиндра с поршнем, предназначенное для введения жидкостей (растворов лекарственных препаратов) / газов (например, медицинский кислород, закись азота) в медицинское изделие (например, катетер, систему инфузионную), для проведения внутрикожной, подкожной, внутримышечной, внутривенной инъекции, для аспирации жидкостей/газов из тела пациента, проведения первичного этапа бужирующих процедур и манипуляций по катетеризации; в комплекте идет предварительно надетая съемная игла (в колпачке для защиты пользователя). Изделие может применяться в различных медицинских целях и не предназначено специально только лишь для введения лекарственных средств. Изготавливается из полипропилена и каучука, поршень обладает противоприлипающими свойствами, обеспечивающими возможность его легкого перемещения вручную или при помощи шприцевого насоса, содержит натуральный латекс и его компоненты. Это изделие для одноразового использования. Характеристики: Градуированный объем шприца согласно ГОСТ ISO 7886-1: 2 Кубических миллилитра. Игла в комплекте: одна, стандартного типа. Коннектор: Луер Слип. Тип коннектора указан в Регистрационном Удостоверении Росздравнадзора. Тип шприца: 3-х компонентный стандартный, со стандартной иглой c углом среза 11 градусов. Дополнительные характеристики: 1. Расположение наконечника: по центру относительно центральной оси цилиндра. Обоснование: Расположенный по центру наконечник нужен для удобства выполнения манипуляций благодаря соосности иглы к вектору прилагаемого усилия. 2. Материал цилиндра: прозрачный полипропилен. Обоснование: Цилиндр из прозрачного полипропилена обеспечивает визуальный контроль при наборе лекарственного препарата в шприц. 3. Материал уплотнителя поршня (манжеты): Каучук. Обладает улучшенными технологическими свойствами, повышенной устойчивостью к истиранию и низкой аллергенностью. 4. Уплотнитель поршня (манжета) должен быть обработан силиконовой смазкой. Обоснование: Уплотнитель поршня должен быть силиконизирован для снижения силы трения и возможности проведения инъекции плавно и без рывков. 5. Манжета должна иметь кольца для контакта с внутренней поверхностью цилиндра. Обоснование: Наличие колец на манжете поршня исключает протекание шприца и утечку дорогостоящих лекарственных препаратов. 6. Градуировка шкалы не ниже ГОСТ ISO 7886-1-2011. 7. Коннектор типа «Луер Слип», указанный в Регистрационном Удостоверении, подтверждает соответствие стандартам РФ для присоединения медицинских игл и присоединительных устройств. 8. У основания поршня должны быть насечки для возможности его принудительного разрушения. Обоснование: Насечки у основания поршня для возможности его принудительного разрушения необходимы для разрушения шприцов перед утилизацией для предотвращения их повторного использования. 9. Инъекционная игла с трехгранной заточкой размером 0,6 х 32 мм, предназначена для набора и внутрикожного/подкожного введения лекарственных препаратов и прописана в тексте Регистрационного Удостоверения. 10. Игла стандартного типа, содержащая стандартный колпачок первичной защиты. Игла имеет цветовую кодировку согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 6009. 11. Валидированная согласно ГОСТ ISO 11607-1 и ГОСТ ISO 11607-2 упаковка типа «полиэтиленовый пакет») обеспечивает максимально возможный уровень элиминации стерилизационных газов из индивидуальной упаковки изделия без потери стерильности. Протокол валидации, действующий на территории РФ на русском языке от органа, аккредитованного в РФ согласно действующего законодательства и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. 12. Внутренняя групповая упаковка из жесткого картона для обеспечения сохранности при хранении и транспортировке. 13. Срок годности не менее 5 лет с даты производства, подтвержденный лабораторно и включенный в регистрационное досье медизделия. Участник должен подтвердить документально. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 5000
5 | Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная нестерильная в рулоне | Изделие должно быть обработано без хлора, ткань должна обладать высокой впитывающей способностью, не вызывая аллергические реакции. Отрез марлевый используется в хирургии, травматологии, акушерстве, стоматологии, необходим для различных целей — для перевязок, гигиенического ухода, осушения операционных полей и др. Изделиедолжно быть изготовлено из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100 % хлопок). Плотность не менее 32 г/м2. Изделие имеет число нитей на 10см*: по основе не менее 118, по утку не менее 61 Разрывная нагрузка полоски размером 50х200мм, кгс, 7,0 Реакция водной вытяжки нейтральная Массовая доля хлористых солей, %, 0,02 Массовая доля сернокислых солей, %, 0,02 Массовая доля кальциевых солей, %, 0,06 Время определения содержания окисляемых веществ, мин, 5,0 Содержание аппретирующих веществ не допускается Содержание окрашивающих веществ бесцветные вытяжки Массовая доля жировых веществ, %, 0,3 Смачиваемость, с, 10,0 Срок годности не менее 5 лет. Количество слоев марли 1. Ширина изделия не менее 90 см. Длина не менее 1000 м. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | рулон | 16
6 | Бинт мед.эластичный фиксирующий тканый | Изделие представляет собой единую тканую ленту, с плотной структурой, которая должна обеспечивать более плотный охват и фиксацию. Изделие должно быть изготовлено из смесовых и натуральных пряж.Шириной не менее 40 мм.Длина не менее 1000 мм. Использовать данные изделия рекомендуется на поверхностях со сложным рельефом, на локтевых, коленных суставах, повязках на голову. Структура изделия должна сохранять подвижность суставов, конечностей. Состав сырья – ПА, вискоза. Поверхностная плотность не менее 40 г/м² Каждый рулон должен быть упакован в пленку из полимерного материала, обеспечивающую сохранность качества изделия. Поставляется в общей груповой упаковке не менее 100шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 10500
7 | Салфетки медицинские стерильные | Изделие должно применятся в качестве готовых операционно-перевязочных средств. Используются при прямом контакте с открытой раневой поверхностью. Изделие должно быть предназначено для остановки кровотечений и обработки ран, при проведении амбулаторных манипуляций (забор крови), при выполнении оперативных вмешательств и обеспечения защиты раны от инфекции салфетка изготовлена из отбеленной хлопчатобумажной марли с поверхностной плотностью не менее 23 г/м2, Салфетка должна быть стерильной, края салфетки должны быть загнуты вовнутрь под углом, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану, количество сложений – 8, салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку количеством по 5 или 10 штук. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | шт. | 3840
8 | Перчатки латексные стерильные неопудренные, текстурированные | Перчатки для хирургических манипуляций. Текстурированные на ладони для улучшенного захвата инструментов. Перчатки должны поставляться в пластиковой индивидуальной упаковке, одна из сторон- должна быть прозрачная, что позволяет дополнительно получать информацию о размере перчатки указанного крупным шрифтом на внутреннем конверте. На тыльной стороне перчатки должен быть указан номер размера. Индивидуальная упаковка должна быть полностью непромокаема, что гарантирует сохранность содержимого при хранении и транспортировке. Пластиковая упаковка должна быть устойчива к случайным проколам и порезам, а также являтся надежным барьером для микроорганизмов. Изделие должно быть изготовлено из натурального латекса Размер 6,5 Цвет белый Изделие должно быть текстурированное на пальцах Манжета должна быть усилена и иметь валик . Вес не более 7,8 гр Длина не менее 280 мм и не более 290 мм Толщена одной стенки (палец) не менее 0,15 +/- 0,02 Изделие поставляется в индивидуальной упаковке не менее 50 шт. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | пара | 3200
9 | Набор для катетеризации центральных вен | Катетер центральный венозный гемодиализный из рентгенокотрастного термопластичного полиуретана. Изделие должно иметь не менее двух каналов Размер катетера Fr 12 Длина катетера не менее 20 см Наружный диаметр катетера не менее 3 мм и не более 4 мм Размер внутреннего просвета катетера (артериального) не белее 12G Размер внутреннего просвета катетера (венозного) не белее 12G Скорость потока минимальная для артериального просвета не менее 235 мл/мин Скорость потока максимальная для артериального просвета не более 310 мл/мин Скорость потока минимальная для венозного просвета не менее 240 мл/мин Скорость потока максимальная для венозного просвета не более 315 мл/мин Катетер должен быть снабжен вращающимися крыльями с отверстиями Дистальный конец катетера гладкий, конусообразный, мягкий Катетер должен быть снабжен 2-мя соединительными трубками (каналами) с разъемами Луер Лок Разъемы имеют разную цветовую кодировку Соединительные трубки должны быть изготовлены из силикона Соединительные трубки (каналы) имеют перекрывающие зажимы На одном зажиме должна имется маркировка размера и длины катетера, а на другом - объема заполнения Соединительный узел должен быть мягкий и гладкий Проводник должен быть изготовлен из нитинола, который имеет J- образный наконечник Проводник должен располагаться в защитном круглом футляре с пальцевым упором и колпачком Размер проводника:Длина не менее60 см с наружным диаметром не более 0,95 мм На нитиноловой струне присутствуют метки контрастного цвета Игла пункционная должна иметь прозрачный павильон с разъемом Луер Лок Размер иглы 17 G,Длина иглы не менее 65 мм Изделие имеет 2 дилататора из пластика(1. размер дилатора 12F/2/размер дилатора 10F) Шприц проводниковый не менее 5 мл Пластырь с клейкой основой Заглушки инфузионные с силиконовой мембраной Скальпель должен иметь остроконечное лезвие, изготовленное из коррозионно-стойкой стали Нить шовная с изогнутой иглой должна быть изготовлена из нерассасывающегося искусственного шелка Все изделия должны быть упакованы в единую стерильную индивидуальную упаковку Регистрационное удостоверение Росздравнадзора наличие (Наличие Регистрационного удостоверения является обязательным требованием для медицинских изделий в РФ) | наб. | 5
По заявкам.Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 3 (трех) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Предоставить документ, подтверждающий наличие в собственности (аренде) склада, территориально расположенного в пределах 2-х суток пути до места места поставки товара. Место поставки товара г.Сочи, ул.Горького 48.