При подаче ценового предложения поле «Наименование» является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для заполнения!

В нем участник указывает полное наименование работ/услуг в соответствии с требованиями технического задания.

При подаче ценового предложения участник должен приложить:

- Действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Основание: п.3.4.1 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Федеральный закон РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

- Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации с действующим статусом.

- Действующее санитарно-эпидемиологическое заключение в области использования источников ионизирующего излучения.

Техническое задание

На оказание услуг – Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования, Расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований, Проверка защитных свойств средств индивидуальной защиты, Проверка эффективности вентиляции помещений рентгеновского кабинета, Дозиметрический контроль на рабочих местах, в смежных помещениях и на прилегающей территории

1. Требования к предоставлению документов:

Исполнитель обязан иметь:

Действующую лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям. Основание: п.3.4.1 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Федеральный закон РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Постановление Правительства РФ от 03.06.2013 № 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники».

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Федеральной службой по аккредитации с действующим статусом.

Основание: п. 4.11 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010); Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03. «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

Действующее санитарно-эпидемиологическое заключение в области использования источников ионизирующего излучения. Основание: п.3.4.2 санитарных правил и нормативов СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

2. Виды услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – РДК: «Clinodigit Italray», зав. № 22-1127-07, 2007, (стационар) «Clinodigit Italray», зав. № 19-608-05, 2005, (поликлиника) «Clinodigit Italray», зав. № 15-438-04, 2004, (поликлиника) «Компакт-диагност», зав. № 0216900051, 2000, (стационар) «РУМ-20», зав. № 843419, 1984, (Троицк) «Диаком», зав. № 319, 2016, (Златоуст) «КРД-ОКО», зав. № 03041, 2003, (Карталы) «GE Innova 3100 IQ», зав. № RU3137VA01, (стационар) | - слой половинного ослабления (ГОСТ IEC 60522) - точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - точность выполнения уставок длительности экспозиции (ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - воспроизводимость дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - линейность дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - совпадение светового поля и поля рентгеновского излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001) - максимальная способность высококонтрастного разрешения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - пороговое низкоконтрастное разрешение (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - перпендикулярность оси пучка излучения к плоскости приемника изображения (ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001) - работы томографической приставки (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001): высота и толщина выделяемого слоя при томографии, угол томографии - измерение мощности воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11) | 8 |
| 2 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – Маммографы: «Маммо-РПц», зав. № 13-27110, 2013, (поликлиника) «Маммо-4МТ-Плюс», зав. № ЛМТП-560-22, 2022, (поликлиника) «Маммо-4МТ-Плюс», зав. № ЛМТП-559-22, 2022, (Златоуст) «Маммо-4МТ», зав. № ЛМТ-1010-20, 2020, (Карталы) | - слой половинного ослабления (ГОСТ IEC 60522, ГОСТ 60601-1-3-2013) - точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-2) - высококонтрастная разрешающая способность (ГОСТ 61223-2-10-2001); - геометрия поля изображения (ГОСТ 61 223 -2-10-2001) - измерение мощности воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11) | 4 |
| 3 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – Передвижные аппараты: «Ренекс», зав. № 0169, 2009, (стационар) «Ренекс», зав. № 0181, 2009, (стационар) «Ренекс», зав. № 0190, 2009, (стационар) «Арман 10Л6-011», зав. № 9, 2002, (стационар) «Арман 10Л6-011», зав. № 273, 2004, (стационар) «Samsung GM85», зав. № РТН60-1907-009, 2020, (стационар) | - слой половинного ослабления (ГОСТ IEC 60522, ГОСТ 60601-1-3-2013) - точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - воспроизводимость дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - линейность дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - измерение мощности воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11) | 6 |
| 4 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – Дентальные аппараты: «Preva», зав. № ДС65228, 2008, (Троицк) «Preva», зав. № 1014, 2006, (Златоуст) «5Д2», зав. № 686, 1989, (Карталы) «Belmont PHOT», зав. № EX07E0450, 2007, (Карталы) | - слой половинного ослабления (ГОСТ IEC 60522) - точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001) - точность выполнения уставок длительности экспозиции (ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - воспроизводимость дозы излучения (ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - линейность дозы излучения (ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - низкоконтрастное пространственное разрешение (ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001) - высококонтрастное пространственное разрешение (ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001) - расстояние фокус-кожа (ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001) - измерение мощности воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11) | 4 |
| 5 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – Флюорографы: «ФЦ-ОКО», зав. № GP0002007, 2013, (поликлиника) «ПроСкан-2000», зав. № 21-30131, 2021, (Троицк) «ПроСкан-2000», зав. № 19-30152, 2019, (Златоуст) «ПроСкан-2000», зав. № 12-30130, 2012, (Карталы) | - слой половинного ослабления (ГОСТ IEC 60522) - точность выполнения уставок анодного напряжения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1, ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - точность выполнения уставок длительности экспозиции (ГОСТ IЕС 60601-2-7-2011) - воспроизводимость дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - линейность дозы излучения (ГОСТ Р МЭК 61223-3-1) - измерение мощности воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11) | 4 |
| 6 | Контроль эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования – Компьютерные томографы: «Toshiba Aquilion 64», зав. № HCB11X3965, (стационар) | - шум, среднее число КТ единиц, однородность (ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001) - пространственное разрешение (ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001) - точность положения стола для пациента (ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001) - толщина слоя (ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008) - поглощенная доза (ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001, ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008) | 1 |
| 7 | Расчет таблиц эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований | Расчет производится на основании измерений воздушной кермы рентгеновской трубки (МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.3584-19 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований») | 25 |
| 8 | Проверка защитных свойств средств индивидуальной защиты: Крупные и мелкие изделия | Определение соответствия защитных свойств заявленному свинцовому эквиваленту проводится по утвержденной методике установленном законе порядке методике | 5 |
| 9 | Проверка эффективности вентиляции помещений рентгеновского кабинета | Проверка эффективности работы вентиляционных систем (СанПиН 2.6.1.1192-03, приложение 7, СанПиН 2.1.3678-2020) в помещениях действующих рентгеновских кабинетов | 35 |
| 10 | Дозиметрический контроль на рабочих местах, в смежных помещениях и на прилегающей территории: «GE Innova 3100 IQ», зав. № RU3137VA01, (стационар) «Toshiba Aquilion 64», зав. № HCB11X3965, (стационар) | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы излучения для расчета эффективной дозы в соответствии с МУК 2.6.6.3829-22 | 2 |

3. Требования к срокам оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с момента направления заявки в АСЗ «Электронный ордер».

4. Требования к качеству, безопасности и результатам оказанных услуг:

4.1. Данный вид услуг выполняется квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение и подготовку аккредитованной измерительной лаборатории;

4.2. При оказании услуг Исполнитель обязан использовать оборудование, внесенное в государственный реестр измерительной техники и прошедшее в установленном порядке ежегодную поверку (предоставить по требованию Заказчика Свидетельства о поверке средств измерений и тест фантомов), и пользоваться аттестованными методиками проведения исследований;

4.3. Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и проведение работ, соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности.

5. Условия оказания услуг:

5.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 09.01.96 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;

- ГОСТ 31114.1-2002 (МЭК 61331-1:1994) Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 1. Определение ослабляющих свойств материалов;

- ГОСТ 31114.3-2012 (IEC 61331-3:1998) Средства защиты от рентгеновского излучения в медицинской диагностике. Часть 3. Защитная одежда;

- ГОСТ 26140-84 Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3);

- ГОСТ 26141-84 Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2);

- ГОСТ Р МЭК 61223-2-11-2001 «Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии.

6. Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, по адресам:

г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 41, ул. Доватора, 23, ул. Овчинникова, 6, ул. Свободы, 88;

г. Троицк, ул. Деповская, 1;

г. Златоуст, ул. Щербакова, 2;

г. Карталы, ул. Калмыкова, 5.

7. Оплата проводится по факту оказания услуг.