Приложение 2

к котировочной документации

Техническое задание

на поставку расходных материалов для центра функциональной диагностики

| № | Наименование | Тех. характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель для подключения ЭКГ-электродов десятиэлектродныйдвенадцатиканальный (для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-АД-3М) 12 pin взрослый | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-8, КТ-04-8(М), КТ-04-3P(М), КТ-04-АД-3(М). Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 2 | Кабель для подключения ЭКГ-электродов пятиэлектродный трехканальный (для КТ-04-3РМ, КТ-04-8М, КТ-04-АД-3М) 12 pin взрослый | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-8, КТ-04-8(М), КТ-04-3P(М), КТ-04-АД-3(М). Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 3 | Кабель для подключения ЭКГ-электродов семиэлектродный трехканальный (для КТ-04-3, КТ-04-3Р, КТ-04-АД-3) 10 pin взрослый | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-3, КТ-04-3P, КТ-04-АД-3. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 4 | Кабель для подключения ЭКГ-электродов пятиэлектродный трехканальный (для КТ-04-3, КТ-04-3Р, КТ-04-АД-3) 10 pin взрослый | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-3, КТ-04-3P, КТ-04-АД-3. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 5 | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела десятиэлектродный | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-3/12, КТ-07-АД-3, КТ-07-3Р, КТ-07-АД-3/12P. Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации). Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ — наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: - типе и индивидуальном номере кабеля; - количестве постановок кабеля на запись для определенияоставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели и планировать их своевременную замену. | шт | 1 |
| 6 | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела семиэлектродный | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-3/12, КТ-07-АД-3, КТ-07-3Р, КТ-07-АД-3/12P. Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ — наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: - типе и индивидуальном номере кабеля; - количестве постановок кабеля на запись для определенияоставшегося ресурса, что позволяет врачу рационально использовать кабели ипланировать их своевременную замену. | шт | 1 |
| 7 | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения / положения тела трехэлектродный | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-07-АД-1 Разъем 12 pin, пластмассовый, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Выносной датчик движения/положения тела (встроенный в держатель ЭКГ-электродов) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие.Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ» СИСТЕМА КОНТРОЛЯ — наличие Встроенный в кабель микропроцессор должен содержать и автоматически отображать в программе KTRegistrator-07 информацию о: - типе и индивидуальном номере кабеля; - количестве постановок кабеля на запись для определенияоставшегося ресурса, что позволяет врачу рациональноиспользовать кабели и планировать их своевременную замену. | шт | 1 |
| 8 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических десятиэлектродныйдвенадцатиканальный (для Декорда-8 (М)) | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-8, КТ-04-8(М), КТ-04-3P(М), КТ-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 9 | Кабель соединительный для подключения электродов электрокардиографических семиэлектродный трехканальный (для Декорда-8 (М)) | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика носимые регистраторы «Кардиотехника» КТ-04-8, КТ-04-8(М), КТ-04-3P(М), КТ-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов имеет нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов плотно фиксирует ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей — наличие. Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан) | шт | 1 |
| 10 | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12 | Аккумулятор Li-Ion, 3.6-3.7 V, не менее 1100 mAh. Аккумулятор по размеру соответсвует размерам аккумуляторого отсека носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12 — наличие. Обеспечивает работу имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12 — наличие. | шт | 1 |
| 11 | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3/12Р | Аккумулятор Li-Ion, 3.6-3.7 V, не менее 1700 mAh. Аккумулятор по размеру соответсвует размерам аккумуляторого отсека носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12Р — наличие. Обеспечивает работу имеющихся у заказчика носимыхрегистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12 Р — наличие. | шт | 1 |
| 12 | Элемент питания-литиевая батарея (Li-IonRecharcheable для Декорда-8 (М) | Напряжение, В — 3.7; Химический тип — Li-ion; Емкость, мАч —1100; | шт | 1 |
| 13 | Зарядное устройство для аккумуляторных батареек АА | Количество каналов заряда:4 шт Индикатор:светодиодные Аккумуляторы в комплекте:нет Тип заряжаемых аккумуляторов:Ni-Cd; NI-Mh; Li-ion; LiFePO4 Питание - от сети 220 В Габариты (ДхШхВ), мм: 140*150*50 | шт | 1 |
| 14 | Адаптер связи USB КТ-07 | Обеспечивает передачу информации в компьютер от имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07. Время ввода мониторограммы с трех отведений в «экономичном» режиме записи (дискретизация 256 ГЦ) – не более 3 мин., в режиме записи «высокого разрешения» (1 кГЦ) – не более 10 мин. Гальваническая развязка не менее 4 кВ, обеспечивающая электробезопасность по классу I тип BF. | шт | 1 |
| 15 | Адаптер связи USB КТ-04 | Предназначен для передачи информации в компьютер от имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-04. Время ввода мониторограммы: с трех отведений в «экономичном» режиме записи (дискретизация 256 Гц) – не более 2 мин.,с 12 отведений в режиме записи «высокого разрешения» (дискретизация кГц) – не более 10 мин.Гальваническая развязка не менее 4 кВ, обеспечивающая электробезопасность по классу I тип BF | шт | 1 |
| 16 | Кабель соединительный мост USB - КТ-04 | Предназначен для соединения регистратора с USB-адаптером при подключении его к ПК для работы в составе комплекса «Кардиотехника-04» – наличие.Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). | шт | 1 |
| 17 | Манжета большая для суточного мониторирования АД КТ-04-АД (на 3 отв. 7 эл.) | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P. Манжета компрессионная, окружность руки не уже 34-51 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой.Манжета должна быть устойчива к многократной обработке внутренней стороны тканевого покрытия манжеты (контактирующей с рукой пациента) ватным тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода. При длительном использовании допускается частичное обесцвечивание тканевого покрытия манжеты. Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. При постановке манжеты дополнительная часть (крылышко) придерживается персоналом или самостоятельно пациентом в нужной точке, так, что исключает проскальзывание по поверхности руки. Манжета надежно фиксируется над плечевой артерией в течение всего времени мониторирования, не нарушая венозный кровоток и не причиняя дискомфорт пациенту.Манжета имеет карман для фиксации положения микрофона (Датчика тонов Короткова) относительно манжеты, что обеспечивает точность, повторяемость и стабильность измерений в течение суток. При использовании манжет в комплексах КТ-07 – микрофон помещается в специальный кармашек в манжете. При использовании манжет в комплексах КТ-04 – микрофон накладывается непосредственно на предплечье руки (в кармашек НЕ ПОМЕЩАТЬ!!!) | шт | 1 |
| 18 | Манжета средняя для суточного мониторирования АД КТ-04-АД (на 3 отв. 7 эл.) | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами «Кардиотехника» КТ-07-АД-1, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-3/12P. Манжета компрессионная, окружность руки не уже 25-40 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст.Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой.Манжета должна быть устойчива к многократной обработке внутренней стороны тканевого покрытия манжеты (контактирующей с рукой пациента) ватным тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода. При длительном использовании допускается частичное обесцвечивание тканевого покрытия манжеты. Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. При постановке манжеты дополнительная часть (крылышко) придерживается персоналом или самостоятельно пациентом в нужной точке, так, что исключает проскальзывание по поверхности руки. Манжета надежно фиксируется над плечевой артерией в течение всего времени мониторирования, не нарушая венозный кровоток и не причиняя дискомфорт пациенту.Манжета имеет карман для фиксации положения микрофона (Датчика тонов Короткова) относительно манжеты, что обеспечивает точность, повторяемость и стабильность измерений в течение суток. При использовании манжет в комплексах КТ-07 – микрофон помещается в специальный кармашек в манжете. При использовании манжет в комплексах КТ-04 – микрофон накладывается непосредственно на предплечье руки (в кармашек НЕ ПОМЕЩАТЬ!!!) | шт | 1 |
| 19 | Манжета большая для суточного мониторирования АД КТ-07-АД (на 3 отв. 7 эл.) | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами в «Кардиотехника» КТ-04-АД-3, КТ-04-АД-3(М), КТ-04-АД-1.Манжета компрессионная, окружность руки не уже 34-51 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст.Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой.Манжета должна быть устойчива к многократной обработке внутренней стороны тканевого покрытия манжеты (контактирующей с рукой пациента) ватным тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода. При длительном использовании допускается частичное обесцвечивание тканевого покрытия манжеты.Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. При постановке манжеты дополнительная часть (крылышко) придерживается персоналом или самостоятельно пациентом в нужной точке, так, что исключает проскальзывание по поверхности руки. Манжета надежно фиксируется над плечевой артерией в течение всего времени мониторирования, не нарушая венозный кровоток и не причиняя дискомфорт пациенту.Манжета имеет карман для фиксации положения микрофона (Датчика тонов Короткова) относительно манжеты, что обеспечивает точность, повторяемость и стабильность измерений в течение суток. При использовании манжет в комплексах КТ-07 – микрофон помещается в специальный кармашек в манжете. При использовании манжет в комплексах КТ-04 – микрофон накладывается непосредственно на предплечье руки (в кармашек НЕ ПОМЕЩАТЬ!!!) | шт | 1 |
| 20 | Манжета средняя для суточного мониторирования АД КТ-07-АД (на 3 отв. 7 эл.) | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика носимыми регистраторами в «Кардиотехника» КТ-04-АД-3, КТ-04-АД-3(М), КТ-04-АД-1.Манжета компрессионная, окружность руки не уже 25-40 см, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст.Имеет анатомическую дугообразную форму и специальный язык для обеспечения самостоятельного застегивания манжеты одной рукой.Манжета должна быть устойчива к многократной обработке внутренней стороны тканевого покрытия манжеты (контактирующей с рукой пациента) ватным тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода. При длительном использовании допускается частичное обесцвечивание тканевого покрытия манжеты.Общая длина пневмошланга манжеты 1400 ± 100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. При постановке манжеты дополнительная часть (крылышко) придерживается персоналом или самостоятельно пациентом в нужной точке, так, что исключает проскальзывание по поверхности руки. Манжета надежно фиксируется над плечевой артерией в течение всего времени мониторирования, не нарушая венозный кровоток и не причиняя дискомфорт пациенту.Манжета имеет карман для фиксации положения микрофона (Датчика тонов Короткова) относительно манжеты, что обеспечивает точность, повторяемость и стабильность измерений в течение суток. При использовании манжет в комплексах КТ-07 – микрофон помещается в специальный кармашек в манжете. При использовании манжет в комплексах КТ-04 – микрофон накладывается непосредственно на предплечье руки (в кармашек НЕ ПОМЕЩАТЬ!!!) | шт | 1 |
| 21 | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для «КТ-04-3» | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-04-3 – наличие. Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-04-3. Материал чехла, в т.ч. ремня — натуральная кожа.В верхней части чехла — механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла — наличие.Регулируемый по длине держатель для ношения на шее длиной, с плавной регулировкой длины при помощи фиксатора – наличие.Держатель для поясного ремня – наличие. | шт | 1 |
| 22 | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов для «КТ-04-8» и «КТ-04-3Р» | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-04-3Р, КТ-04-8 – наличие. Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-04. Материал чехла, в т.ч. ремня – натуральная кожа.В верхней части чехла – механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла – наличие.Прозрачный экран размером 50 × 45 мм на лицевой стороне с центром на расстоянии 90 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали – наличие.Ремень регулируется по длине с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм — металлический. Крепления ремня с чехлом — металлические.Держатели для поясного ремня с двух сторон – наличие. | шт | 1 |
| 23 | Комплект ремней и чехлов для крепления регистраторов КТ-07-3/12 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-1 Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам носимых регистраторов «Кардиотехника» КТ-07-3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07-АД-1. Материал чехла, в т.ч. ремня — натуральная кожа.Крышка чехла, закрывающая экран регистратора с фиксацией (три магнитных фиксатора) — наличие.Чехол должен обеспечивать возможность свободного подключения кабелей ЭКГ, датчиков, манжет и адаптера USB – наличие. Дополнительный крышка-фиксатор (магнитный фиксатор) с технологическим отверстием для подключения манжет и датчика храпа/дыхания – наличие. Крепления ремня с чехлом – металлические. Ремень регулируется по длине, с фиксацией – наличие.Фиксирующий механизм — металлический.Возможность крепления чехла на поясном ремне. | шт | 1 |
| 24 | Комплект ремней и чехлов для крепления регистраторов КТ-07-АД-1 | Предназначен для ношения имеющихся у заказчика регистраторов, носимых ЭКГ по Холтеру КТ-07-3/12. Габаритные размеры чехла должны соответствовать размерам регистраторов, носимых ЭКГ по Холтеру КТ-07-3/12. Материал чехла, в т.ч. ремня — натуральная кожа.Крышка чехла, закрывающая экран регистратора с фиксацией магнитной кнопкой – наличие.Технологические отверстия для подключения кабелей ЭКГ и адаптера USB — наличие.Технологическое отверстие для подключения USB-адаптера с возможностью закрытия для предотвращения попадания в разъем грязи – наличие. Ремень регулируется по длине, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм — металлический.Возможность крепления чехла на поясном ремне. | шт | 1 |
| 25 | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-АД-3, КТ-04-АД-1, КТ-04-3Р | Габаритные размеры чехла (ш×в×г): 70 × 133 × 30 мм. Логотип ИНКАРТ Материал чехла и ремня – натуральная кожа. В верхней части чехла – механизм, фиксирующий регистратор внутри, исключающий его выпадение – наличие. Скрепляющий кнопочный механизм из металла – наличие. Прозрачный экран размером 50 × 45 мм на лицевой стороне с центром на расстоянии 90 мм от нижнего края чехла по вертикали и по центру чехла по горизонтали – наличие. Длина ремня: 1500 мм. Ремень регулируется по длине в диапазоне от 0 до 500 мм, с фиксацией – наличие. Фиксирующий механизм – металлический. Крепления ремня с чехлом – металлические | шт | 1 |
| 26 | Датчик Короткова (КТ-04-АД-3) | Применяется для регистрации тонов Короткова.Внешняя изоляция кабеля: PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон позволяет уменьшить влияние внешних шумов. Разъем 4 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) | шт | 1 |
| 27 | Датчик Короткова (КТ-07-АД) | Применяется для регистрации тонов Короткова.Внешняя изоляция кабеля, устойчивая к использованию в агрессивной среде, позволяет сохранить эластичность и гибкость провода даже после длительного контакта с кожей пациента.Сдвоенный дифференциальный микрофон позволяет уменьшить влияние внешних шумов. Разъем 4 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации). | шт | 1 |
| 28 | Мостиковые электроды для ЭЭГ | Электроды, средства их крепления и подключенияэлектробезопасны при эксплуатации совместно с медицинским оборудованием, обеспечивающим прохождение через них и биообъект тока величиной не более10 мкА. Электроды, средства их крепления и подключения могутэксплуатироваться при t = +10-42°С и относительной влажности воздуха не более 80% при t = +25°С. | шт | 1 |
| 29 | Ушные электроды для ЭЭГ | Назначение: для съема биоэлектрических потенциалов головного мозга человека. Исполнение: пластиковое основание, контакт металлический, в виде клипсы Рабочая среда: Ag/AgCl Содержание серебра: не менее 0,405 г Совместимость с электроэнцефалографом «Нейрон-спектр-2» , имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 30 | Кабель отведения (1 метр) белый | Назначение: для подключения мостиковых и ушных электродов Длина: не менее 1 м Тип подключения к прибору: Touch-proof Тип крепления к электроду: коннектор «аллигатор» Цвет: белый Совместимость с электроэнцефалографом «Нейрон-спектр-2», имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 31 | Кабель отведения (1 метр) красный | Назначение: для подключения мостиковых и ушных электродов Длина: не менее 1 м Тип подключения к прибору: Touch-proof Тип крепления к электроду: коннектор «аллигатор» Цвет: красный Совместимость с электроэнцефалографом «Нейрон-спектр-2», имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 32 | Кабель отведения (1 метр) черный | Назначение: для подключения мостиковых и ушных электродов Длина: не менее 1 м Тип подключения к прибору: Touch-proof Тип крепления к электроду: коннектор «аллигатор» Цвет: черный Совместимость с электроэнцефалографом «Нейрон-спектр-2», имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 33 | Шлем для крепления электродов ЭЭГ (взр. 54-62) | Назначение: для крепления мостиковых электродов при проведении ЭЭГ-исследований. Материал: жгут силиконовый трубки Диаметр жгута: не менее 4 мм Подбородник – не менее 1 шт. Крепление подбородника: лента с липучкой Бобышка - не менее 12 шт. Пластина боковая – не менее 2 шт. Размер шлема: 54-62 Цвет: синий Совместимость электроэнцефалографом производства «Нейрософт» , имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 34 | Шлем для крепления электродов ЭЭГ (взр. 48-54) | Назначение: для крепления мостиковых электродов при проведении ЭЭГ-исследований. Материал: жгут силиконовый трубки Диаметр жгута: не менее 4 мм Подбородник – не менее 1 шт. Крепление подбородника: лента с липучкой Бобышка - не менее 12 шт. Пластина боковая – не менее 2 шт. Размер шлема: 48-54 Цвет: синий Совместимость электроэнцефалографом производства «Нейрософт» , имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 35 | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор» красный | Назначение: для подключения одноразовых плёночных поверхностных ЭМГ электродов Разъём на стороне прибора: touch-proof Разъём на стороне электрода: «аллигатор» Длина: не более 0,2 м Цвет: красный Совместимость с электронейромиографом НЕЙРО-МВП-8, имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 36 | Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор» черный | Назначение: для подключения одноразовых плёночных поверхностных ЭМГ электродов Разъём на стороне прибора: touch-proof Разъём на стороне электрода: «аллигатор» Длина: не более 0,2 м Цвет: черный Совместимость с электронейромиографом НЕЙРО-МВП-8, имеющимся у Заказчика | шт | 1 |
| 37 | Кабель для подключения одноразового электрода с коннектором «кнопка», touch-proof, зеленый | Кабель соединительный с разъёмами типа TouchProof 1,5 мм с одной стороны и «кнопка» с другой стороны для подключения ЭКГ электродов. Цвет: зеленый Длина 100 см Материал изоляции: ПВХ. | шт | 1 |
| 38 | Зажим носовой со сменными подушечками для спирометрии | Является изделием многократного применения с принадлежностями в виде сменных подушек, которые также являются изделиями многократного использования. Выпускается комплектами в составе 1 носовой зажим и 6 шт. сменных подушек к нему, упакован в полиэтиленовый пакет с защелкой. | упак | 1 |
| 39 | Тонометр механический (встроен. Стетоскоп, манжета 33-46) | Тонометр механический со встроенным стетоскопомпредназначен для измерения артериального давления человека по методу Короткова.В манжету тонометра встроен металлический стетоскоп, что позволяет легко измерить пульс при точном нахождении стетоскопа над артерией. Измерение давления осуществляется с помощью выслушивания тонов Короткова стетоскопом и снятия показаний на манометре. Нейлоновая манжета для окружности плеча 25 - 36 см с металлическим фиксирующим кольцом. Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха. Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. -Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. -Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Прибор упакован в сумочку с инструкцуией. | шт | 1 |
| 40 | Электроды для ЭКГ(зажимы) на конечности, 4 шт. | ЭКГ электроды-клеммы, конечностные, с универсальным коннектором, для взрослых.Материалы: ударо-термостойкий пластик, сенсор - проводящий полимер с покрытием Ag/AgCl, коннектор - медицинская сталь с покрытием Ag/AgCl; Состав: комплект из 4-х электродов-клемм анатомической продолговатой формы разного цвета (красный, желтый, зеленый, черный) длиной 140мм., шириной 30мм., толщиной от 3 до 7 мм., со встроенной соединительной вставкой с пружинным эффектом; разлет браншей - в полностью открытом состоянии 97мм, в полностью закрытом состоянии 30мм; встроенный в дистальную часть одной из браншей металлический сенсор размером 27х47мм, покрытый Ag/AgCl с эффектом нанесенного электролитного гидрогеля для обеспечения стабильной электропроводности и защитой от дефибрилляции по AAMI-стандарту, с одной стороны и универсальный стальной, с покрытием Ag/AgCl коннектор под кнопку/штекер с другой стороны, для возможности использования с различными типами (моделями) электрокардиографов. Упаковка: не стерильно | упак | 1 |
| 41 | Электроды для ЭКГ грудные с присоской, 6 шт. | ЭКГ электрод-груша, грудной, с универсальным коннектором, для взрослых без силикона. Назначение: для регистрации грудных ЭКГ-отведений различными типами электрокардиографов у взрослых. Материалы: эластичный поливинилхлорид, не содержащий латекса, сенсор и коннектор - медицинская сталь с покрытием Ag/AgCl; Состав: эластичная груша шарообразной формы синего цвета диаметром 30 мм. и толщиной стенки 4мм.; вставленный в грушу куполообразный, стальной, с покрытием Ag/AgCl сенсор-присоска диаметром 30мм. и толщиной стенки 1мм; встроенный в боковую, проксимальную часть сенсора универсальный стальной, с покрытием Ag/AgCl коннектор под кнопку/штекер, для возможности использования с различными типами (моделями) электрокардиографов. | упак | 1 |
| 42 | Резиновый фиксирующий ремень для ЭКГ к электродам нагрузочного тестирования 130*1200 | Ширина 130 мм. Длина 1200 мм. Толщина 1 мм. Диаметр отверстий 3 мм. Материал: химически стойкая резина. | шт | 1 |
| 43 | Резиновый фиксирующий ремень для ЭКГ к электродам нагрузочного тестирования 30*1200 | Ширина ремня - 30 мм Длина ремня - 1200 мм Толщина ремня - 1 мм Диаметр отверстий для электродов - 5 мм Расстояние между отверстиями - 10 мм | шт | 1 |
| 44 | Аккумуляторные батарейки АА 2700 mAh | Типоразмер:AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Емкость аккумулятора:2700 мА*ч Тип аккумулятора:Ni-Mh Напряжение:1.2 В С защитным контроллером:нет Max количество циклов перезарядки:500 раз | шт | 1 |
| 45 | Кабель для ЭКГ на 3/5 отведений ICE, 3,6м для GEVIVID (оригинал) | Кабель для регистрации ЭКГ для мониторов пациента фирмы GEVIVID Тип кабеля - магистральный Стандарт – IEC Длина - 3,6 м | шт | 1 |

- Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) согласно условиям Договора, заключенному по прилагаемой форме.

- Общая стоимость Товара формируется с учетом стоимости транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, с учетом всех налогов и сборов, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, вне зависимости от налогообложения предмета закупки НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

Сроки поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи заявки в электронной форме посредством автоматизированной системы «Электронный ордер».

Требования качества:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение всего срока годности товара.

Адрес поставки товара: г.Санкт-Петербург, пр. Мечникова, д.27, ул. Боровая, д.55.