Приложение №1

К котировочной документации на

право заключения договора поставки

Внеплановая

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Тында» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку основных средств (комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм) на 2025 год

- Предмет запроса котировок: Поставка основных средств (комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм) на 2025 год для нужд структурного подразделения Поликлиники № 9 ст. Февральск ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Тында»

- Начальная (максимальная) цена Договора: 206 133,33 (Двести шесть тысяч сто тридцать три) рубля 33 копейки

- Стоимость договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки Товара до склада Покупателя (Получателя), расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.

- Требования к товарам.

- Требования к качеству товара Регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Декларация соответствия. Вся сопроводительная документация на русском языке. 4.2. Требования к упаковке товара. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

5.Условия поставки товара: 5.1. Поставка Товара осуществляется по заявке направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». 5.2. На поставленный Товар исполнитель предоставляет гарантию не менее срока, указанного в паспорте на данный Товар. 5.3. Минимальный размер поставки – 1 единица продукции.

6. Место, сроки поставки Товара. 6.1. Место поставки товаров. 676572, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Февральск, ул. Саянская, д. 8 Контактные данные: старшая медсестра поликлиники Ромашенко Татьяна Сергеевна Тел.: 8-918-069-41-88 В течение 7 (семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

7. Форма, сроки и порядок оплаты 7.1. Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) дней после принятия Товара Покупателем, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12/Универсального передаточного документа УПД 7.2. Источник финансирования: средства от предпринимательской деятельности; ОМС.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров 8.1. Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты соответствия на продукцию.

Комплекс аппаратно-программный анализа электрокардиограмм

"МИОКАРД-12" - опция "Стандартная ЭКГ" – 1 шт.

Код позиции КТРУ: 26.60.12.129-00000025

| № пп | Параметр в соответствии с требованиями медико-технического задания | Требование медико-технического задания | Подтверждение участника соответствия требованиям задания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 1.2 | Гарантия | Не менее 12 мес. |  |
| 1.3 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | Наличие |  |
| 1.4 | Установка и ввод в эксплуатацию, обучение мед.персонала на рабочем месте | Наличие |  |
| 1.5 | Документация на русском языке | Наличие |  |
|  | 2. Состав комплекса |  |  |
| 2.1 | Кардиомодуль | 1 |  |
| 2.2 | ПО на СД-диске | 1 |  |
| 2.3 | кабель отведений ЭКГ | 1 |  |
| 2.4 | электроды ЭКГ на конечности (4 шт.) | 1 |  |
| 2.5 | электроды ЭКГ грудные (6 шт.) | 1 |  |
| 2.6 | гель, фл. | 1 |  |
| 2.7 | формуляр | Наличие |  |
| 2.8 | руководство по эксплуатации | Наличие |  |
|  | 3. Основные технические параметры |  |  |
| 3.1 | Разрядность АЦП | не менее 24 |  |
| 3.3 | Диапазон входных напряжений кардиосигнала | от 0.03 до 5 мВ |  |
| 3.4 | Коэффициент ослабление синфазных помех | не менее 100000 |  |
| 3.5 | Неравномерность АЧХ в диапазоне частот 0.5 Гц - 60 Гц | не более 5% |  |
| 3.6 | Постоянная времени | не менее 3.2 с |  |
| 3.7 | Средний срок службы | не менее пяти лет |  |
| 3.8 | Число каналов | 12 |  |
| 3.9 | Интерфейс связи с компьютером | USB |  |
|  | 4.Основные возможности программы |  |  |
| 4.1 | Регистрация дополнительных отведений | Наличие |  |
| 4.2 | Контроль обрыва электродов; автоматическая стабилизация изолинии | Наличие |  |
| 4.3 | Анализ детских ЭКГ с одного года | Наличие |  |
| 4.4 | Анализ в динамике с предыдущей ЭКГ | Наличие |  |
| 4.5 | Анализ ЭКГ в динамике по серии ЭКГ | Наличие |  |
| 4.6 | Интегральная оценка ЭКГ для скрининговых исследований | Наличие |  |
| 4.7 | Вывод на экран и печать "Портрет сердца" | Наличие |  |
| 4.8 | Автоматическое построение заключения | Наличие |  |
| 4.9 | Возможность редактирования заключения | Наличие |  |
| 4.10 | Возможность настройки цветовой палитры | Наличие |  |
| 4.11 | Возможность печати протокола в виде книжки | Наличие |  |
| 4.12 | Ведение архива ЭКГ | Наличие |  |
| 4.13 | Статистическая отчетность выполненных обследований, по нарушениям | Наличие |  |
| 4.14 | Экспорт ЭКГ и заключения в формат rtf | Наличие |  |
| 4.15 | Требования к программному обеспечению автоматической интерпретации ЭКГ согласно ГОСТ 60601-2-51−2011 п. 50.102.4.1. |  |  |
| 4.15.1 | Чувствительность определения ритма «фибрилляция предсердий», не менее | 100% |  |
| 4.15.2 | Чувствительность определения ритма «предсердный ритм», не менее | 92% |  |
| 4.15.3 | Чувствительность определения ритма «АВ-ритм», не менее | 100% |  |
| 4.15.4 | Чувствительность определения ритма «Наджелудочковая тахикардия», не менее | 100% |  |
| 4.15.5 | Чувствительность определения ритма «Желудочковая тахикардия», не менее | 100% |  |
| 4.15.6 | Чувствительность определения «Наджелудочковой экстраситолии», не менее | 100% |  |
| 4.15.7 | Чувствительность определения «Желудочковой экстраситолии», не менее | 98,6% |  |
| 4.15.8 | Чувствительность определения «АВ-блокада 1 степени», не менее | 91% |  |
| 4.15.9 | Чувствительность определения «Синдром укорочения PQ», не менее | 97% |  |
| 4.15.10 | Чувствительность определения «АВ-блокада 2 степени», не менее | 100% |  |
| 4.15.11 | Чувствительность определения «Пауза за счет СА-блокад или ост. син. узла», не менее | 100% |  |
| 4.15.12 | Чувствительность определения «Блокированная наджелудочковая экстрасистолия», не менее | 100% |  |
| 4.15.13 | Чувствительность определения «Пауза более 2 сек на фоне ФП или ТП», не менее | 100% |  |
| 4.15.14 | Чувствительность определения «АВ-блокада 3 степени», не менее | 100% |  |
| 4.15.15 | Чувствительность определения «ВПВ», не менее | 100% |  |
| 4.15.16 | Чувствительность определения «Полная БПН», не менее | 100% |  |
| 4.15.17 | Чувствительность определения «Полная БЛН», не менее | 100% |  |
| 4.15.18 | Чувствительность определения «Полная БПВЛН», не менее | 100% |  |
| 4.15.19 | Чувствительность определения «Удлинение QT», не менее | 91% |  |
| 4.15.20 | Чувствительность определения «Укорочение QT», не менее | 94% |  |
| 4.15.21 | Чувствительность определения «ОКС с подъемом или депрессией ST», не менее | 100% |  |
| 4.15.22 | Чувствительность определения «ИМ с Q и без Q, любой стадии», не менее | 98% |  |
| 4.15.23 | Чувствительность определения «ГЛЖ», не менее | 98% |  |
| 4.15.24 | Чувствительность по всем нарушениям, не менее | 98% |  |
| 4.15.25 | Чувствительность по всем CITO нарушениям, не менее | 99,4% |  |
| 4.15.26 | Специфичность по всем CITO нарушениям, не менее | 99,9% |  |
| 4.15.27 | Демонстрация тестирования на этапе приёмки оборудования. | Наличие |  |