## Лист1
Техническое задание
| № | Наименование товара, его показатели | Количество
| 1 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Зажим | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007646 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 320 Общая длина, не более, мм 430 Рабочая длина бранш не более, мм 13 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью зажим типа Эллис - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником шириной Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации Инструмент разборный для обработки и стерилизации Отключаемая кремальера позволяет работать с инструментом как с включенной, так и отключенной кремальерой Кремальера расположена на рукоятке в месте расположения указательного пальца хирурга
| 2 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Зажим | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001030 Рабочий диаметр , мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 315 Общая длина инструмента , не менее, мм 430 Длина рабочих поверхностей (биполярных контактов) неподвижной рабочей части и подвижной бранши , мм 14 Предназначен для одновременной коагуляции и рассечении мягких тканей организма человека Инструмент многоразового использования Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью (электрод-рассекатель) - трубки-корпуса с барашком - рукоятки с кольцами с биполярным разъёмом Неподвижная рабочая часть и подвижная бранша имеют изгиб по типу диссектора радиусом 20мм. Рабочая поверхность подвижной бранши, по всей длине биполярного контакта выполнена в виде заостренного лезвия-рассекателя с углом 35градусов. Ширина подвижной бранши 1.6мм. На всей длине биполярного контакта неподвижной рабочей части имеется радиусная канавка глубиной 0.7мм, куда входит лезвие-рассекатель. Ширина неподвижной рабочей части 2.7мм. Исключается необходимость затачивания заостренного лезвия-рассекателя, так как рассечение происходит электрохирургическим током Рабочие поверхности (биполярные контакты) изготовлены из специального сплава, применение которого позволяет избежать нагара и залипание тканей при коагуляции Инструмент снабжен поворотным механизмом с барашком Рукоятка изготавливается из коррозионно-стойкой жаропрочной стали, что придаёт ей особую прочность Рукоятка имеет кольца, каждое кольцо под один палец, на кольце передней ручки расположен ложемент для мизинца, толщина рукоятки 5мм. Рукоятка с кольцами позволяет передавать необходимое усилие на сжимаемые ткани, метод работы аналогичен работе с обычным диссектором. Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Инструмент сконструирован для работы с аппаратами в режиме автостоп и автостарт, а также адаптирован для работы с любыми ЭХВЧ-аппаратами, не имеющими автоматического режима Электрическая прочность изоляции между рабочей частью и изоляционным покрытием выдерживает испытательное напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 12 Инструмент легко разбирается для предоперационной подготовки
| 3 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Электрод | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00000606 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 320 Общая длина, не более, мм 385 Изоляционное покрытие, стойкое к механическим повреждениям Рабочая часть электрода обладает антипригарным покрытием Рабочая часть электрода выполнена в виде шара Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 4 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Иглодержатель | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007365 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не менее, мм 330 Количество подвижных бранщ, не более 1 Длина бранш, не менее, мм 12 Рабочие бранши прямой формы Инструмент снабжен компенсатором усилия сжатия губок Рабочие части инструмента имеют твердосплавное покрытие и обеспечивают жесткую фиксацию иглы Инструмент снабжен кремальерой Рукоятка имеет изогнутую V- образную форму Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации
| 5 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Ножницы | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007060 Диаметр, не менее, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 320 Общая длина, не более, мм 430 Длина бранш, не менее, мм 16 Длина бранш от места соединения с трубкой корпусом, не менее, мм 25 Количество подвижных бранш, не менее 2 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 9 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью ножницы 360 - трубки-корпуса с барашком 320 - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником 102 Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются из нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
| 6 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Диссектор | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007730 Диаметр, не более, мм 5 Рабочая длина, не более, мм 317 Общая длина, не менее, мм 430 Рабочая длина бранш , не более, мм 21 Неизолированная часть вилки рабочей части, не более, мм 8 Инструмент имеет модульную конструкцию состоящую из трех взаимозаменяемых элементов: - тяги с рабочей частью диссектор - трубки-корпуса с барашком - универсальной диэлектрической рукоятки с внутренним электрическим проводником Снаружи корпус рукоятки и кольца изготавливаются нержавеющей стали Отсутствие кнопочного механизма на рукоятке для сборки и разборки инструмента Отсоединение трубки-корпуса от рукоятки происходит путем вращения барашка в положение отметки разборки "вверх" и полного раскрытия рабочих бранш с последующим вытягиванием тяги из рукоятки Для изготовления рукоятки применяется особо-прочный пластик с диэлектрическими свойствами, выдерживающий температуру до 250 градусов и не выделяющий токсичных веществ Отсутствие лакокрасочного диэлектрического покрытия позволяет проводить любые разрешенные методы дезинфекции и стерилизации Инструмент предназначен для работы с ЭХВЧ аппаратами Электрод для подключения ЭХВЧ аппарата имеет наклон в сторону руки хирурга, что уменьшает вероятность перегиба кабеля в месте подключения и увеличивает срок его службы Рукоятка имеет широкое шарнирное соединение, что исключает ее разбалтывание Рукоятка универсальная с возможностью установки и использования сменных тяг щипцовой группы инструментов Инструмент многоразового использования Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Электрическая прочность изоляции рукоятки выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 000 000 Ом Инструмент разборный для обработки и стерилизации
| 7 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Высокочастотный кабель для биполярных щипцов | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001083 Предназначен для биполярного зажима Длина, не более 3,2 м Аппаратная часть 2 штекера 4 мм для работы с биполярными зажимами "ППП" Инструментальная часть евростандарт. Кабель многоразового использования Электрическая прочность изоляции выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом
| 8 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Высокочастотный кабель для монополярных инструментов | 2
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001083 Предназначен для монополярных инструментов Длина, не менее 3 м Адаптируется к разным ЭХВЧ аппаратам для работы с монополярными инструментами Кабель многоразового использования Электрическая прочность изоляции выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом
| 9 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Высокочастотный кабель для биполярных щипцов | 1
ОКПД 2 32.50.50.190 КТРУ 32.50.50.190-00001083 Предназначен для биполярного зажима Длина, не более 3,2 м Аппаратная часть Storz для работы с биполярными зажимами "ППП" Инструментальная часть евростандарт. Кабель многоразового использования Электрическая прочность изоляции выдерживает напряжение переменного тока, не менее 1500 В Сопротивление изоляции, не менее 5 Мом
| 10 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Инструмент для приема нити | 1
"Инструмент предназначен для ушивания троакарных ран и имеет дополнительную возможность применения в лапароскопической хирургии грыж для фиксации полимерной сетки на брюшной стенке" Инструмент неразборный Инструмент снабжен промывной канюлей Длина рабочей части, не менее, мм 170 Диаметр рабочей части по всей длине, не более, мм 2,5 Угол заточки иглы - 20 градусов Количество подвижных бранш, не более 1 Длина подвижной бранши, не менее, мм 6,7 Габаритные размеры инструмента, не более, мм 275х102х14мм Форма нижней неподвижной бранши прямая с заострением (заточкой) под конус и с занижением под размещение подвижной бранши. В занижении имеется насечка под нить Форма верхней подвижной бранши прямая, на рабочей поверхности бранши имеется насечка под нить. При смыкании бранш насечка образует прорези для нити Для более безопасного использования, рукоятка инструмента снабжена пружиной для принудительного смыкания бранш рабочей части Изготовлен из нержавеющей стали Крышка промывной канюли изготовлена из силиконовой смеси Антибликовая обработка всего инструмента (матирование) Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 11 | Набор инструментов для работы с жесткими артроскопами с волоконной оптикой для артроскопической хирургии по ТУ 9437-004-44943352-2014, в комплектации: Щипцы баскетные изогнутые в тубусе вправо, шириной бранши 3,4 мм (с профилем 2,75 мм) | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007224 Инструмент неразборный Профиль рабочей части бранш, не более, мм 2,75 Щипцы баскетные типа «утиный клюв» низкопрофильные Монолитный ствол изогнут вправо под углом, не менее, град 30 Монолитный ствол изогнут от дистального конца на расстоянии, не менее, мм 35 Рукоятка щипцов с кольцами с ложементом на передней подвижной ручке Рабочая часть однобраншевая Ширина бранши, не более, мм 3,4 Рабочая длина, не более, мм 128 Инструмент многоразового использования Материал - нержавеющая сталь Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 12 | Набор инструментов для работы с жесткими артроскопами с волоконной оптикой для артроскопической хирургии по ТУ 9437-004-44943352-2014, в комплектации: Щипцы баскетные прямые, шириной бранши 3,4 мм | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007224 Инструмент неразборный Щипцы баскетные типа «утиный клюв» низкопрофильные Монолитный ствол Рукоятка щипцов с кольцами с ложементом на передней подвижной ручке Рабочая часть однобраншевая Ширина бранши, не более, мм 3,4 Рабочая длина, не более, мм 128 Инструмент многоразового использования Материал - нержавеющая сталь Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 13 | Набор инструментов для работы с жесткими артроскопами с волоконной оптикой для артроскопической хирургии по ТУ 9437-004-44943352-2014, в комплектации: Щипцы баскетные прямые, шириной бранши 3,4 мм (с профилем 2,75 мм) | 1
ОКПД 2 32.50.13.190 КТРУ 32.50.13.190-00007224 Инструмент неразборный Профиль рабочей части бранш, не более, мм 2,75 Щипцы баскетные типа «утиный клюв» низкопрофильные Монолитный ствол Рукоятка щипцов с кольцами с ложементом на передней подвижной ручке Рабочая часть однобраншевая Ширина бранши, не более, мм 3,4 Рабочая длина, не более, мм 128 Инструмент многоразового использования Материал - нержавеющая сталь Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36
| 14 | Набор инструментов лапароскопический хирургический по ТУ 9437-001-44943352-2009 в составе: Игла | 1
ОКПД 2 32.50.13.110 КТРУ 32.50.13.110-00005098 Общая длина, не более, мм 225 Инструмент предназначен для ушивания апоневроза Рабочая часть выполнена в виде Г-образного наконечника Длина Г-образного наконечника, не менее, мм 40 Инструмент снабжен рукояткой и пружинным механизмом для возврата колющей части иглы Конструкцией иглы предусмотрена заправка шовной нити в наконечнике рабочей части, вывод концов нити и их фиксация на корпусе При вводе наконечника иглы в полость раны (под апоневроз), колющая часть иглы спрятана в корпусе инструмента, что позволяет полностью исключить возможность повреждения внутренних органов и тканей человека После прокалывания края раны, игла входит в наконечник, автоматически захватывает шовную нить и возвращается в исходное положение, протаскивая нить через прокол Длина хода и иглы, не менее, мм 40 Простота использования, работа одной рукой Инструмент многоразового использования Изготовлен из нержавеющей стали Гарантия на инструмент, не менее, месяцев 36 Инструмент разборный для обработки и стерилизации