Приложение 2 
к котировочной документации

- Техническое задание на поставку перчаток медицинских

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Размеры XS, S, M, L, XL (по согласованию с заказчиком) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Имеет следующие характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 2. Усилие при разрыве 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 3. Длина перчатки 235 мм в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. Изделие для одноразового использования. |
| 2 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Размеры XS, S, M, L, XL (по согласованию с заказчиком) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии с п. 5.1.2. ГОСТ 31508-2012. Имеет следующие характеристики: 1. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 2. Усилие при разрыве 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 500% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 3. Длина перчатки 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие одноразового применения. |
| 3 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Размеры XS, S, M, L, XL (по согласованию с заказчиком) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,11 мм для механической прочности. 2. Текстурный рисунок в области пальцев для улучшенного захвата инструментов. 3. Усилие при разрыве 7 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 4. Длина перчатки 240 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. |
| 4 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные Размеры S, M, L (по согласованию с заказчиком) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из нитрила, поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала и при возможной аллергии на латекс. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,11 мм для обеспечения механической прочности при сохранении тактильной чувствительности. 2. Поверхность перчатки в области дистальных фаланг указательного и среднего пальца гладкая для обеспечения высокого уровня тактильной чувствительности при манипуляциях по катетеризации периферических вен, манипуляциях в отделениях реанимации и интенсивной терапии, требующих высокой тактильной чувствительности, остальная поверхность перчатки текстурированная. 3. Перчатки без опудривания и добавления красителей, цвет перчатки белый, для профилактики контактного дерматита и объективной оценки следов биологических жидкостей, попадающих на перчатки во время лечебно-диагностических процедур и манипуляций. 4. Форма перчатки универсальная неанатомическая с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 5. Усилие при разрыве 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 550% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 6. Длина перчатки 245 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. |
| 5 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные Размеры S, M, L (по согласованию с заказчиком) | Нестерильное изделие (перчатки смотровые) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, используется как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала или для других санитарных целей. Изделие должно иметь следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) 0,12 мм для механической прочности. 2. Поверхность перчатки в области дистальных фаланг указательного и среднего пальца гладкая для обеспечения высокого уровня тактильной чувствительности при манипуляциях по катетеризации периферических вен, манипуляциях в отделениях реанимации и интенсивной терапии, требующих высокой тактильной чувствительности, остальная поверхность перчатки текстурированная. 3. Форма перчатки универсальная неанатомическая с повторяющимися кольцевыми анатомическими расширениями в области суставов пальцев для профилактики утомляемости и снижения нагрузки на пальцы и кисть при продолжительных манипуляциях и манипуляциях, требующих точности движений. 4. Усилие при разрыве 9 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 650% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004. 5. Длина перчатки 245 мм для фиксации на предплечье. Изделие для одноразового использования. |
| 6 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные Размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Изделие имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,18 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Внутреннее полимерное покрытие для легкости надевания и смены усиливает барьерные свойства медицинских перчаток. 3. Усилие при разрыве 12,5Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 1,9 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Цвет коричневый для поглощения световых бликов в процессе операций с применением дополнительных оптических приборов, в том числе в микрохирургии. 7. Микротекстурированная поверхность для улучшенного захвата инструментов. 8. Длина перчатки 290 мм для защиты предплечья. 9. Размеры перчаток 5,5-9. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Изделие одноразового применения. |
| 7 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные (повышенной прочности) Размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) 0,30 мм для обеспечения повышенной прочности при операциях в условиях повышенного риска и продолжительных операциях, в том числе в ортопедии и травматологии. 2. Усилие при разрыве 28H (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Внутреннее полимерное покрытие для легкости надевания и смены усиливает барьерные свойства медицинских перчаток. 5. Цвет коричневый для поглощения световых бликов. 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 8. Длина 295 мм для дополнительной защиты предплечья. 9. Размеры перчаток 5,5-9. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Изделие одноразового применения. |
| 8 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения тактильной чувствительности. 2. Усилие при разрыве 17 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 750% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 3. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 2,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 4. Длина перчатки 280 мм для защиты предплечья. 5. Одинарная толщина (в области манжеты) 0,13 мм для обеспечения механической прочности. 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Размеры перчаток 6-9. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Изделие одноразового применения. |
| 9 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, антибактериальные Размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, имеет антибактериальные свойства для снижения воздействия жизнеспособных микробов в случае их проникновения, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 2. Внутреннее полимерное покрытие обеспечивает легкость надевания и смены, усиливает барьерные свойства перчаток. В составе полимерного покрытия содержится антисептик (хлоргексидин) для непрерывной антисептической обработки кожи рук, снижающий инфекционную нагрузку при нарушении целостности перчаток для операций в условиях повышенного риска. 3. Усилие при разрыве 16Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 700% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 1,8 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые, в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 6. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. 7. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с полосой против скольжения для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций, толщина в области манжеты (одинарная) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 8. Длина перчатки 290 мм для дополнительной защиты предплечья. 9. AQL готовой продукции по показателям: герметичность, физико-механические показатели (усилие и удлинение в момент разрыва) 0,65 для применения в медицинских манипуляциях в условиях повышенного риска повреждения перчаток и взаимного заражения медицинского персонала и пациента. 10. Размеры перчаток 5,5-9. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Изделие одноразового применения. |
| 10 | Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные (двойные, с цветовой индикацией прокола) Размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические двойные с цветовой индикацией повреждения) из латекса гевеи (натурального латекса), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала для продолжительных операций в условиях повышенного риска. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Две пары (4 шт.) перчаток (пара внешних и пара внутренних перчаток) в одной индивидуальной упаковке. Внешние перчатки надеты на внутренние для возможности быстрого асептического надевания на руки при экстренных и неотложных операциях. Внутренние перчатки должны иметь следующие характеристики: 1. Цвет перчатки зеленый, контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 2. Внутреннее полимерное покрытие обеспечивает легкость надевания и смены и усиливает барьерные свойства перчатки. 3. Одинарная толщина (в области ладони) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 4. Наружная поверхность перчатки гладкая для тактильной чувствительности системы и легкости надевания при смене внешних перчаток. 5. Усилие при разрыве 14,4 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 828% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 6. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 1,8 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 7. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 8. Длина перчатки 302 мм для дополнительной защиты предплечья. Внешние перчатки имеют следующие характеристики: 1. Цвет белый для использования перчатки в качестве наружной в системе двойных перчаток с индикацией прокола, при операциях с повышенным риском инфицирования. 2. Одинарная толщина (в области ладони) 0,20 мм для обеспечения механической прочности. 3. Усилие при разрыве 19 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 860% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 4. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% до ускоренного старения 1,8 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 5. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 6. Длина перчатки 302 мм для дополнительной защиты предплечья. Индивидуальная упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. AQL готовой продукции по показателям: герметичность, физико-механические показатели (усилие и удлинение в момент разрыва) 0,65 для применения в медицинских манипуляциях в условиях повышенного риска повреждения перчаток и взаимного заражения медицинского персонала и пациента. Размеры перчаток 5,5-9. Изделие одноразового применения. |
| 11 | Перчатки хирургические из полихлоропрена, неопудренные (для индикации повреждения) Размеры 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 (по согласованию с заказчиком) | Стерильное изделие (перчатки хирургические) из полихлоропрена (неопрена), поверхность без опудривания, не обладает антибактериальными свойствами, используется как двухсторонний защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле для защиты пациента и медперсонала и при возможной аллергии на латекс. Класс потенциального риска применения 2а для возможности применения с активными медицинскими изделиями в соответствии п. 5.1.2 ГОСТ 31508-2012. Имеет следующие характеристики: 1. Одинарная толщина (в области ладони) 0,17 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности, в том числе при продолжительных операциях. 2. Внутреннее полимерное покрытие обеспечивает легкость надевания и смены и усиливает барьерные свойства перчаток. 3. Цвет перчатки зеленый, контрастный по отношению к крови и белому-бежевому цвету для использования в системе двойных перчаток с индикацией прокола. 4. Усилие при разрыве 13,1 Н (до ускоренного старения) и удлинение при разрыве 940% (до ускоренного старения) в соответствии с ГОСТ Р 52238-2004. 5. Усилие, необходимое для достижения удлинения на 300% (до ускоренного старения), 3,0 Н в соответствии ГОСТ Р 52238-2004. 6. Форма перчатки анатомически правильная с расположением большого пальца в направлении ладони для удобства применения и профилактики утомляемости рук. 7. Наружная поверхность перчатки гладкая для обеспечения высокого уровня тактильной чувствительности. 8. Манжета обрезана (без венчика) для профилактики пережимания предплечья, с полосой против скольжения для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе продолжительных операций. 9. Длина перчатки 305 мм для дополнительной защиты предплечья. 10. AQL готовой продукции по показателям: герметичность, физико-механические показатели (усилие и удлинение в момент разрыва) 0,65 для применения в медицинских манипуляциях в условиях повышенного риска повреждения перчаток и взаимного заражения медицинского персонала и пациента. 11. Размеры перчаток 5,5-9. Упакованы в индивидуальную упаковку парами. Упаковка перчаток полимерная для обеспечения механической прочности и защиты от влаги, газов и озона. Метод стерилизации радиационный для профилактики контактного дерматита на химические компоненты, используемые при газовой стерилизации. Изделие одноразового применения. |

Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, декларация соответствия, инструкция на русском языке и/или другие документы, предусмотренные законом или иными правовыми актами.

Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя.  Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в форме по средствам автоматизированной системы «Электронный ордер».

Договор заключается на 6 (шесть) месяцев с момента подписания.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 80 (восьмидесяти) % от срока годности установленного производителем Товара.