Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),

- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (Аптека).

Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические показатели (характеристики) товара, удовлетворяющие потребностям Заказчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для проведения сфинктерометрии методом измерения величины тонического сокращения анального сфинктера и перинеометрии (Sphinctometer S 4402) РУ № ФСЗ 2012/12651 от 23.08.2012г. | Назначение |  | Аппарат «Сфинктерометр» предназначен для использования в условиях хирургического кабинета, стационарных клинических обследований, а также обследований во время санаторного лечения. При помощи сфинктерометра возможно проведение следующих измерений: при анальных измерениях – абсолютной величины силы сжатия и функции сфинктера заднего прохода, и при вагинальных измерениях – функции измерения состояния мускулатуры тазового дна. |  |  |
|  |  | 1. | Состав: |  |  |  |
|  |  | 1.1 | Интеллектуальный блок, автономный ручной прибор с интегрированным датчиком анальным, многоразовым и интерфейсом Блютуз |  | На лицевой панели устройства расположены: пленочно-контактная клавиатура, состоящая из: • Кнопка ВКЛ./ON (вверху) • Кнопка «Далее» (внизу) Слева от кнопки ВКЛ./ON находится светодиодный индикатор нажатия кнопки ВКЛ./ON желтого цвета, справа от кнопки ВКЛ./ON - светодиодный индикатор включения ручного прибора зеленого цвета. Слева от кнопки «Далее» находится светодиодный индикатор нажатия кнопки «Далее» желтого цвета. Слева от пленочно-контактной клавиатуры находятся 5 светодиодных индикаторов голубого цвета, отображающих силу сжатия анального сфинктера. На нижней грани ручного прибора расположено гнездо для кабеля и два медных контакта для зарядки встроенного аккумулятора. Интегрированный сенсор имеет съемный наконечник для заправки сенсора водой или маслом. Длина интегрированного сенсора, включая съёмный наконечник составляет 88 мм, диаметр наконечника - 12 мм. |  |
|  |  | 1.2 | Кабель передачи данных. Сетевой кабель подключения с адаптером. |  | Кабель имеет на одном конце стандартный USB-разъём, на другом конце - телефонный разъём (папа) с направляющим выступом. Выступ на разьеме кабеля соответствует направляющей в гнездах подключения кабеля прибора. |  |
|  |  | 1.3 | Зарядная станция (Подставка для хранения прибора). |  | Зарядная станция (Подставка для хранения прибора) выполнена в виде прямоугольной настольной подставки из белого пластика. Размер подставки в 130 х 50 х 25 мм. Станция имеет овальную выемку, в которую кладется ручной прибор, для безопасной фиксации при подзарядке аккумуляторов. |  |
|  |  | 1.4 | Помпа для анального баллона. Устройство для заполнения сенсора водой или маслом. |  | Шприц без иглы. |  |
|  |  | 2. | Общие характеристики |  |  |  |
|  |  | 2.1 | Сенсор сфинктометра |  | Тип BF (медицинское устройство, для внешнего длительно или среднего, по длительности, контакта с пациентом), принадлежит к классу IIa. |  |
|  |  | 2.2 | Измерительный сенсор |  | заполняемый водой/маслом |  |
|  |  | 2.3 | Воздуховыпускной клапан |  | Расположен на задней стенке сфинктерометра, для правильного заполнения сенсора водой/маслом. |  |
|  |  | 2.4 | Материал корпуса сенсора: |  | Силиконовая трубка Нержавеющая сталь Поликсиметилен (полиацетал) Внутренние резиновые прокладки Внутренние силиконовые прокладки |  |
|  |  | 2.5 | Измерительный прибор сенсора |  | Пьезоэлемент гидравлического датчика давления с диэлектрическим силиконовым покрытием |  |
|  |  | 3. | Технические характеристики датчика |  |  |  |
|  |  | 3.1 | Датчик измерений |  | относится классу IIa, отвечает требованиям директивы 93/42/EWG о медицинских товарах и закона о медицинской аппаратуре. Используется с основным прибором, подпадающим под классификацию как Класс I |  |
|  |  | 3.2 | Передача данных на компьютер |  | Blue Tooth передачи данных. |  |
|  |  | 3.3 | Радиус действия Blue Tooth |  | 30-50 метров прямой видимости |  |
|  |  | 3.4 | Единицы измерения |  | мм ртутного столба |  |
|  |  | 3.5 | Диапазон измерений |  | От 0 - до 3OO мм ртутного столба. |  |
|  |  | 3.6 | Точность измерений: |  | ± 2,O мм ртутного столба, не более 1,5%. |  |
|  |  | 3.7 | Источник питания: |  | Аккумуляторные батареи 2.4 Вольт Никель-Марганец Класс защиты: II |  |
|  |  | 3.8 | Блок питания: |  | Зарядное устройство-подставка: 230 Вольт/12 Вольт Класс защиты: III |  |
|  |  | 3.9 | Способ защиты: |  | Закрытый Автоматическое отключение |  |
|  |  | 3.10 | Время работы от аккумуляторов |  | Не менее 4-х часов |  |
|  |  | 3.11 | Время зарядки аккумуляторов |  | 2 часа |  |
|  |  | 3.12 | Режим активной подзарядки |  | наличие |  |
|  |  | 3.13 | Соответствие немецкой классификационной системе безопасности. |  | наличие |  |
|  |  | 3.14 | Температура хранения |  | От 0 °С до 60 °С |  |
|  |  | 3.15 | Температура эксплуатации |  | От 5°C до 40 °C |  |
|  |  | 3.16 | Влажность воздуха: |  | От 35 % до 80 % |  |
|  |  | 3.17 | Размеры |  | 202 х 24 х 33 мм |  |
|  |  | 3.18 | Вес |  | не более 130 грамм |  |
|  |  | 3.19 | Влажность Сенсора |  | 100% |  |
|  |  | 4. | Комплектация |  |  |  |
|  |  | 4.1 | Интеллектуальный блок. Аппарат с интегрированным датчиком анальным, многоразовым |  |  | 1 |
|  |  | 4.2 | Зарядная станция (Подставка для хранения прибора). |  |  | 1 |
|  |  | 4.3 | Кабель передачи данных. Сетевой кабель подключения с адаптером. |  |  | 1 |
|  |  | 4.4 | Программное обеспечение. Версия программы номер 2 (ручная обработка данных) S 4405. Программа SphintroDat (R5232), устанавливатся на ПК, для получения и обработки данных, передаваемых от сфинктерометра на компьютер, посредством интерфейса Блютуз. Измерения проводятся по следующим параметрам: ARD (анальное давление в состоянии покоя), AMD (максимальное анальное давление), APD (анальное давление сжатия), AV (измерение средних величин). Имеется возможность принудительного переключения между режимами, ручной обработки и отладки полученных данных и последующей распечатки результатов. |  |  | 1 |
|  |  | 4.5 | Защитные чехлы (коробка) |  |  | 1 |
|  |  | 4.6 | Помпа для анального баллона. Устройство для заполнения сенсора водой или маслом. |  |  | 1 |
|  |  | 4.7 | Инструкция по эксплуатации. Руководство пользователя на Русском языке. |  |  | 1 |
|  |  | 5. | Документы и гарантийные обязательства |  |  |  |
|  |  | 5.1 | Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание |  | Не менее 12 месяцев с момента поставки прибора |  |
|  |  | 5.2 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |
|  |  | 5.3 | Инструкция по эксплуатации. Руководство пользователя на Русском языке. |  | Наличие |  |

Требования к качеству, безопасности и упаковке товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

- Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

- Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.

Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

Дата