## Таб 2
№ п/п | Наименование | Код ОКПД2 | Технические характеристики |  |  | Количество | Ед-ца измерения | Начальная (максимальная) цена, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
|  |  | Описание | Название оборудования | Инвентарный номер
1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования | 33.13.12.000 | Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования подготовлено в соответствии с нормативными документами: 1) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок; 2) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения; 3) ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения. 1. Требования к наличию разрешительных документов. 1.1. Наличие у Исполнителя разрешительных документов на проведение технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, выданных уполномоченными государственными органами, а именно "Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники". 2. Требования к квалификации персонала Исполнителя. 2.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами; - при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания и ремонта соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ. 2.2. Для проведения технического обслуживания и ремонта ряда медицинского оборудования специалисты Исполнителя должны иметь: - документы, подтверждающие определенную группу допуска по электробезопасности III или IV; 3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию. 3.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию; 4 Требования к обеспечению качества технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования. 4.1. Проведение технического обслуживания и ремонта должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя); 4.2. Гарантийные сроки по техническому обслуживанию: - на услуги по периодическому техническому обслуживанию – не менее 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. - при обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика. 5. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования: 5.1. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны выполняться Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика и полной ответственностью Исполнителя за деятельность третьих лиц. 5.2. Плановый контроль технического состояния (Контроль технического состояния медицинского оборудования) должен проводиться с периодичностью не реже одного раза в месяц. - тщательный контроль состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой изделия; - выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.; - осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.; - осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП; - проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации; - измерительный контроль основных технических характеристик изделия; -другие контрольные операции, обусловленные спецификой изделия, указанные в эксплуатационной документации; -по результатам проведенного контроля технического состояния медицинского оборудования Исполнитель предоставляет Протокол с указанием фактических параметров оборудования, их соответствие или не соответствие заданным техническим параметрам; - сроки проведения контроля технического состояния медицинского оборудования проводятся в соответствии с графиком Регламентных работ, устанавливаемых совместно с Заказчиком. График проведения Регламентных работ согласуется по форме представленной в соответствующем приложении к договору. 5.3. Плановое техническое обслуживание предполагает услуги: - согласно перечню мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанному в соответствующем приложении к договору; - по проведению диагностики неисправности медицинского оборудования с предоставлением дефектного акта. 5.4. Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования: - в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», письменного уведомления по электронной почте, указанной Исполнителем; - подача заявки Заказчиком проводится посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте, предоставленной Исполнителем. 6. Требования к заполнению Исполнителем журнала технического обслуживания медицинского оборудования и предоставлению актов выполненных работ: 6.1. Ведение журнала технического обслуживания является обязанностью Заказчика. В обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах в соответствии с периодичностью обслуживания. Журналы технического обслуживания должны предоставляется Заказчиком. 6.2. Составление и предоставление Заказчику: - акты оказанных услуг по проведению технического обслуживания; - диагностического акта на выявленную неисправность оборудования; 7. Требования к месту, срокам оказания, порядку сдачи и приемки услуг. 7.1. Срок оказания услуг с момента заключения договора в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, раз в год по заявке. 7.2. Место оказания услуг: г. Самара, ул. Агибалова 12,ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1; г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13, г. Сызрань ул. Октябрьская 3, г. Кинель ул. Советская,11. 7.3. Сдача-приемка оказанных услуг производится 1 раз в год, по акту сдачи-приемки оказанных услуг. При сдаче-приёмке оказанных услуг должны присутствовать представители Исполнителя и Заказчика, в лице заведующего отделением, либо лицо его замещающее. Акт сдачи–приемки оказанных услуг подписывается представителями обеих сторон. 7.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подготовленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ. 7.5. В случае несоответствия оказываемых услуг техническому заданию или условиям договора, Заказчик составляет рекламационный акт (предписание) с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте, либо в срок, согласованный с Заказчиком. В случае обнаружения при приёмке выполненных работ каких-либо недоделок, дефектов или иных недостатков, указанные факты отражаются в акте сдачи-приёмки оказанных услуг. 7.6. Техническому обслуживанию подлежит исправное оборудование. Оплата производится за фактически оказанные услуги в соответствии с актами сдачи-приёма оказанных услуг. Приложение №1 - Регламентированный перечень мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень работ, выполняемых специалистами сервисной организации). | Система ультразвуковая диагностическая ACUSON S2000 | 7456403 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система ультразвуковая диагностическая EPIQ 5 | 7456026 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 | 7456676 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система ультразвуковая диагностическая Vivid S70N | 7457142 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностический Acuson X300 Premium Edition пр-ва "Сименс Лтд.Сеул", Корея. | 7454803 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD- alpha 10 | 7454286 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Ультразвуковая диагностическая система DC-7 с цветным доплеровским картированием фирмы "Миндрей" (КНР) | 7455297 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(уролологическая версия) в комплекте с принадлежностями | 7454775 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса DC-8 с цветным допплеровским картированием , фирмы "Миндрей"(КНР) | 7455296 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса DC-8 с цветным допплеровским картированием , фирмы "Миндрей"(КНР) | 7455377 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(кардиологическая версия) в комплекте с принадлежностями | 7454776 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 c принадлежностями | 7455161 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностический "Noblus" с принадлежностями. "Хитачи Медикал Корпорейшн", Япония | 7456086 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid Е90 | 7456675 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система диагностическая ультразвуковая XARIO 100 G | 7457140 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система ультразвуковая диагностическая XARIO 200G вариант исполнения 1 | 7457139 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежноятями | 7456033 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Ултразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным допплеровским картированием фирмы "Миндрей"(КНР) | 7455378 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Ултразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным допплеровским картированием фирмы "Миндрей"(КНР) | 7455298 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Аппарат ультразвуковой диагностический М-9 | 7587176 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
|  |  |  | Система диагностическая для ультразвуковых исследований "УЗИ- ЭЛЕКТРОН" | 7456917 | 1 | усл.ед. | 12322 | 12322
| Итого | [7 empty] | 258762