**Техническое задание**

**на поставку шкафа для сушки и хранения эндоскопов**

**КТРУ:** [**32.50.50.190-00001070**](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=69743&backUrl=)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Описание требований** | **Наличие функции или величина параметра** |
| **1.** | **Общие требования:** | |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев |
|  | Монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение медицинского и технического персонала | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| **2.** | **Технические требования:** | |
|  | Для сушки и хранения гибких эндоскопов в условиях, гарантирующих отсутствие повторного загрязнения и заражения | Не менее 1 шт |
|  | Размещение эндоскопов вертикальное | Наличие |
|  | Выключатель аварийной остановки | Наличие |
|  | Компрессорная камера | Наличие |
|  | Материал внешнего корпуса и камеры | Нержавеющая сталь |
|  | Дверь шкафа имеет прозрачное стекло или прозрачный монолитный поликарбонат | Наличие |
|  | Количество одновременно размещенных эндоскопов | Не менее 5 шт |
|  | Совместимость со всеми типами (брендами) эндоскопов | Наличие |
|  | Выдвижной держатель эндоскопов | Соответствие |
|  | Соединительные трубки с фильтрами | Не менее 4х комплектов |
|  | Каналы осушения соединяются с трубками при помощи  наконечников | Соответствие |
|  | Запуск в ручном режиме запускает процесс сушки без ограничения по времени | Наличие |
|  | Запуск в автоматическом режиме запускает процесс сушки на заданное время | Наличие |
|  | Панель управления тачскрин включения/выключения соответствующего канала просушки эндоскопа | Наличие |
|  | Воздушный компрессор встроенный | Наличие |
|  | Сушка воздухом всех каналов эндоскопа с присоединением каждого канала к системе сушки шкафа | Наличие |
|  | Сушка воздухом эндоскопов снаружи | Наличие |
|  | Стерильный воздушный фильтр 0,2 мкм | Наличие |
|  | Стерильный воздушный фильтр должен подвергаться стерилизации раз в 30 дней | Наличие |
|  | Срок службы стерильного фильтра | Не менее 10 стерилизаций |
|  | Включение/ выключение сушки для каждого эндоскопа отдельно | Наличие |
|  | Длительность хранения эндоскопа в асептических условиях | Не менее 720 часов |
|  | Максимальная длина размещаемого эндоскопа | Не менее 2050 мм |
|  | Принтер отчетов встроенный | Наличие |
|  | Лампа бактерицидная изолированная, обеззараживает только подаваемый воздух | Наличие |
|  | Изоляция эндоскопа от воздействия ультрафиолета | Наличие |
|  | Срок службы лампы | Не менее 8000 часов |
|  | Индикация ресурса лампы | Наличие |
|  | Подсветка камеры хранения эндоскопов | Наличие |
|  | Авторизация пользователей для проведения манипуляций с эндоскопом | Наличие |
|  | Сигнал об открытой двери камеры хранения эндоскопов | Наличие |
|  | Внешние размеры (ШхГхВ) | Не более  1020х380х2200 мм |
|  | Электропитание | 220 или 230 В, 50 Гц |
|  | Потребляемая мощность | Не более 700 Вт |
|  | Рабочее давление | Не более 400 мбар |
|  | Условия в помещении t10°C – 35°C при относительной влажности не более 70% | Соответствие |
|  | Вес | Не более 250 кг |
|  | Срок эксплуатации | Не менее 5 лет |

Поставляемый товар новый (товар, не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не является выставочным экземпляром).

**Адрес поставки Товара:**  [г. Архангельск, ул. Я. Тимме, д.5](https://yandex.ru/maps/?source=exp-counterparty_entity&text=165340,%20Архангельская%20Область,%20р-н%20Котласский,%20г.%20Котлас,%20рп.%20Вычегодский,%20ул.%20Ленина,%20д.17)

**Срок поставки товара:** осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней *с даты подачи заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».*

При поставке Оборудования Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Оборудование, выданного уполномоченным органом;

б) копию декларации о соответствии (при необходимости ее наличия в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»);

в) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке.

г) лицензия поставщика на техническое обслуживание медицинского оборудования или договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание или гарантийное письмо от производителя.